薄膜材料椭偏测厚仪评价技术规范

(征求意见稿)

编制说明

编制组

2025.8

薄膜材料椭偏测厚仪评价技术规范（征求意见稿）

编制说明

一、任务来源及编制过程

薄膜材料椭偏测厚仪是测量微纳米尺度薄膜厚度的主要方法之一，具有测量精度高、非接触、无破坏且不需要真空等优点，已被广泛应用于半导体、微电子、光电子、材料、物理、化学、生物、医药等领域的研究、开发和制造过程中。膜厚的准确测量，对器件制造的一致性和可靠性起着决定性作用。薄膜材料椭偏测厚仪技术、品种不断更新迭代，但目前市场上还是以进口设备为主。现在国家出台多项政策大力推进仪器设备国产化，薄膜材料椭偏测厚仪也出现多个生产厂家。我国高度重视电子测量仪器及测试方法标准的引领作用，出台了《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》和《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》等文件鼓励开展仪器标准化工作。为了满足仪器厂家和半导体制造企业对薄膜材料椭偏测厚仪测量能力评价的迫切需求，制订薄膜材料椭偏测厚仪评价技术规范，进行薄膜材料椭偏测厚仪综合测量能力评价，并对各项指标给出明确要求，以满足设备在出厂和使用中对设备测量能力评价的需求，对保证仪器性能可靠和薄膜厚度准确测量的意义重大。对高新产业产品研发、科学研究、质量监控具有指导作用。

中国计量科学研究院于2025年提出制定薄膜材料椭偏测厚仪评价技术规范的建议，经全国新材料与纳米计量技术委员会审议上报市场监督管理总局，2025年得到批复并下达了制订任务。

中国计量科学研究院于2025年1月成立规程编制组，编制组分别与厂家、计量机构人员沟通，完善了规范草稿，并于2025年8月形成征求意见稿。

二、编制单位的已有工作基础

中国计量科学研究院长期开展薄膜材料椭偏测厚仪的技术服务和相关计量技术研究，在该领域具有丰富的仪器使用和校准经验。服务对象包括国内外仪器生产厂家、科研院所和相关企业。通过科研合作、技术服务等形式与国内仪器生产厂家建立了良好的合作关系，为国内厂家开展过设备评价测试服务，为该规范的制定奠定了技术基础。

薄膜材料椭偏测厚仪评价用标准物质，以膜厚标准物质为例，中国计量科学研究院已经建立了微纳米薄膜厚度的量值溯源体系，目前已发布了氧化铪、二氧化硅、氮化硅、超晶格多层膜等4类共12种膜厚标物。各省市计量机构、第三方检测机构、生产厂家等可通过标准物质购置、仪器送检等方法建立相应的评价能力，开展薄膜材料椭偏测厚仪评价。

三、国内外技术现状

国际上目前发布有标准ISO 23131-2021 Ellipsometry — Principles，主要规定了在UV-VIS-NIR光谱范围测定光学常数、介电常数以及层厚的方法，只简要介绍了对仪器的偏振态、角度等的校准。

国内目前发布JJF 1932-2021《椭偏仪校准规范》，对设备特定参数如波长示值误差、光谱带宽、入射角示值误差、椭偏角测量重复性、波片延迟量示值误差和椭偏角示值误差等校准提出规范性技术要求，但对设备整个测量系统和最终测量结果没有提出规范性技术文件，不能满足设备在出厂和使用中对设备测量能力评价的需求，特别是该设备在半导体材料领域纳米尺寸厚度准确测量能力的评价。

本规范将相关技术规范、标准与国内外生产厂家的技术指标结合，建立薄膜材料椭偏测厚仪的评价参数及其评价方法，并对各项指标给出明确要求，以满足设备在出厂和使用中对设备测量能力评价的需求，提升用户对国内设备的使用信心，促进国产薄膜材料椭偏测厚仪在半导体制造领域的推广应用。

四、制定规范主要的参考资料和依据

JJF 1071 国家计量校准规范编写规则

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1059 测量不确定度评定与表示

JJF 1932 椭偏仪校准规范

GB/T 31225 椭圆偏振仪测量硅表面上二氧化硅薄层厚度的方法

ISO 23131 椭偏—原理 Ellipsometry — Principles

五、规范的主要内容

为了确保薄膜材料椭偏测厚仪评价的准确、可靠、有效，技术要求满足市场上下游的需求，规范起草小组对薄膜材料椭偏测厚仪评价的主要技术指标进行梳理，确定各项技术指标评价方法。主要技术内容如表1所示。

表1 薄膜材料椭偏测厚仪评价项目

| 序号 | 评价特性参数 | 建议指标 | 必测项或选测项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱范围及光谱仪波长示值误差 | 光谱型薄膜材料椭偏测厚仪在（250~850）nm波段，不超过±0.5 nm（光谱扫描式）或±1.0 nm（多通道式）；在（850~2 000）nm 波段，不超过±4.0 nm | 必测项 |
| 2 | 椭偏角测量误差 | 以空气为自然基准测量，在（245~1000）nm波段的95%满足Ψ的测量误差不超过±0.05°，Δ的测量误差不超过±0.1° | 可变角薄膜材料椭偏测厚仪必测项 |
| 3 | 椭偏角测量重复性 | 以空气为自然基准测量，在（400~800）nm波段，Ψ和Δ的测最重复性一般不超过±0.03°；其他波段，测量重复性一般不超过±0.06° | 可变角薄膜材料椭偏测厚仪必测项 |
| 4 | 膜厚测量示值误差 | （10~1000）nm膜厚范围的膜厚测量示值相对误差优于±4% | 必测项 |
| 5 | 膜厚测量重复性 | 优于0.01nm（100 nmSiO2/Si膜厚标准物质） | 必测项 |
| 序号 | 评价特性参数 | 建议指标 | 必测项或选测项 |
| 1 | 光谱范围及光谱仪波长示值误差 | 光谱型薄膜材料椭偏测厚仪在（250~850） nm波段，不超过±0.5 nm（光谱扫描式）或±1.0 nm（多通道式）；在（850~2 000） nm 波段，不超过±4.0 nm | 必测项 |
| 2 | 椭偏角测量误差 | 以空气为自然基准测量，在245~1000 nm波段的95%满足Ψ的测量误差不超过±0.1°，Δ的测量误差不超过±0.1° | 可变角薄膜材料椭偏测厚仪必测项 |
| 3 | 椭偏角测量重复性 | 以空气为自然基准测量，在（400~800） nm波段，Ψ和Δ的测最重复性一般不超过±0.03°；其他波段，测量重复性一般不超过±0.06° | 可变角薄膜材料椭偏测厚仪必测项 |
| 4 | 膜厚测量示值误差 | (10nm~1000nm)膜厚范围的膜厚测量示值相对误差优于±4% | 必测项 |
| 5 | 膜厚测量重复性 | 优于0.01nm（100nmSiO2/Si膜厚标准物质） | 必测项 |

具体测试方法如下：

## （1）评价前准备

① 仪器预热

按仪器使用说明启动仪器自检，打开光源，预热和稳定时间按仪器说明书进行。

② 仪器状态调整

仪器状态调整包括光路的对准和光谱测量模块波长的校准。不同厂家仪器的调整方法不同，参照仪器说明书进行。仪器调整后是否处于最佳状态，以及测量结果是否准确，需要标准物质进一步测试来检验。

③ 拟合模型选择

二氧化硅膜厚标准物质，采用Cauchy模型进行拟合。

## （2）光谱范围及光谱仪波长示值误差

按照厂家提供的光谱范围，选择光谱最小和最大的波长对应的合适的波长标准光源，将波长标准光源的输出引入探测光路，待信号强度足够或最大化、波长标准光源正常工作5 min后，用薄膜材料椭偏测厚仪测量特征谱线图谱（相对光谱功率分布）。重复测量至少6次，取峰值波长或半高全宽中心波长作为波长示值λi，根据公式（1）计算波长示值误差。

δλ=1Ni=1Nλi-λs                      （1）

式中：

δλ —— 波长示值误差，单位为nm；

N —— 测量次数，N≥9；

λi —— 波长第i次测量值，单位为nm；

λs —— 波长标准值，单位为nm。

## （3）椭偏角测量误差

对于可变角的薄膜材料椭偏测厚仪，可以通过直线测量验证薄膜材料椭偏测厚仪测量偏振态的正确性。对于从光源到接收模块的直光束照射下没有反射的测量，在光路中没有物体的情况下，理想的测量结果为：每个波长的Δ=0°和Ψ=45°。

将薄膜材料椭偏测厚仪的入射和反射角设定为90°，不放置任何样品进行全谱扫描得到光谱图，按照仪器光谱范围，可分别在紫外、可见、近红外三个波段各取一个波长处（如300 nm、632.8 nm、1000 nm）的Ψ和Δ值。对于单波长的激光型薄膜材料椭偏测厚仪，取该波长下测试得到的Ψ和Δ值。

重复测量至少9次，根据公式（2）计算得到各波长下的椭偏角平均值，按公式（3）计算得到各波长下的椭偏角的测量误差。

Ψ=1Ni=1NΨi , Δ=1Ni=1NΔi                  （2）

式中：

Ψ —— 偏振角的测量平均值，单位为°；

Ψi —— 偏振角的第i次测量值，单位为°；

Δ —— 相位差的测量平均值，单位为°；

Δi —— 相位差的第i次测量值，单位为°；

N —— 重复测量次数，N≥9。

δΨ=Ψ-45°， δΔ=Δ               （3）

式中：

δψ —— 偏振角的测量误差，单位为°；

δΔ —— 相位差的测量误差，单位为°。

## （4）椭偏角测量重复性

（3）中重复测量至少9次的结果，根据公式（4）计算标准偏差sψ和sΔ，即为椭偏角测量重复性。

sΨ=i=1NΨi-Ψ2N-1， sΔ=i=1NΔi-Δ2N-1                  （4）

式中：

sψ —— 偏振角的测量重复性，单位为°；

sΔ—— 相位差的测量重复性，单位为°。

## （5）膜厚测量示值误差

① 测量方法

将选取的一种薄膜厚度标准物质/样片置于样品台，调节样品台的X、Y轴位置，使光源入射在样品中心区域，并调节Z轴位置进行对焦、调平。依次对不同厚度标准物质/样片，按照以下实验条件进行测试，并保存实验数据：

a.对于激光型薄膜材料椭偏测厚仪，实验条件选择入射角度接近衬底布鲁斯特角的65°、70°或75°；

b.对于光谱型薄膜材料椭偏测厚仪，实验条件应在尽可能宽的波长范围内进行。如果标准物质在可见范围内有吸收，测量时波长范围则需要包括近红外范围；选择入射角度接近衬底布鲁斯特角的65°、70°或75°。

② 数据处理

依据选择的拟合模型进行建模拟合。

在拟合结束后需要对建模结果的可靠性进行检查：

a.通过最小均方差（MSE，χ2）判断拟合结果的优劣，一般来说，χ2越小，拟合得越好。当χ2较大时，说明仪器存在问题，或是建立的拟合模型不理想，需要排查原因。χ2计算公式见公式（5）。

χ2=12M-Pi=1MΨMesλi-Ψcalλi2σΨλi2+ΔMesλi-Δcalλi2σΔλi2          （5）

式中：

M —— 测量数据点数目；

P —— 拟合参数数目；

ΨMes(λi)、∆Mes(λi) —— 椭偏角在第i个点的测量值，单位为°；

Ψcal(λi)、∆Cal(λi) —— 椭偏角在第i个点的拟合值，单位为°；

σΨ(λi)、σΔ(λi) —— ΨMes(λ)、∆Mes(λ)的标准偏差，单位为°。

b.直观地比较测量数据和最终最佳拟合计算数据；

c.检查拟合结果是否有物理意义，与所知信息是否相对应。也可以与其他技术进行比较；

d.检查拟合参数的误差：误差较大通常表示对测量的数据拟合较差。

根据公式（6）计算示值误差：

Δt = t - ts                  （6）

式中：

Δt —— 示值误差，单位为nm；

t —— 膜厚测量结果，单位为nm；

ts —— 膜厚标准物质的认定值，单位为nm。

根据公式（7）计算膜厚测量示值相对误差r(Δt )：

r(Δt)=Δtts×100%                     （7）

取各膜厚示值相对误差绝对值中的最大值作为膜厚测量的示值误差。

## （6）膜厚测量重复性

任选一种厚度的标准物质，采用（5）所用相同实验条件和拟合模型，重复测量至少9次，根据公式（8）计算标准偏差s(t)即为测量重复性。

st=i=1N(ti-t)2N-1st=i=1n(ti-t)2n-1                     （8）

式中：

s(t) —— 膜厚测量重复性，单位为nm；

ti —— 膜厚第i次测量值，单位为nm；

—— 膜厚测量平均值，单位为nm；

N —— 测量次数，N≥9。