薄膜材料椭偏测厚仪评价技术规范(征求意见稿)

实验报告

一、简介

本实验报告的目的是通过一系列的模拟试验，验证和考察新制订技术规范中技术指标的科学性、合理性和可操作性。在实验过程中课题组考察了国内外不同厂家的X射线衍射仪。

二、实验报告

2.1 所用的标准器具

2.2.1 波长标准光源：根据需要选择合适的波长标准光源，如低压汞灯、低压钠灯、He-Ne激光器等。

2.2.2 薄膜厚度标准物质/样片：根据被测设备选择合适厚度范围内3种或3种以上不同厚度的二氧化硅膜厚标准物质/样片。

2.2 薄膜材料椭偏测厚仪评价测试结果（以国内某厂家设备结果为例）

| 1. 光谱范围及光谱仪波长示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长第i次测量值λi (nm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 波长标准值λs (nm) |  |  |  |  |  | 波长示值误差δλ(nm) |  |
| 2. 椭偏角测量误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波长(633nm) |  | 第i次测量值(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(°) |  |  |  | 测量误差(°) |  |
| Δ=0° |  | 0.0125 |  | 0.0181 |  |  | 0.0280 |  |  |  |  | 0.0247 |  |  | 0.0342 |  |  |  |  |  |  | 0.0109 |  |  |  | 0.0058 |  |  | 0.0263 |  |  |  |  |  | 0.0343 |  |  |  | 0.0216 |  |  |  | 0.0216 |  |
| Ψ=45° |  | 44.9624 |  | 44.9442 |  |  | 44.9687 |  |  |  |  | 44.9756 |  |  | 44.9829 |  |  |  |  |  |  | 44.9831 |  |  |  | 44.9760 |  |  | 44.9504 |  |  |  |  |  | 44.9762 |  |  |  | 44.9688 |  |  |  | -0.0312 |  |
| 4. 椭偏角测量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sψ (°) |  |  |  |  | 0.0103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sΔ (°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 膜厚测量示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量条件 |  |  |  | 光谱椭偏仪 |  |  |  |  |  |  | 光谱范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入射角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 积分时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 激光椭偏仪 |  |  |  |  |  |  | 光源波长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 633nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入射角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65° |  |  |  |
| 拟合模型 |  |  |  |  | SiO2/Si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色散模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柯西模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质/样片名称 |  |  | 标准物质/样片编号 |  |  |  |  |  |  | 膜厚标准值 （nm） |  |  |  |  |  | 膜厚测量值 （nm） |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 （nm） |  |  |  |  |  | 示值相对误差 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 膜厚测量示值误差扩展不确定度 （%） k=2 |  |  |  |
| SiO2 |  |  | GBW13957 |  |  |  |  |  |  | 11.86 |  |  |  |  |  | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.08 |  |  |  |  |  | -0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.57 |  |  |  |
| SiO2 |  |  | GBW13959 |  |  |  |  |  |  | 50.52 |  |  |  |  |  | 50.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.99 |  |  |  |
| SiO2 |  |  | GBW13960 |  |  |  |  |  |  | 100.8 |  |  |  |  |  | 101.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.69 |  |  |  |
| SiO2 |  |  | FTS-1000 |  |  |  |  |  |  | 1015.5 |  |  |  |  |  | 1017.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.54 |  |  |  |
| 6. 膜厚测量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质/样片名称 |  |  |  |  |  | SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准物质/样片编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GBW13960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 膜厚第i次测量值ti (nm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 膜厚测量平均值t (nm) |  |  |  |  |  |  | 膜厚测量重复性s(t) (nm) |  |
| 101.2705 | 101.2663 |  |  | 101.2709 |  |  |  | 101.2680 |  |  |  |  | 101.2721 |  |  |  | 101.2681 |  |  |  |  |  | 101.2720 |  |  |  | 101.2751 |  |  |  |  | 101.2711 |  |  |  |  | 101.2704 |  |  |  |  |  | 0.0027 |  |
| 备注: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 薄膜材料椭偏测厚仪评价技术要求

| 序号 | 评价特性参数 | 建议指标 | 必测项或选测项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱范围及光谱仪波长示值误差 | 光谱型薄膜材料椭偏测厚仪在（250~850）nm波段，不超过±0.5 nm（光谱扫描式）或±1.0 nm（多通道式）；在（850~2 000）nm 波段，不超过±4.0 nm | 必测项 |
| 2 | 椭偏角测量误差 | 以空气为自然基准测量，在（245~1000）nm波段的95%满足Ψ的测量误差不超过±0.1°，Δ的测量误差不超过±0.1° | 可变角薄膜材料椭偏测厚仪必测项 |
| 3 | 椭偏角测量重复性 | 以空气为自然基准测量，在（400~800）nm波段，Ψ和Δ的测最重复性一般不超过±0.03°；其他波段，测量重复性一般不超过±0.06° | 可变角薄膜材料椭偏测厚仪必测项 |
| 4 | 膜厚测量示值误差 | （10~1000）nm膜厚范围的膜厚测量示值相对误差优于±4% | 必测项 |
| 5 | 膜厚测量重复性 | 优于0.01nm（100 nmSiO2/Si膜厚标准物质） | 必测项 |

2.4 不同厂家仪器测试结果

测试的不同厂家设备的技术特性、功能特性和安全性测试按照测试方法进行操作，均满足要求。

3. 结论

采用技术规范中规定的方法，对不同厂家及型号的薄膜材料椭偏测厚仪进行了试验，结果表明技术规范中的方法科学有效、适用性强，且所制定的技术要求指标可满足绝大多数的要求。