薄膜材料椭偏测厚仪评价规范（征求意见稿）

不确定度评定

1 测量方法

薄膜材料椭偏测厚仪的膜厚测量示值误差是用薄膜厚度标准物质进行测量的。按要求进行必要的仪器状态调整后，设定好相关的测量程序和条件，选择符合要求的具有明确材料和厚度的膜厚标准物质，测量认定值为ts的膜厚标准物质，仪器的测量示值t与膜厚标准物质的认定值ts进行比较，计算仪器的示值误差Δt 。

2 测量模型

数学模型公式见公式（1）。

Δt = t - ts                        （1）

式中：

Δt——示值误差，nm；

t——膜厚测量结果，nm；

ts——膜厚标准物质对应的认定值，nm。

3方差和灵敏系数

因Δt = t - ts，所以灵敏系数c i根据公式（2）计算：

，                 （2）

令u1、u2分别表示t、ts的标准不确定度，因u1、u2相互独立，则合成标准不确定度uc根据公式（3）计算：

（3）

4不确定度来源

由式（1）可知，影响膜厚测量示值误差的主要不确定分量有：仪器测量重复性引入的不确定度和标准物质引入的不确定度。

4.1仪器测量重复性引入的不确定度

对标称厚度为100 nm的膜厚标准物质（GBW13960）进行重复性测量，重复测量9次，测量结果如下：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度(nm) | 100.9133 | 100.9173 | 100.9140 | 100.9178 | 100.9132 | 100.9153 | 100.9184 | 100.9160 | 100.9168 | 100.9158 | 0.0020 |

仪器测量重复性引入的不确定度分量可以通过以上9次重复测量得到，取算术平均值为测量结果，则测量重复性引入的不确定度u1根据公式（4）计算：

（4）

式中：

s(t) —— 测量重复性，单位为nm；

n —— 测量次数，n≥9。

经计算，测量重复性引入的不确定度u1=0.0007 nm。

4.2 膜厚标准物质引入的不确定度

膜厚标准物质引入的不确定度主要来源于膜厚标准物质的厚度测量结果不确定度，可根据标准物质证书给出的扩展不确定度U和包含因子k通过公式（5）计算。

（5）

标称厚度为10 nm的膜厚标物（GBW13957），U(t)=0.30 nm，k=2，则u2= U(t) /k =0.15 nm

标称厚度为50 nm的膜厚标物（GBW13959），U(t)=0.50 nm，k=2，则u2= U(t) /k =0.25 nm

标称厚度为100 nm的膜厚标物（GBW13960），U(t)=1.70 nm，k=2，则u2= U(t) /k =0.85 nm

5 合成不确定度

u1、 u2均按近似正态分布，合成标准不确定度uc为近似正态分布，通过公式（6）计算。

（6）

经计算：

标称厚度为10 nm的膜厚标物（GBW13957）：uc=0.16 nm

标称厚度为50 nm的膜厚标物（GBW13959）：uc=0.26 nm

标称厚度为100 nm的膜厚标物（GBW13960）：uc=0.86 nm

6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U通过公式（7）计算：

U = kuc                           （7）

用相对扩展不确定度Urel表示，见公式（A.8）：

（8）

式中：

ts——膜厚标准物质对应的认定值，nm。

经计算：

标称厚度为10 nm的膜厚标物（GBW13957，认定值为11.68 nm）：Urel=2.6%（k=2）

标称厚度为50 nm的膜厚标物（GBW13959，认定值为50.52 nm）：Urel=1.0%（k=2）

标称厚度为100 nm的膜厚标物（GBW13960，认定值为101.55 nm）：Urel=1.7%（k=2）