中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

固体材料烟密度仪校准规范

Calibration Specification for Solid Material Smoke Density Meter

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布												  XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发 布

固体材料烟密度仪校准规范       JJFXXXX-XXXX

Calibration Specification for Solid Material Smoke Density Meter

归  口  单  位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：山东非金属材料研究所

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

# 本规范主要起草人：

# 参加起草人：

目  录

引 言	II

1 范围	1

2  术语	1

3  概述	1

4  计量特性	2

5  校准条件	3

6  校准项目和校准方法	3

7  校准结果的表达	5

8  复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	11

# 引 言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范的编写主要参考了GB/T 8323.2-2008《塑料 烟生成 第2部分：单室法测定烟密度试验方法》、JJF（军工）39-2014《（5~400）W/cm2 辐射热流传感器校准规范》和JJG（军工）15-2011《烟密度测试仪检定规程》。

本规范为首次发布。

固体材料烟密度仪校准规范

1 范围

本规范适用于辐射照度范围（10~50）kW/m2的固体材料烟密度仪的校准。

2  术语

2.1

辐射照度  irradiance

入射到无限小面积内的辐射通量与该面积之比。

2.2

透光率  T  light transmittance T

透射光通量（F）与入射光通量（F0）比值的百分数。

2.3

烟雾的光密度  D  optical density of smoke D

烟雾的不透光程度，用相对透光率的负对数表示。

2.4

比光密度  Ds  specific optical density Ds

光密度与一个因子的乘积，该因子是测试箱体积与试样曝露面积和光束的光程乘积之比计算得到的。

3  概述

烟密度是指材料在规定的试验条件下发烟量的量度，它是用透过烟的光强度衰减量来描述的。固体材料烟密度仪测定固体材料在规定条件下燃烧时所产生烟雾的比光密度，并以最大比光密度为实验结果。该方法测定的值与试样的形状、密度、厚度等因素有关，不能认为是材料固有的性质。它仅用于评定在规定条件下材料的发烟性能，不能作为评定实际使用条件下发烟危害性的依据。

材料烟密度仪主要由光电测量系统、辐射系统、燃烧室、试样支架和数据采集分析系统等部分组成，其结构示意图见图1。

图1 固体材料烟密度仪的典型结构示意图

1—光电倍增管暗箱；2—辐射锥；3—样品架及点火器；4—爆破片；5—光学系统的下光窗

4  计量特性

固体材料烟密度仪的主要计量特性见表1。

表1 固体材料烟密度仪的主要计量特性

| 序号 | 校准项目 | 最大允许值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 透光率示值误差 | ±5% |
| 2 | 透光率重复性 | 3% |
| 3 | 辐射照度示值误差 | ±5% |
| 4 | 比光密度示值误差 | ±10% |
| 5 | 比光烟密度重复性 | 5% |

注：由于校准工作只给出测量结果，不判断合格与否，上述计量特性的指标仅供参考。

5  校准条件

5.1 环境条件

5.1.1环境温度：（15~30）℃；

5.1.2相对湿度：（20~80）%；

5.1.3实验室内没有明显的气流扰动。

5.2 校准用标准及其他设备

校准用设备应经过计量技术机构检定或校准合格，并在有效期内。

5.2.1标准滤光片：透光率标称值为25%、50%、75%左右的滤光片，相对不确定度优于0.5%。

5.2.2标准辐射热计：测量范围为（10~50）kW/m2，相对不确定度不大于3%（k=2）。5.2.3烟密度标准物质：无焰燃烧标准物质纤维素，有焰燃烧标准物质ABS，比光密度相对不确定度不大于5%（k=2）。

6  校准项目和校准方法

校准前，确保仪器处于正常的工作状态及没有影响校准计量性能的因素，然后方可进行校准。

6.1 透光率示值误差和重复性

6.1.1 将不透明圆板（其中心有一直径51mm环形标记）与上光窗贴在一起，其环形标记的中心与光窗的中心重合。打开光源，调节圆板上的灯丝投影，使其充满环形标记，环外没有光线。

6.1.2 关闭挡板，打开光学测量系统，将仪器量程转化到满量程0.1%透光率的档位，零位调节到0%。打开挡板，使仪器档位在满量程100%透光率的档位，调节滤光器跨度，使仪器透光率读数为100%。

6.1.3 仪器调整到正常工作状态，测量透光率标称值为25%，50%，75%左右的标准滤光片透光率，连续测量3次，取平均值为测量值，按式（1）计算透光率示值误差。

∆t=ti−ts                                             （1）

式中：

∆t——透光率示值误差，%；

ti——透光率3次测量值平均值，%；

ts——透光率标准值，%。

按式（2）计算透光率重复性。

δt=ti−timax                                         （2）

式中：

δt——透光率重复性，%；

ti——透光率第i次测量值，%。

6.2 辐射照度示值误差

辐射照度校准点一般选取25kW/m2和50kW/m2，可根据用户要求增加校准点。

分别调节标准辐射热计和仪器辐射热计与辐射锥下表面的距离为25mm，使辐射热计处于辐射锥下方中心位置，并与辐射锥下表面平行。辐射热计通冷却水，确保水流通畅。开启辐射锥并设置温度升温至目标辐射照度所需温度，稳定10min以上后开始测量。标准辐射热计和仪器工作用辐射热计交替分别测量3次，取各自3次测量值的算术平均值分别作为标准辐射热计的标准值Esi和仪器工作用辐射热计的测量值Ei。按式（3）计算辐射照度测量的示值相对误差∆E。

∆E=Ei−EsiEsi×100%                                               （3）

式中：

∆E—辐射照度测量的示值相对误差；

Ei—被校辐射热计的3次测量平均值，kW/m2；

Esi—标准辐射热计的3次测量平均值，kW/m2。

6.3 比光密度示值误差和重复性

将空样品盒放置于样品支撑架上，关闭烟密度箱，将辐射锥的辐射照度设置在25kW/m2。选取烟密度标准物质，待稳定后将样品盒取出，然后将标准物质置于样品盒中，关闭烟密度箱。将辐射锥下面屏蔽罩移除，同时开启数据记录系统和关闭进气口，记录第4分钟的比光密度Ds4。每种标准物质重复测量三次，按式（4）和（5）分别计算比光密度示值误差和重复性。

∆Ds=Dsi−DssDss×100%                                               （4）

式中：

∆Ds—比光密度示值误差；

Dsi—比光密度3次测量值平均值；

Dss—比光密度标准物质标准值。

δD=Dsi−DsimaxDsi×100%                                            （2）

式中：

δD—比光密度重复性；

Dsi—比光密度第i次测量值。

7  校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a)  标题：“校准证书”或“校准报告”；

b)  实验室名称和地址；

c)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

d)  客户的名称和地址；

e)  被校对象的描述和明确标识；

f)  进行校准的日期；

g)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

h)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

i)  校准环境的描述；

j)  校准结果及其测量不确定度的说明；

k)  对校准规范偏离的说明；

l)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

m)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

n)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8  复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应对仪器重新校准。

附录A

校准结果不确定度评定示例

A1 辐射照度示值误差校准不确定度评定示例

A1.1 测量方法

按照本规范所述方法，采用不确定度为3%（k=2）标准辐射热计，以校准点50kW/m2为例对辐射热计校准结果进行不确定度评定。标准辐射热计和仪器工作用辐射热计交替分别测量3次，取各自3次测量值的算术平均值分别作为标准辐射热计的标准值Esi和仪器工作用辐射热计的测量值Ei。

A1.2 测量模型和不确定度传播公式

辐射照度的示值误差∆E可按照下式进行计算：

∆E=Ei−EsiEsi×100%                                                          (A.3)

式中：

∆E——辐射照度测量的示值相对误差；

Ei——被校辐射热计的3次测量平均值，kW/m2；

Esi——标准辐射热计的3次测量平均值，kW/m2。

各输入量彼此独立不相关，因此，示值误差的合成标准不确定度按下式计算。

uc∆E=c12u(Ei)2+c22u(Esi)2                                            (A.4)

其中灵敏系数：c1=1Esi，c2=−EiEsi2。

A1.3 标准不确定度分量的计算

辐射照度示值误差的不确定度包含测量重复性引入的标准不确定度分量u(Ei)和标准辐射热计引入的标准不确定度分量ur(Esi)。

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u(Ei)

仪器工作用辐射热计三次测量的辐射照度分别为50.8kW/m2、50.9 kW/m2、50.5 kW/m2，采用极差法计算单次实验标准差s=50.9−50.51.69kW=0.237 kW，校准时采用3次测量结果的平均值，则测量重复性的引入的标准不确定度分量为：

u(Ei)=sn=0.237 kW3=0.134kW

2）标准辐射热计引入的标准不确定度分量u(Esi)

采用的标准辐射热计经计量技术机构校准，其测量不确定度U=3%（k=2）,标准辐射热计的三次测量值分别为50.2kW/m2、49.9 kW/m2、50.1 kW/m2，平均值Esi=50.07 kW，标准辐射热计引入的标准不确定度分量为：

uEsi=Esi×Uk=50.07×3%2kW=0.751 kW

A1.4 标准不确定度分量一览表

输入量的标准不确定度分量汇总表如表A.2所示。

表A.2 辐射照度示值误差标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性 | u(Ei) | 0.134 kW | 0.02 (kW)-1 | 7.18×10−6 |
| 标准辐射热计 | u(Esi) | 0.751 kW | 0.02 (kW)-1 | 2.26×10−4 |

A1.5 合成标准不确定度的计算

辐射照度示值误差的合成标准不确定度计算如下式。

uc∆E=c12u(Ei)2+c22u(Esi)2=1.53%

A1.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，得到辐射照度示值误差校准结果的扩展不确定度：

U∆E=2uc∆E=3.1%

A2 比光密度示值误差校准不确定度评定示例

A2.1 测量方法

将空样品盒放置于样品支撑架上，关闭烟密度箱，将辐射锥的辐射照度设置在25kW/m2。选取烟密度标准物质，待稳定后将样品盒取出，然后将标准物质置于样品盒中，关闭烟密度箱。将辐射锥下面屏蔽罩移除，同时开启数据记录系统和关闭进气口，记录第4分钟的比光密度Ds4。重复测量三次。

A2.2 测量模型和不确定度传播公式

比光密度的示值误差∆Ds可按照下式进行计算：

∆Ds=Dsi−DssDss×100%                                                           （4）

式中：

∆Ds—比光密度示值误差，%；

Dsi—比光密度3次测量平均值，%；

Dss—比光密度标准物质标准值，%。

各输入量彼此独立不相关，因此，示值误差的合成标准不确定度按下式计算。

uc∆Ds=c12u(Dsi)2+c22u(Dss)2                                       (A.4)

其中灵敏系数：c1=1Dss，c2=−DsiDss2。

A2.3 标准不确定度分量的计算

比光密度示值误差的不确定度包含测量重复性引入的标准不确定度分量u(Dsi)和烟密度标准物质引入的标准不确定度分量ur(Dss)。

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u(Dsi)

选用无焰烟密度标准物质纤维素对固体材料烟密度仪进行校准，Dsi试验数据分别为176、166、172，采用极差法计算单次实验标准差s=176−1661.69=5.92，校准时采用3次测量结果的平均值，则测量重复性的引入的标准不确定度分量为：

u(Dsi)=sn=5.923=3.42

2）烟密度标准物质引入的标准不确定度分量ur(Dss)

采用的烟密度标准物质扩展不确定为：

uDss=Dss×Uk=166×5%2=4.25

A2.4 标准不确定度分量一览表

输入量的标准不确定度分量汇总表如表A.2所示。

表A.2 辐射照度示值误差标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性 | u(Dsi) | 3.42 | 0.006 | 4.21×10−4 |
| 标准辐射热计 | uDss | 4.25 | 0.006 | 6.50×10−4 |

A2.5 合成标准不确定度的计算

辐射照度示值误差的合成标准不确定度计算如下式。

uc∆Ds=c12u(Dsi)2+c22u(Dss)2=2.4%

A2.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，得到比光密度示值误差校准结果的扩展不确定度：

U∆Ds=2uc∆D=5%

附录B

固体材料烟密度仪校准记录参考格式

仪器名称                         	                        型号

出厂编号                         	                        制造厂

委托单位                         	                        地址

仪器编号

相对湿度                                                          校准环境温度

校准依据  		                   	                   校准日期

校准员  		                   	                           核验员

  - 校准前检查：

  - 透光率示值误差和重复性

标准滤光片型号                   校准证书号

测量不确定度

| 序号 | 标准值（%） | 示值误差（%） | 重复性（%） | 扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

  - 辐射照度示值误差

标准辐射热计型号                   校准证书号

测量不确定度

| 序号 | 标准辐射热计 |  | 被校辐射热计 |  | 示值误差∆E | 扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量值Esi kW/m2 | 平均值Esi kW/m2 | 测量值Ei kW/m2 | 平均值Ei kW/m2 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

  - 比光密度示值误差和重复性

标准物质编号：				        不确定度：

检定证书有效期：

| 序号 | 标准值 | 示值误差 | 重复性 | 扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

附录C

固体材料烟密度仪校准证书（内页）参考格式

证书编号：××××——×××× 校 准 结 果 - 透光率 序号; 标准值（%）; 示值误差（%）; 重复性（%）; 扩展不确定度(k=2). 1. 2. 3. 2、辐射照度 序号; 标准值(kW/m2); 示值(kW/m2); 示值误差; 扩展不确定度(k=2). 1. 2. 3. 3、比光密度 序号; 标准值; 示值误差; 重复性; 扩展不确定度(k=2). 1. 2. 3. ————————以下空白——————. 第×页 共×页

JJFXXXX—XXXX

中华人民共和国

国家计量技术规范

XXXXXXXX校准规范

JJFXXXX—XXXX

国家市场监督管理总局发布