《固体材料烟密度仪校准规范》

编制说明

主要起草单位：山东非金属材料研究所

参加起草单位：莫帝斯燃烧技术（苏州）有限公司

一、任务来源及规范起草经过

烟密度是指材料在规定的试验条件下发烟量的量度，它是用透过烟的光强度衰减量来描述的。烟密度作为固体材料产烟特性的量度，是燃烧性能的重要参数之一，广泛应用于轨道交通、航空航天、兵器船舶等各个行业领域，高分子材料烟密度的测定方法在GB/T 8323.2-2008《塑料 烟生成 第二部分 单室法测烟密度试验方法》和ISO 5659-2：2017《塑料-烟生成-第二部分-单室法测烟密度试验方法》中有详细的规定。航空领域，美国联邦航空条例FAR 25及中国运输类飞机适航标准CCAR 25中对舱内材料燃烧试验有详细规定，25.853（d）规定了使用材料烟密度试验Ds4最大不能超过200。船舶领域，国标GB/T 10671-2008《固体材料产烟的比光密度试验方法》和国际海事组织IMO FTPC：2010 PART 2《消防试验程序规则 第二部分》均详细规定了固体材料产烟的比光密度试验方法。轨道交通领域，欧盟权威阻燃标准EN 45545-2:2020《铁路设施 铁路车辆防火 第2部分 材料和部件防火性能要求》针对卧铺、自动驾驶、双层列车的车体、内饰内衬、配套电线电缆等均提出了烟密度的等级要求，不同级别Ds4最大不能超过600。TB/T 3237-2010《动车组用内装材料阻燃技术条件》规定有焰、无焰条件下均要满足烟密度Ds4≤200。兵器装甲内衬内饰作为车辆重要的有机组成部分进行了设计研究，要求车体内部均采用了隔热、隔振、阻燃的绝缘内衬材料，目前常用烟密度、氧指数、热释放速率等参数表征其阻燃性能，各行各业对固体材料烟密度参数的准确计量存在明确迫切的需求。

目前国外没有相关的校准规范，塑料烟密度检测标准ISO 5659-2：2017中涉及一部分关于设备分系统校准的方法。国内GB/T 8323.2:2008同样涉及一部分关于设备分系统校准的方法。本单位曾经提出过烟密度仪的军工行业检定规程JJG（军工）15-2011，但该检定规程适用的主要是符合辐射锥和样品垂直放置的烟密度仪，随着后续GB/T 8323、ISO 5659-2、EN 45545、TB/T 3237等方法标准和产品标准的更新，关于光学系统和辐射照度的主要计量特性和校准方法存在一定的局限性，不再适用于目前大范围使用的固体材料烟密度仪的校准工作。

固体材料烟密度仪的校准对于保证测量结果准确十分重要，影响测量结果的因素较多，不同实验室间测量结果的一致性较差。目前国内外没有制定关于固体材料烟密度仪的校准规范，只有在烟密度仪的操作说明及测试标准中规定了固体材料烟密度仪的标定方法，用于生产厂商和用户的自我校准。但是这些标定结果没有溯源性，且缺乏整机校准，造成比光密度的测量结果相差很大，影响了我国阻燃材料、建筑材料、轨道车辆用材料等的研发和阻燃评价，并对一些产品的出口造成了影响。为了保证固体材料烟密度仪测量结果的准确，就必须对仪器进行科学地校准，需要建立计量校准规范，科学合理地对仪器进行校准。

全国新材料与纳米计量技术委员会于2024年6月下达了《固体材料烟密度仪校准规范》的制订任务。2025年4月20日，规范起草小组完成征求意见稿的编写，在计量系统和阻燃领域内广泛征求意见后形成送审稿。

二、制订规范主要的参考资料

制订规范主要参考GB/T 8323.2-2008《塑料 烟生成 第2部分：单室法测定烟密度试验方法》以及ISO 5659-2:2017《塑料 烟生成 第2部分：单室法测定烟密度试验方法 Plastics-Smoke generation-Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test》、JJF（军工）39-2014《（5~400）W/cm2 辐射热流传感器校准规范》、JJG（军工）15-2011《烟密度测试仪检定规程》进行编写，不确定度评定的主要技术依据为JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》。编写格式主要参考了JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》。

三、国内外烟密度仪的技术现状

### 目前烟密度仪的市场占据份额来说，国内外设备各有优势，国外仪器设备中英国FTT公司占据份额最大，美国DEATAK(Govmark)公司、韩国Festec公司等在国内销量较少。国外设备整体来说进入市场早，指标相对国产设备存在一定优势，价格也更为昂贵。随着国内技术的进步，近年来国内设备厂商的烟密度仪销量逐渐增加，包括莫帝斯燃烧技术（苏州）有限公司、泰思泰克（苏州）技术有限公司、南京江宁分析仪器有限公司、苏州阳屹沃尔奇、东莞市中诺质检仪器设备有限公司等都在生产烟密度仪，其中莫帝斯在电线电缆、轨道交通、航空船舶等领域占据份额较大，南京江宁在建材领域市场份额较大。对目前市场上的烟密度仪技术指标进行调研，主要性能指标见表1。

从表中可以看到，各仪器厂商给出的是烟密度仪各组件的技术参数，没有说明比光密度测量的准确性。由于成本和技术的原因，国外仪器厂商的仪器技术参数较国内仪器的技术参数相对较高，但是各品牌设备均能满足标准的要求。

国内常见烟密度仪相关技术参数一览表

| 厂家 | 仪器型号 | 透光率 |  | 辐射照度 |  | 质量 |  | 比光密度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围 | 精度 | 测量范围 | 重复性 | 量程 | 精度 | 测量范围 | 重复性 |
| 英国FTT | NBS | 0~100% | 0.000001% | （10-50）kW/m2 | <0.1% | 0~3000g | 0.1g | 0~1056 | <10% |
| 美国DEATAK | SD-2 | 0~100% | 0.00001% | （10-50）kW/m2 | <0.1% | 0~2000g | 0.1g | 0~924 | <15% |
| 韩国Festec公司 | SB 2005 | 0~100% | 0.000001% | （10-50）kW/m2 | <0.1% | 0~2000g | 0.1g | 0~1056 | <15% |
| 昆山莫帝斯科燃烧技术仪器有限公司 | SDB | 0~100% | 0.0001% | （10-50）kW/m2 | <0.1% | 0~10000g | 0.1g | 0~792 | <10% |
| 泰思泰克（苏州）检测仪器科技有限公司 | TTech-ISO5659 | 0~100% | 0.0001% | （10-60）kW/m2 | <0.1% | 0~3000g | 0.1g | 0~792 | <10% |
| 苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公司 | 5920 | 0~100% | 0.0001% | （10-50）kW/m2 | <0.1% | 0~3000g | 0.1g | 0~1056 | <15% |
| 南京江宁分析仪器有限公司 | JSC-2 | 0~100% | 0.0001% | （10-50）kW/m2 | <0.1% | 0~2000g | 0.1g | 0~792 | <15% |
| 东莞中诺 | ZY6166D-PC | 0~100% | 0.0001% | （10-50）kW/m2 | <0.1% | 0~2000g | 0.1g | 0~792 | <15% |

四、规范技术内容的说明

规范起草小组根据上述参考文献、相关标准，以及起草单位的实验结果和理论研究起草了规范送审稿，主要包括引言、范围、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、示值误差的不确定度评定、校准结果及复校时间间隔10个部分。校准的项目主要包括透光率、辐射照度和比光密度3个计量参数，针对每一校准项目，规定了使用的标准器、性能指标要求和校准方法等做了规定。

1 透光率示值误差和重复性

固体材料烟密度仪记录材料燃烧过程中的透光率变化，透过率是影响设备测试结果的关键性指标之一。对透光率的校准参考JJG（军工）15-2011《烟密度测试仪检定规程》和《可见分光光度计检定规程》中的方法，通过测量大、中、小三个透过率的值来测量透过率误差。测量标称值为20%，50%，80%的标准滤光片的透过率，以测量结果的相对标准偏差来表示透过率误差。由于固体材料烟密度仪中的滤光片直径在50mm左右，根据实际校准数据及参考规范，确定透过率计量特性测量示值误差不大于±5%、重复性不大于3%。

2 辐射照度示值误差

通过调研目前国内辐射热计的计量现状，针对（10~100 kW/m2）测量范围的辐射热计只有部分军工和国家级计量机构能够校准，最大校准能力为测量不确定度3%，因此燃烧实验室校准用标准辐射热计的最优扩展不确定度为3%（k=2）。经过试验和实际调研，辐射热计的最大允许误差为±5%，能够满足固体材料烟密度仪的准确性要求。校准方法采用比对法，依次采用标准辐射热计和被校辐射热计测量锥形加热器的辐射照度，校准点选择在目前的测试标准中最常用的辐射照度25kW/m2和50kW/m2，也可根据用户的要求增加校准点。

4 比光密度示值误差和重复性

比光密度测量的准确性是评价固体材料烟密度仪性能的关键技术指标。对比光密度的校准参考JJG（军工）15-2011《烟密度测试仪检定规程》及大量标准物质及试样的测试数据确定。烟密度有证标准物质目前美国NIST发布有SRM1006、1007有证标准物质，本单位发布有国防专用标准物质，同步申请国家有证标准物质中。最终选择有焰及无焰的标准物质，对固体材料烟密度仪校准的计量指标确定为示值误差均不大于±10%，重复性不大于5%。

通过校准得到比光密度的示值误差和重复性，能够较好的反映固体材料烟密度仪的计量性能。并对6台固体材料烟密度仪进行比光密度校准，结果有5台全部满足要求，1台部分指标不满足要求，大部分仪器能够满足固体材料烟密度仪示值误差的计量特性要求。

五 总结

本规范依据相关国家和国际标准、参考文献、仪器调研信息、校准结果和实验结果，起草了规范征求意见稿，并严格依照《JJF 1071 国家计量校准规范编写规则》编写，相关术语符合计量规范要求，技术说明较为科学、合理，可操作性强，计量特性与当前仪器技术和测量标准发展水平相适应，能够保障测量结果的量值溯源和仪器生产。