示值误差校准结果不确定度评定报告

固体材料烟密度仪的主要测量参量是比光密度，通过烟密度标准物质来校准，实现量值溯源。辐射照度的大小影响固体材料烟密度仪测量固体试样时的准确性，因此采用标准辐射热计对仪器工作用辐射热计进行校准，实现辐射照度的量值溯源。在本报告中按照规定的校准方法进行实验，不确定度评定方法严格按照《JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示》的要求，根据各量值的数学模型，评定参数不确定度，以验证校准方法的可行性和合理性。

1 校准方法

按照本规范规定的校准方法，首先完成仪器预热和校准前准备工作，所用标准器和设备如下：

a）标准滤光片：透光率标称值为25%、50%、75%左右的标准滤光片，相对不确定度0.5%；

b）标准辐射热计：测量范围为（10~50）kW/m2，相对不确定度3%（k=2）；

c）烟密度有证标准物质：无焰燃烧标准物质纤维素，有焰燃烧标准物质ABS，Ds相对不确定度不大于5%（k=2）。

被校设备为英国FTT公司的NBS烟密度仪。

2 辐射照度示值误差校准不确定度评定示例

2.1 测量方法

按照本规范所述方法，采用不确定度为3%（k=2）标准辐射热计，以校准点50kW/m2为例对辐射热计校准结果进行不确定度评定。标准辐射热计和仪器工作用辐射热计交替分别测量3次，取各自3次测量值的算术平均值分别作为标准辐射热计的标准值Esi和仪器工作用辐射热计的测量值Ei。

2.2 测量模型和不确定度传播公式

辐射照度的示值误差∆E可按照下式进行计算：

∆E=Ei-EsiEsi×100%                                                          (A.3)

式中：

∆E——辐射照度测量的示值相对误差；

Ei——被校辐射热计的3次测量平均值，kW/m2；

Esi——标准辐射热计的3次测量平均值，kW/m2。

各输入量彼此独立不相关，因此，示值误差的合成标准不确定度按下式计算。

uc∆E=c12u(Ei)2+c22u(Esi)2                                            (A.4)

其中灵敏系数：c1=1Esi，c2=-EiEsi2。

2.3 标准不确定度分量的计算

辐射照度示值误差的不确定度包含测量重复性引入的标准不确定度分量u(Ei)和标准辐射热计引入的标准不确定度分量ur(Esi)。

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u(Ei)

仪器工作用辐射热计三次测量的辐射照度分别为50.8kW/m2、50.9 kW/m2、50.5 kW/m2，采用极差法计算单次实验标准差s=50.9-50.51.69kW=0.237 kW，校准时采用3次测量结果的平均值，则测量重复性的引入的标准不确定度分量为：

u(Ei)=sn=0.237 kW3=0.134kW

2）标准辐射热计引入的标准不确定度分量u(Esi)

采用的标准辐射热计经计量技术机构校准，其测量不确定度U=3%（k=2）,标准辐射热计的三次测量值分别为50.2kW/m2、49.9 kW/m2、50.1 kW/m2，平均值Esi=50.07 kW，标准辐射热计引入的标准不确定度分量为：

uEsi=Esi×Uk=50.07×3%2kW=0.751 kW

2.4 标准不确定度分量一览表

输入量的标准不确定度分量汇总表如表A.2所示。

表A.2 辐射照度示值误差标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性 | u(Ei) | 0.134 kW | 0.02 (kW)-1 | 7.18×10-6 |
| 标准辐射热计 | u(Esi) | 0.751 kW | 0.02 (kW)-1 | 2.26×10-4 |

2.5 合成标准不确定度的计算

辐射照度示值误差的合成标准不确定度计算如下式。

uc∆E=c12u(Ei)2+c22u(Esi)2=1.53%

2.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，得到辐射照度示值误差校准结果的扩展不确定度：

U∆E=2uc∆E=3.1%

3 比光密度示值误差校准不确定度评定示例

3.1 测量方法

将空样品盒放置于样品支撑架上，关闭烟密度箱，将辐射锥的辐射照度设置在25kW/m2。选取烟密度标准物质，待稳定后将样品盒取出，然后将标准物质置于样品盒中，关闭烟密度箱。将辐射锥下面屏蔽罩移除，同时开启数据记录系统和关闭进气口，记录第4分钟的比光密度Ds4。重复测量三次。

3.2 测量模型和不确定度传播公式

比光密度的示值误差∆Ds可按照下式进行计算：

∆Ds=Dsi-DssDss×100%                                                           （4）

式中：

∆Ds—比光密度示值误差，%；

Dsi—比光密度3次测量平均值，%；

Dss—比光密度标准物质标准值，%。

各输入量彼此独立不相关，因此，示值误差的合成标准不确定度按下式计算。

uc∆Ds=c12u(Dsi)2+c22u(Dss)2                                       (A.4)

其中灵敏系数：c1=1Dss，c2=-DsiDss2。

3.3 标准不确定度分量的计算

比光密度示值误差的不确定度包含测量重复性引入的标准不确定度分量u(Dsi)和烟密度标准物质引入的标准不确定度分量ur(Dss)。

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u(Dsi)

选用无焰烟密度标准物质纤维素对固体材料烟密度仪进行校准，Dsi试验数据分别为176、166、172，采用极差法计算单次实验标准差s=176-1661.69=5.92，校准时采用3次测量结果的平均值，则测量重复性的引入的标准不确定度分量为：

u(Dsi)=sn=5.923=3.42

2）烟密度标准物质引入的标准不确定度分量ur(Dss)

采用的烟密度标准物质扩展不确定为：

uDss=Dss×Uk=166×5%2=4.25

3.4 标准不确定度分量一览表

输入量的标准不确定度分量汇总表如表A.2所示。

表A.2 辐射照度示值误差标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性 | u(Dsi) | 3.42 | 0.006 | 4.21×10-4 |
| 标准辐射热计 | uDss | 4.25 | 0.006 | 6.50×10-4 |

3.5 合成标准不确定度的计算

辐射照度示值误差的合成标准不确定度计算如下式。

uc∆Ds=c12u(Dsi)2+c22u(Dss)2=2.4%

3.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，得到比光密度示值误差校准结果的扩展不确定度：

U∆Ds=2uc∆D=5%

4 结论

固体材料烟密度仪的计量特性的确定基本能够满足JJF 1094规定的要求，由于仪器只给出测量结果，并不进行合格性判定，规范中的计量特性仅供参考。用户可根据其需要选择测量标准和进行仪器状态的判定。本规范的校准项目及方法是合理可行的。