《固体材料烟密度仪校准规范》实验报告

- 概述

固体材料烟密度仪用于测量材料在可控热辐射强度下的比光密度。烟密度是指材料在规定的试验条件下发烟量的量度，它是用透过烟的光强度衰减量来描述的。新制定的《固体材料烟密度仪校准规范》中对该类仪器的计量性能要求见表1。

表1 固体材料烟密度仪的主要计量特性

| 序号 | 校准项目 | 最大允许值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 透光率示值误差 | ±5% |
| 2 | 透光率重复性 | 3% |
| 3 | 辐射照度示值误差 | ±5% |
| 4 | 比光密度示值误差 | ±10% |
| 5 | 比光烟密度重复性 | 5% |

本实验报告的目的是通过实验研究，详细介绍固体材料烟密度仪校准所需的设备和材料，校准方法的科学性、合理性和可操作性。并探讨新规范的校准方法和计量性能指标的制定是否合理。

- 固体材料烟密度仪校准实例

2.1 环境条件：20℃，32%RH

2.2 设备和材料：

a）标准滤光片：透光率标称值为25%、50%、75%左右的标准滤光片，相对不确定度0.5%；

b）标准辐射热计：测量范围为（10~50）kW/m2，相对不确定度3%（k=2）；

c）烟密度有证标准物质：无焰燃烧标准物质纤维素，有焰燃烧标准物质ABS，Ds相对不确定度不大于5%（k=2）。

被校设备为英国FTT公司的NBS烟密度仪。

2.3 校准项目和校准方法

校准前按照仪器说明书进行准备工作，确保仪器处于正常的工作状态及没有影响校准计量性能的因素后方可进行校准。如检查仪器辐射锥表面应清洁无污染，箱体内部保持清洁，无明显积累的烟灰，气路连接完整通畅，不漏气。设备预热后进行校准工作。

2.3.1透光率示值误差和重复性的校准

将不透明圆板（其中心有一直径51mm环形标记）与上光窗贴在一起，其环形标记的中心与光窗的中心重合。打开光源，调节圆板上的灯丝投影，使其充满环形标记，环外没有光线。关闭挡板，打开光学测量系统，将仪器量程转化到满量程0.1%透光率的档位，零位调节到0%。打开挡板，使仪器档位在满量程100%透光率的档位，调节滤光器跨度，使仪器透光率读数为100%。

仪器调整到正常工作状态，测量透光率标称值为25%，50%，75%左右的标准滤光片的透光率，每个标准滤光片连续测量3次，取平均值为测量值，计算透光率示值误差和重复性。校准结果如表2所示。

表2透光率示值误差校准结果

| 序号 | 透光率标准值（%） | 透光率测量值（%） | 示值误差（%） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.5 | 27.0 | -0.4 | 0.1 |
|  |  | 27.1 |  |  |
|  |  | 27.1 |  |  |
| 2 | 49.6 | 49.3 | -0.3 | 0.1 |
|  |  | 49.2 |  |  |
|  |  | 49.3 |  |  |
| 3 | 79.7 | 79.2 | -0.5 | 0.1 |
|  |  | 79.3 |  |  |
|  |  | 79.1 |  |  |

2.3.2辐射照度示值误差校准

分别调节标准辐射热计和仪器辐射热计与辐射锥下表面的距离为25mm，使辐射热计处于辐射锥下方中心位置，并与辐射锥下表面平行。辐射热计通冷却水，确保水流通畅。开启辐射锥并设置温度升温至目标辐射照度所需温度，稳定10min以上后开始测量。标准辐射热计和仪器工作用辐射热计交替分别测量3次，取各自3次测量值的算术平均值分别作为标准辐射热计的标准值Esi和仪器工作用辐射热计的测量值Ei。按式（3）计算辐射照度测量的示值相对误差∆E。校准点选取25kW/m2和50kW/m2，校准结果如表3所示。

表3辐射照度示值误差校准结果

| 序号 | 标准辐射热计 |  | 被校辐射热计 |  | 示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量值kW/m2 | 平均值kW/m2 | 测量值kW/m2 | 平均值kW/m2 |  |
| 1 | 25.0 | 25.00 | 25.5 | 25.47 | 1.9 |
|  | 24.8 |  | 25.6 |  |  |
|  | 25.2 |  | 25.3 |  |  |
| 3 | 50.2 | 50.03 | 50.8 | 50.73 | 0.5 |
|  | 49.9 |  | 50.9 |  |  |
|  | 50.0 |  | 50.5 |  |  |

2.3.3 比光密度示值误差和重复性校准

将空样品盒放置于样品支撑架上，关闭烟密度箱，将辐射锥的辐射照度设置在25kW/m2。分别选取无焰和有焰烟密度标准物质，待稳定后将样品盒取出，然后将标准物质置于样品盒中，关闭烟密度箱。将辐射锥下面屏蔽罩移除，同时开启数据记录系统和关闭进气口，记录第4分钟的比光密度Ds4。每种标准物质测量三次，分别计算比光密度示值误差和重复性，校准结果如表4所示。

表4比光密度示值误差和重复性校准结果

| 序号 | 比光密度Ds4的标准值 | 比光密度Ds4测量值 | 示值误差（%） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 166 | 176 | 3.2 | 3.7 |
|  |  | 165 |  |  |
|  |  | 173 |  |  |
| 2 | 460 | 471 | 1.2 | 1.4 |
|  |  | 459 |  |  |
|  |  | 467 |  |  |

- 不同仪器校准结果统计

为了验证校准规范的校准方法可行性和技术指标是否合理，对6台固体材料烟密度仪进行了校准试验。这6台仪器中进口的占3台，国产的3台。以下是校准结果统计。

3.1 透光率示值误差和重复性

透光率示值误差和重复性反应了固体材料烟密度仪测量材料燃烧过程中透光率的准确性。按照规范中的方法对6台仪器进行校准，结果如表5所示，6台仪器均能够满足规范要求。

表5不同仪器质量校准结果

| 仪器序号 | 透光率示值误差（%） | 透光率重复性（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.5 | 0.1 |
| 2 | -0.8 | 0.2 |
| 3 | 4.1 | 1.6 |
| 4 | 0.7 | 0 |
| 5 | -2.7 | 0.5 |
| 6 | 1.6 | 0.2 |

3.2辐射照度示值误差校准

辐射照度的准确性是固体材料烟密度仪的关键性能指标之一。按照规范中的方法对6台仪器进行校准，结果如下表所示，有6台仪器能够满足规范要求。

表6不同仪器辐射照度校准结果

| 仪器序号 | 辐射照度示值误差（%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 25kW/m2 | 50kW/m2 |
| 1 | 1.9 | 0.5 |
| 2 | 1.4 | 1.6 |
| 3 | -2.1 | -2.4 |
| 4 | 0.6 | 1.0 |
| 5 | 4.4 | 3.0 |
| 6 | -2.8 | -2.6 |

3.3 比光密度示值误差和重复性校准

比光密度测量的准确性通过测量烟密度标准物质的比光密度Ds4计算得到。按照规范中的方法采用测量模式对6台仪器进行校准，选取无焰标准物质，校准结果数据如表7所示，其中5台仪器能够满足指标要求。

表7不同仪器烟密度标准物质比光密度校准结果

| 序号 | 比光密度示值误差（%） | 比光密度重复性（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2 | 3.7 |
| 2 | 5.4 | 2.2 |
| 3 | -5.3 | 3.4 |
| 4 | 4.0 | 1.5 |
| 5 | 11.3 | 4.7 |
| 6 | -2.2 | 1.3 |

- 实验结论

以上对6台不同型号的固体材料烟密度仪按照校准规范的要求进行了校准，有5台设备满足全部指标要求。校准结果表明规范的校准项目合理、校准方法可行、可操作性强，能够满足固体材料烟密度仪的校准需求。