JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX─XXXX

非对称流动场场流仪校准规范

Calibration Specification for Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                             XXXX-XX-XX实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

非对称流动场场流仪

校准规范

Calibration Specification for Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation

JJF XXXX─XXXX

归   口   单   位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

目录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

5  校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准及其他设备	2

6 校准项目和校准方法	2

6.1 泵流量稳定性	3

6.2 检测器的基线噪声和基线漂移	3

6.3 仪器测量示值误差	4

6.4 仪器测量重复性	4

7 校准结果表达	5

8 复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	7

附录C	8

附录D	9

附录E	10

附录F	12

附录G	14

引言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001 《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094《测量仪器特性评定》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

非对称流动场场流仪校准规范

1 范围

本规范适用于非对称流动场场流仪的校准。他类型的场流仪可以参考执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF1001-2011《通用计量术语及定义》

JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。

JJG342-2014《凝胶色谱仪》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

3 概述

非对称流动场场流仪常用于纳米材料的分离与表征。相比于其他基于流体力学尺寸对样品进行分离与表征的技术，非对称流动场场流仪的分离更柔和，分离尺寸上限更高。仪器设备应包含：洗脱液贮槽、泵系统、进样器、通道、检测器、馏分收集器及数据处理系统等等。其中可能含有一台或多台泵，控制通道内流入与流出的洗脱液。

图1为非对称流动场场流仪分离原理。流动相在超薄扁平通道内流动，由于层流形成抛物线型速度剖面，中心流速快，壁面为零。垂直于流动方向施加透过流场，将样品颗粒推向聚集壁。颗粒因布朗扩散产生离开壁面的趋势。小颗粒扩散系数大在靠近通道中心处平衡，流速快；大颗粒扩散系数小被压至近聚集壁处，流速慢。因此，小颗粒先洗脱，大颗粒后出，实现按流体力学尺寸分离。

图1 场流分离原理示意图

4 计量特性

非对称流动场场流仪的主要计量特性见表1。

表1 非对称流动场场流仪的主要计量特性

| 序号 | 校准项目 | 计量性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵流量稳定性 | 小于1.0% |  |
| 2 | 检测器基线噪声 | 示差检测器 | 小于0.1%FS |
|  |  | 紫外检测器 | 小于0.1%FS |
|  |  | 光散射检测器 | 小于0.3%FS |
| 3 | 检测器基线漂移 | 示差检测器 | 小于1.0%FS·h-1 |
|  |  | 紫外检测器 | 小于4.0%FS·h-1 |
|  |  | 光散射检测器 | 小于1.0%FS·h-1 |
| 4 | 仪器测量最大允许误差 | 有机流动相时，分子量±10.0%，回转半径±5% |  |
|  |  | 水流动相时，分子量±10.0%，回转半径±10% |  |
| 5 | 仪器测量重复性 | 不超过5.0% |  |

5  校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 温度：(15~30)℃,校准过程中温度波动不超过±2℃。

5.1.2 湿度：≤75%RH。

5.1.3 周围应无影响测量的灰尘、振动等干扰。

5.2 测量标准及其他设备

测量标准及其技术要求见表2。

表2有证标准物质一览表

| 标准物质名称 | 量值范围 | 相对扩展不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- |
| 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质 | （2～10）×104 g/mol | ≤10.0% |
| 牛血清白蛋白分子量标准物质 | 66446 g/mol | 32 |
| 微粒粒度标准物质（颗粒） | (50~1000) nm | ≤5.0% |

6 校准项目和校准方法

校准前应确保被校仪器处于正常的工作状态及没有影响校准计量性能的因素。所用的标准物质应确保处于干净环境，避免灰尘或其他污染物附着。

6.1 泵流量稳定性

泵流量设定为0.5 mL/min,启动仪器,压力稳定后,在流动相出口处用事先称重过的洁净容量瓶收集流动相，洁净容量瓶质量为m1。同时用秒表计时，收集(5~10) min流出的流动相，在分析天平上称重，记录质量为m2。重复测量3次，用公式(1)计算每一次泵流量。然后用公式(2)计算泵流量稳定性。

| v=m2−m1t | (1) |
| --- | --- |

式中：

v	——泵质量流量，g/min；

m1	——洁净容量瓶质量，g；

m2	——采集流动相后容量瓶质量，g；

t	——流动相采集时间，min。

| Sv=vmax−vminv×100% | (2) |
| --- | --- |

式中：

Sv	——泵流量稳定性；

vmax——最大泵流量，g/min；

vmin——最小泵流量，g/min；

v	——泵流量3次测量的算术平均值，g/min

6.2 检测器的基线噪声和基线漂移

将所有检测器与仪器相连，启动检测器，以仪器中溶剂为流动相，设置流速为0.5mL/min，待仪器稳定后，走基线30min，选取基线中噪音最大峰峰高对应的信号值X1，用检测器自身物理量作为单位表示，按照公式（3）计算检测器基线噪声N。

| N=X1X×100% | (3) |
| --- | --- |

式中：

X1	——噪音最大峰-峰高对应的信号值；

X	——检测器的满量程。

选取30min内极限偏离起始点的最大值X2，按照公式（4）计算检测器基线漂移Nd。

| Nd=X2X×t×100% | (4) |
| --- | --- |

式中：

X	——检测器的满量程；

t	——检测器记录基线的时间。

6.3 仪器测量示值误差

根据附录A使用光散射法测量样品，在仪器测量范围内，选用一种窄分布聚苯乙烯（对于有机流动相）或者牛血清白蛋白（对于水流动相仪器）标准物质用于分子量示值误差的计算，选用一种微粒粒度标准物质用于回转半径示值误差的计算。重复测量3次，计算其平均值。按照公式（5）与公式（6）计算分子量及粒径的测量误差，作为仪器测量示值误差。

| ∆Mw=Mw−Mw标Mw标×100% | (5) |
| --- | --- |
| ∆Rg=Rg−Rg标Rg标×100% | (6) |

式中：

∆Mw	——分子量的测量误差；

Mw		——重均分子量测量平均值，g/mol；

Mw标	——标准物质的重均分子量标准值，g/mol；

∆Rg		——回转半径的测量误差；

Rg		——回转半径测量平均值，nm；

Rg标	——标准物质的回转半径标准值，nm。

6.4 仪器测量重复性

将6.3中重均分子量3次重复测量结果带入公式（7）中计算重均分子量测量重复性。

| δMW=Mw max−Mw minMw×100% | (7) |
| --- | --- |

式中：

δMW	——重均分子量测量重复性；

Mw max	——3次测量重均分子量最大值，g/mol；

Mw min	——3次测量重均分子量最小值，g/mol；

将6.3中回转半径3次重复测量结果带入公式（8）中计算回转半径测量重复性。

| δRg=Rg max−Rg minRg×100% | (8) |
| --- | --- |

δRg		——回转半径测量重复性；

Rg max	——3次测量回转半径最大值，nm；

Rg min	——3次测量回转半径最小值，nm。

7 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a)  标题，如“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m)  对校准规范偏离的说明（若有）；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

o)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。在校准周期内，若仪器经维修或对测量结果有影响时，应及时进行校准。

附录A

多角度静态光散射法测量分子量及回转半径

A.1 非对称流动场场流-多角度静态光散射法测量分子量与回转半径原理

当一束单色光透过聚合物溶液，光受溶液中的溶剂和聚合物分子影响向各个方向 散射。大多数聚合物溶液的光散射都是瑞利散射。由于样品流过产生的散射光强变化可以用超瑞利比可以用徳拜公式B.1表示：

| KcRθ=1MwP(θ)+2A2c | B.1 |
| --- | --- |

式中θ为散射角，Rθ	为散射角θ处的超瑞利比，c为浓度，A2为第二维利系数，K为光学常数（B.2），P(θ)为散射因子（B.3）。

| K=4π2n2(dndc)2λ04NA | B.2 |
| --- | --- |

式中n为流动相折射率，dndc为比折光指数增量，λ0为入射光波长，NA为阿伏伽德罗常数。

| P(θ)=1−16π2n23λ02Rg2sin2(θ2) | B.3 |
| --- | --- |

以KcRθ对sin2(θ2)作图，当浓度与角度都趋近于0时：

| KcRθ=1Mw | B.4 |
| --- | --- |

当角度趋近于0时，均方回转半径Rg2可以通过θ=0处曲线的斜率计算得出。

附录B

标准物质溶液浓度范围

通常所配溶液的浓度不宜太高，否则高分子链缠结会影响测量结果，也不能太稀导致信号值太弱。样品信号应在不同检测器均有合适的响应值。分子量标准物质的回转半径一般偏小，信号较弱，为了达到合适的信噪比浓度稍高。粒度标准物质的回转半径偏大，较低浓度也能有很好的信噪比。溶液浓度根据标准物质的种类确定，具体范围参照附表B.1。

附表B.1 配制溶液浓度范围对照表

| 种类 | 浓度（mg/mL） |
| --- | --- |
| 分子量标准物质 | 10 |
| 粒度标准物质 | 1 |

配制时，使用电子天平称取溶质与溶剂。溶剂的体积可根据溶剂的密度与称量结果进行计算。

附录C

消光系数与比折光指数增量

低浓度下，吸光度与浓度遵循朗伯-比尔定律，呈现正相关关系。通过输入准确的消光系数ε，可以计算出当前样品的浓度值，而该浓度值也作为参数参与分子量的计算。如果采用示差折光检测器，则需要输入比折光指数增量dn/dc值来确定样品的浓度。值得注意的是，在分子量计算中，dn/dc值同样是必需的。因此，了解dn/dc值是不可或缺的，而消光系数的要求则取决于所使用的检测器，有时可能不需要消光系数。不同样品参考参数具体参照附表C.1。

附表C.1 样品参数参考表

| 样品 | dn/dc（mL·g-1） | ε（L·g-1·cm-1） |
| --- | --- | --- |
| 聚苯乙烯 | 0.185（THF，25℃） | 0.17 |
| 牛血清白蛋白 | 0.185（水，25℃） | 0.18 |
| 聚苯乙烯磺酸钠 | 0.17（水，25℃） | 0.20 |

配制时，使用电子天平称取溶质与溶剂

附录D

静态光散射测量实心小球回转半径

静态光散射（SLS）通过测量不同角度下的散射光强，并在小角度区域将散射光强拟合至零，由拟合斜率计算从而得到回转半径Rg​。回转半径与几何意义上的外半径不同，反映的是粒子质量分布的均方根距离，定义为所有质量单元相对于质心的均方根。对于均匀实心球，推导可得其回转半径与物理半径的关系为Rg=3/5R，其中R为实心小球的几何半径。在使用粒度标准物质时，回转半径Rg应为几何尺寸标准值乘以3/5。

附录E

非对称流动场场流仪校准记录参考格式

| 仪器名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  | 制造厂 |  |
| 光散射检测器 |  | 波长 |  |
| 紫外（二极管阵列）检测器 |  | 波长 |  |
| 示差折光检测器 |  | 波长 |  |
| 委托单位 |  |  |  |
| 检测器 |  |  |  |
| 相对湿度 |  | 环境温度 |  |
| 校准依据 |  | 校准日期 |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

| 使用的主要 计量标准器具 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 | 器具编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 泵流量稳定性

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集前质量/g |  |  |  |
| 收集后质量/g |  |  |  |
| 泵质量流量/g·min-1 |  |  |  |
| 泵质量流量平均值 |  |  |  |
| 泵流量稳定性 |  |  |  |

- 检测器极限噪音/基线漂移

|  | 极限噪音 |  |  |  | 基线漂移 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测器类型 | 峰值1 | 峰值2 | 满量程 | 基线噪音 | 起始点 | 最大差值点 | 满量程 | 基线漂移 |
| 示差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紫外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光散射 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.重均分子量示值误差及重复性

| 分子量标准 物质种类 | 分子量标准值 （kDa） | 测量结果(kDa) |  |  |  | 分子量示值 误差(%) | 测量重复性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |

4.回转半径示值误差

| 粒度标准物质种类 | 粒度 标准值（nm） | 回转 半径（nm） | 测量结果(nm) |  |  |  | 回转半径 示值误差(%) | 测量 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |

校准员：												核验员：

附录F

校准证书内页（推荐）格式样式

校准证书第2页

证书编号：XXXX-XXXX

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准所依据/参照的技术文件（代号、名称） |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |
| 温度： oC 相对湿度： % 地点： 其它： |  |  |  |  |
| 校准使用的计量基（标）准装置（含标准物质）/主要仪器 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |

第x页　共x页

第x页　共x页

校准证书第3页

证书编号：XXXX-XXXX

校准结果

校准结果如下表：

1.泵流量稳定性

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 泵流量稳定性 |  |

2.检测器

| 校准项目 |  | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 极限噪音/%FS | 示差检测器 |  |
|  | 紫外检测器 |  |
|  | 光散射检测器 |  |
| 基线漂移/%FS·h-1 | 示差检测器 |  |
|  | 紫外检测器 |  |
|  | 光散射检测器 |  |

3.测量示值误差及重复性

| 校准项目 | 示值误差 | 重复性 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重均分子量 |  |  |  |
| 回转半径 |  |  |  |

以下空白

声明：1、本单位仅对加盖“×××校准专用章”的完整证书负责。

2、本证书的校准结果仅对所校准器具有效。

校准员：                 核验员：

第x页　共x页

附录G

测量不确定度评定示例

G.1 重均分子量示值误差的不确定度评定

G.1.1 测量方法

按仪器说明书，标定好仪器参数，参考B.1配置溶液浓度。待仪器稳定后进样，使用合适的场流程序对样品进行分离测量。取基线后使用合适的角度，并取目标峰半峰宽对应点对样品积分，利用软件计算得到目标峰的重均分子量。重复测量3次，取算术平均值，按公式（5）计算重均分子量示值误差。

| G.1.2 建立测量模型 ∆Mw=Mw−Mw标Mw标×100% | (5) |
| --- | --- |

式中：

∆Mw	——分子量的测量误差；

Mw		——重均分子量测量平均值，g/mol；

Mw标	——标准物质的重均分子量标准值，g/mol；

测量模型中Mw与Mw标相互独立，则有：

uc(∆Mw)∆Mw=uc(Mw)Mw2+uc(Mw标)Mw标2

G.1.3 标准不确定度评定

主要不确定度来源：

- 分子量标准物质引入的不确定度；

- 测量重复性引入的不确定度；

G.1.3.1 分子量标准物质引入的不确定度分量urel(Mw标)

用编号GBW(E)100151牛血清白蛋白相对分子质量标准物质校准仪器，相对标准不确定度为0.03%。

urelMw标=32÷266446=0.03%

G.1.3.2 测量重复性引入的不确定度urel(Mw)

用仪器测量分子量标准物质的分子量，平行测量3次，测量结果为60300Da、61550Da、64780Da，用极差法计算，测量结果差值R=4480Da，极差系数C=1.69。

urelMw=44801.69×3×66446=2.3%

G.1.3.3 合成标准不确定度

uc=urelMw标2+urelMw2=2.3%

G1.3.5 相对扩展不确定度urel

urel=kuc=2×2.3%=4.6% (k=2)

G.2 回转半径示值误差的不确定度评定

G.2.1 建立测量模型

∆Rg=Rg−Rg标Rg标×100%

式中：

∆Rg		——回转半径的测量误差；

Rg		——回转半径测量平均值，nm；

Rg标	——标准物质的回转半径标准值，nm。

测量模型中Rg与Rg标相互独立，则有：

uc(∆Rg)∆Rg=uc(Rg)Rg2+uc(Rg标)Rg标2

G.2.2 标准不确定度评定

主要不确定度来源：

- 粒度标准物质引入的不确定度；

- 测量重复性引入的不确定度；

G.2.2.1 粒度标准物质引入的不确定度分量urel(Rg标)

用编号GBW(E)120090 微粒粒度标准物质（颗粒）标准物质校准仪器，相对标准不确定度为1.1%。

urelRg标=1.9÷284.2=1.1%

G.1.3.2 测量重复性引入的不确定度urel(Rg)

用仪器测量粒度标准物质的回转半径分子量，平行测量3次，测量结果为64.5nm、63.9nm、63.3nm，用极差法计算，测量结果差值R=1.2nm，极差系数C=1.69。

urelRg=1.21.69×3×65.1=0.6%

G.1.3.3 合成标准不确定度

uc=urelRg标2+urelRg2=1.3%

G1.3.5 相对扩展不确定度urel

urel=kuc=2×1.3%=2.6% (k=2)