《非对称流动场场流仪校准规范》

编制说明

主要起草单位：中国计量科学研究院

参加起草单位：

一、任务来源及编制过程

全国新材料与纳米计量技术委员会于2020年下达了《非对称流动场场流仪》的制订任务，由中国计量科学研究院牵头，XXXX参与，共同承担《非对称流动场场流仪校准规范》（以下简称“本规范”）的制定工作，归口单位为全国新材料与纳米计量技术委员会。

本规范编制工作严格遵循国家计量技术规范制定流程，分阶段有序推进，具体过程如下：

2021年~2022年：调研与技术储备

编制组通过文献检索、企业走访、用户问卷等方式，完成国内外非对称流动场场流仪（Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation，简称AF4）的技术调研。重点调研了仪器生产厂家（如德国Postnova、美国Wyatt）的产品型号、核心参数（如泵流量范围、检测器类型、分离通道规格），以及用户单位（中国计量科学研究院、河北大学、中科院长春应用化学所、中科院生物物理所等机构）的实际使用需求与校准痛点，同时收集了ISO/TS 21362:2018 《Nanotechnologies — Analysis of nano-objects using asymmetrical-flow and centrifugal field-flow fractionation》等国际相关技术文件，为规范编制奠定基础。

2022年~2023年：实验验证与数据积累

编制组搭建实验平台，选取2台不同厂家、不同型号的AF4（涵盖有机相和水相系统），采用有证标准物质（如窄分布聚苯乙烯分子量标准物质GBW(E)100151、牛血清白蛋白标准物质GBW(E)100212、微粒粒度标准物质GBW(E)120090），对泵流量稳定性、检测器噪声与漂移、分子量/回转半径示值误差、测量重复性等关键参数进行验证实验，为计量特性指标的确定提供数据支撑。

2023年~2024年：规范草案编制

依据实验数据与调研结果，结合JJF系列基础规范要求，编制组完成《非对称流动场场流仪校准规范（草案稿）》，明确规范的结构框架（范围、引用文件、概述、计量特性等）及核心技术内容，并对校准方法的科学性、可操作性进行内部评审。

2024年~2025年：征求意见与修改完善

编制组向全国X余家计量技术机构、仪器生产企业、用户单位征求意见，共收到反馈意见X条，涉及计量特性指标调整、校准方法优化等方面。结合意见对草案稿修订后，形成《非对称流动场场流仪校准规范（征求意见稿）》。

二、规范制定的必要性

非对称流动场场流仪（AF4）是基于场流分离原理的新型分离表征仪器，具有分离条件温和（无固定相污染）、分离尺寸范围宽（1nm—10μm）、兼容性强（可联用多种检测器）等优势，已广泛应用于纳米材料（如量子点、纳米颗粒）、生物医药（如蛋白质、核酸）、环境科学（如微塑料）、高分子材料（如聚合物分子量分布）等领域，成为上述领域中样品分离与特性表征的设备。

然而，目前我国尚未针对AF4制定国家计量校准规范，导致行业内存在以下问题：

校准方法不统一：各计量机构或用户单位多参照仪器厂家提供的操作手册进行校准，校准内容聚焦范围与操作要求差异明显。传统校准多围绕浓度相关参数及光散射检测器展开，且不同厂家的技术要求不统一：例如光散射检测器校准环节，部分厂家仅规定对90°角度光强进行校准（calibration），其余角度采用归一化处理（normalization），但在具体操作中，校准用标准物质浓度（如有的厂家选用 1mg/mL 微粒标准液，有的选用 5mg/mL）、校准重复次数（2 次或 3 次）及归一化计算算法均无统一标准，导致相同型号光散射检测器在不同仪器上的校准结果偏差可达5%~10%。

关键计量指标存在遗漏。按照仪器厂家提供的操作手册进行校准，未覆盖仪器核心性能参数，如泵流量稳定性（直接影响样品分离的保留时间准确性）、检测器基线噪声与漂移（影响检测信号的信噪比及峰面积计算精度）等，这些参数在仪器计量特性中占据重要地位，却因缺乏统一校准要求，未被纳入常规校准流程，进一步导致不同实验室、不同品牌仪器对同一样品的测量结果难以比对，数据有效性无法保障。

量值溯源不完整：AF4的核心计量参数（如分子量示值误差、回转半径测量精度）依赖标准物质溯源，但目前部分用户未采用有证标准物质，或标准物质选择不当（如用宽分布聚合物替代窄分布标准物质），导致量值传递链条断裂。

仪器性能评价缺失：由于无统一的计量特性指标，部分老旧仪器（使用5年以上）的泵流量稳定性下降、检测器漂移超标等问题未被及时发现，直接影响科研数据的准确性（如纳米颗粒尺寸测量偏差导致产品不合格）和工业生产的质量控制（如生物医药领域蛋白质纯度检测误差）。

因此，制定《非对称流动场场流仪校准规范》，可统一AF4的校准方法与技术指标，建立完整的量值溯源体系，保证仪器测量结果的准确性与一致性，对支撑相关行业高质量发展、提升我国纳米材料与生物医药领域的科研水平具有重要意义。

三、国内外技术现状

国外技术现状

标准与规范：国际上尚未发布AF4的专项计量校准规范，但国际标准组织ISO发布了ISO/TS 21362:2018 《Nanotechnologies — Analysis of nano-objects using asymmetrical-flow and centrifugal field-flow fractionation》，对非对称流动场场流仪及离心场场流仪测量分散在水介质中的纳米物体及其团聚体的方法开发、参数优化、性能验证和结果报告要求做出了要求。

仪器与校准标样：国外AF4主要由Postnova、Wyatt等企业生产，配套校准用标样主要有牛血清白蛋白BSA、窄分布聚合物聚苯乙烯PS、窄分布聚乙烯磺酸钠PSS和单分散纳米颗粒聚苯乙烯微球等为主。

国内技术现状

仪器应用：国内AF4的市场保有量逐年增长，主要应用于高校（如清华大学、河北大学、中国科学院长春应用化学所）、科研院所及高端制造企业，仪器基本为进口。河北大学与中科院生态环境研究中心已经研制了国产仪器但仍处于起步阶段，市场占有率有限，且核心部件依赖进口。

校准检测现状：国内计量机构如中国计量科学研究院已开展AF4的检测服务，但多基于内部方法，未形成统一标准。

标准物质：国内已有窄分布聚苯乙烯分子量标准物质GBW(E)100151、牛血清白蛋白标准物质GBW(E)100212、微粒粒度标准物质GBW(E)120090等，其量值范围与不确定度可满足AF4校准需求。

四、编制依据及原则

规范的制定主要依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》规定的要求进行编写。

五、规范主要内容及制定说明

本规范按照JJF 1071-2010的要求，结构上包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔及附录（A—G），核心围绕AF4泵流量稳定性、检测器基线噪声与漂移、分子量示值误差、回转半径示值误差、仪器重复性五大关键计量特性制定技术要求与校准流程，具体内容如下：

5.1 泵流量稳定性

泵流量是影响 AF4 样品分离效果的核心参数——流量稳定性直接决定样品在分离通道中的保留时间一致性，若流量波动过大，会导致相同样品的洗脱顺序偏移、峰形展宽，甚至无法准确计算分子量与回转半径。因此，泵流量稳定性是评价仪器分离性能的基础指标。参考JJG342-2014《凝胶色谱仪》中对泵流量稳定性的要求，泵流量稳定性（相对偏差）应小于1.0%。具体操作如下：

1）将仪器泵流量设定为常用工作流量0.5mL/min（覆盖多数样品分离需求），启动仪器后等待压力稳定（通常需10~15min，直至压力波动≤±0.1MPa）；

2）样品收集与称重：用电子天平（准确度等级≥0.1mg）称取洁净干燥的小瓶质量（记为m₁），将容量瓶置于流动相出口处，同时用秒表（最大允许误差±0.1 s）开始计时，收集5~10 min内的流动相；

3）数据记录：收集结束后，立即称取装有流动相的容量瓶总质量，记为 m₂，记录收集时间t；

4）重复测量：按上述步骤重复测量3次，分别计算每次的泵质量流量v；

用公式(1)计算每一次泵流量。然后用公式(2)计算泵流量稳定性。

| v=m2-m1t | (1) |
| --- | --- |

式中：

v	——泵质量流量，g/min；

m1	——洁净容量瓶质量，g；

m2	——采集流动相后容量瓶质量，g；

t	——流动相采集时间，min。

| Sv=vmax-vminv×100% | (2) |
| --- | --- |

式中：

Sv	——泵流量稳定性；

vmax——最大泵流量，g/min；

vmin——最小泵流量，g/min；

v	——泵流量3次测量的算术平均值，g/min

5.2 检测器基线噪声与漂移

AF4 常用检测器包括示差折光检测器（RI）、紫外-可见检测器（UV）、光散射检测器（LS/MALS），其基线噪声与漂移直接影响检测信号的信噪比，噪声过大会掩盖低浓度样品的响应峰，漂移则会导致峰面积计算偏差，进而影响分子量与回转半径的测量精度。需按检测器类型分别规定指标与校准方法。具体操作如下：

1）仪器准备：将待校准检测器与 AF4 主机连接，根据仪器常用场景选择流动相（有机相用四氢呋喃，水相用超纯水、缓冲液等），设定泵流量为0.5 mL/min；基线采集：待仪器稳定（通常需30 min以上，基线无明显波动）后，开始记录30 min基线数据；噪声计算：在30 min基线中，选取基线中噪音最大峰峰高对应的信号值X1，用检测器自身物理量作为单位表示，按照公式（3）计算检测器基线噪声N。

| N=X1X×100% | (3) |
| --- | --- |

式中：

X1	——噪音最大峰-峰高对应的信号值；

X	——检测器的满量程。

选取30min内极限偏离起始点的最大值X2，按照公式（4）计算检测器基线漂移Nd。

| Nd=X2X×t×100% | (4) |
| --- | --- |

式中：

X	——检测器的满量程；

t	——检测器记录基线的时间。

5.3分子量示值误差

分子量示值误差是评价AF4对聚合物、生物大分子（如蛋白质）等样品测量准确性的核心指标，需根据仪器常用的溶剂系统（有机相、水相）分类选择标准物质。因不同系统中标准物质的不确定度差异较大，需分别规定允许误差。有机流动相时，分子量±10.0%，水流动相时，分子量±10.0%

通常所配溶液的浓度不宜太高，否则高分子链缠结会影响测量结果，也不能太稀导致信号值太弱。样品信号应在不同检测器均有合适的响应值。一般认为样品尺寸要小于入射激光波长的1/20，这时认为散射光之间没有相互干涉，分子量不宜太大。同时分子量也不能太小，散射光强与分子量平方成正比，分子量太小会导致散射光信号急剧下降。现有满足非对称流动场场流仪校准使用的分子量标准物质，分子量大小约在6万道尔顿左右，进样浓度在10mg/mL比较合适。按照公式（5）计算分子量及粒径的测量误差，作为仪器测量示值误差。

| ∆Mw=Mw-Mw标Mw标×100% | (5) |
| --- | --- |

式中：

∆Mw	——分子量的测量误差；

Mw		——重均分子量测量平均值，g/mol；

Mw标	——标准物质的重均分子量标准值，g/mol；

5.4回转半径示值误差

回转半径（Rg）是表征纳米颗粒、大分子聚集体尺寸的关键参数，AF4通过光散射检测器结合分离数据计算Rg，其示值误差直接反映仪器对微粒尺寸测量的准确性，需使用有证微粒粒度标准物质进行校准。回转半径与几何意义上的外半径不同，反映的是粒子质量分布的均方根距离，定义为所有质量单元相对于质心的均方根。目前无论是国内还是国外的粒度标准物质标准值都是实心球，标准值为几何半径。对于均匀实心球，经过理论推导与国内外多年应用实践，回转半径与物理半径的关系为Rg=3/5R，其中R为实心小球的几何半径。需根据仪器常用的溶剂系统（有机相、水相）分类选择标准物质，水相中可以使用聚苯乙烯粒度标准物质，有机相中应使用二氧化硅粒度标准物质。按照公式（6）计算分子量及粒径的测量误差，作为仪器测量示值误差。

| ∆Rg=Rg-Rg标Rg标×100% | (6) |
| --- | --- |

式中：

∆Rg		——回转半径的测量误差；

Rg		——回转半径测量平均值，nm；

Rg标	——标准物质的回转半径标准值，nm。

5.5 仪器重复性

重复性反映 AF4 对同一样品重复测量的一致性，是评价仪器长期稳定性能的重要指标，需分别针对分子量与回转半径计算重复性相对标准偏差。将6.3中重均分子量3次重复测量结果带入公式（7）中计算重均分子量测量重复性。

| δMW=Mw max-Mw minMw×100% | (7) |
| --- | --- |

式中：

δMW	——重均分子量测量重复性；

Mw max	——3次测量重均分子量最大值，g/mol；

Mw min	——3次测量重均分子量最小值，g/mol；

将6.3中回转半径3次重复测量结果带入公式（8）中计算回转半径测量重复性。

| δRg=Rg max-Rg minRg×100% | (8) |
| --- | --- |

δRg		——回转半径测量重复性；

Rg max	——3次测量回转半径最大值，nm；

Rg min	——3次测量回转半径最小值，nm。

七、结论

本规范基于非对称流动场场流仪的工作原理与应用需求，参考国内外先进技术文件，结合大量实验验证数据，确定了泵流量稳定性、检测器噪声漂移、示值误差、重复性等核心计量特性及校准方法。规范的技术内容科学严谨，可操作性强，能够满足国内AF4的校准需求，实现仪器量值的统一与溯源，为相关行业的质量控制与科研数据准确性提供技术保障。

本规范的发布与实施，将填补我国非对称流动场场流仪国家计量校准规范的空白，推动该类仪器的规范化使用与行业技术进步，同时为我国参与国际计量比对、提升AF4校准结果的国际等效性奠定基础。

《非对称流动场场流仪校准规范》编制组