中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

X射线光电子能谱仪校准规范

Calibration Specification for X-ray Photoelectron Spectrometer

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布												  XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发 布

X射线光电子能谱仪校准规范

Calibration Specification for X-ray Photoelectron Spectrometer

归  口  单  位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

目  录	I

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和定义	1

4  概述	1

5  计量特性	1

6  校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准	2

7  校准项目和校准方法	2

7.1  校准前准备	2

7.1.1  标准物质装载	2

7.1.2  仪器抽真空	3

7.1.3  样品清洁	3

7.1.4  参数设置	3

7.2  结合能测量重复性	3

7.3  结合能示值误差	4

7.4  峰值强度测量重复性	4

8  校准结果表达	4

9  复校时间间隔	5

附录A  X射线光电子能谱仪校准结果的不确定度评定示例	6

附录B  校准原始记录格式	9

附录C  校准证书（内页）格式	11

# 引  言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094《测量仪器特性评定》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

X射线光电子能谱仪校准规范

1  范围

本规范适用于X射线光电子能谱仪的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 22571-2017 表面化学分析 X射线光电子能谱仪 能量标尺的校准

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和定义

以下的术语和定义适用于本规范。

3.1  结合能 Binding energy

将一个电子从原子轨道中激发到真空能级所需的最小能量。

3.2  峰值强度 Peak intensity

X射线光电子能谱中窄谱对应的最大强度。

4  概述

X射线光电子能谱（XPS），是一种用于分析材料表面元素组成和化学状态的超高真空分析技术，其基本原理是光电效应。使用一束单色X射线照射样品表面，样品原子中的内层电子吸收X射线光子能量后被激发而发射出来，成为光电子。通过电子能量分析器测量这些光电子的动能，再计算出其结合能。每种元素都具有一系列特征且唯一的结合能值，通过分析结合能即可对样品表面元素进行定性和定量分析。因此，结合能的校准对于定性和定量分析十分重要。此外，元素含量通过XPS峰面积进行计算，而峰面积与峰值强度直接相关，因此峰值强度的测量重复性对于元素含量的测量是非常重要的。

5  计量特性

计量特性见表1：

表1 计量特性

| 校准项目 | 计量特性 |
| --- | --- |
| 结合能测量重复性 | 测量重复性≤0.10 eV |
| 结合能示值误差 | 测量重复性≤0.50 eV |
| 峰值强度测量重复性 | 测量重复性≤5% |

6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（20~28）℃。

6.1.2  相对湿度：≤65 % 。

6.1.3  其他：测量仪器周围无腐蚀性气体、强电场及强磁场干扰。

## 6.2  测量标准

采用的标准物质及计量特性指标见表2：

表2 测量标准一览表

| 名称 | 计量特性指标 |
| --- | --- |
| X射线光电子能谱仪能量标度标准物质 | U=0.10 eV (k=2) |
| X射线光电子能谱仪碳（C 1s）结合能标准物质 | U=0.12 eV (k=2) |

7  校准项目和校准方法

## 7.1  校准前准备

## 7.1.1  标准物质装载

将X射线光电子能谱仪能量标度标准物质和X射线光电子能谱仪碳（C 1s）结合能标准物质放置于金属样品台上，用金属压片将其压紧，或采用导电胶在标准物质和样品上表面将样品粘在样品台上，如图1所示，目的是使标准物质与样品台之间接触良好。

图1 标准物质装载示意图（a）X射线光电子能谱仪能量标度标准物质；（b）X射线光电子能谱仪碳（C 1s）结合能标准物质

## 7.1.2  仪器抽真空

将样品台放入样品传递仓中，并抽真空，当真空满足小于5×10-7 mbar时，将样品台送入分析室准备测试。

## 7.1.3  样品清洁

测试位置如图1中红色圆圈所示，采用离子溅射的方法清洁标准物质，例如，可以采用的参数设置为：离子能量为2000 eV，刻蚀时间为120 s。通过离子溅射减少标准物质上的表面污染物，直至C 1s和O 1s信号强度低于金属峰强度的2%。

## 7.1.4  参数设置

校准参数设置如表3所示，其中束斑大小和通能大小根据仪器实际情况设置，较大束斑和通能可以获得较好的信噪比。

表3 校准参数设置

| 参数名称 | 参数设置 |
| --- | --- |
| 是否开中和枪 | 否 |
| 束斑大小 | 通常为200 μm~650 μm，按仪器实际情况设置。 |
| 通能大小 | 通常为20 eV~100 eV，按仪器实际情况设置。 |
| 扫描步长 | 0.05 eV |
| 停留时间 | 100 ms |
| 扫描次数 | 2次 |

## 7.2  结合能测量重复性

按7.1中所述的参数设置依次先后分别测试X射线光电子能谱仪能量标度标准物质的Au 4f7/2、Cu 2p3/2和Ag 3d5/2峰，作为1遍，重复测试5遍。

测试完毕，测试X射线光电子能谱仪碳（C 1s）结合能标准物质的C 1s窄谱，重复测试5遍。

采用Smart方法，设定窄谱的背底扣除区间进行背底扣除：

Au 4f7/2背底扣除的区间：81.00 eV~86.00 eV；

Cu 2p3/2背底扣除的区间：928.00 eV~937.00 eV；

Ag 3d5/2背底扣除的区间：365.00 eV~371.00 eV；

C 1s背底扣除的区间：281.00 eV~294.00 eV

扣除背底后得到结合能即为Au 4f7/2、Cu 2p3/2、Ag 3d5/2和C 1s峰结合能测量值，测量值保留小数点后2位。

计算结合能的实验标准差作为结合能的测量重复性：

sx=i=1nxi−x2n−1                    （1）

式中：

s(x)——结合能测量重复性，eV；

xi——第i次的结合能测量值，eV；

x——结合能的测量值的平均值，eV；

n——测量次数；

i——测量次序号。

## 7.3  结合能示值误差

通过计算5次测量的结合能的平均值与标准值之差得到结合能示值误差：

∆x=x−xr                       （2）

式中：

∆x——结合能示值误差，eV；

x——结合能的测量值的平均值，eV；

xr——结合能标准值，eV。

## 7.4  峰值强度测量重复性

从7.2中的C 1s窄谱扣除背底后得到峰值强度，计算5次峰值强度的测量重复性：

sI=1Ii=1nIi−I2n−1                       （3）

式中：

sI——峰值强度的测量重复性，%；

Ii——第i次测量的峰值强度，counts/s(CPS)；

I——峰值强度的测量平均值，counts/s(CPS)；

n——测量次数。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范偏离的说明（若有）；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

复校时间间隔由被测对象使用情况、本身质量及使用者等因素决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# X射线光电子能谱仪校准结果的不确定度评定示例

B.1 结合能示值误差的不确定度评定

B.1.1 测量模型

通过计算5次测量的结合能的平均值与标准值之差得到结合能示值误差：

∆x=x−xr                       （A.1）

式中：

∆x——结合能示值误差，eV；

x——结合能的测量值的平均值，eV；

xr——结合能标准值，eV。

B.1.2 测量不确定度来源

根据上述测量模型以及具体的测量过程，测量不确定度来源主要包括以下几个方面：

- 标准物质测量重复性引入的标准不确定度u(x)

通过多次重复测量计算的实验标准差除以n（n为重复测量次数）作为该不确定度分量。

- 标准物质引入的标准不确定度u(xr)

标准物质证书中的扩展不确定度为U(xr)，k=2，则标准物质引入的标准不确定度u(xr)=U(xr)/2。

（3）环境温度的影响

本规范规定的校准环境的温度条件为（20~28）℃，在此范围内，温度的波动对测量结果影响较小，因此可不予考虑。

B.1.3 测量不确定度评定

（1）标准物质测量重复性引入的标准不确定度u(x)

重复测量标准物质引入的标准不确定度通过式（A.2）计算:

ux=i=1nxi−x2nn−1                    （A.2）

式中：

u(x)——样品测量重复性引入的标准不确定度；

xi——第i次的测量值；

x——测量值的平均值；

n——测量次数；

——测量次序号。

测量重复性引入的标准不确定度见表A.1。

表A.1 测量重复性引入的标准不确定度

| 峰位结合能 |  | Au 4f7/2 | Cu 2p3/2 | Ag 3d5/2 | C 1s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 /eV | 1 | 84.01 | 932.77 | 368.29 | 284.49 |
|  | 2 | 84.01 | 932.77 | 368.3 | 284.49 |
|  | 3 | 84.01 | 932.77 | 368.29 | 284.5 |
|  | 4 | 83.99 | 932.77 | 368.28 | 284.5 |
|  | 5 | 83.99 | 932.77 | 368.28 | 284.5 |
| 平均值/eV |  | 84.00 | 932.77 | 368.29 | 284.50 |
| 测量重复性引入 的标准不确定度u(x)/eV |  | 0.0049 | 0.0000 | 0.0037 | 0.0024 |

- 标准物质引入的标准不确定度u(xr)

由标准物质证书给出的结合能的扩展不确定度计算得到标准不确定度为u(xr)=U(xr)/2。

标准物质引入的标准不确定度见表A.2。

表A.2 标准物质引入的标准不确定度

| 峰位结合能 | Au 4f7/2 | Cu 2p3/2 | Ag 3d5/2 | C 1s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准物质引入的标准不确定度u(xr)/eV | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |

（4）合成标准不确定度uc

以上各分量可近似不相关，合成标准不确定度可通过下式进行合成计算：

uc=u2x+u2xr

标准物质引入的标准不确定度见表A.3。

表A.3 合成标准不确定度

| 峰位结合能 | Au 4f7/2 | Cu 2p3/2 | Ag 3d5/2 | C 1s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成标准不确定uc/eV | 0.0502 | 0.0500 | 0.0501 | 0.0600 |

（5）扩展不确定度U

扩展不确定度U等于包含因子k与合成标准不确定度uc之积，在此取k=2。

U=kuc

B.1.4 报告结果

通过以上分析和计算，结合能示值误差的扩展不确定度见表A.4。

表A.4 扩展不确定度

| 峰位结合能 | Au 4f7/2 | Cu 2p3/2 | Ag 3d5/2 | C 1s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展不确定U/eV | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |

附录B

# 校准原始记录格式

（推荐性表格）

记录编号：                                                               共  页/第  页

- 送校信息

| 委托方名称： | 委托方地址： |
| --- | --- |
| 校准地址： | 仪器名称： |
| 仪器型号： | 仪器编号： |
| 生产厂家： | 测量范围： |
| 送校日期： 年 月 日 | 校准日期： 年 月 日 |

- 校准信息

| 校准证书编号： | 校准依据： |  |
| --- | --- | --- |
| 外观检查： | 环境温度： ℃ | 环境相对湿度： % |

- 标准物质/标准器信息

| 有证标准物质名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 不确定度/准确度等级 | 证书编号 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 结合能测量重复性、示值误差及扩展不确定度结果见表1。

表1 结合能测量重复性、示值误差及扩展不确定度

| 峰位结合能 |  | Au 4f7/2 | Cu 2p3/2 | Ag 3d5/2 | C 1s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值/eV |  |  |  |  |  |
| 测量值 /eV | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 测量平均值/eV |  |  |  |  |  |
| 测量重复性/eV |  |  |  |  |  |
| 示值误差/eV |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度U(k=2)/eV |  |  |  |  |  |

- 峰值强度测量重复性见表2。

表2 峰值强度测量重复性

| 项目 | 测量值/CPS |  |  |  |  | 测量重复性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| C 1s峰值强度 |  |  |  |  |  |  |

校准：                               核验：

附录C：

校准证书（内页）格式

（推荐性表格）

证书编号：                                                                第  页/共  页

| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件 温度： 相对湿度： 其他： |  |  |  |  |
| 校准所使用的标准器/标准物质： |  |  |  |  |
| 名称 | 型号/规格 | 不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| 校准结果 - 1、结合能测量重复性、示值误差及扩展不确定度结果见表1。 表1 结合能测量重复性、示值误差及扩展不确定度 峰位结合能; Au 4f7/2; Cu 2p3/2; Ag 3d5/2; C 1s. 标准值/eV. 测量平均值/eV. 测量重复性/eV. 示值误差/eV. 扩展不确定度U(k=2)/eV. - 2、峰值强度测量重复性见表2。 表2 峰值强度测量重复性 项目; 测量重复性/%. C 1s峰值强度. 校准： 核验： |

注：

1  未经书面授权，不得部分复制本证书；

2  本证书的校准结果仅对所校计量器具有效。

本证书未加盖校准专用章无效

JJF XXXX—XXXX

中华人民共和国

国家计量技术规范

X射线光电子能谱仪校准规范

JJF XXXX—XXXX

国家市场监督管理总局发布