X射线光电子能谱仪校准规范

编制说明

| 主要起草单位： | 中国计量科学研究院 |
| --- | --- |
| 参与起草单位： | 上海市计量测试研究院有限公司 |
| 主要起草人： | 贾志立 任玲玲 |
| 参加起草人： | 郝萍 |

一、任务来源

根据2024年国家计量技术法规制修订计划立项，由中国计量科学研究院承担《X射线光电子能谱仪校准规范》的制定工作。

二、制定的意义

X射线光电子能谱（XPS）基于光电效应原理，当X射线辐射到样品表面时，原子内层电子吸收光子能量后脱离原子束缚成为自由电子，通过测量这些光电子的动能，结合已知的X射线源能量和谱仪功函数，即可计算出电子的结合能。XPS能够实现对材料表面化学成分和元素价态的高灵敏度分析，XPS是通过从材料表面激发的电子能量、角度、强度等信息对材料表面进行元素定性、定量和结构鉴定的表面分析方法，在材料领域应用广泛。

每种元素都具有一系列特征且唯一的结合能值，通过分析结合能即可对样品表面元素进行定性和定量分析。因此，结合能的校准对于定性和定量分析十分重要。此外，元素含量通过XPS峰面积进行计算，而峰面积与峰值强度直接相关，因此峰值强度的测量重复性对于元素含量的测量是非常重要的。

X射线光电子能谱仪校准规范的建立，可以规范采用标准物质对结合能的校准，确保元素结合能和含量测量结果的量值统一和准确可靠，进一步支持元素定性和定量分析，因此具有非常重要的意义。

我国目前尚没有X射线光电子能谱仪校准规范，需要对结合能进行校准，从而满足对材料表面元素定量分析中准确测量的需求。

本校准规范的制定为材料表面元素的准确测量提供技术保障，为在全国范围内建立量传体系提供依据。

三、编写格式

编写格式按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范》中的相关要求进行编写。

四、编写过程

2024年7月下达《2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知。

2024年8月-9月，通过调研确定校准规范中的计量特性，做到科学合理。

2024年10月-12月，通过调研确定针对计量特性的校准条件和校准方法，并进行相关校准实验。

2025年1月-3月，进一步进行校准方法的实验，完善校准方法。

2025年4月-6月，校准规范草案稿的编写，进行不确定度评定。

2025年7月-8月，校准规范草案稿的修改和完善，完成实验报告、不确定度评定报告和编制说明。

2025年9月-10月，校准规范形成送审稿，送审并征求意见。

2025年11月，召开校准规范审定会。

2025年12月，修改校准规范，形成报批稿。

五、制定的依据

JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》

JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》

JJF 1094-2002 《测量仪器特性评定》

GB/T 22571-2017 《表面化学分析 X射线光电子能谱仪 能量标尺的校准》

- 六、规范的主要内容

- 关于范围

- 本规范适用于X射线光电子能谱仪的校准。

- 关于计量特性

- 计量特性包括：结合能测量重复性、结合能示值误差、峰值强度测量重复性。

- 关于校准条件

- 包括校准环境条件、测量标准。

- 关于校准方法

- 校准前准备包括：标准物质装载、仪器抽真空、样品清洁、参数设置。

- 对X射线光电子能谱仪能量标度标准物质和X射线光电子能谱仪碳（C 1s）结合能标准物质进行测试、数据处理，计算结合能测量重复性、结合能示值误差和峰值强度测量重复性

- 关于附录的设置

- 附录包括三项：

附录A  X射线光电子能谱仪校准结果的不确定度评定示例

附录B  校准原始记录格式

- 附录C  校准证书（内页）格式