X射线光电子能谱仪校准规范

实验报告

| 主要起草单位： | 中国计量科学研究院 |
| --- | --- |
| 参与起草单位： | 上海市计量测试研究院有限公司 |
| 主要起草人： | 贾志立 任玲玲 |
| 参加起草人： | 郝萍 |

1、测量装置

测量装置为赛默飞公司的X射线光电子能谱仪，型号为：ESCALAB 250Xi。

2、量标准及其他设备

采用的标准物质及计量特性指标见表1：

表1 测量标准一览表

| 名称 | 计量特性指标 |
| --- | --- |
| X射线光电子能谱仪能量标度标准物质 | U=0.10 eV (k=2) |
| X射线光电子能谱仪碳（C 1s）结合能标准物质 | U=0.12 eV (k=2) |

- 校准前准备

## 3.1  标准物质装载

将X射线光电子能谱仪能量标度标准物质和X射线光电子能谱仪碳（C 1s）结合能标准物质放置于金属样品台上，用金属压片将其压紧，或采用导电胶在标准物质和样品上表面将样品粘在样品台上，如图1所示，目的是使标准物质与样品台之间接触良好。

图1 标准物质装载示意图（a）X射线光电子能谱仪能量标度标准物质；（b）X射线光电子能谱仪碳（C 1s）结合能标准物质

## 3.2  仪器抽真空

将样品台放入样品传递仓中，并抽真空，当真空满足小于5×10-7 mbar时，将样品台送入分析室准备测试。

## 3.3  样品清洁

测试位置如图1中红色圆圈所示，采用离子溅射的方法清洁标准物质，例如，可以采用的参数设置为：离子能量为2000 eV，刻蚀时间为120 s。通过离子溅射减少标准物质上的表面污染物，直至C 1s和O 1s信号强度低于金属峰强度的2%。

## 3.4  参数设置

## 校准参数设置如表2所示。

表2 校准参数设置

| 参数名称 | 参数设置 |
| --- | --- |
| 是否开中和枪 | 否 |
| 束斑大小 | 650 μm |
| 通能大小 | 20 eV |
| 扫描步长 | 0.05 eV |
| 停留时间 | 100 ms |
| 扫描次数 | 2次 |

4、结合能测量重复性

## 4.1  结合能测量重复性、结合能示值误差

按7.1中所述的参数设置依次先后分别测试X射线光电子能谱仪能量标度标准物质的Au 4f7/2、Cu 2p3/2和Ag 3d5/2峰，作为1遍，重复测试5遍。

测试完毕，测试X射线光电子能谱仪碳（C 1s）结合能标准物质的C 1s窄谱，重复测试5遍。

采用Smart方法，设定窄谱的背底扣除区间进行背底扣除：

Au 4f7/2背底扣除的区间：81.00 eV~86.00 eV；

Cu 2p3/2背底扣除的区间：928.00 eV~937.00 eV；

Ag 3d5/2背底扣除的区间：365.00 eV~371.00 eV；

C 1s背底扣除的区间：281.00 eV~294.00 eV

扣除背底后得到结合能即为Au 4f7/2、Cu 2p3/2、Ag 3d5/2和C 1s峰结合能测量值，测量值保留小数点后2位。

计算结合能的实验标准差作为结合能的测量重复性：

sx=i=1nxi−x2n−1                    （1）

式中：

s(x)——结合能测量重复性，eV；

xi——第i次的结合能测量值，eV；

x——结合能的测量值的平均值，eV；

n——测量次数；

i——测量次序号。

## 4.2  结合能示值误差

通过计算5次测量的结合能的平均值与标准值之差得到结合能示值误差：

∆x=x−xr                       （2）

式中：

∆x——结合能示值误差，eV；

x——结合能的测量值的平均值，eV；

xr——结合能标准值，eV。

## 校准结果如下：

| 峰位结合能 |  | Au 4f7/2 | Cu 2p3/2 | Ag 3d5/2 | C 1s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值/eV |  | 84.00 | 932.70 | 368.30 | 284.48 |
| 测量值 /eV | 1 | 84.01 | 932.77 | 368.29 | 284.49 |
|  | 2 | 84.01 | 932.77 | 368.3 | 284.49 |
|  | 3 | 84.01 | 932.77 | 368.29 | 284.5 |
|  | 4 | 83.99 | 932.77 | 368.28 | 284.5 |
|  | 5 | 83.99 | 932.77 | 368.28 | 284.5 |
| 测量平均值/eV |  | 84.00 | 932.77 | 368.29 | 284.50 |
| 测量重复性/eV |  | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 示值误差/eV |  | 0.00 | 0.07 | -0.01 | 0.02 |
| 扩展不确定度U(k=2)/eV |  | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |

5、峰值强度测量重复性

从C 1s窄谱扣除背底后得到峰值强度，计算5次峰值强度的测量重复性：

sI=1Ii=1nIi−I2n−1                       （3）

式中：

sI——峰值强度的测量重复性，%；

Ii——第i次测量的峰值强度，counts/s(CPS)；

I——峰值强度的测量平均值，counts/s(CPS)；

## 校准结果如下：

| 项目 | 测量值/CPS |  |  |  |  | 测量重复性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| C 1s峰值强度 | 139303.74 | 138322.64 | 138360.56 | 137859.21 | 138483.93 | 0.4 |