X射线光电子能谱仪校准规范

不确定度评定报告

| 主要起草单位： | 中国计量科学研究院 |
| --- | --- |
| 参与起草单位： | 上海市计量测试研究院有限公司 |
| 主要起草人： | 贾志立 任玲玲 |
| 参加起草人： | 郝萍 |

结合能示值误差的不确定度评定

1 测量模型

通过计算5次测量的结合能的平均值与标准值之差得到结合能示值误差：

∆x=x−xr                       （A.1）

式中：

∆x——结合能示值误差，eV；

x——结合能的测量值的平均值，eV；

xr——结合能标准值，eV。

2 测量不确定度来源

根据上述测量模型以及具体的测量过程，测量不确定度来源主要包括以下几个方面：

- 标准物质测量重复性引入的标准不确定度u(x)

通过多次重复测量计算的实验标准差除以n（n为重复测量次数）作为该不确定度分量。

- 标准物质引入的标准不确定度u(xr)

标准物质证书中的扩展不确定度为U(xr)，k=2，则标准物质引入的标准不确定度u(xr)=U(xr)/2。

（3）环境温度的影响

本规范规定的校准环境的温度条件为（20~28）℃，在此范围内，温度的波动对测量结果影响较小，因此可不予考虑。

3 测量不确定度评定

（1）标准物质测量重复性引入的标准不确定度u(x)

重复测量标准物质引入的标准不确定度通过式（A.2）计算:

ux=i=1nxi−x2nn−1                    （A.2）

式中：

u(x)——样品测量重复性引入的标准不确定度；

xi——第i次的测量值；

x——测量值的平均值；

n——测量次数；

——测量次序号。

测量重复性引入的标准不确定度见表A.1。

表A.1 测量重复性引入的标准不确定度

| 峰位结合能 |  | Au 4f7/2 | Cu 2p3/2 | Ag 3d5/2 | C 1s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 /eV | 1 | 84.01 | 932.77 | 368.29 | 284.49 |
|  | 2 | 84.01 | 932.77 | 368.3 | 284.49 |
|  | 3 | 84.01 | 932.77 | 368.29 | 284.5 |
|  | 4 | 83.99 | 932.77 | 368.28 | 284.5 |
|  | 5 | 83.99 | 932.77 | 368.28 | 284.5 |
| 平均值/eV |  | 84.00 | 932.77 | 368.29 | 284.50 |
| 测量重复性引入 的标准不确定度u(x)/eV |  | 0.0049 | 0.0000 | 0.0037 | 0.0024 |

- 标准物质引入的标准不确定度u(xr)

由标准物质证书给出的结合能的扩展不确定度计算得到标准不确定度为u(xr)=U(xr)/2。

标准物质引入的标准不确定度见表A.2。

表A.2 标准物质引入的标准不确定度

| 峰位结合能 | Au 4f7/2 | Cu 2p3/2 | Ag 3d5/2 | C 1s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准物质引入的标准不确定度u(xr)/eV | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |

（4）合成标准不确定度uc

以上各分量可近似不相关，合成标准不确定度可通过下式进行合成计算：

uc=u2x+u2xr

标准物质引入的标准不确定度见表A.3。

表A.3 合成标准不确定度

| 峰位结合能 | Au 4f7/2 | Cu 2p3/2 | Ag 3d5/2 | C 1s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成标准不确定uc/eV | 0.0502 | 0.0500 | 0.0501 | 0.0600 |

（5）扩展不确定度U

扩展不确定度U等于包含因子k与合成标准不确定度uc之积，在此取k=2。

U=kuc

4 报告结果

通过以上分析和计算，结合能示值误差的扩展不确定度见表A.4。

表A.4 扩展不确定度

| 峰位结合能 | Au 4f7/2 | Cu 2p3/2 | Ag 3d5/2 | C 1s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展不确定U/eV | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |