JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF xxxx－202x

干法进样激光粒度分析仪校准规范

Calibration Specification for Dry injection laser particle size analyzer

（征求意见稿）

202x－xx－xx 发布                     202x－xx－xx 实施

国家市场监督管理总局发布

JJF ××××─××××

干法进样激光粒度分析仪校准规范

Calibration Specification for Dry injection laser particle size analyzer

归口单位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语和计量单位	（1）

4 概述	（1）

5 计量特性	（2）

6 校准条件	（2）

6.1 环境条件	（2）

6.2 测量标准	（2）

7 校准项目和校准方法	（3）

7.1 外观及功能检查	（3）

7.2 示值误差	（3）

7.3 重复性	（3）

7.4 分辨力	（3）

8 校准结果表达	（4）

8.1 校准结果处理	（4）

8.2 校准结果的测量不确定度	（4）

9 复校时间间隔	（4）

附录A 校准原始记录格式	（5）

附录B 校准证书（内页）格式	（6）

附录C 测量不确定度评定示例	（7）

引    言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》 、JJF 1211-2008《激光粒度分析仪校准规范》、 GB/T19077-2016/ISO13320:2009《粒度分布 激光衍射法》部分内容共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。校准方法及计量特性等主要参考了JJF1211-2008《激光粒度分析仪校准规范》内容。

本规范为首次发布。

干法进样激光粒度分析仪校准规范

1  范围

本规范适用于测量分散于气体介质中固体颗粒粒径大小及分布的基于光散射原理 的激光粒度分析仪（以下简称仪器）的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF1211-2008《激光粒度分析仪校准规范》

GB/T19077-2016/ISO13320:2009《粒度分布 激光衍射法》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件， 其最新版。

3  术语和计量单位

质量（体积）分布中位直径 D50，又称“中值径”或者“累积中间值”，是指在颗粒质量 （体积）累积分布曲线中累积值正好为 50%所对应的粒子直径，通常用 D50表示。

4  概述

仪器工作原理是颗粒样品以一定浓度分散在适当的气体介质（空气/氮气、氩气等 惰性气体）中，当光束（通常是激光）通过该介质时遇到颗粒后以各种角度散射，由检测器测量散射光强度，使用相应的光学模型和数据模型转化为散射光数据从而得到颗粒 样品的粒径大小和分布。 仪器主要由激光器、样品池、光电探测器、信号放大及 A/D 转换装置、显示单元组成，其结构示意图见图 1。

图1 仪器结构示意图

干法进样激光粒度分析仪的应用领域：

溶于水的样品：如药品，包括原料药、粉剂西药、粉剂中药、粉剂药载体等。

 遇水发生物理和化学变化的样品：如水泥、淀粉、咖啡、盐、碱、调味料、化工产品等。

 磁性材料：如钕铁硼粉、软磁粉、永磁粉等。

其它：不宜用液体分散的其它样品。

5  计量特性

干法进样激光粒度分析仪计量特性指标见表1、表2、表3。

表1示值误差的技术指标

| 测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 1μm＜D50s≤10μm | ±15% |
| 10μm＜D50s≤20μm | ±12% |
| 20μm＜D50s | ±12% |

表2重复性的技术指标

| 计量特性 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 重复性 | ≤3% |

表3分辨力的技术指标

| 计量特性 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 分辨力 | (1～20) μm的两个单峰能分开 | A级 |
|  | (1～20) μm的两个单峰不能分开 | B级 |

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（15~35）℃；

6.1.2  相对湿度：≤85%。

注：上述条件与制造商的产品规定不一致时，以产品说明书规定的环境条件为准。

6.2  测量标准：国家有证标准物质。具体指标见表 4。

表 4 校准用标准物质技术要求

| 编号 | 编号 D50范围 | 相对扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 1 # | 1μm＜D50≤10μm | ≤3%（k=2） |
| 2 # | 10μm＜D50≤20μm |  |
| 3# | 20μm＜D50 | ≤2%（k=2） |

7 校准项目和校准方法

7.1外观及功能检查

仪器应具有名称、型号、制造厂、出厂编号等标识。

仪器各部件齐全且连接良好，软件控制能正常工作，无影响使用性能的缺陷。

7.2示值误差

按照仪器说明书要求开机预热，调整仪器为样品测试模式，分别对 1μm＜D50s≤10μm、10μm＜D50s≤20μm、20μm＜D50s的粒度标准物质的测量三次求平均值D50，按公式（1）计算仪器测量平均值与粒度标准物质标准值  D50S 之间的示值误差D50 。

D50=D50−D50SD50S×100%                     （1）

式中：

D50——仪器示值误差，%；

D50——仪器测量平均值，μm；

D50S——粒度标准物质标准值，μm。

7.3重复性

按照仪器说明书要求开机预热，调整仪器为样品测试模式，对10μm＜D50≤20μm粒度标准物质连续测量6次，按公式（2）计算，重复性以相对标准偏差表示。

SR=1n−1i=0n(D50i−D50)2D50×100%                 (2)

式中：

SR     ——重复性，%；

D50i——仪器第i次测量值，μm；

D50——仪器六次测量值的平均值，μm。

7.4分辨力

将（1μm＜D50≤10μm）和（10μm＜D50≤20μm）的两种标准物质按照质量浓度比1:2～1:2.5充分混合。若从仪器测量粒度曲线中能观察出两个独立不相连的峰行，则认为两峰已分开，判定仪器为A级，否则判定仪器为B级。

8  校准结果表达

8.1  校准结果处理

校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的

接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书及校准报告的签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

经校准后的干法进样激光粒度分析仪应核发校准证书，校准证书应符合JJF 1071—2010中5.12的要求，并给出各校准项目名称和测量结果以及扩展不确定度。校准原始记录格式（推荐性表格）见附录A，校准证书内页格式（推荐性表格）见附录B。

8.2  校准结果的测量不确定度

干法进样激光粒度分析仪校准结果的测量不确定度按JJF 1059.1—2012的要求评定，校准结果测量不确定度评定示例见附录C。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由干法进样激光粒度分析仪的使用情况、使用者、干法进样激光粒度分析仪本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，复校时间间隔建议不超过1年。

附录A

校准原始记录格式

（推荐性表格）

| 名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂商 |  | 出厂编号 |  |
| 委托单位 |  | 地址 |  |
| 温度 |  | 湿度 |  |
| 记录编号 |  | 校准日期 |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

- 外观及功能检查

| □ 符合要求 | □不符合要求 |
| --- | --- |

- 示值误差

| 标准值D50S / μm | 测量值D50 / μm |  |  | 平均值D50 /μm | 示值误差 / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |

- 重复性

| 标准值D50S / μm | 测量值D50 / μm |  |  |  |  |  | 平均值D50 /μm | 重复性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

四、分辨力

| 标准值D50S / μm |  | 质量浓度比 | 能发观察出两个独立的波形 | 分辨力等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☑ 能 □不能 | ☑ A级 □B级 |

附录B

校准证书（内页）格式

（推荐性表格）

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 外观及功能检查 |  |
| 示值误差 |  |
| 重复性 |  |
| 分辨力 |  |

校准员：                       核验员：

附录C

干法进样激光粒度分析仪校准规范示值误差测量不确定度评定示例

C.1  示值误差测量不确定度评定

C.1.1  测量方法

C.1.1 测量标准：粒度标准物质

| 标物编号 | 名称 | D50s直 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBW12042 | 窄分布中级实验室粉尘（MTD）粒度标准物质 | 7.66μm | 0.10μm （k=2） |
| GBW12043 | 窄分布中级实验室粉尘（MTD）粒度标准物质 | 17.98μm | 0.28μm （k=2） |
| GBW12044 | 窄分布中级实验室粉尘（MTD）粒度标准物质 | 29.16μm | 0.44μm （k=2） |

C.1.2 被测对象：干法激光粒度分析仪

C.1.3 环境条件：环境温度：（15～35）℃；相对湿度：≤80%；

C.1.4 测量方法：选择粒度标准物质，仪器预热30min 后按照说明书设置样品测试模式，

用仪器测量粒度标准物质，测量3 次并记录数据。

C.2 建立数学模型

C.2.1 仪器示值误差

仪器示值D50按公式 C.1 计算

（C.1）

式中：

D50——仪器示值误差，%；

D50——仪器测量平均值，μm；

D50S——粒度标准物质标准值，μm。

C.2.2 不确定度分量评定

由于各测量参数互不相关, 所以被测激光粒度分析仪在测量点上的测量不确定度为：

灵敏度系数为c1=1、c2=1。

示值误差不确定度来源主要有：标准物质的不确定度u (D50S），人员操作和被校仪器等各种随机因素引入的不确定度，体现在重复性中u (D50)。

C.2.2．1

测量重复性引入的不确定度：

依据校准规范，重复性的相对标准偏差不大于3%，由于测量结果为3次平均值，对于粒径为17.98μm的标准物质的测量结果有：

重复性引入的标准不确定度为：0.312μm

C.2.2．2

示值误差引入的不确定度：

根据标准物质证书，有

示值误差引入的标准不确定度为：0.28μm/2=0.14μm

C. 2.2． 3

# 标准不确定度汇总表

| # 不确定度来源 | # 符号 | # 标准不确定度/μm | # 概率分布 | # 灵敏系数 | # 不确定度分量/μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 测量重复性 |  | # 0.312 | # 正态 | # 1 | # 0.312 |
| # 示值误差 |  | # 0.14 | # 正态 | # 1 | # 0.14 |

C. 2.2． 4

# 合成标准不确定度的评定

# 0.342μm

C. 2.2． 5

# 扩展不确定度的确定

因主要分量为正态分布，当P＝95％时，取包含因子k＝2，则：

0.69μm

C. 2.2． 6

不同粒径的不确定度汇总表

| # 粒径/μm | # 测量重复性引入的不确定度分量/μm | # 示值误差引入的不确定度分量/μm | # 合成标准不确定度/μm | # 扩展不确定度/μm # （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.66 | # 0.133 | # 0.05 | # 0.143 | # 0.29 |
| 17.98 | # 0.312 | # 0.14 | # 0.342 | # 0.69 |
| 29.16 | # 0.506 | # 0.22 | # 0.552 | # 1.12 |

C. 2.2． 7

不确定度报告

U=0.29μm（标准值： 7.66μm）     k=2

U=0.69μm（标准值：17.98μm）     k=2

U=1.12μm（标准值： 29.16μm）    k=2

————————————————————