《干法进样激光粒度分析仪校准规范》编制说明

一、任务来源

根据全国新材料与纳米计量专业委员会下达的《2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，由辽宁省计量科学研究院负责制定《干法进样激光粒度分析仪校准规范》。

二、编写目的和意义

干法进样激光粒度分析仪作为一种新型的粒度测试仪器，已经在粉体加工与应用领域得到广泛的应用。它的特点是测试速度快、重复性好、准确性好、操作简便。激光散射粒度分析仪对提高产品质量、降低能源消耗有重要意义。国内相关企业使用量较大。同时，相关环境监测机构、卫生健康监测机构也需配备相关仪器进行环保检测。国内使用相关仪器的企业包括生态环境监测中心、石化公司、中国石油天然气股份有限公司等。干法进样激光粒度分析仪一般采用MIE散射原理，激光粒度分析仪内有激光器，它会发射出一束具有一定波长的激光束，该激光束在经过滤镜后成为平行的光束照射到颗粒上面，因为粒径不同，从而产生光散射现象。散射光的角度与颗粒直径的大小成反比；散射光强度随反射角度的增加而呈对数规律衰减。散射光在经过滤镜后投射在角度检测器上面，检测器通过计算散射光的能量分布就可以推测颗粒的大小及分布特性。

随着纳米材料在高心技术产业、国防、医药等领域的广泛应用，颗粒测量技术将向测量下限低、测量范围广、测量准确度和精确度高、重现性好等方向发展。因此，对颗粒测量技术的要求也越来越高。综观各种颗粒测量方法和技术，为适应颗粒粒度分析的更高要求，干法进样激光粒度分析仪应运而生。目前国内没有针对干法进样激光粒度分析仪的检定规程或校准规范，导致该仪器的性能无法评价，量值无法溯源，测量准确性无法保证，因此，制定干法进样激光粒度分析仪校准规范具有重要意义，填补了国内空白。

三、编写依据

本校准规范以JJF1211-2008《激光粒度分析仪校准规范》 、GB/T19077-2016/ISO13320:2009《粒度分布 激光衍射法》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为编写依据，按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》规定的结构、各部分内容、层次划分、编辑细则以及附录的要求和格式进行编写。

四、起草过程

接受校准规范制定订任务后，起草人员认真学习了JJF1211-2008《激光粒度分析仪校准规范》，深入理解标准中的术语及定义，了解试验原理和试验参数，熟悉了干法进样激光粒度分析仪的结构组成、主要部件要求和技术指标，制定了校准规范的编写方案，在完成初步实验后，依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》开始了校准规范的编写工作。整个起草过程经历了酝酿、实验、编写、修改等阶段，起草人员多次对规范进行了修改和实验，完成了征求意见稿和实验验证工作。我院起草人员还深入生产企业、使用企业，与一线操作人员共同进行了讨论，并听取了有关设计、产品检验人员的意见和建议，经过充分沟通，达成了共识，使得最终完成的征求意见稿易于理解、便于掌握。

- 有关说明

1.关于规范的英文名称

“干法进样激光粒度分析仪”没有专门的英文命名，依旧厂方技术文件，认为将“干法进样激光粒度分析仪”的英文名称定为“Calibration Specification for Dry injection laser particle size analyzer”较为确切。

2.关于范围

起草组针对国内外主要生产厂商开展了干法进样激光粒度分析仪的实验，其主要计量特性如下表1、表2、表3所示。

表1示值误差的技术指标

| 测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 1μm＜D50s≤10μm | ±15% |
| 10μm＜D50s≤20μm | ±12% |
| 20μm＜D50s | ±12% |

表2重复性的技术指标

| 计量特性 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 重复性 | ≤3% |

表3分辨力的技术指标

| 计量特性 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 分辨力 | (1～20) μm的两个单峰能分开 | A级 |
|  | (1～20) μm的两个单峰不能分开 | B级 |

3.关于计量特性

在计量特性方面，干法进样激光粒度分析仪的原理，结合干法进样激光粒度分析仪的测量不确定度及具体应用的要求 ，通过大量实验，确定了标准器选用和校准方法，使得整个校准规程科学、严谨，能够更全面的反映干法进样激光粒度分析仪的实际状况。

4.关于校准条件

校准条件包含校准用标准器、配套设备和校准环境条件。为了使测量结果具有尽可能小的不确定度，需要建立一种优越的环境条件，降低环境因素对标准器带来的附加误差，需要具备一定准确度要求的标准器及配套设备。本规范是按照上述条件确定校准条件的。

5.关于校准项目和校准方法

示值误差是为了验证仪器稳定状态下的准确程度。校准方法经过反复试验验证，方法可行。

6.关于校准结果表达和复校时间间隔

根据JJF1071-2010编写规则的规定，在校准结果中提出了校准证书应至少包括的信息的要求，并在附录中给出校准证书内页格式。复校时间间隔引用了JJF1071-2010编写规则规定的应注明的内容。