《干法进样激光粒度分析仪校准规范》

不确定度评定报告

（征求意见稿）

2025.4.20

干法进样激光粒度分析仪校准规范示值误差测量不确定度评定示例

C.1  示值误差测量不确定度评定

C.1.1  测量方法

C.1.1 测量标准：粒度标准物质

| 标物编号 | 名称 | D50s直 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBW12042 | 窄分布中级实验室粉尘（MTD）粒度标准物质 | 7.66μm | 0.10μm （k=2） |
| GBW12043 | 窄分布中级实验室粉尘（MTD）粒度标准物质 | 17.98μm | 0.28μm （k=2） |
| GBW12044 | 窄分布中级实验室粉尘（MTD）粒度标准物质 | 29.16μm | 0.44μm （k=2） |

C.1.2 被测对象：干法激光粒度分析仪

C.1.3 环境条件：环境温度：（15～35）℃；相对湿度：≤80%；

C.1.4 测量方法：选择粒度标准物质，仪器预热30min 后按照说明书设置样品测试模式，

用仪器测量粒度标准物质，测量3 次并记录数据。

C.2 建立数学模型

C.2.1 仪器示值误差

仪器示值D50按公式 C.1 计算

（C.1）

式中：

D50——仪器示值误差，%；

D50——仪器测量平均值，μm；

D50S——粒度标准物质标准值，μm。

C.2.2 不确定度分量评定

由于各测量参数互不相关, 所以被测激光粒度分析仪在测量点上的测量不确定度为：

灵敏度系数为c1=1、c2=1。

示值误差不确定度来源主要有：标准物质的不确定度u (D50S），人员操作和被校仪器等各种随机因素引入的不确定度，体现在重复性中u (D50)。

C.2.2．1

测量重复性引入的不确定度：

依据校准规范，重复性的相对标准偏差不大于3%，由于测量结果为3次平均值，对于粒径为17.98μm的标准物质的测量结果有：

重复性引入的标准不确定度为：0.312μm

C.2.2．2

示值误差引入的不确定度：

根据标准物质证书，有

示值误差引入的标准不确定度为：0.28μm/2=0.14μm

C. 2.2． 3

# 标准不确定度汇总表

| # 不确定度来源 | # 符号 | # 标准不确定度/μm | # 概率分布 | # 灵敏系数 | # 不确定度分量/μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 测量重复性 |  | # 0.312 | # 正态 | # 1 | # 0.312 |
| # 示值误差 |  | # 0.14 | # 正态 | # 1 | # 0.14 |

C. 2.2． 4

# 合成标准不确定度的评定

# 0.342μm

C. 2.2． 5

# 扩展不确定度的确定

因主要分量为正态分布，当P＝95％时，取包含因子k＝2，则：

0.69μm

C. 2.2． 6

不同粒径的不确定度汇总表

| # 粒径/μm | # 测量重复性引入的不确定度分量/μm | # 示值误差引入的不确定度分量/μm | # 合成标准不确定度/μm | # 扩展不确定度/μm # （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.66 | # 0.133 | # 0.05 | # 0.143 | # 0.29 |
| 17.98 | # 0.312 | # 0.14 | # 0.342 | # 0.69 |
| 29.16 | # 0.506 | # 0.22 | # 0.552 | # 1.12 |

C. 2.2． 7

不确定度报告

U=0.29μm（标准值： 7.66μm）     k=2

U=0.69μm（标准值：17.98μm）     k=2

U=1.12μm（标准值： 29.16μm）    k=2