《干法进样激光粒度分析仪校准规范》

试验报告

（征求意见稿）

2025.4.30

一、实验目的

为了验证《干法进样激光粒度分析仪校准规范》中校准方法的可靠性，同时也为了验证技术指标的可行性，选择有代表性厂家生产的仪器进行试验，对示值误差指标进行检验。

二、实验方法

1、选取有代表性、市场保有量大的三个厂家的仪器进行验证，选取的仪器信息如下表1.

表1选取的厂家及型号

| 厂家 | 型号 |
| --- | --- |
| 丹东百特仪器有限公司 | Baittersize 2600 |
| 英国马尔文公司 | MASTER SIZE 2000 |
| 新帕泰克公司 | RODOS |

2、规范技术指标

表2.1示值误差的技术指标

| 测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 1μm＜D50s≤10μm | ±15% |
| 10μm＜D50s≤20μm | ±12% |
| 20μm＜D50s | ±12% |

表2.2重复性的技术指标

| 计量特性 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 重复性 | ≤3% |

表2.3分辨力的技术指标

| 计量特性 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 分辨力 | (1～20) μm的两个单峰能分开 | A级 |
|  | (1～20) μm的两个单峰不能分开 | B级 |

3、环境条件要求

（1）环境温度：（15~35） ℃。

（2）相对湿度：不大于85%。

（3）仪器周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。

4、测量标准

| 标物编号 | 名称 | D50s直 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBW12042 | 窄分布中级实验室粉尘（MTD）粒度标准物质 | 7.66μm | 0.10μm （k=2） |
| GBW12043 | 窄分布中级实验室粉尘（MTD）粒度标准物质 | 17.98μm | 0.28μm （k=2） |
| GBW12044 | 窄分布中级实验室粉尘（MTD）粒度标准物质 | 29.16μm | 0.44μm （k=2） |

5、校准步骤及结果计算

5.1示值误差

分别用GBW12042、GBW12043、GBW12044粒度标准物质对三个厂家的仪器测量三次求平均值D50，按公式（1）计算仪器测量平均值与粒度标准物质标准值  D50S 之间的示值误差D50 。

D50=D50-D50SD50S×100%   （1）

式中：

D50——仪器示值误差，%；

D50——仪器测量平均值，μm；

D50S——粒度标准物质标准值，μm。

5.2重复性

按照仪器说明书要求开机预热，调整仪器为样品测试模式，用GBW12043粒度标准物质连续测量6次，按公式（2）计算，重复性以相对标准偏差表示。

SR=1n-1i=0n(D50i-D50)2D50×100%                 (2)

式中：

SR     ——重复性，%；

D50i——仪器第i次测量值，μm；

D50——仪器六次测量值的平均值，μm。

5.3分辨力

用GBW12042和GBW12044的两种标准物质按照质量浓度比1:2充分混合，进行峰行的观察，是否能出现两个独立的波形

三、实验结果

1、委托机构：丹东百特仪器有限公司，实验日期：2025.2月

| 设备名称 | 激光粒度分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | Baittersize 2600 | 序列号 | A8118 |
| 制造厂 | 丹东百特仪器有限公司 | 校准地点 | 实验室 |
| 环境温度/℃ | 20.5 | 相对湿度/% | 36 |

1.1外观及功能检查

| ☑ 符合要求 | □不符合要求 |
| --- | --- |

1.2示值误差

| 标准值D50S / μm | 测量值D50 / μm |  |  | 平均值D50 /μm | 示值误差 / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 7.66 | 7.14 | 7.07 | 7.26 | 7.16 | -6.5 |
| 17.98 | 17.26 | 17.28 | 17.31 | 17.28 | -3.9 |
| 29.16 | 28.49 | 28.53 | 28.47 | 28.50 | -2.3 |

1.3重复性：

| 标准值D50S / μm | 测量值D50 / μm |  |  |  |  |  | 平均值D50 /μm | 重复性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 17.98 | 17.26 | 17.28 | 17.31 | 17.36 | 17.19 | 17.25 | 17.28 | 0.3 |

1.4分辨力

| 标准值D50S / μm |  | 质量浓度比 | 能发观察出两个独立的波形 | 分辨力等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.66 | 17.98 | 1:2 | ☑ 能 □不能 | ☑ A级 □B级 |

☑ 能 □不能

2、委托机构：鞍钢实业微细铝粉有限公司，实验日期：2025.3月

| 设备名称 | 激光粒度分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | MASTER SIZE 2000 | 序列号 | MAL1018748 |
| 制造厂 | 英国马尔文公司 | 校准地点 | 化验室 |
| 环境温度/℃ | 20.2 | 相对湿度/% | 34 |

2.1外观及功能检查

| ☑ 符合要求 | □不符合要求 |
| --- | --- |

2.2示值误差

| 标准值D50S / μm | 测量值D50 / μm |  |  | 平均值D50 /μm | 示值误差 / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 7.66 | 6.98 | 6.81 | 6.75 | 6.85 | -10.6 |
| 17.98 | 17.05 | 17.11 | 17.18 | 17.11 | -4.8 |
| 29.16 | 28.13 | 28.19 | 28.08 | 28.13 | -3.5 |

2.3重复性：

| 标准值D50S / μm | 测量值D50 / μm |  |  |  |  |  | 平均值D50 /μm | 重复性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 17.98 | 17.05 | 17.11 | 17.18 | 17.24 | 17.31 | 17.17 | 17.35 | 0.5 |

2.4分辨力

| 标准值D50S / μm |  | 质量浓度比 | 能发观察出两个独立的波形 | 分辨力等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.66 | 17.98 | 1:2 | ☑ 能 □不能 | ☑ A级 □B级 |

3、委托机构：沈阳兴齐眼药股份有限公司，实验日期：2025年4月

| 设备名称 | 激光粒度分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | RODOS | 序列号 | 1778 |
| 制造厂 | 新帕泰克公司 | 校准地点 | 分析测试中心 |
| 环境温度/℃ | 20.1 | 相对湿度/% | 40 |

3.1外观及功能检查

| ☑ 符合要求 | □不符合要求 |
| --- | --- |

3.2示值误差

| 标准值D50S / μm | 测量值D50 / μm |  |  | 平均值D50 /μm | 示值误差 / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 7.66 | 7.06 | 7.04 | 6.91 | 7.00 | -8.6 |
| 17.98 | 17.23 | 17.12 | 17.10 | 17.15 | -4.6 |
| 29.16 | 28.38 | 28.30 | 28.24 | 28.31 | -2.9 |

3.3重复性：

| 标准值D50S / μm | 测量值D50 / μm |  |  |  |  |  | 平均值D50 /μm | 重复性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 17.98 | 17.23 | 17.12 | 17.10 | 17.03 | 17.18 | 17.26 | 17.30 | 0.5 |

3.4分辨力

| 标准值D50S / μm |  | 质量浓度比 | 能发观察出两个独立的波形 | 分辨力等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.66 | 17.98 | 1:2 | ☑ 能 □不能 | ☑ A级 □B级 |

四、结论

从实验结果来看，本校准规范方法步骤可行且易实施，技术指标设定科学合理，能够满足干法进样激光粒度分析仪的校准需求。