中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

材料摩擦磨损试验机系统切向刚度计量测试规范

Calibration Procedure for Tangential Stiffness of

Materials Tribological Testing Systems

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布												  XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发 布

JJF XXXX—20XX

材料摩擦磨损试验机系统切向刚度计量测试规范

JJF XXXX-XXXX

Calibration Procedure for Tangential Stiffness of Materials Tribological Testing Systems

归  口  单  位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引 言	I

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	2

5  计量特性	4

6  校准条件	4

6.1 环境条件	4

6.2 测量标准仪器及其技术要求	4

7  校准项目和校准方法	4

7.1 校准前的准备	4

7.2 系统切向刚度（K）校准	5

7.3 测量重复性	6

8  校准结果的表达	6

9  复校时间间隔	7

附录A	8

附录B	12

附录C	16

附录D	17

# 引 言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。本规范参照GA/T 12444-2006《金属材料磨损试验方法试环-试块滑动磨损试验》、GA/T 3960-2016 《塑料 滑动摩擦磨损试验方法》、ASTM G99-05(2016) 《销盘装置上磨损试验的标准试验方法》、ASTM G133-05(2016) 《直线往复球平面滑动磨损的标准试验方法》标准的要求编写。

本规范为首次发布。

材料摩擦磨损试验机系统切向刚度计量测试规范

1  范围

本规范适用于材料摩擦磨损试验机（包含切向微动磨损试验机和往复式滑动磨损试验机）法向载荷加载结构系统切向刚度的测试校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF1071-2010国家计量校准规范编写规则；

GA/T 12444-2006 金属材料磨损试验方法试环-试块滑动磨损试验；

GA/T 3960-2016 塑料-滑动摩擦磨损试验方法；

ASTM G133-05 (2016) 直线往复球平面滑动磨损的标准试验方法。

3  术语和计量单位

3.1 摩擦磨损试验机Tribological Testing Systems

摩擦磨损试验机是一种用于模拟材料在特定工况下（如载荷、速度、温度、润滑条件等）的摩擦接触行为，并通过定量测量摩擦系数、磨损量及表面损伤形貌，评估材料耐磨性、润滑性能或涂层耐久性的专用实验设备。

3.2 往复滑动磨损 Sliding wear

往复滑动磨损是指两个接触表面在周期性往复（来回）滑动运动中，因机械摩擦、接触应力及环境因素（如温度、润滑条件等）的相互作用，导致表面材料逐渐损失或性能退化的现象。

3.3 切向微动磨损 Tangential fretting

切向微动磨损是指两个接触表面在微小振幅（通常为μm量级）的切向（平行于接触面方向）往复相对运动下，因机械摩擦、循环应力及环境介质的共同作用，导致表面材料逐渐损失或性能退化的现象

3.4 系统切向刚度 System stiffness（Ksystem）

系统切向刚度是指一个机械系统或结构在受到切向力（平行于接触面或作用面的力）时，其结构抵抗变形的能力，即机械系统在切向力作用下产生单位位移所需的力值，其反映了系统在切向方向上的刚性或“软硬程度”，单位为牛/米（N/m）或牛/毫米（N/mm）。

4  概述

材料摩擦磨损试验机（以下简称试验机）是一种对材料及润滑剂在给定条件下进行摩擦与磨损性能试验的仪器。试验机按切向运动行程可分为往复式摩擦磨损试验机、微动磨损试验机等多种类型。

往复式摩擦磨损试验机可实现材料或涂层在往复运动工况下的摩擦磨损性能检测，可通过调节往复运动位移、速度、法向载荷等参数，动态检测摩擦副的摩擦力，并实时绘制摩擦系数曲线。往复式摩擦磨损试验机位移幅值一般在mm量级，且不可连续调整。图1所示为往复式摩擦磨损试验机结构示意图。

微动磨损试验机是一种用于研究摩擦配副材料在微小相对位移（通常在μm量级）驱动下的摩擦学行为和磨损性能的科学仪器。微动磨损试验机一般为切向运行模式（往复直线运动），其位移控制精度为μm量级，图2所示为切向微动磨损试验机结构示意图。

图1 往复式摩擦磨损试验机结构原理

1-变频电机；2-曲柄盘；3-曲柄连杆；4-滑座；5-上试样；6-配重砝码；7-摩擦力传感器；8-计算机及电控制系统；9-转速计

图2 切向微动磨损试验机结构原理

1-基座；2-微位移驱动电机；3-摩擦力传感器；4-加载横梁；5-伺服加载电机；6-法向载荷传感器；7-球/块试样；8-直线滑台；9-光栅位移传感器

摩擦磨损试验机作为一种对材料及润滑剂在给定条件下进行摩擦与磨损性能试验的仪器，其功能的稳定性和测量精度直接影响着实验研究结果的准确性和可信度。目前，开展研究常用的试验机结构形式各异，系统切向刚度的影响往往被忽略。以至于不同型号、甚至同种型号试验机在不同使用阶段的系统刚度均存在较大差异性，这也是不同试验机得到的实验结果缺乏可比性的主要原因。尤其，对于微动磨损这一特殊的摩擦磨损形式（图2所示），其位移幅值通常为μm量级，此量级与试验机结构刚度不足产生的形变量相当，其直接影响了微动的动力学响应与运行区域特性。因此，要精准测试材料的摩擦、磨损及损伤机理等特性，必须对试验机的系统切向刚度进行计量测试和校准统一。

图3所示，当试验机法向载荷加载机构受到切向力Ft时，受结构与材料性质的影响，导致在试验机运行过程中，摩擦配副间的相对位移会产生一定的损失，从而导致试验结果的失真。系统切向刚度由待测试验机法向载荷加载机构所受到的切向推力Ft与产生的相对位移△d共同决定，其数学模型可用式（1）表示，系统切向刚度的函数模型如图4所示。

Ft=K△d	（1）

式中：

K—为系统切向刚度的测量值；

Ft—作用于试验机加载杆的加载力（直接测量量）；

△d—被测试验机加载杆端部变形量（直接测量量）；

图3 往复滑动/微动磨损试验机结构形式及系统切向刚度的影响

图4系统切向刚度的测量及表示

5  计量特性

摩擦磨损试验机系统切向刚度计量特性见表1。

表1 摩擦磨损试验机系统切向刚度计量特性

| 计量特性 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 系统切向刚度 | ≥ 0.61×106（N / m） |
| 注：由于校准工作只给出测量结果，不判断合格与否，上述计量特性仅供参考。 |  |

6  校准条件

6.1 环境条件

6.1.1环境温度：23℃±3℃；

6.1.2环境湿度：60%±10% RH；

6.1.3校准应在无污染、振动、噪声和电磁干扰等环境中进行；

6.1.4试验机电源电压的波动范围应在额定电压的±5%以内；

6.1.5试验机的安装水平度应优于0.2/1000。

6.2 测量标准仪器及其技术要求

6.2.1准确度等级为0.01级的标准测力仪及其配套的辅助装置；

6.2.2测量不确定度为 ± (0.03+0.5L) μm的激光干涉仪；

6.2.3试验机系统切向刚度计量校准装置，位移测量不确定度为± 1.08μm，加载力测量不确定度为± 0.82 N（不确定评定见附录A、B）。

7  校准项目和校准方法

7.1 校准前的准备

7.1.1 检查仪器是否具有名称、型号、制造厂、出厂编号等标识，检査被校仪器周围环境，确保没有影响仪器计量性能的因素。

7.1.2 确保被校试验机处于正常的工作状态，且稳定固定于检测平台上，试验机各运动及数据采集功能正常；

7.1.3 标准仪器和被校准试验机的温度平衡时间不少于0.5h。

7.2 系统切向刚度（K）校准

7.2.1校准装置安装固定

如图5所示，采用系统刚度专用校准装置对摩擦磨损试验机系统切向刚度进行测试校准。刚度校准装置所用力传感器、光谱共焦传感器均由中国测试技术研究院标定完成。校准装置由伺服电机驱动施加恒定推力，并通过力传感器对推力进行实时测量与反馈控制，集成在校准装置的光谱共焦传感器监测加载杆的变形量。测试前需将测试校准装置的加载杆与试验机法向加载端（上部试样）刚性连接，校准装置基座与试验机底座均稳定固定在检测平台上。

图5 摩擦试验机系统切向刚度校准装置安装示意图

7.2.2 参数设置

按校准装置力传感器满量程内的3个点作为切向力Ft的加载值；

7.2.3 测试校准

按进程逐点增加切向推力Ft，依次开展第i次测试，并在测试过程中实时记录切向推力Ft；同时，光谱共焦传感器实时测量记录法向加载机构的总体变形量△d；

7.2.4 数据处理

依次得到第i次测试中的校准装置切向推力读数Fti和第i次测试中光谱共焦传感器实测的结构变形量∆di。对不同法向载荷作用下的摩擦力和系统变形量进行线性拟合（图4），得到拟合式（1），系数K即为试验机的系统切向刚度值。

7.3 测量重复性

按照7.2中的校准流程（步骤），对被测试验机机械结构的同一位置进行多次加载及变形量同步测量（重复测量3次及以上），并计算得到系统切向刚度值，按式（2）计算标准差为系统切向刚度的测量重复性结果。

sK=1n−1i=1n(Ki−K)2	（2）

式中：

sK 为试验机系统切向刚度测量重复性；

Ki为第i次测量的试验机系统切向刚度值；

K为n次测量的试验机系统切向刚度算术平均值；

n为测量次数。

8  校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a)  标题，如“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m)  对校准规范偏离的说明（若有）；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

o)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应对仪器重新校准。

附录A

试验机系统切向刚度计量校准装置-光谱共焦传感器

校准方法及不确定度评定

A.1测试要求

光谱共焦传感器（Chromatographic Confocal Sensor）是一种基于光学共焦原理和光谱分析技术的高精度非接触式测量设备。它通过分析被测物体反射光的波长信息，实现纳米级分辨率的距离、厚度和表面形貌测量。德国米铱ConfocalDT系列产品代表了光谱共焦技术中的最高精度和动态性，该校准装置包含目前可用的速度最快的控制器，可在位移和距离测量以及透明物体的厚度测量任务中实现高精度测量的结果。

摩擦磨损试验机由于系统切向刚度的影响，在受到切向力的作用下，其系统结构产生的变形量在μm量级，因此在进行试验机系统切向刚度计量校准前，需要对光谱共焦传感器进行测试校准。

A.2被测仪器技术指标

- 实现微米级系统切向形变量的精确测量与数据输出；

- 针对测量往复式摩擦磨损试验机的光谱共焦传感器测量范围为0-1mm，测量不确定度优于±1μm。

A.3本次测试所使用的测量设备

采用不确定度为±（0.03+0.5L）μm的激光干涉仪对待测的光谱共焦传感器进行计量校准，测量设备技术指标如表A.1所示。

表A.1 测量设备及参数指标

| 名称 | 证书号 | 测量范围 | 不确定度或最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光干涉仪 | 747X57 | （0～10）m | ±（0.03+0.5L）μm |

A.4测试环境要求

- 环境温度、湿度在测试过程中保持稳定；

- 光照强度：500±50lux；

- 测试环境中的污染、振动、电磁干扰等对测量结果无影响。

A.5现场验证测试方案

采用测量不确定度为±（0.03+0.5L）μm的激光干涉仪对该校准装置进行测试校准，具体测试方法如图1所示，具体步骤如下：

（1）将校准装置放置于移动工作台前，调整光谱共焦传感器的姿态使移动工作台行程覆盖在光谱共焦传感器的量程范围内，且光束与运动模块端面应保持垂直，并记录零点；

（2）将激光干涉仪放置在光谱共焦传感器的同侧，调整激光干涉仪的姿态使得移动工作台行程覆盖在激光干涉仪的量程范围内，且激光束与运动模块端面应保持垂直，并记录零点；

（3）驱动移动工作台作往复直线运动，分别记录激光干涉仪与光谱共焦传感器的测量值；

（4）改变移动工作台的行程，并重复步骤（3），依次得到0-1mm范围内不同点位的参考值与实测值；

（5）最后进行数据统计，按“实测值-参考值=示值误差”，得到0-1mm量程范围内，不同测量距离下的测量误差。

图1光谱共焦传感器校准方案

A.6测试结果

基于现场验证测试方案，对光谱共焦传感器的测试校准结果如表A.2所示。

表A.2 0-1mm测试结果

| 标准值（μm） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500.00 | 499.04 | 498.51 | 501.71 | 502.74 | 501.52 | 498.27 | 498.40 | 501.35 | 501.86 | 501.58 |

A.7不确定度评定

A.7.1不确定度来源分析

依次从被测对象、测量资源、环境条件等各方面对影响位移量直接测量值不确定度的来源进行分析，主要包括以下6个因素：

- 光谱共焦位移传感器测量结果不准确；

- 标准激光干涉仪的测量不确定度；

3）光谱共焦位移传感器分辨率不足；

4）被测移动样件表面粗糙度、反光度等引起的位移传感器非接触式光学测量误差；

5) 测试环境中温湿度变化、尘降、气流扰动、环境振动等引入的误差；

6）重复测量多次引入的误差；

对上述6个影响位移测量准确性的因素进行分析：其中“1）与2）的位移传感器测量不准确与标准激光干涉仪的测量不确定度”引起的误差无法忽略，且影响较大，需要对其引入的不确定分量进行评定；“3）位移传感器分辨率不足”、“4）被测移动样件材料表面质量”、以及“5）中测试环境引起的光学测量误差”等因素引起的测量误差均有一定影响、无法忽略，但能通过6）多次测量的重复性引入的误差来进行综合反映，需要对其引入的不确定分量进行评定。

因此，可以列出影响切向力测量不确定的来源，分别记为ud0和udrep。

① 光谱共焦传感器的示值误差（ud0）；

② 各种随机因素影响导致的测量重复性（udrep）；

其中，测量仪器的示值误差（ud0）可基于测量不确定度为±（0.03+0.5L）μm的激光干涉仪对光谱共焦传感器的测试校准结果得到，而各种随机影响因素引起的测量重复性不确定度分量则需要后续通过A类评定法实测并计算得到。

A.7.2光谱共焦传感器不确定度分量

设本次待测ConfocalDT2405-1型光谱共焦传感器的测量不确定度为ud0，采用A类评定法，通过对测量数据的统计分析来评定不确定度。基于表2中对同一被测量独立重复观测得到的n个测得值，被测量X的最佳估计值是n个独立测得值的算术平均值x，按公式（1）计算：

x=1ni=1nxi	（1）

根据公式（2），单个测得值x的实验方差s2(xk)为：

s2xk=1n−1i=1n(xi−x)2	（2）

根据贝塞尔公式，单个测得值x的实验标准偏差s(xk)为：

sxk=1n−1i=1n(xi−x)2	（3）

基于公式（1）～（3），计算得到被测量的最佳估计值及标准偏差，如表A.3所示。

表A.3被测量的最佳估计及标准偏差

| 被测量 | 最佳估计值（d） | 标准偏差s(dk) |
| --- | --- | --- |
| 光谱共焦传感器 测量值d / μm | 500.50 | 1.60 |

设光谱共焦传感器自身测量不确定度分量为u1，标准激光干涉仪的测量不确定度分量为u2，假设其服从均匀分布，k取10，u2采用B类评定法，则有：

u1=S1k≈ 0.51μm=0.51×10−6m	（4）

u2=S13≈ 0.02μm=0.02×10−6m	（5）

A.7.3合成不确定度

对光谱共焦传感器自身不确定度与标准激光干涉仪的不确定度进行合成，得到间接被校准光谱共焦传感器的合成标准不确定度：

ud0=u12+u22≈ 0.51μm=0.51×10−6m	（6）

A.7.4确定扩展不确定度

取包含因子𝑘=2（置信水平约95%），则扩展不确定度为：

U=k·ud0=2×0.51=1.02μm=1.02×10−6m	（7）

A.7.5报告测量结果

光谱共焦传感器的测量值为：

d = d=500.50μm=500.50×10−6m	（8）

最终报告为：

d = ( 500.50 ±1.02) ×10−6m，𝑘=2（置信水平约95%）	（9）

附录B

试验机系统切向刚度计量校准装置-力传感器

校准方法及不确定度评定

B.1测试要求

测力传感器是一种常见的传感器，主要用于测量力的大小和方向，是实现自动化控制和计量校准的重要工具。测力传感器的种类很多，包括应变式、压电式、磁致伸缩式以及振动式等不同测力传感器。由于在系统切向刚度计量校准过程中，需要对法向载荷加载杆施加恒力，因此采用应变式测力传感器最佳。同时，在系统切向刚度计量校准过程中，对法向载荷加载杆施加恒力的不确定度会直接影响计量校准获得的系统切向刚度值，因此需要对应变式测力传感器单独进行测试校准。

B.2被测仪器技术指标

- 实现施加恒力的数据读取、输出与调整；

- 恒力测量范围为±200N，测量不确定度优于±1N。

B.3本次测试所使用的测量设备

由于校准装置力传感器量程范围为±200N，因此选用1-1.0kN，0.01级的标准测力仪对待测力传感器进行标定，标准测力仪的参数指标如表1所示。

表B.1. 测量设备及参数指标

| 名称 | 证书号/型号 | 测量范围 | 不确定度或准确等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准测力仪 | Ⅱ1-005 | 0.01-1.0kN | 0.01级 |

B.4测试环境要求

- 环境温度、湿度在测试过程中保持稳定；

- 光照强度：500±50lux；

- 测试环境中的污染、振动、电磁干扰等对测量结果无影响。

B.5校准装置力传感器测试方案

采用0.01级的标准测力仪对校准装置力传感器进行标定，示意图如图3所示，具体步骤如下：

（1）将标准测力仪放置于待测力传感器的末端，调整标准测力仪姿态使得其端面与待测力传感器端面平行；

（2）驱动校准装置电机，使标准测力仪读数为50N，并记录待测力传感器的测量值；

（3）最后进行数据统计，按“实测值-参考值=示值误差”，得到待测力传感器量程范围内，不同测试力下的测量误差，并校准。

图3 校准装置力传感器校准方案

B.6测试结果

力传感器测试结果如表B.2所示

表B.2 力传感器测试结果汇总

| 标准值（N） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.00 | 51.83 | 50.79 | 50.67 | 50.93 | 50.34 | 50.92 | 50.94 | 50.50 | 50.03 | 50.44 |

B.7不确定度评定

B.7.1不确定度来源分析

依次从被测对象、测量资源、环境条件等各方面对影响切向力直接测量值不确定度的来源进行分析，主要包括以下6个因素：

- 力传感器测量结果不准确；

- 标准测力仪的不确定度；

3）力传感器的分辨力不足；

4）力传感器测量轴线与被测点轴线不对中引入的误差；

5）重复测量多次引入的误差；

6）试验机机械结构随环境温湿度变化、尘降、气流扰动、环境振动等引入的误差，可忽略不计；

对上述6个影响切向力测量准确性的因素进行分析：其中“1）、2）力传感器测量不准确、标准测力仪的不确定度”引起的误差无法忽略，且影响较大，需要对其引入的不确定分量进行评定；“3）力传感器分辨力”、“4）、5）测量轴线不对中”等因素引起的测量误差均能通过多次测量的重复性引入的误差来反映，需要对其引入的不确定分量进行评定；

因此，可以列出影响切向力测量不确定的来源，分别记为uF0和uFrep。

- 力传感器的综合示值误差（uF0）；

② 各种随机因素影响导致的测量重复性（uFrep）

其中，测量仪器的示值误差（uF0）可基于测量不确定度0.01级的标准测力仪对待测力传感器的测试校准结果得到，而各种随机影响因素引起的测量重复性不确定度分量则需要后续通过A类评定法实测并计算得到。

B.7.2待测力传感器的不确定度分量

设本次待测力传感器的测量不确定度分量为u1，采用A类评定法，通过对测量数据的统计分析来评定不确定度。基于表B.2中对同一被测量独立重复观测得到的n个测得值，被测量X的最佳估计值是n个独立测得值的算术平均值x，按公式（1）计算：

Ft=1ni=1nFti	（1）

根据公式（4），单个测得值x的实验方差s2(xk)为：

s2Ftk=1n−1i=1n(Fti−Ft)2	（2）

根据贝塞尔公式，单个测得值x的实验标准偏差s(xk)为：

sFtk=1n−1i=1n(Fti−Ft)2	（3）

基于公式（1）～（3），计算得到切向加载力和结构变形量的最佳估计值及标准偏差，如表3所示。

表B.3 直接测量量的最佳估计及标准偏差

| 直接测量项点 | 最佳估计值（Ft） | 标准偏差s(Ftk) |
| --- | --- | --- |
| 待测力传感器示值Ft / N | 50.74 | 0.48 |

设待测力传感器自身测量不确定度分量为u1，标准测力仪的测量不确定度分量为u2，假设其服从均匀分布，k取10，u2采用B类评定法，则有：

u1=S1k≈ 0.15N	（4）

u2=S23≈ 0.06N	（5）

B.7.3合成不确定度

对光谱共焦传感器自身不确定度与标准激光干涉仪的不确定度进行合成，得到间接被校准光谱共焦传感器的合成标准不确定度：

uFt0=u12+u22≈ 0.16N	（6）

B.7.4确定扩展不确定度

取包含因子𝑘=2（置信水平约95%），则扩展不确定度为：

U=k·uFt0=2×0.16=0.32N	（7）

B.7.5报告测量结果

待测力传感器的测量值为：

Ft = Ft=50.74N	（8）

最终报告为：

Ft = ( 50.74±0.32)N， 𝑘=2（置信水平约95%）	（9）

附录C

摩擦磨损试验机系统切向刚度测试记录

送检单位                                      地址                        证书号

制造商                     型号规格                         出厂编号

标准器                     证书号                       有效期至

测量范围                        不确定度/准确度等级                     温度       湿度

校准日期        年       月      日

| 试验机校准记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位移 校准点 △d/(μm) | 校准装置示值 |  |  |  |  | 重复性 |  | 相对误差 | 不确 定度 |  | 推力校准点Ft/(N) | 校准装置示值 |  |  |  |  | 重复性 | 相对 误差 | 不确 定度 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 平均 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 平均 |  |  |  |
| 刚度测试结果/N/μm | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 重复性 |  |  | 不确定度 |  |  |  | 是否达标 |  |  |

备注:                                     核验人员：                           校准人员：

附录D

校准证书内页内容

| 环 境 条 件 标 定 | 试验机系统切向刚度 校准装置 | 测量项目 |  | 校准结果 |  |  | 重复性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 校准装置位移示值误差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 校准装置力值示值误差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湿度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 光照强度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 校准使用的 标准装置 | 测量项目 | 测量范围 |  | 测量不确定度 | 证书编号 |  | 有效期 |
|  |  | 激光干涉仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准测力仪 |  |  |  |  |  |  |

中华人民共和国

国家计量技术规范

XXXXXXXX校准规范

JJFXXXX—XXXX

国家市场监督管理总局发布