国家计量技术规范制修订

《材料摩擦磨损试验机系统切向刚度计量测试规范》

实验报告

立 项 编  号：MTC29-2024-07

归 口 单  位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：中国测试技术研究院

西南交通大学

中国计量科学研究院

规范起草工作组

2025年4月

- 摩擦磨损试验机系统切向刚度校准概述

基于系统切向刚度计量测试装置，对现有试验机进行刚度测试标定，建立的数学模型式（1）所示：

Ft=K△d	（1）

式中，K为系统切向刚度；

△d为光谱共焦传感器测得法向载荷加载杆的切向位移幅值；

Ft为校准装置的给定切向推力。

- 实验目的

考察和验证《材料摩擦磨损试验机系统切向刚度计量测试规范》校准方法的适用性、科学性和可操作性，并给出推荐的系统切向刚度值。

- 实验环境与仪器

实验过程中环境温湿度均在23℃±3℃、（20~80）%RH范围内，且测量装置置于无振动的工作台上，周围无影响测量的振动、噪音、热源或阳光直射。

在验证实验中，规范起草工作组在测试过程采用位移不确定度为±1.08μm，力不确定度为±0.82N的摩擦磨损试验机系统切向刚度计量测试装置，对国内主流的不同型号的摩擦磨损试验机进行了验证实验，覆盖了国内常见的摩擦磨损试验机类型，仪器具体信息详见表1。

表1  实验用摩擦磨损试验机信息

| 序号 | 产地 | 生产厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国 | 西南交通大学 | SWJTU-Tri-MFTS-001 |
| 2 |  | 中电德尔 | ZDDR-MF |
| 3 |  | 德源睿新 | DYRX-LMFT-045 |
| 4 |  | 德源睿新 | DYRX-MFTS-02 |

- 测试过程与结果

根据《材料摩擦磨损试验机系统切向刚度计量测试规范》的校准要求，本次实验的项目包括：摩擦磨损试验机系统切向刚度值及测量重复性。

4.1 校准前准备

（1）放置校准装置于被测摩擦磨损试验机旁，同时将校准装置配套的光谱共焦传感器垂直放置于电机轴线方向，如图1所示；

图1 校准装置测试现场图

（2）确保摩擦磨损试验机周围无振动、噪音等环境因素的干扰。

4.2 试验机系统切向刚度实测

选择同样大小的推力，重复测量3次，结合标准差计算摩擦磨损试验机系统切向刚度测量重复性与不确定度。基于上述测试过程，针对现有的典型切向摩擦磨损试验机进行了刚度计量测试，实验结果数据见表2~表5。

表2 试验结果1

| 被校准仪器信息 | SWJTU-Tri-MFTS-001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 | 温度：RT、湿度：60%RH |  |  |
| 摩擦磨损试验机系统切向刚度测量 |  |  |  |
| 第一组 | 1 | 2 | 3 |
| 光谱共焦传感器测量平均值/10-6m | 10.24 | 10.91 | 10.74 |
| 推力平均值/N | 18.52 | 19.56 | 19.21 |
| 刚度平均值/106N/ m | 1.80 |  |  |
| 不确定度/106N/ m | 0.05 |  |  |
| 第二组 | 1 | 2 | 3 |
| 光谱共焦传感器测量平均值/10-6m | 21.10 | 21.82 | 21.91 |
| 推力平均值/N | 41.20 | 42.21 | 42.51 |
| 刚度平均值/106N/ m | 1.94 |  |  |
| 不确定度/106N/ m | 0.02 |  |  |
| 第三组 | 1 | 2 | 3 |
| 光谱共焦传感器测量平均值/10-6m | 32.36 | 32.45 | 32.81 |
| 推力平均值/N | 61.44 | 61.51 | 61.95 |
| 刚度平均值/106N/ m | 1.89 |  |  |
| 不确定度/106N/ m | 0.01 |  |  |

表3 试验结果2

| 被校准仪器信息 | 德源睿新ZDDR-MF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 | 温度：RT、湿度：60%RH |  |  |
| 摩擦磨损试验机系统切向刚度测量 |  |  |  |
| 第一组 | 1 | 2 | 3 |
| 光谱共焦传感器测量平均值/10-6m | 26.36 | 26.16 | 26.56 |
| 推力平均值/N | 43.48 | 43.38 | 43.74 |
| 刚度平均值/106N/ m | 1.65 |  |  |
| 不确定度/106N/ m | 0.02 |  |  |
| 第二组 | 1 | 2 | 3 |
| 光谱共焦传感器测量平均值/10-6m | 36.97 | 36.85 | 35.94 |
| 推力平均值/N | 62.19 | 61.96 | 61.49 |
| 刚度平均值/106N/ m | 1.69 |  |  |
| 不确定度/106N/ m | 0.01 |  |  |
| 第三组 | 1 | 2 | 3 |
| 光谱共焦传感器测量平均值/10-6m | 58.52 | 57.62 | 59.50 |
| 推力平均值/N | 108.41 | 107.84 | 109.54 |
| 刚度平均值/106N/ m | 1.86 |  |  |
| 不确定度/106N/ m | 0.01 |  |  |

表4 试验结果3

| 被校准仪器信息 | 德源睿新DYRX-LMFT-045 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 | 温度：RT、湿度：60%RH |  |  |
| 摩擦磨损试验机系统切向刚度测量 |  |  |  |
| 第一组 | 1 | 2 | 3 |
| 光谱共焦传感器测量平均值/10-6m | 14.32 | 14.29 | 14.17 |
| 推力平均值/N | 20.19 | 20.07 | 19.81 |
| 刚度平均值/106N/ m | 1.40 |  |  |
| 不确定度/106N/ m | 0.04 |  |  |
| 第二组 | 1 | 2 | 3 |
| 光谱共焦传感器测量平均值/10-6m | 70.81 | 70.21 | 70.76 |
| 推力平均值/N | 100.74 | 100.39 | 100.72 |
| 刚度平均值/106N/ m | 1.43 |  |  |
| 不确定度/106N/ m | 0.01 |  |  |
| 第三组 | 1 | 2 | 3 |
| 光谱共焦传感器测量平均值/10-6m | 41.29 | 42.12 | 41.97 |
| 推力平均值/N | 58.52 | 60.12 | 59.63 |
| 刚度平均值/106N/ m | 1.42 |  |  |
| 不确定度/106N/ m | 0.02 |  |  |

表5 试验结果4

| 被校准仪器信息 | DYRX-MFTS-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 | 温度：RT、湿度：60%RH |  |  |
| 摩擦磨损试验机系统切向刚度测量 |  |  |  |
| 第一组 | 1 | 2 | 3 |
| 光谱共焦传感器测量平均值/10-6m | 9.46 | 9.91 | 9.63 |
| 推力平均值/N | 16.24 | 17.04 | 16.50 |
| 刚度平均值/106N/ m | 1.72 |  |  |
| 不确定度/106N/ m | 0.05 |  |  |
| 第二组 | 1 | 2 | 3 |
| 光谱共焦传感器测量平均值/10-6m | 19.32 | 18.89 | 19.05 |
| 推力平均值/N | 38.92 | 38.27 | 38.69 |
| 刚度平均值/106N/ m | 2.02 |  |  |
| 不确定度/106N/ m | 0.02 |  |  |
| 第三组 | 1 | 2 | 3 |
| 光谱共焦传感器测量平均值/10-6m | 31.74 | 31.98 | 31.75 |
| 推力平均值/N | 61.07 | 61.63 | 61.16 |
| 刚度平均值/106N/ m | 1.93 |  |  |
| 不确定度/106N/ m | 0.01 |  |  |

- 实验总结

将上述摩擦磨损试验机系统切向刚度相对值误差和摩擦磨损试验机系统切向刚度测量重复性数据汇总于表6中，表中的相对值误差，是取其绝对值最大作为最终结果。从实验结果看，摩擦磨损试验机系统切向刚度相对值误差和重复性满足本规范设定的技术要求，表明本规范采用的标准器科学、合理，校准方法切实可行，能够满足摩擦磨损试验机系统切向刚度的校准需求。

表6 摩擦磨损试验机系统切向刚度实验数据汇总

| 序号 | 试验机型号 | 系统切向刚度均值/ 106 N/m | 重复性% | 测试结果/ 106 N/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SWJTU-Tri-MFTS-001 | 1.88 | 3.43% | 1.80±0.05 |
|  |  |  |  | 1.94±0.02 |
|  |  |  |  | 1.89±0.01 |
| 2 | ZDDR-MF | 1.64 | 7.64% | 1.65±0.02 |
|  |  |  |  | 1.69±0.01 |
|  |  |  |  | 1.86±0.01 |
| 3 | DYRX-LMFT-045 | 1.42 | 0.72% | 1.40±0.04 |
|  |  |  |  | 1.43±0.01 |
|  |  |  |  | 1.42±0.02 |
| 4 | DYRX-MFTS-02 | 1.89 | 6.78% | 1.72±0.05 |
|  |  |  |  | 2.02±0.02 |
|  |  |  |  | 1.93±0.01 |

- 系统切向刚度推荐值测试

为了深入探究先进材料的摩擦磨损性能及失效机理，并为实际工程中的损伤防护提供科学指导，需要给出推荐的系统切向刚度范围。鉴于此，规范起草小组构建了一套可变刚度磨损试验装置来进行试验机不同刚度值对测试结果实验结果的影响的研究，从而得出摩擦磨损试验机系统切向刚度推荐值。

6.1 可变刚度微动磨损试验装置构建及验证

基于对精密机械结构、电气系统、控制采集算法、测控软件的设计开发，完成变刚度微动磨损试验系统的方案优选以及系统搭建。

如图2所示为可变刚度微动磨损试验装置的总体设计方案，为满足变刚度的试验需求，试验机采用开放式结构，以光学隔振平台为底座，上部分别连接切向驱动模块、杠杆加载模块以及刚度检测工装，其中杠杆加载模块主要由铰链、摩擦力传感器、法向加载模组、杠杆加载力平衡装置、可变刚度杆等组成，其主要作用是为试验提供稳定的法向加载力，并实现摩擦力的实时监测保存，同时能够将摩擦力传感器前端杆进行整体拆卸，从而实现刚度的变化。在进行加载的过程中，可通过水平仪对加载杆进行调平，从而实现摩擦力的精准测量。可变刚度杆主要由机架、精密直线模组、弹簧片以及夹持机构组成，通过替换不同厚度、长度、结构等变量的弹簧片可以实现多维的刚度变化。

1-杠杆加载力平衡装置 2-铰链 3-摩擦测力模组 4-下夹具 5-音圈电机模组

6-刚度检测装置 7-光学平台 8-法向加载位置 9-可变刚度杆 10-正常刚度杆

图2 可变刚度微动磨损试验装置结构简图

定义高刚度杆试验组为使用正常刚度杆的切向微动磨损试验机，中刚度杆对照组为搭载30 mm厚的65Mn弹簧片的可变刚度杆的微动磨损试验机，低刚度杆对照组为搭载10 mm厚的65Mn弹簧片的可变刚度杆的微动磨损试验机，上述弹簧片长宽均为30×20 mm。同时，基于拉压力传感器量程为10 kg，因此选择20、40、60、80、100N切向载荷进行刚度测试。经过多次重复测试，最终得到高刚度杆、中刚度杆以及低刚度杆在上述参数下的测试结果平均值如表7所示。

基于上述数据，使用MATLAB对相关数据进行线性拟合，对不同刚度杆进行定量分析，在刚度测试中，正常刚度杆的刚度约为0.61×106N/m，中刚度杆的刚度约为0.39×106N/m，低刚度杆的刚度约为0.29×106N/m。

表7 可变刚度微动磨损试验装置刚度测试结果

| 切向载荷Fn/N | 20 | 60 | 100 | 刚度值/106N/ m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高刚度杆位移幅值/10-6m | 13.45 | 74.21 | 144.23 | 0.61 |
| 中刚度杆位移幅值/10-6m | 43.24 | 139.2 | 249.54 | 0.39 |
| 低刚度杆位移幅值/10-6m | 80.49 | 172.90 | 352.13 | 0.29 |

6.2 不同切向刚度对磨损界面力学响应的影响

针对当前微动磨损试验机尚未形成统一标准，并且由于不同微动磨损试验机的切向刚度不同，导致不同试验机所得到的试验结果并不具备较大的参考新型的现状，本文将基于变刚度微动磨损试验系统，对不同系统刚度、位移和载荷对磨损界面动力学响应的影响进行研究，将磨损界面间的摩擦力设为Ft，微动试验机的切向位移为D。首先对在不同系统刚度下的Ft-D曲线进行分析。

图3 不同刚度试样在不同法向载荷和位移幅值下的Ft-D曲线

由Ft-D曲线可知，在高刚度下的摩擦界面的微动运行区域特征明显，而在中刚度和刚度下，随着力与位移的变化区域特征被系统切向刚度不足造成的弹性变形所隐含，因此推荐的系统刚度值不能低于高刚度数值。

6.3 不同切向刚度对材料损伤响应的影响

如图4、图5所示为不同刚度、位移幅值，Fn=10N的磨损区域的SEM图像结果，其余载荷状态下磨损区域的SEM图像结果由于篇幅问题不予展示。结果表明，在当Fn=10 N，D=10 μm时，可以发现随着刚度的增大，试样的磨损程度也逐渐增大，这是由于接触界面的实际位移幅值逐渐增大的原因。在低刚度下，磨损区域的损伤程度较为轻微，表现出了部分滑移区的形貌特征，即磨损中心位置黏着，边缘出现剥落现象，这是由于在球平面接触下，磨损区域中心位置受到的接触应力最大，因此不容易发生相对滑动，而对比磨损区域边缘，则更容易发生相对滑动，因此会出现较中心更严重的损伤，并且在微动磨损理论中，粘着区域与边缘滑移区域的分界位置为微动环，其磨损的主要形式为黏着磨损与疲劳剥落。而在中刚度下，由于系统切向刚度的增大，微动接触界面的滑移量增大，微动运行区域向完全滑移区转变，因此在磨损区域可以很清晰的发现由磨屑形成的第三体层以及犁沟，这是由于随着实际相对位移的增大，磨屑排除会相对困难，因此未排出的磨屑逐渐形成第三体层，而当排出与生成磨屑的速率相同时，与之对应参数下的摩擦系数也会趋于稳定。在高刚度下，磨损区域的犁沟更加明显，并且与中刚度下的特征几乎相同，这说明该参数下，中刚度与高刚度试样均运行于完全滑移区，并且高刚度下的滑移量大于中刚度下的滑移量。

图4 Fn=10 N，D=10~30 μm不同刚度磨损区域SEM结果

在同为Fn=10 N，D=20 μm时，低刚度试样由于受到系统切向刚度的弹性变形协同的影响，导致其磨损依旧较为轻微，在磨损心部依旧以黏着磨损为主，而在磨损边缘出现少量疲劳剥落坑，因此仍然处于部分滑移区。中刚度和高刚度试样磨损机制主要为磨粒磨损与疲劳剥落，通过SEM形貌可以看出高刚度试样磨损区域略大于中刚度试样。

当Fn=10 N，D=30 μm时，低刚度试样的磨损程度较前两组更明显，并通过SEM放大倍率后，发现了较为明显且数量较多的剥落坑以及磨屑，这是由于位移幅值增大，接触界面之间施加的位移幅值大于材料及系统弹性变形所能容纳的极限，因此接触界面之间的塑性变形比例增大，因此在该位移下，接触界面由弹性变形和塑性变形共同协调，其主要磨损机制为疲劳剥落，此时微动运行于混合区。中刚度和高刚度试样在该位移下磨损继续加剧，其磨损机制主要为磨粒磨损与疲劳剥落。

当Fn=10 N，D=40 μm时，低刚度试样磨损区域开始出现犁沟，并伴随有材料的剥落现象，此时微动运行于完全滑移区，磨损机制与中刚度和高刚度试样近似，皆表现为疲劳剥落与磨粒磨损，并且损伤程度随着刚度的增大而增大。

当Fn=10 N，D=50 μm时，磨损进一步加剧，在该位移幅值下，所有试样的接触界面均运行于完全滑移区，主要的磨损机制包括磨粒磨损与疲劳剥落。除此之外，中刚度试样磨损区域轮廓与高刚度试样磨损区域轮廓表现出了一定的相似性，说明在该参数下产生的摩擦力对中刚度杆产生的变形量与高刚度杆较为接近。

图5 Fn=10 N，D=40~50 μm不同刚度磨损区域SEM结果

6.4 试验机系统切向刚度推荐范围确定

结合不同位移和法向载荷得到的Ft-D曲线、磨损区域的SEM形貌及损伤类型，我们可以将不同系统切向刚度得到的数据整合绘制出微动运行工况图，如图6所示。

（a）低刚度                              （b）中刚度

（c）高刚度                          （d）三维运行工况图

图6 不同系统刚度、载荷以及位移幅值下的运行工况图

由图可知，当系统切向刚度大于中刚度数值时，微动运行区域特性也能够很好的显现，但结合Ft-D曲线来看，刚度不足依旧会导致Ft-D滞回曲线的失真，因此综合上述数据考虑，推荐的刚度值应该大于高刚度值，即试验机至少应该达到刚度为0.61×106N/m以上才能够保证实验数据的互信与可靠。