国家计量技术规范制修订

《材料摩擦磨损试验机系统切向刚度计量测试规范》

测量不确定度评定报告

立 项 编  号：MTC29-2024-07

归 口 单  位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：中国测试技术研究院

西南交通大学

中国计量科学研究院

规范起草工作组

2025年4月

1. 测量的概述

  - 被测对象和被测量

（1）被测对象

材料摩擦磨损试验机，主要涵盖往复式摩擦磨损试验机和切向微动磨损试验机，结构形式如图1所示。其工作原理为：法向力（Fn）作用在上试样加载端，使上下对磨副试样以恒定载荷接触；下试样在位移驱动机构作用下产生往复相对位移（D），从而使上下试样产生相对滑动，以测量其摩擦磨损性能。由于上试样加载杆及其结构具有一定的装配间隙或柔性（刚度不足），导致试验过程中上试样产生切向摆动（位移为△d），则直接影响对磨副的材料相对滑移量（图1所示）。

（2）被测量

材料摩擦磨损试验机的系统切向刚度，即：上试样加载端结构产生单位形变量（△d）所需要的切向力（Ft）。不同法向载荷作用下的切向力和系统变形量呈线性相关，可用式（1）表示，其中系数K即为试验机的切向系统刚度值。

Ft = K▪△d                         （1）

图1 往复滑动/微动磨损试验机结构形式及系统切向刚度的影响

图2 系统切向刚度的测量及表示

  - 测量原理和方法

如图1和式（1）所示，施加的切向力（Ft）和系统加载杆变形量（△d）之间呈线性相关。因此，采用间接测量法，通过在被测试验机的对磨副试样固定端施加一定的切向力，并测量其对应产生的变形量，即可由式（1）计算得到被测量刚度值K。

  - 测量仪器及环境

- 测量仪器

设计研制的“摩擦试验机系统切向刚度专用计量校准装置”，其内部核心测量器件为光谱共焦传感器和力传感器，分别用于结构变形量和加载力的测量。该装置经由中国测试技术研究院测试校准，其测量不确定度为：

1）光谱共焦传感器：0～1mm量程范围内测量不确定为±1.02μm；

2）力传感器：1～200N量程范围内测量不确定度为±0.32N；

（2）环境条件

1）测试环境温度为20℃±3℃，相对湿度＜80% RH；

2）测试应在无污染、振动、噪声和电磁干扰等环境中进行；

  - 测量程序

按如图3所示的测量方案，对摩擦试验机的系统切向刚度进行测试校准。

图3 试验机系统切向刚度测量方案

1）校准装置安装

如图3所示，采用摩擦试验机系统刚度专用校准装置对试验机系统切向刚度进行测试校准。刚度校准装置内置力传感器、光谱共焦传感器均由中国测试技术研究院标定完成。校准装置由伺服电机驱动施加恒定推力，并通过力传感器对推力进行实时测量与反馈控制，集成在校准装置的光谱共焦传感器监测加载杆的变形量。测试前需将测试校准装置的加载杆与试验机法向加载端（上部试样）刚性连接，校准装置基座与试验机底座连接固定。

2）参数设置

按试验机摩擦力传感器满量程内的5个点作为切向力Ft的加载值；

3）测试校准

按进程逐点增加切向推力Ft，依次开展第i次测试，并在测试过程中实时记录切向推力Fti；同时，光栅位移传感器实时测量记录法向加载机构的结构变形量△di；

4）数据处理

依次得到第i次测试中的校准装置正压力读数中的最大值Ftmaxi和第i次测试中光谱共焦传感器实测待测试验机变形量的最大值∆dmaxi。对不同法向载荷作用下的摩擦力和系统变形量进行线性拟合（图2），得到拟合式（1），系数K即为试验机的切向系统刚度值。

2. 测量模型建立及不确定度来源分析

2.1 基本测量模型

K = Ft /△d                             （2）

式中：

K—为系统切向刚度的测量值；

Ft—作用于试验机加载杆的加载力，直接测量量；

△d—被测试验机加载杆端部变形量，直接测量量；

2.2 测量不确定度来源分析

2.2.1 加载力（Ft）测量的不确定度来源

依次从被测对象、测量资源、环境条件等各方面对影响切向力直接测量值不确定度的来源进行分析，主要包括以下5个因素：

1）力传感器测量结果不准确；

2）力传感器的分辨力不足；

3) 力传感器测量轴线与被测点轴线不对中引入的误差；

4）重复测量多次引入的误差；

5) 试验机机械结构随环境温湿度变化、尘降、气流扰动、环境振动等引入的误差，可忽略不计；

对上述5个影响切向力测量准确性的因素进行分析：其中“1）力传感器测量不准确”引起的误差无法忽略，且影响较大，需要对其引入的不确定分量进行评定；“2）力传感器分辨力”、“3）测量轴线不对中”等因素引起的测量误差均能通过多次测量的重复性引入的误差来反映，需要对其引入的不确定分量进行评定；

因此，可以列出影响切向力测量不确定的来源，分别记为uF0 和uFrep。

- 力传感器的示值误差（uF0）；

② 各种随机因素影响导致的测量重复性（uFrep）；

2.2.2 变形量（△d）测量的不确定度来源

依次从被测对象、测量资源、环境条件等各方面对影响位移量直接测量值不确定度的来源进行分析，主要包括以下5个因素：

1）位移传感器测量结果不准确；

2）位移传感器分辨率不足；

3）被测加载杆表面粗糙度、反光度等引起的位移传感器非接触式光学测量误差；

4) 测试环境中温湿度变化、尘降、气流扰动、环境振动等引入的误差；

5）重复测量多次引入的误差；

对上述5个影响切向力测量准确性的因素进行分析：其中“1）位移传感器测量不准确”引起的误差无法忽略，且影响较大，需要对其引入的不确定分量进行评定；“2）位移传感器分辨率不足”、“3）被测加载杆材料表面质量”、“4）测试环境引起的光学测量误差”等因素引起的测量误差均有一定影响、无法忽略， 但能通过多次测量的重复性引入的误差来进行综合反映，需要对其引入的不确定分量进行评定。

因此，可以列出影响切向力测量不确定的来源，分别记为ud0和udrep。

- 光谱共焦传感器的示值误差（ud0）；

② 各种随机因素影响导致的测量重复性（udrep）；

3. 不确定度评定示例

3.1 测量不确定度分析

基于2.2节中的分析，在摩擦试验机系统切向刚度的间接测量过程中，其直接测量量切向力和变形量均受到相应的测量仪器示值误差（uF0 和uFrep）和各种随机因素导致的重复性误差（ud0 和udrep）的影响。因此，需要对以下不确定度分量进行评定及合成。其中，测量仪器的示值误差已通过测试校准得到，故在后续的不确定度分量评定中采用B类评定法。各种随机影响因素引起的测量重复性不确定度分量通过A类评定法实测并计算得到。

图4 测量不确定度来源分析因果图

表1 测量不确定度分量及评定方法

| 直接测量量 | 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ft | uF0 | 力传感器的测量示值误差 | B类 |
|  | uFrep | 各种随机因素影响导致的测量重复性 | A类 |
| △d | ud0 | 光谱共焦传感器的测量示值误差 | B类 |
|  | udrep | 各种随机因素影响导致的测量重复性 | A类 |

3.2 标准不确定度分量评定

3.2.1 多次重复同步测量结果

按照1.4节列出的测量步骤，基于SWJTU-Tri-MFTS-001型微动磨损试验机连续重复测量10次，得到切向加载力和结构变形量的同步测量值，如表2所示。

表2 测量不确定度分量及评定方法

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切向加载力 测量值Ft / N | 40.71 | 42.99 | 42.22 | 41.20 | 42.21 | 42.51 | 41.84 | 41.89 | 42.19 | 41.97 |
| 结构变形量 测量值△d / μm | 21.32 | 22.18 | 21.83 | 21.10 | 21.82 | 21.91 | 21.49 | 21.55 | 21.79 | 21.67 |

采用A类评定法，通过对测量数据的统计分析来评定不确定度。基于表2中对同一被测量独立重复观测得到的n个测得值，被测量X的最佳估计值是n个独立测得值的算术平均值X，按公式（3）计算：

x=1ni=1nxi	（3）

根据公式（4），单个测得值X的实验方差s2(xk)为：

s2xk=1n-1i=1n(xi-x)2	（4）

根据贝塞尔公式，单个测得值X的实验标准偏差s(xk)为：

sxk=1n-1i=1n(xi-x)2	（5）

通过公式（3）～（5），计算得到切向加载力和结构变形量的最佳估计值及标准偏差，如表3所示。

表3 直接测量量的最佳估计及标准偏差

| 直接测量项点 | 最佳估计值（x） | 标准偏差（s(xk)） |
| --- | --- | --- |
| 切向加载力测量值Ft / N | 41.973 N | 0.643 N |
| 结构变形量测量值△d / μm | 21.666 μm | 0.312 μm |

3.2.2 加载力（Ft）测量的不确定度分量

（1）力传感器示值误差引入的不确定度（uF0）

根据摩擦试验机系统切向刚度专用计量校准装置测试校准结果，其加载力在1～200N量程范围内测量不确定度为±0.82N；按均匀分布取 k=3，则：

uF0=0.823≈0.47N

（2）加载力测量重复性引入的不确定度（uFrep）

根据A类评定，由测量重复性引入的标准不确定度为：

uFrep=0.64310≈0.203N

（3）加载力测量的合成标准不确定度（uFt）

依据测量模型，由示值误差和测量重复性引入的不确定度之间是相互独立的，互不相关，所以加载力测量的合成标准不确定度为：

uFt=uF02+uFrep2=0.472+0.2032≈0.51N

3.2.3 变形量（△d）测量的不确定度分量

（1）光谱共焦传感器测量示值误差引入的不确定度（ud0）

根据摩擦试验机系统切向刚度专用计量校准装置测试校准结果，其光谱共焦传感器在0～1mm量程范围内测量不确定为±1.08μm；按均匀分布取 k=3，则：

ud0=1.023≈0.59μm

（2）结构变形量测量重复性引入的不确定度（udrep）

根据A类评定，由测量重复性引入的标准不确定度为：

udrep=0.3110≈0.10μm

（3）结构变形量测量的合成标准不确定度（u△d）

依据测量模型，由示值误差和测量重复性引入的不确定度之间是相互独立的，互不相关，所以变形量测量的合成标准不确定度为：

u(∆d)=ud02+udrep2=0.592+0.102≈0.60μm

3.3 合成标准不确定度

根据公式（2）中的测量模型，加载力（Ft）和变形量（△d）之间存在相互关联，因此在合成标准不确定度时需引入协方差项修正合成公式。

3.3.1 灵敏度系数计算

由基本测量模型 K = Ft /△d，计算两直接测量量的灵敏度系数：

对加载力（Ft）的灵敏度：

cFt=∂K∂Ft=1△d

对变形量（△d）的灵敏度：

c△d=∂K∂△d=-Ft△d2

基于表3计算结果，代入两被测量的最佳估计值：Ft=41.973N，△d=21.666μm，计算得：

cFt=1△d=121.666≈0.046 N/μm2

c△d=-Ft△d2=-41.97221.6662≈-0.089 μm-1

3.3.2 相关性计算评估

由于加载力（Ft）和变形量（△d）之间通过数学模型相互关联，因此需对两个不确定度分量的相关性进行计算和评估。

根据表2中重复10次同步测量得到的两组输入量，计算样本相关系数r：

rFt,△d=k=1nFtk-Ft△dk-△dk=1nFtk-Ft2k=1n△dk-△d2≈0.926

计算结果显示，rFt,△d=0.926＞0.7，因此加载力和变形量之间为强正相关，需在合成系统切向刚度不确定度时引入协方差项。

3.3.3 协方差计算

根据表2中重复10次同步测量得到的两组输入量，计算样本协方差：

uFt,△d=1n-1k=1nFtk-Ft△dk-△d​=1.6679≈0.185

则协方差项的贡献为：

2·cFt·c△d·u（Ft,△d）=2×0.046×-0.089×0.185=-0.00151 (N/μm)2

3.3.4 未考虑相关性的合成不确定度

对加载力和变形量两个直接测量量的不确定度进行合成，得到间接被测量切向刚度的合成标准不确定度：

uK​=( ∂K∂Ft·uFt )2+( ∂K∂△d·u△d )2

=(1△d·uFt )2+(-Ft△d2·u△d)2

=(0.046×0.51)2+(-0.089×0.60 )2

≈0.0583N/μm

3.3.5 考虑相关性修正后的合成不确定度

由于加载力和变形量两个分量强正相关（r=0.926），因此需引入协方差项修正3.3.4中的合成结果。

uK​修=uK​2+2·cFt·c△d·uFt,△d​

=(0.0583)2+(-0.00151)

≈0.0435 N/μm

3.4 确定扩展不确定度

取包含因子 𝑘=2（置信水平约95%），则扩展不确定度为：

U=k·uK修=2×0.0435=0.0870 N/μm

3.5 报告测量结果

摩擦试验机系统切向刚度测量结果为：

K = Ft /△d = Ft/△d= 41.973 / 21.666 ≈ 1.937 N/μm

最终报告为：

K = ( 1.937 ±0.087 ) N/μm， 𝑘=2（置信水平约95%）