《石油地震勘探节点仪器测试评价规范》

国家计量技术规范

编制说明

（征求意见稿）

《石油地震勘探节点仪器测试评价规范》起草小组

2025年08月

目  录

一、 任务来源	3

二、 立项必要性	3

三、 编制依据	5

四、 编制原则	6

五、 编制过程	6

六、 技术内容	8

七、 试验验证	10

八、 知识产权说明（涉及专利的情况声明）	10

九、 国际、国外对比情况（采用国际标准和国外先进标准情况）	10

十、 对重要条款的解释	11

十一、 对重大分歧意见的处理	11

十二、 总结	13

- 任务来源

按照《市场监管总局办公厅关于征集 2024 年国家计量技术规范制修订及宣贯项目计划的通知》文件要求，由中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司作为主要起草单位，河北省计量监督检测研究院、中海油田服务股份有限公司、中石化石油工程地球物理公司胜利分公司和中石化胜利油田分公司等单位共同参与，2023年12月提出申报《石油数字地震仪器型式评价大纲》的编制需求。2024年05月根据国家市场监督管理总局办公厅2024年40号文件《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，确定《石油数字地震仪器型式评价大纲》列入2024年计划，计划项目编号为MTC42/SCI-2024-01，计划开始时间为2024年01月，计划完成时间为2025年12月31日，由全国石油专用计量测试技术委员会石油物探分技术委员会提出并归口。

鉴于目前国内外只有节点仪器在规模化制造和应用，基本上没有仪器厂家在研发和其它类型的仪器，因此在2024年9月天津首次审查会上，委员和专家们建议更名为《石油数字地震仪器型式评价大纲 第1部分：节点仪器》。

由于按照市场监管总局2020年第42号文件规定，石油地震仪器不在国家强制管理的计量器具目录之中，因此，2025年7月大庆审查会、以及2025年8月烟台培训与审查后，经分委会讨论更名为《石油地震勘探节点仪器测试评价规范》。

- 立项必要性

地震仪器是石油地震勘探的关键装备，主要分为有线、无线和节点仪器。虽然形式和类别有所不同，但其工作原理都是将地震检波器拾取的模拟地震波信号转换为可记录的数字信号，因此地震仪器的性能将直接影响地震数据的品质。对地震仪器开展测试评价是促进物探装备技术发展和提升地震资料品质的双重需要。

近些年来，随着油气勘探开发的市场需求变化，驱动着油气勘探区域向着复杂地表、复杂构造背景和复杂油气藏延伸，勘探难度越来越大。为了解决复杂地质目标的高精度勘探问题，“两宽一高”（宽频、宽方位、高密度）物探技术得到了规模化应用，成为地震勘探的技术发展趋势之一，并推动着地震勘探采集的道数越来越大，对平均日有效作业时长和日激发炮点数的要求也越来越高，从而使得采用纯有线地震仪器进行地震数据采集的传统作业方式面临新的挑战。节点地震仪器因为重量轻、布设灵活，施工效率高，成本低等优势，随之也得到了快速普及和广泛应用。目前全球范围内的石油地震勘探项目中，节点仪器的使用量已经超过百分之五十，国内已经超过了百分之七十。

在全球范围内，石油地震勘探节点仪器的生产制造厂家众多，其产品型号更是不胜枚举。在国内，目前陆用石油地震勘探节点仪器的生产制造厂家也有十多家，涉及的产品型号达几十余种之多，而且还有逐渐增多的趋势。其中出货量和市场占有率最大的是中石油东方物探生产的eSeis和eSeis Neo系列节点仪器，截至2025年6月，累计出货达60万道，应用到了国内几乎所有探区的陆上地震采集项目中。排在第二位的是深圳面元科学仪器生产的SmartSolo系列节点仪器，截至2025年1月，累计出货超过40万道。

由于目前国内外节点地震仪器的生产厂家和型号众多，通讯协议不开放，测试原理、方法、项目存在差异，对溯源、量值统一造成很大困难。因此亟需通过制定节点仪器测试评价大纲，对节点仪器的设计、研发、制造和应用全过程进行引导、规范。

节点仪器最早是由国外研发制造的，虽然国内也在开展技术研究，但一直处于模仿阶段。近10年来，才开始进入自主研发制造阶段。由于节点仪器的这些特殊性，其计量参数无法直接溯源到国家基准。

目前，国内外在节点仪器测试评价方面缺乏统一的评价标准，各个生产厂家、用户所用评价体系和装置不尽相同，关键参数无法进行溯源。节点仪器出厂前测试一般都是由厂家自行测试，而且依据的都是厂家自己的标准或规程。在用户层面，使用过程中一般都是通过厂家提供的专用仪器主机或者下载柜来进行年、月、日检测试。参数名称、测试项目、测试方法和测试标准也是各不相同。

因此，通过制定本规范，首先将有助于规范物探行业节点仪器的产品评价工作，完善数字地震仪器溯源方法、将计量测试技术与物探生产有机融合，有效促进物探装备制造技术进步，提升物探行业在国际上的核心竞争力和话语权。

通过制定本规范，也将助推节点仪器的检验质量、效率和成本，能够及时发现产品在设计上存在的缺陷，避免盲目生产，降低因产品质量问题带来的经济损失和企业形象损失。

- 编制依据

本规范按照JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》和JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》的相关要求编写。本规范参照国内外石油地震勘探节点仪器的技术性能，结合石油地震勘探行业需求、我国石油地震勘探节点仪器制造水平及应用现状制定。

编制过程中，主要参考了以下标准、规范及计量技术规范：

GB/T 24262-2009 石油物探仪器环境试验及可靠性要求

GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范

GB 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB/T 2423.17-2008电工电子产品环境试验_第2部分__试验方法_试验Ka：盐雾

GB/T 2423.21-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压

GB/T 2423.23-2013电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Q：密封

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2023 电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验

GB 31241 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》

JJF 1002-2010 国家计量检定规程编写规则

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1069 法定计量检定机构考核规范

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

SY/T 5391-2018 石油地震数据采集系统通用技术规范

SY/T 7792-2024陆上节点地震仪器通用技术规范

SY/T 7685-2023 陆地节点地震仪

SY/T 6627 数字地震仪校准方法

《地震数据采集站原理与测试》.易碧金等著.电子工业出版社，2010.8出版。

此外，在本规范起草过程中，还参阅了行业内众多节点仪器厂家性能指标方面的技术手册。

- 编制原则

在本规范编制过程中，起草小组始终本着坚持先进性、科学性、合理性和可操作性的原则进行编制。

（1） 提高通用性，兼顾特殊性

在各种类型的节点仪器中寻找通用技术指标及其测试评价方法。

（2） 立足现在，着眼未来

结合实际工业技术水平，同时着眼行业发展趋势。

（3） 抓住根本，简单易用

规定和要求能广泛的被接受，具有实际操作意义，具有合理性和适用性。

- 编制过程

第一阶段：申报阶段

2023年12月～2024年01月，成立本规范起草组，进行可行性分析和调研，按照《市场监管总局办公厅关于征集 2024 年国家计量技术规范制修订及宣贯项目计划的通知》文件要求开展申报工作。2024年05月根据国家市场监督管理总局办公厅2024年40号文件《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，确定《石油数字地震仪器型式评价大纲》列入2024年制定计划。

本规范由中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司（以下简称东方物探公司）牵头组织起草。

起草工作组成员有成新选、王永浩、罗兰兵、阮福明、赵忠、代伟平、黄铂。其中，成新选担任组长。

起草组成员的单位和分工如下：

成新选  中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司，负责项目总体规划、协调和标准总体编写。

王永浩  河北省计量监督检测研究院，负责标准总体规划、技术指标确认。

罗兰兵  中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司，负责标准编写、技术指标确认、实验、会稿。

阮福明  中海油田服务股份有限公司，负责标准编写、海底节点仪器技术指标确认、验证。

赵  忠  中石化石油工程地球物理有限公司，负责标准编写、陆地节点仪器技术指标确认、验证。

代伟平  中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司，负责标准形式检查、报批、意见征集。

黄  铂  中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司，负责标准编写、技术指标确认、实验、验证。

第二阶段：起草阶段

2024年01月～2024年03月，起草小组进行调研，研究节点石油地震仪器测试评价项目和试验方法，进行有关测试评价项目和技术指标的讨论、分析和验证，搜集资料，确定相应技术指标，编写大纲初稿。

2024年03月27日，起草小组全体成员在线上召开第一次讨论会，就测试评价大纲初稿的内容框架和技术要点进行讨论。

2024年05月22日，起草小组主要成员参加为期两天的由东方地球物理公司举办的标准取证培训班。

2024年06月26日，起草小组主要成员参加为期三天的由全国石油专用计量测试技术委员会举办的标准起草人培训班。

2024年08月01日，起草小组主要成员参加由全国石油专用计量测试技术委员会召开的线上会议，听取全国石油专用计量测试技术委员会对大纲起草工作的各项要求，会上明确了起草工作各阶段的时间节点及相应要求及规定。

2024年08月08日，起草小组全体成员在线上召开第二次讨论会，就初稿内容再次进行研讨和意见征集。

2024年08月26日，起草小组主要成员参加为期五天的由集团公司举办的国际标准化人才培训班。

2024年09月18日～20日，在天津参加石油物探分技术委员会的首次审查会，对测试评价大纲初稿进行讨论，参加单位有来自中石油、中石化和中海油的技术专家等。

2025年02月26日～28日，在南京参加石油物探分技术委员会的审查会，对测试评价大纲初稿进行讨论，参加单位有来自中石油、中石化、中海油、高校、江苏省计量院、河北省计量院的技术专家等。

2025年7月19日，起草组召集东方物探公司各领域技术专家、起草组成员进行线下讨论，广泛听取意见。

2025年7月23日～25日，在大庆参加石油物探分技术委员会的审查会，对测试评价大纲的征求意见稿进行讨论，参加单位有来自中石油、中石化和中海油的技术专家等。

2025年8月，根据专家意见，进一步修改。

第三阶段：征求意见阶段

2025年08月～2025年09月，在中国计量协会网站公布征求意见稿，向全国公开在互联网上征求意见的同时向有关单位发送电子邮件方式征求意见，广泛听取各方的意见。

2025年11～12月：汇总征集的意见，修改完成报审稿，向技术委员会委员和有关专家征求意见。经过对广泛征求意见汇总和小结，在综合了返回意见后，结合验证试验报告形成报审稿。

- 技术内容

本规范的内容主要了包括石油地震勘探节点仪器测试评价规范适用范围、引用文件、术语和定义、概述、法制管理要求、计量要求、通用技术要求、测试评价项目表、提供样机的数量及样机的使用方式、试验项目的试验方法和条件及数据的处理和合格判据、试验项目所用计量器具和设备表、评价原始记录格式。其中计量要求和通用技术要求包括了本规范中涉及的所有技术要求和规定。下表是本规范涉及的主要测试评价项目。

不同的测试评价项目所使用的试验方法和试验条件不同，针对不同的项目明确了具体的试验方法和试验条件。

测试评价项目表

| 序号 | 测试评价项目 |  |  |  | 技术要求 | 评价方式 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法制管理要求 | 计量单位 |  |  | 5.1 | 观察 | 10.2 |
| 2 |  | 标志和标识 |  |  | 5.2 | 观察 | 10.2 |
| 3 | 计量要求 | 等效输入噪声 |  |  | 6 | 试验 | 10.3.1 |
| 4 |  | 增益精度 |  |  | 6 | 试验 | 10.3.2 |
| 5 |  | 共模抑制比 |  |  | 6 | 试验 | 10.3.3 |
| 6 |  | 道间串音 |  |  | 6 | 试验 | 10.3.4 |
| 7 |  | 谐波畸变 |  |  | 6 | 试验 | 10.3.5 |
| 8 |  | 动态范围 |  |  | 6 | 试验 | 10.3.6 |
| 9 |  | 响应带宽 |  |  | 6 | 试验 | 10.3.7 |
| 10 |  | 时钟同步误差 |  |  | 6 | 试验 | 10.3.8 |
| 11 | 通用技术要求 | 外观及结构 |  |  | 7.1 | 观察 | 10.4.1 |
| 12 |  | 功能性要求 | 充电时长 |  | 7.2.1 | 试验 | 10.4.2.1 |
| 13 |  |  | 冷启动时长 |  | 7.2.2 | 试验 | 10.4.2.2 |
| 14 |  |  | 授时与定位 |  | 7.2.3 | 试验 | 10.4.2.3 |
| 15 |  |  | 参数设置 |  | 7.2.4 | 试验 | 10.4.2.4 |
| 16 |  |  | 工作状态数据 |  | 7.2.5 | 试验 | 10.4.2.5 |
| 17 |  |  | 数据存储与传输 |  | 7.2.6 | 试验 | 10.4.2.6 |
| 18 |  |  | 数据完整性 |  | 7.2.7 | 试验 | 10.4.2.7 |
| 19 |  | 环境适应性 | 气候环境 | 温度 | 7.3.1.1 | 试验 | 10.4.3.1 |
| 20 |  |  |  | 海拔 | 7.3.1.2 | 试验 | 10.4.3.2 |
| 21 |  |  |  | 密封 | 7.3.1.3 | 试验 | 10.4.3.3 |
| 22 |  |  |  | 耐盐雾 | 7.3.1.4 | 试验 | 10.4.3.4 |
| 23 |  |  | 机械环境 | 振动 | 7.3.2.1 | 试验 | 10.4.3.5 |
| 24 |  |  |  | 冲击 | 7.3.2.2 | 试验 | 10.4.3.6 |
| 25 |  |  |  | 自由跌落 | 7.3.2.3 | 试验 | 10.4.3.7 |
| 26 |  |  | 电磁环境 | 静电放电 | 7.3.3.1 | 试验 | 10.4.3.8 |
| 27 |  |  |  | 电磁场辐射 | 7.3.3.2 | 试验 | 10.4.3.9 |
| 28 |  |  | 工作电压 |  | 7.3.4 | 试验 | 10.4.3.10 |
| 29 |  | 连续工作时间 |  |  | 7.4 | 试验 | 10.4.4 |
| 30 |  | 单道功耗 |  |  | 7.5 | 试验 | 10.4.5 |
| 31 |  | 系统极性 |  |  | 7.6 | 试验 | 10.4.6 |
| 32 |  | 姿态 |  |  | 7.7 | 试验 | 10.4.7 |

- 试验验证

起草小组参阅了以往大量的既有试验资料，同时也根据大纲的技术需求，进一步完善和设计了新的试验项目。目前，大部分试验项目已经完成。

在国内，石油地震勘探节点仪器的生产制造厂家有十多家，涉及的产品型号达几十余种之多，而且还有逐渐增多的趋势。其中出货量和市场占有率最大的是中石油东方物探公司制造的eSeis和eSeis Neo系列节点仪器，截至2025年6月，累计出货达60万道，应用到了国内几乎所有探区的陆上地震采集项目中。排在第二位的是深圳面元科学仪器生产的SmartSolo系列节点仪器，截至2025年1月，累计出货超过40万道。

试验时，最终选取了目前行业内出货量和市场占有率居前列的eSeis、eSeis Neo、SmartSolo IGU-16HR国产陆地节点仪器以及oSeis海底节点仪器。

经过试验，本规范中的测试评价项目、评价用设备、技术指标、评价方法和评价原始记录格式等的合理性和实用性得到了有效验证，体现了本规范具有的可操作性、实用性和科学性。

- 知识产权说明（涉及专利的情况声明）

本规范不涉及专利问题。

- 国际、国外对比情况（采用国际标准和国外先进标准情况）

未查询到与本规范相关的国际标准或国外先进标准。本规范主要是依据国内已发布的标准进行编写。

- 对重要条款的解释

- 本规范规定的计量要求项目（等效输入噪声、增益精度、共模抑制比、谐波畸变、动态范围、响应带宽、时钟同步误差）和通用技术要求项目单道功耗等技术规定要比目前行业内大部分节点仪器的实际技术性能要低一些，主要考量在于：因为地球物理勘探的实际需要不仅与地震勘探仪器的性能相关，而且也跟投入的地震勘探仪器设备成本相关，未来高覆盖大道数的地震勘探项目可能意味着需要投入百万道级的地震仪器。由于性能与成本通常是相互制约的两个方面，所以，百万道级的地震仪器需求就意味着以牺牲性能指标换取成本可接受成为一种选项。目前，已经初露端倪的低成本节点仪器就是这一需求的产物。

- 在规定本规范的各项技术要求时，参考了SY/T 5391-2018 石油地震数据采集系统通用技术规范、SY/T 7792-2024陆上节点地震仪器通用技术规范和SY/T 7685-2023 陆地节点地震仪等现行的行业标准相关技术要求和规定。

- 在规定本规范的各项技术要求时，参考了行业内不同厂家、不同型号、不同用途、不同成本的节点仪器的厂家标称性能指标，尤其是低成本节点仪器的性能指标。

- 对于海底节点仪器的时钟同步误差规定为不大于1ms，是2025年7月大庆审查会上专家和委员们现场讨论后达成的一致意见。目前，行业内海底节点仪器使用的时钟模块主要有高成本高精度的原子钟和普通时钟。当使用原子钟时，校正前的时钟同步误差普遍可以实现不大于2ms/100天的同步精度，当使用普通时钟时，校正前的时钟同步误差通常很难实现不大于2ms/100天的同步精度。由于目前海底节点仪器使用原子钟和普通时钟模块的情况都有存在，而且无论使用原子钟还是普通时钟模块，校正后的时钟同步误差普遍都可以实现不大于1ms的精度。

- 对重大分歧意见的处理

本规范在征求意见过程中，各位专家提出了很多宝贵的意见和建议，部分存在争议的意见和处理方式见下表。对待和处理专家意见时，起草组始终本着科学、实事求是的原则进行审慎处理。

2024年9月审查会专家意见处理汇总表

| 序号 | 章、条编号 | 意见内容 | 提出单位和人员姓名 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 将大纲名称变更为《石油地震仪器型式评价大纲 第1部分：节点仪器》 | 东方物探 张显桂 | 采纳： |
| 2 | 目录 | 需要严格按照JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》规定的章节顺序进行编排 | 东方物探 张显桂 | 采纳： 现有编排中个别章节需要调整 |
| 3 | 1 | 在范围中限定为陆上节点仪器，其余仪器不涉及 | 东方物探 张显桂 | 部分采纳： 如果大纲名称变更成功，采纳此建议；如果大纲名称不能变更，建议范围中限定为陆上节点仪器和有线仪器 |
| 4 | 2 | 引用文件中不要注日期 | 东方物探 张显桂 | 不采纳： 根据相关规定，在引用时，如果涉及相关文件中章节号的需要注明年份 |
| 5 | 3 | 章标题“术语和定义”改成“术语” | 大庆油田 袁海滨 | 采纳 |
| 6 | 3 | 所有术语应与《石油物探专用计量测试术语及定义》内容一致，术语“地面采集设备”、“辅助支持设备”建议删除 | 东方物探 王博士 | 采纳： 删除与有线仪器、无线仪器相关的术语 |
| 7 | 3 | 术语“地震数据采集系统”不需要，建议换成“石油数字地震仪器” | 大庆油田 袁海滨 | 部分采纳。删除，因为概述中已涉及 |
| 8 | 4 | 概述中只介绍石油数字地震仪器，不能与采集系统相混淆 | 东方物探 张显桂 | 采纳 |
| 9 | 4、6、7 | 计量要求和通用技术要求中不应该将仪器按指标分等级 | 大庆油田 袁海滨 东方物探 王博士 姜保刚 张显桂 | 采纳 |
| 10 | 7 | 通用技术要求要围绕计量这个核心，删除一些和计量没有关系的功能性要求 | 东方物探 王博士 张显桂 | 采纳 |
| 11 | 7 | 节点仪器的计量特性不要涉及主机软件和工作站 | 东方物探 张显桂 | 部分采纳： 主机软件决定数据切分的准确性；删除通用技术要求中对主机软件和工作站的要求中与计量特性没有实质关联的要求条款 |
| 12 | 8表11 | 计量器具的技术要求中不要用到满足某某标准这样的词语，直接列出指标数据 | 东方物探 张显桂 | 部分采纳： 符合相关编写规则及要求。当引用内容较多时，可以用标准号进行引用 |
| 13 | 8表11 | 删除不必要的计量器具 | 中国石化 王春田 | 采纳 |
| 14 | 9 | 部分公式没有单位，需要注意字体规范 | 东方公司 慕艳 | 采纳 |

2025年7月审查会专家意见处理汇总表

| 序号 | 章、条编号 | 意见 | 专家 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引言 | 去掉“我国石油地震勘探节点仪器制造水平”说法 | 张显桂 | 采纳 |
| 2 | 1 | 范围界定中没必要提及“本大纲不适用于与节点石油数字地震仪器配套使用的检波器型式评价”，在编制说明里解释就行 | 陶杰 | 采纳 |
| 3 | 2 | 引用文件时要把对强制性国标GB 31241的引用列在最前面； GBT2423,17 2423.18 都是盐雾，需要确认具体用的是哪个 | 张显桂 | 采纳 |
| 4 | 3 | “缩略语与定义”改成JJF 1074固定格式“术语与定义”，删除所有缩略语，所列的缩略语都是通用缩略语，没必要专门列出； | 王永浩 易昌华 | 采纳 |
| 5 | 3.2 | 所有的术语及定义要跟《石油物探专用计量测试术语及定义》保持一致 | 陶杰 | 采纳 |
| 6 | 4 | 将第四章整理成一段文字即可，没有必要分成4.1,4.2,4.3三条。同时应给出关键零部件清单 | 王永浩 袁海滨 易昌华 | 采纳 |
| 7 | 5 | 5.2 不要提及标志，删除标志及相关内容 | 袁海滨 | 采纳 |
| 8 | 6 | 1、表3格式和表2保持一致 2、表3中海底节点仪器的时钟同步误差规定为不大于1ms。其他问题在编制说明里面可以解释。 | 姜保刚 吴学彬 宋志翔 薛立武 | 采纳 |
| 9 | 7.1 | 7.1倒数第二条中包含wifi这一条删掉 | 袁海滨 | 采纳 |
| 10 | 7.2.2 | 7.2.2 、7.2.3中等已经提到陆地节点的，删除注 | 薛立武 | 采纳 |
| 11 | 7.2.3 | 改为：卫星定位水平精度 | 易昌华 | 采纳 |
| 12 | 7.2.7 | 数据格式需要规定，如数据格式满足或符合SEG-D或SEG-Y | 李广辉 | 采纳 |
| 13 | 7.2.5 | 参数设置功能中建议去掉定时启动采集 | 李广辉 | 不采纳，定时采集功能是节点仪器的普遍功能，而且是“连续采集或定时启动采集”，是或的关系 |
| 14 | 7.3.1.1 | 陆地节点仪器工作温度范围规定为-40℃～+60℃，海底节点仪器工作温度范围规定为-10℃～+45℃ | 李政琨 李光辉 罗兰兵 | 采纳 |
| 15 | 7.3.1.3 | 密封性技术规定改成IP67方式描述 | 袁海滨 | 采纳 |
| 16 | 7.7 | 去掉注，其它地方类似 | 姜保刚 | 采纳 |
| 17 | 7.2.5 | 7.2.5内容分成7.2.5.1和7.2.5.2两部分来写 | 袁海滨 | 采纳 |
| 18 | 7.2.6 | 与7.2.5相同 | 袁海滨 | 采纳 |
| 19 | 7.4 | 与7.2.5相同 | 袁海滨 | 采纳 |
| 20 | 8 | 删除无卫星信号持续工作时长这一条技术规定 | 吴学兵 | 采纳 |
| 21 | 10.4.2.3 | c）授时与定位试验中采集时长1h不能满足要求，建议改成2h， d）去掉“至少”，，其他位置涉及至少这个说法都要做确认 | 罗兰兵 | 采纳 |
| 22 | 10.4.2.4 | 整条去掉“无卫星信号持续工作时长”，与之有关的也删除 | 吴学兵 | 采纳 |
| 23 | 10.4.2.8 | 数据完整性试验中规定的受试仪器台数为1000台不合理，试验方法不完善，需要调整；公式10符号下标太长了，有注释，不用写全英文名的下标 | 张显桂 罗兰兵 袁海滨 | 采纳 |
| 24 | 10.4.6 | 系统极性试验中要对检波器极性规定 | 薛立武 | 采纳 |
| 25 | 附录A | - 只有一个附录是否需要写A，需要确认 - 附录中编号混乱，需要调整 | 陶杰 | 采纳 |

- 总结

本规范适用于石油物探行业节点地震仪器的设计、制造、检验和测试评价，在编写过程中未查询到的与本规范相关的国际标准或国外先进标准，本规范主要是依据国内已发布的标准、规范进行编写，与现行国家法律、法规以及有关政策相一致。

建议本规范批准发布6个月后实施。

本规范批准后，需要进行全国使用到节点仪器的行业进行培训与宣贯。

《石油地震勘探节点仪器测试评价规范》起草组

2025年9月