石油地震速度型动圈检波器测试仪

校准规范

编写说明

《石油地震速度型动圈检波器测试仪校准规范》

编写组

2025年9月

目  录

一、 任务来源和编写依据	2

二、 适用范围和主要技术内容	4

三、 对重要条款的解释	6

四、 对重大分歧意见的处理	6

五、 试验验证情况	8

六、 溯源图	8

七、总结	10

- 任务来源和编写依据

  - 任务来源

根据国家市场监督管理总局颁发的厅市监计量发〔2024〕40 号文件要求，由中国石油集团东方石油物探有限责任公司起草，西安石油大学、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司和河北省石油物探计量站等单位参与制定《石油地震速度型动圈检波器测试仪校准规范》（以下简称规范），计划完成期限为2025年12月31日，由全国石油专用计量测试技术委员会石油物探分技术委员会提出并归口。

  - 主要参加起草单位和工作组成员

本规范起草单位为中国石油集团东方石油物探有限责任公司，参与单位有西安石油大学、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司和河北省石油物探计量站等。

本规范起草工作组成员：张显桂、田磊、李国栋、王庆禹、赵忠、宋智勇、张志锋等，张显桂担任组长。

组长：张显桂  中国石油集团东方石油物探有限责任公司，负责项目总体规划、协调。

成员：田  磊  中国石油集团东方石油物探有限责任公司，负责规范总体编写，技术指标确认、实验、会稿。

李国栋  西安石油大学，负责规范编写，负责技术指标确认、实验验证。

王庆禹  中国石油集团东方石油物探有限责任公司，负责规范编写、技术指标确认、实验、验证。

赵  忠  中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司，负责规范总体规划，技术指标确认、验证、实验。

宋智勇  中石化石油工程地球物理有限公司胜利分公司，负责规范编写，负责技术指标确认、验证。

张志锋  河北省石油物探计量站，负责规范编写、相关内容查询、验证。

  - 起草过程

- 2024年1月～2月 成立规范起草组，进行立项申报

- 2024年3月～6月 收集、研究有关计量技术规范文件以及相关国家规范，对地震检波器厂家、应用现场调研，实验验证，确定相应技术指标；

- 2024年7月～2024年10月 搜集资料，编制计量技术规范初稿和编制说明；

- 2024年11月～2025年7月 编制计量技术规范讨论稿和编制说明；

- 2025年8月～2025年9月 根据讨论意见，编制计量技术规范征求意见稿和编制说明；

- 2025年10月～2025年11月 在中国计量网站发布征集意见稿；

- 2025年11月～2025年12月 根据专家审查意见，修改完善征求意见稿，形成报批稿。

  - 编写依据

- 按照 JJF1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》的要求编写，力求结构严谨，文字简洁易懂，逻辑清晰，引用文件规范、准确。

- 编制过程中，研阅并参考了以下标准、规范及计量技术规范：JJF石油地震检波器校准规范，GB/T 24260—2020  石油地震检波器，SY/T 7449—2019模拟地震检波器通用技术规范等。

- 本规范的技术内容原则上基于现行相关标准，保证并结合石油天然气物探行业计量测试需求的特点进行内容的撰写。

  - 编制原则

石油地震速度型动圈检波器广泛运用于物探采集生产中，其质量决定着采集数据的精度和可靠性，测试仪作为控制检波器质量的关键校准装置，需要对测试仪的研发、设计、生产和使用进行客观评价和质量控制，制定相应的国家计量校准规范能够保证测试仪满足地震勘探要求。本规范编制过程中基于现行国家计量技术规范给出的规则，按照石油物探领域计量测试技术需要，查询、收集和整理相关的计量技术规范，及石油物探领域有关规范、文献和技术资料，征求有关专家建议，经编制组多次反复研究讨论，确定本规范的编制原则如下：

（1） 科学性

名词释义遵循科学名词审定的原则与方法，以科学概念出发，确定规范的名词术语，力求体现名词的科学性、单义性和简明实用性；依据石油物探权威性规范、技术文件，并结合石油物探技术特点对测试仪计量特性和校准方法进行科学论证。

- 规范性

依据国家计量技术校准规范进行编写，选用具有权威性，被普遍使用，或逐渐被推广的术语，统一名词术语；计量特性更符合现在的技术发展和实际需求；校准方法中涉及到的技术要求都有明确的步骤、流程和说明，并与石油物探相关计量技术规定相统一。

（3） 适用性

在保持科学性和规范性的前提下，采用石油行业广泛接受的校准方法，理论完备、操作适宜,校准方法具有合理性和适用性。

  - 国际相关技术文件的兼容情况

未查询到的与本规范相关的国际计量技术规范。

- 适用范围和主要技术内容

  - 适用范围

本规范适用于石油地震速度型动圈检波器测试仪（以下简称测试仪）的校准。

  - 主要技术内容

- 定义了测试仪具有代表性常用术语：动圈检波器、灵敏度、 自然频率、失真度、阻尼等。

- 为便于对测试仪和测试仪校准逻辑的理解，描述了测试仪的工作原理和测试仪校准连接方式。

- 物探生产中使用的测试仪种类繁多，根据对测试仪质量控制要求和计量测试需求，参考石油行业测试仪的使用、测试等相关技术规范、标准的要求，通过大量实验进行分析，确定测试仪的计量特性和测量范围。具体计量特性见表1。

- 测试仪的主要计量特性

| 序号 | 计量特性 | 测量范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自然频率Fn（Hz） | 1～100 |
| 2 | 直流电阻Rc(Ω) | 200～5100 |
| 3 | 灵敏度Gv（V/（m·s-1）） | 0～400 |
| 4 | 阻尼系数Bt | 0.2～0.85 |
| 5 | 失真度D | ≤0.25% |
| 6 | 绝缘电阻Ri（MΩ）* | 5～100 |
| 7 | 极性判断 | +/- |
| * 不做为测试仪非必备功能。 |  |  |

- 为保证测试仪校准的准确性，规定了测试仪校准环境条件、测量标准（即校准设备）的计量特性，具体计量特性见表2。

- 测量标准的主要计量特性

| 序号 | 设备名称 | 计量特性 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试仪校准装置 | 直流电阻Rc（kΩ） | 0.2～10 | ±0.1% |
| 2 |  | 阻尼系数 | 0.1～0.9 | ±0.1% |
| 3 |  | 自然频率Fn（Hz） | 1～150 | ±0.1% |
| 4 |  | 灵敏度Gv（V/（m·s-1）） | 10～500 | ±0.5% |
| 5 |  | 失真度 D | 0.005%～0.9% | ±0.1%（示值） |
| 6 |  | 绝缘电阻Ri（MΩ） | 1～200 | ±1% |

- 对测试仪的外观进行了要求，并说明了校准前的准备工作。不同校准项目所以使用的校准方法和误差计算公式也不同，针对不同的参数明确了具体的校准方法和误差计算。

  - 关于附录

对于规范中未详细说明，并对规范有着重要意义的部分情况规范采用附录的方式进行了说明。

- 由据《JJF 1059.1—2012 测量不确定度评定与表示》和《JJF 1033—2023  计量标准考核规范》的要求， 在校准证书或检测报告上应出具测量结果的不确定度。“附录A 检波器测试仪校准结果的不确定度评定示例”是其详细计算过程和方法。

- 规范中“附录B 检波器测试仪校准记录格式示例”对测试仪记录表进行举例，便于使用。

- 由于各家测试仪型号不能，测试仪部分计量特性在校准时，校准测试项也存在差异，结合具体校准需求，“附录C测试仪校准项目”明确了不同条件下测试仪的校准项，并对常用情况进行了说明。校准情况中的“使用中校准”，并非测试仪在项目施工过程中进行校准，是指在工作前校准、工作结束后校准、核查校准、设备管理制定的周期校准计划中的校准、使用中发现可疑参数时的校准等校准行为都属于使用中校准，即为检波器从新制造校准后到报废前的校准都为使用中校准。修理后校准是明确检波器存在故障后，按设备管理规定修复，重新校准后恢复使用或报废。

- 对重要条款的解释

- 定义的术语在行业里广泛使用，但是在行业相关标准里没有明确的定义，描述和测试上部分术语存在差异。例如：规范名称中的“石油地震速度型动圈检波器”一词也，在物探行业被简称为动圈检波器、动圈式检波器或检波器。虽然检波器种类繁多，如动圈检波器、压电检波器、数字检波器、加速度检波器等等，但是动圈检波器是使用量最大最广泛的一种，因此一般提到动圈检波器或者检波器基本是指石油地震速度型动圈检波器，在术语中就对“动圈检波器”一词做了解释。

- 测试仪是校准动圈检波器的一种设备，测试仪校准检波器采用的是电激励的方式，规范描述里描述了测试检波器的原理，这同样也是测试仪被校准的原理依据，测试仪校准装置模拟检波器被校准产生的波形，测试采集到对应信号，比较测试计算出来的信号与标准信号之间的差异，就能对测试仪进行校准。

- 规范中“7.3.1直流电阻”和“7.3.2绝缘电阻”对校准装置输出的电阻值，不是只能采用200Ω、510Ω、1kΩ、2kΩ、5.1kΩ、5.1MΩ、10MΩ、20MΩ、51MΩ这些值的标准电阻，这些电阻值是建议值，校准电阻也可以采用标准电阻箱对测试仪进行校准。同样规范“7.3校准项目”中其他条款涉及标准的值的选取都是根据需求进行设置。

- ”条款中其他

- 对重大分歧意见的处理

规范征求意见过程中，各位专家提出很多宝贵的意见和建议，部分存在争议的意见和处理方式见表3，对意见的处理原则本着科学与标准编写依据和原则一致。

- 专家意见处理汇总表

| 序号 | 章、条编号 | 意见内容 | 提出单位和人员姓名 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附标题页 | “本规范委托全国石油专用计量测试技术委员会负责解释”格式不对应偏左 | 东方物探 王博士 | 修改格式 |
| 2 | 起草人 | 去掉“中石化石油工程地球物理有限公司胜利分公司”的胜利分公司 | 中海油 井中武 | 修改 |
| 3 | 3.1 | “动圈式检波器 moving-coil geophone ”跟题目对上 | 东北石油大学 李明 | 修改题目为“Calibration specification for petroleum seismic velocity moving-coil geophone Tester ” |
| 4 | 3.5 | “阻尼 damping 动圈检波器芯体惯性系统受到阻滞使其响应随时间而耗散的现象，”需要调整 | 东方物探 姜保刚 | 修改为“动圈检波器芯体惯性系统受到阻滞使其响应随时间而耗散的的现象，与检波器自身阻尼特性有关。” |
| 5 | 4 | 1、“测试仪是一种用于检测动圈式地震检波器关键指标的物探专用计量器具”。中检测改为校准； 2、“计算得到自然频率、阻尼系数、灵敏度、失真度等参数。”中失真度不是这种方法。 | 中石化 王春田 | 1、检测改为校准 2、删掉“失真度” |
| 6 | 6.1 | “无影响校准数据的震动和电磁干扰。”用词不准确 | 陈志伟 | 修改为：无明显影响校准数据的震动和电磁干扰。 |
| 7 | 6.2 | “测量标准”用词不准确 | 中海油田 井中武 | 修改为“测量标准及其他设备” |
| 8 | 表2 | “测量标准的主要计量特性”用词不准确 | 中石化 赵忠 | 修改为：标准装置的主要计量特性 |
| 9 | 7.1 | “测试仪应无影响计量性能的其它缺陷。”用词不准 | 大庆油田 袁海滨 | 删除此项。 |
| 10 | 7.3 | 调整校准项顺序与前表1一致 | 东方物探 易昌华 | 修改 |
| 11 | 7.3.4 | “校准装置在0.02%～0.2%的范”范围应该包含0.25%. | 东方物探 姜保刚 | 修改 |
| 12 | 7.3.7 | “按图2测试仪极性测试”改为图3 | 中石化 王春田 | 修改 |
| 13 | 8 | 未写附录C。 | 东北石油大学 李明 | 增加“检测项目录C。” |

- 试验验证情况

编制组先后三次对常用的测试仪抽样测试，涉及测试仪型号有SMT系列、GT系列、PRO系列、SGT系列、ZSF系列等十多个型号共实验20台测试仪，

分别对检波器的直流电阻、绝缘电阻、阻尼系数、自然频率、灵敏度、失真度等测试项进行了测试。通过对大量型号测试仪参数值进行统计和分析，找出了在用的主流测试仪参数区间，并通过查找石油物探大量相关技术文件，设定了测试仪的计量特性、校准项目和校准方法。

经过试验，本规范所使用的校准方法得到了验证，试验要求和试验方法合理可行，体现了本规范具有的可操作性、实用性和科学性。

- 测试仪校准结果部分数据统计表

| 序号 | 测试仪 编号 | 电阻最大 误差（%） | 绝缘电阻最大误差（%） | 失真度最大误差（%） | 阻尼最大 误差（%） | 频率最大 误差（%） | 灵敏度 最大误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A01 | 0.72 | / | 0.020 | 0.10 | 0.56 | 0.30 |
| 2 | A02 | 0.32 | -1.61 | -0.011 | 0.54 | 0.36 | 0.38 |
| 3 | A03 | 0.67 | 2.52 | -0.020 | -0.83 | 0.76 | 0.68 |
| 4 | A04 | 0.22 | 1.75 | -0.037 | -0.93 | 0.68 | 0.97 |
| 5 | A05 | 0.23 | 2.04 | 0.032 | 0.48 | 0.51 | 0.22 |
| 6 | A06 | 1.22 | -0.61 | 0.037 | -1.30 | 0.60 | -1.10 |
| 7 | A07 | 0.54 | -0.71 | 0.061 | -0.30 | 0.62 | -0.60 |
| 8 | A08 | 0.77 | / | -0.019 | -0.67 | 0.71 | 0.95 |
| 9 | A09 | 0.46 | / | -0.015 | -0.59 | 0.73 | 0.82 |
| 10 | A10 | 0.79 | 1.30 | 0.018 | 0.40 | 0.59 | 0.34 |

- 溯源图

图1为测试仪溯源图，测试仪的参数最终能直接溯源到国家基准。

直接测量

直接测量

计量标准名称：多功能校准源

不确定度或

准确度等级或

最大允许误差：电阻：1.5%

直流电压：12ppm~23ppm

交流电压：0.01%~0.95%

直流电流：110ppm~0.1%

交流电流：0.046%~2.25%

保存机构：中国计量科学研究院

计量标准名称：检波器测试校准装置

测量范围：电阻：（200 ~5100）Ω

自然频率：（1~100）Hz

失真度：0.02%~0.2%

阻尼系数：0.2~0.85

灵敏度：（0~400）V/（m·s-1）

绝缘电阻：（5 ~100）MΩ

测量误差：直流电阻：±0.1%      自然频率：±0.1%

阻尼系数：±0.1%      灵敏度：±0.5%

绝缘电阻：±1%    失真度：≤0.1%

计量器具名称：检波器测试仪

测量范围：电阻：（200 ~5100）Ω

自然频率：（1~100）Hz

失真度：0.02%~0.2%

阻尼系数：0.2~0.85

灵敏度：（0~400）V/（m·s-1）

绝缘电阻：（5 ~100）MΩ

测量误差：直流电阻：±1%  	自然频率：±2%

阻尼系数：±1%   灵敏度：±1%

绝缘电阻：±5%   失真度：≤0.2%

上级计量器具

本级计量器具

下级计量器具

计量标准名称：多功能校准源

不确定度或

准确度等级或

最大允许误差：电阻：1.5%

直流电压：12ppm~23ppm

交流电压：0.01%~0.95%

直流电流：110ppm~0.1%

交流电流：0.046%~2.25%

保存机构：中国计量科学研究院

计量标准名称：检波器测试校准装置

测量范围：电阻：（200 ~5100）Ω

自然频率：（1~100）Hz

失真度：0.02%~0.2%

阻尼系数：0.2~0.85

灵敏度：（0~400）V/（m·s-1）

绝缘电阻：（5 ~100）MΩ

测量误差：直流电阻：±0.1%      自然频率：±0.1%

阻尼系数：±0.1%      灵敏度：±0.5%

绝缘电阻：±1%    失真度：≤0.1%

计量器具名称：检波器测试仪

测量范围：电阻：（200 ~5100）Ω

自然频率：（1~100）Hz

失真度：0.02%~0.2%

阻尼系数：0.2~0.85

灵敏度：（0~400）V/（m·s-1）

绝缘电阻：（5 ~100）MΩ

测量误差：直流电阻：±1%  	自然频率：±2%

阻尼系数：±1%   灵敏度：±1%

绝缘电阻：±5%   失真度：≤0.2%

上级计量器具

本级计量器具

下级计量器具

直接测量

直接测量

图1 动圈检波器溯源图

七、总结

本规范适用于石油物探行业石油地震检波器的设计、制造、检验和质量评价，在编写过程中未查询到的与本规范相关的国际计量技术规范，本规范主要是依据国内已发布的标准、规范进行编写，与现行国家法律、法规以及有关政策相一致，与已发布实施的石油天然气标准、规范以及其它相关的标准、规范无冲突。

《石油地震速度型动圈检波器测试仪校准规范》编写组

2025年9月