试 验 报 告

（线位移传感器校准规范修订）

广东省计量科学研究院

2025年3月

线位移传感器试验报告

- 试验目的：修订线位移传感器校准规范，为校准方法的可靠性提供试验数据验证。

- 试验方法：

采用规范规定的方法对交流差动位移传感器、电感式位移传感器、磁致伸缩式位移传感器、电阻式位移传感器、拉线式位移传感器、振弦式位移传感器进行试验。

三．试验采用的标准设备：

（1） 三等量块：测量范围0.5mm～600 mm, U99= 0.1 m +110−6L

（2） 数字多用表： MPE： ACV ±0.04%

（3） 弦式读数仪：MPE ±0.1%

（4） 数显指示表：MPE ±0.002 mm

（5） 激光干涉仪,：MPE：±（0.03m +1.510−6L）

四．试验数据、试验时间、试验人员、环境条件及试验具体采用的标准器见下面各表。

交流差动位移传感器试验数据

| 校准点 序号 | 校准点输入位移值（mm） | 第1次进程数据（V） | 第1次回程数据（V） | 第2次进程数据（V） | 第2次回程数据（V） | 第3次进程数据（V） | 第3次回程数据（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50.8000 | 2.4553 | 2.4563 | 2.4557 | 2.4576 | 2.4530 | 2.4566 |
| 2 | 40.6400 | 1.9690 | 1.9696 | 1.9670 | 1.9661 | 1.9670 | 1.9693 |
| 3 | 20.3200 | 0.9877 | 0.9887 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9851 | 0.9880 |
| 4 | 10.1600 | 0.4989 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4976 | 0.4962 | 0.4982 |
| 5 | 5.0800 | 0.2528 | 0.2538 | 0.2535 | 0.2546 | 0.2532 | 0.2524 |
| 6 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0031 | 0.0014 | 0.0085 |
| 7 | -5.0800 | -0.2539 | -0.2559 | -0.2546 | -0.2567 | -0.2544 | -0.2579 |
| 8 | -10.1600 | -0.4954 | -0.4964 | -0.4957 | -0.4931 | -0.4971 | -0.4975 |
| 9 | -20.3200 | -0.9853 | -0.9863 | -0.9859 | -0.9876 | -0.9845 | -0.9864 |
| 10 | -40.6400 | -1.9736 | -1.9746 | -1.9767 | -1.9755 | -1.9779 | -1.9762 |
| 11 | -50.8000 | -2.4642 | -2.4632 | -2.4678 | -2.4660 | -2.4650 | -2.4698 |
| 从以上数据计算出的灵敏度为：0.0486 V/mm 回程误差： 0.05% 重复性： 0.08% 该传感器是美国SCHAEVITZ 公司的产品，附加检测证书的灵敏度为 0.048 V/mm，线性度为±0.2%。 |  |  |  |  |  |  |  |

采用的主要标准设备：（1）三等量块： U99= 0.1 m +110−6L   （2）数字多用表： MPE： ACV ±0.04%

试验地点：广东省计量科学研究院长度试验室，试验条件：温度19.8°C～20.4°C,  相对湿度 45%～49%

试验时间：2024年6月12日                试验人员：   梁平             黄耀坤

电感式位移传感器试验数据

| 校准点 序号 | 校准点输 入位移值（mm） | 第1次进程数据 （mm） | 第1次回程数据 （mm） | 第2次进程数据 （mm） | 第2次回程数据 （mm） | 第3次进程数据 （mm） | 第3次回程数据 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 2 | 5 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.00 |
| 3 | 10 | 10.01 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.01 |
| 4 | 15 | 15.02 | 15.03 | 15.02 | 15.03 | 15.02 | 15.01 |
| 5 | 20 | 20.02 | 20.03 | 20.02 | 20.03 | 20.02 | 20.01 |
| 6 | 25 | 25.02 | 25.02 | 25.03 | 25.02 | 25.02 | 25.01 |
| 7 | 30 | 30.02 | 30.03 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 |
| 8 | 35 | 35.02 | 35.03 | 35.02 | 35.03 | 35.02 | 35.01 |
| 9 | 40 | 40.03 | 40.03 | 40.02 | 40.03 | 40.03 | 40.02 |
| 10 | 45 | 45.03 | 45.04 | 45.03 | 45.04 | 45.04 | 45.03 |
| 11 | 50 | 50.03 | 50.04 | 50.03 | 50.03 | 50.04 | 50.03 |
| 该传感器直接显示长度尺寸，根据规范可以只校准示值误差、回程误差和重复性三项计量特性。 由以上数据计算出该传感器的示值误差：+0.03% 线性度：-0.02% 回程误差： 0.01% 重复性： 0.02% 该产品为武汉岩海工程公司开发的基桩静载仪电感位移传感器，本次试验结果与出厂的技术指标一致。 |  |  |  |  |  |  |  |

采用的主要标准设备：三等量块： U99= 0.1 m +110−6L

试验地点：广东省计量科学研究院长度试验室，试验条件：温度19.6°C～20.8°C,  相对湿度 45%～55%

试验时间：2024年10月16日                 试验人员：   梁平              张 勇

磁致伸缩式位移传感器试验数据

| 校准点 序号 | 校准点输 入位移值（mm） | 第1次进程数据（V） | 第1次回程数据（V） | 第2次进程数据（V） | 第2次回程数据（V） | 第3次进程数据（V） | 第3次回程数据（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0070 |
| 2 | 30 | 1.0089 | 1.0082 | 1.0095 | 1.0090 | 1.0102 | 1.0093 |
| 3 | 60 | 2.0030 | 2.0039 | 2.0020 | 2.0037 | 2.0020 | 2.0037 |
| 4 | 90 | 3.0083 | 3.0093 | 3.0073 | 3.0087 | 3.0073 | 3.0067 |
| 5 | 120 | 4.0059 | 4.0069 | 4.0066 | 4.0048 | 4.0046 | 4.0048 |
| 6 | 150 | 5.0045 | 5.0056 | 5.0041 | 5.0036 | 5.0033 | 5.0056 |
| 7 | 180 | 6.0031 | 6.0044 | 6.0025 | 6.0034 | 6.0029 | 6.0040 |
| 8 | 210 | 7.0022 | 7.0030 | 7.0030 | 7.0021 | 7.0026 | 7.0027 |
| 9 | 240 | 8.0049 | 8.0037 | 8.0050 | 8.0041 | 8.0064 | 8.0073 |
| 10 | 270 | 8.9993 | 8.9999 | 9.0012 | 9.0026 | 9.0022 | 9.0037 |
| 11 | 300 | 10.0025 | 10.0010 | 10.0023 | 10.0030 | 10.0033 | 10.0030 |
| 从以上数据计算出的灵敏度为：0.0333 V/mm 线性度： +0.03% 回程误差：0.02% 重复性：0.02% 该传感器广东新会康宇测控仪器仪表公司的产品， 本次试验结果与出厂的技术指标一致。 |  |  |  |  |  |  |  |

采用的主要标准设备：（1）RENISHAW激光干涉仪, 示值误差不超过：±（0.03m +1.510−6L）（2）数字多用表：MPE：DCV±0.005%

试验地点：广东省计量科学研究院长度试验室，试验条件：温度19.7°C～20.6°C,  相对湿度 44%～53%

试验时间：2024年11月20日                 试验人员：  张 勇               陈伟琪

电阻式位移传感器试验数据

| 校准点 序号 | 校准点输 入位移值（mm） | 第1次进程数据（V） | 第1次回程数据（V） | 第2次进程数据（V） | 第2次回程数据（V） | 第3次进程数据（V） | 第3次回程数据（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.0028 | 0.0018 | 0.0032 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0040 |
| 2 | 10 | 0.4997 | 0.4960 | 0.4970 | 0.4960 | 0.4980 | 0.4970 |
| 3 | 20 | 0.9999 | 0.9984 | 0.9993 | 0.9988 | 1.0009 | 1.0011 |
| 4 | 30 | 1.5000 | 1.5011 | 1.5020 | 1.5008 | 1.5000 | 1.5010 |
| 5 | 40 | 2.0000 | 1.9998 | 2.0001 | 1.9998 | 2.0000 | 1.9997 |
| 6 | 50 | 2.5006 | 2.5010 | 2.5020 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5013 |
| 7 | 60 | 3.0007 | 3.0016 | 3.0009 | 3.0021 | 3.0032 | 3.0027 |
| 8 | 70 | 3.5009 | 3.4999 | 3.5002 | 3.4997 | 3.5007 | 3.4998 |
| 9 | 80 | 4.0017 | 4.0025 | 4.0000 | 4.0006 | 4.0007 | 4.0002 |
| 10 | 90 | 4.5027 | 4.5034 | 4.4998 | 4.5027 | 4.5011 | 4.5018 |
| 11 | 100 | 5.0025 | 5.0000 | 5.0004 | 4.9998 | 5.0017 | 5.0002 |
| 从以上数据计算出的灵敏度为：0.0500 V/mm， 线性度： -0.06% 回程误差：0.04% 重复性：0.04% 该传感器为德国公司生产的导电塑料型电阻位移传感器， 本次试验结果与出厂的技术指标一致。 |  |  |  |  |  |  |  |

采用的主要标准设备：（1）三等量块： U99= 0.1 m +110−6L  （2）数字多用表：MPE：DCV±0.005%

试验地点：广东省计量科学研究院长度试验室，试验条件：温度19.8°C～20.4°C,  相对湿度 48%～56%

试验时间：2024年11月22日                 试验人员： 梁平               张 勇

拉线式位移传感器试验数据

| 校准点 序号 | 校准点输 入位移值（mm） | 第1次进程数据（V） | 第1次回程数据（V） | 第2次进程数据（V） | 第2次回程数据（V） | 第3次进程数据（V） | 第3次回程数据（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5001 | 0.5002 | 0.5009 | 0.5011 |
| 2 | 50 | 0.9977 | 0.9965 | 0.9970 | 0.9967 | 0.9972 | 0.9974 |
| 3 | 100 | 1.4991 | 1.4982 | 1.4993 | 1.4979 | 1.4991 | 1.4972 |
| 4 | 150 | 1.9968 | 1.9963 | 1.9961 | 1.9952 | 1.9974 | 1.9957 |
| 5 | 200 | 2.4979 | 2.4975 | 2.4983 | 2.4966 | 2.4980 | 2.4963 |
| 6 | 250 | 2.9954 | 2.9941 | 2.9963 | 2.9942 | 2.9954 | 2.9944 |
| 7 | 300 | 3.4946 | 3.4934 | 3.4945 | 3.4945 | 3.4947 | 3.4941 |
| 8 | 350 | 3.9946 | 3.9938 | 3.9946 | 3.9935 | 3.9947 | 3.9935 |
| 9 | 400 | 4.4943 | 4.4929 | 4.4936 | 4.4924 | 4.4943 | 4.4920 |
| 10 | 450 | 4.9829 | 4.9810 | 4.9822 | 4.9815 | 4.9823 | 4.9818 |
| 11 | 500 | 5.4810 | 5.4811 | 5.4813 | 5.4819 | 5.4816 | 5.4817 |
| 从以上数据计算出的灵敏度为：0.00997 V/mm 线性度： -0.10% 回程误差：0.03% 重复性：0.02% 该传感器为国产的线位移传感器，厂家给出了基本误差一项技术指标：±0.2%。 |  |  |  |  |  |  |  |

采用的主要标准设备：（1）RENISHAW激光干涉仪, 示值误差不超过：±（0.03m +1.510−6L）（2）数字多用表：MPE：DCV±0.03%

试验地点：广东省计量科学研究院长度试验室，试验条件：温度19.5°C～20.3°C,  相对湿度 46%～57%

试验时间：2025年3月23日                 试验人员：  黄耀坤               张 勇

振弦式传感器试验数据

| 校准点 序号 | 校准点输入位移值(μm) | 位移值相对于基本长度的微应变量 | 第1次进程模数 （输出频率的平方除以1000） | 第1次回程模数 （输出频率的平方除以1000） | 第2次进程模数 （输出频率的平方除以1000） | 第2次回程模数 （输出频率的平方除以1000） | 第3次进程模数 （输出频率的平方除以1000） | 第3次回程模数 （输出频率的平方除以1000） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.0 | 534.7 | 535.8 | 534.9 | 536.1 | 536.3 | 535.7 |
| 2 | 60 | 400.0 | 633.3 | 634.1 | 633.5 | 634.1 | 635.2 | 635.4 |
| 3 | 120 | 800.0 | 732.6 | 733.2 | 732.6 | 733.6 | 732.6 | 733.4 |
| 4 | 180 | 1200.0 | 831.9 | 831.7 | 830.3 | 831.6 | 832.3 | 831.9 |
| 5 | 240 | 1600.0 | 929.9 | 930.3 | 930.1 | 930.1 | 930.1 | 931.0 |
| 6 | 300 | 2000.0 | 1026.8 | 1027.8 | 1027.4 | 1028.0 | 1027.4 | 1028.6 |
| 7 | 361 | 2406.7 | 1126.6 | 1125.7 | 1125.1 | 1124.2 | 1126.4 | 1125.3 |
| 8 | 420 | 2800.0 | 1222.8 | 1222.8 | 1222.4 | 1223.5 | 1223.9 | 1223.0 |
| 9 | 480 | 3200.0 | 1320.2 | 1320.2 | 1320.7 | 1320.0 | 1321.1 | 1320.9 |
| 10 | 540 | 3600.0 | 1416.6 | 1416.1 | 1416.6 | 1417.1 | 1417.3 | 1417.8 |
| 11 | 600 | 4000.0 | 1512.2 | 1512.2 | 1512.7 | 1512.2 | 1513.1 | 1513.6 |
| 微应变=位移量(μm)/基本长度（150 mm)×1000， 由以上数据计算得出灵敏度（输出模数与输入微应变量之比）：4.09 με/Hz2 , 线性度：-0.29% 回程误差：0.20% 重复性： 0.10% 该振弦位移传感器为美国基康公司产品，附加证书只给出了线性度，不超过±0.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

采用的主要标准设备：（1）弦式读数仪：MPE ±0.5Hz     （2）数显指示表：MPE ±0.002 mm

试验地点：广东省计量科学研究院长度试验室，试验条件：温度19.1°C～20.6°C,  相对湿度 48%～55%

试验时间：2025年3月26日               试验人员：   梁平      黄耀坤

五．试验结论：

本次试验按规范选用合适的标准设备和并按规范的方法校准了交流差动位移传感器、电感式位移传感器、磁致伸缩式位移传感器、电阻式位移传感器、拉线式位移传感器、振弦式位移传感器，得到的测量结果充分反映出了传感器本身所具有的计量特性，说明采用本规范的方法是可靠的。