《6%鲁尔量规校准规范》

试验报告

一、实验目的

为了确认本规范的计量性能指标和校准方法是否合理，针对校准规范的计量特性及校准项目，对6%鲁尔量规的校准项目和校准方法进行实验。

二、实验结果

主要实验内容和相应的实验项目及校准结果见下：

| 校准所使用的主要计量标准器具： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 规格/型号 | 准确度等级/不确定度/最大允许误差 | 编号 |
| 坐标测量机 | PRISMO Ultra 7/10/5 | 单轴最大允许误差：±(0.2+L/1000)μm； 空间最大允许误差：±(0.4+L/850)μm； 其中L单位为mm | 212591 |
| 万能工具显微镜 | 19JC | MPE：±(1+L/100)μm，其中L单位为mm | 001133 |
| 轮廓仪 | LD260 | MPE：±(0.5+L/50)μm，其中L单位为mm | 1277/13 |

试验1：

| 校准环境条件 | 实验人员：张波，余承昊 试验时间：2025年7月11日 样品信息： 6%鲁尔外圆锥接头量规 编号：G-0327 规格/型号：6% /4.315mm 生产厂家：泊头市缘德诺铭精密机械有限公司 温 度： 20.1 ℃ 相对湿度： 58 % 校 准 地 点：本院109实验室 备 注：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 标称值/技术要求 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准结果 | 测量不确定度 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 | 角度 | 3° 26′ | 3°24′55″ | 3°25′01″ | 3°24′53″ | 3°25′08″ | 3°24′56″ | 3°24′59″ | 3°24′51″ | 3°25′02″ | 3°24′57″ | 3°24′54″ | 3°24′58″ | U=6″ k=2 |  |
| 2 | 几何尺寸(mm) | Φ3.8800+0.005 | Φ3.8811 | Φ3.8812 | Φ3.8813 | Φ3.8812 | Φ3.8810 | Φ3.8813 | Φ3.8812 | Φ3.8814 | Φ3.8811 | Φ3.8812 | Φ3.8812 | U=0.8μm k=2 |  |
| 3 |  | Φ4.315-0.0050 | Φ4.3133 | Φ4.3135 | Φ4.3139 | Φ4.3137 | Φ4.3141 | Φ4.3135 | Φ4.3133 | Φ4.3137 | Φ4.3138 | Φ4.3137 | Φ4.3137 | U=0.8μm k=2 |  |
| 4 |  | 0.75-0.010 | 0.746 | 0.747 | 0.747 | 0.748 | 0.745 | 0.749 | 0.747 | 0.748 | 0.747 | 0.746 | 0.747 | U=1μm k=2 |  |
| 5 |  | 7.25-0.010 | 7.242 | 7.243 | 7.244 | 7.244 | 7.246 | 7.243 | 7.245 | 7.241 | 7.243 | 7.244 | 7.244 | U=1μm k=2 |  |

试验2 ：

| 校准环境条件 | 实验人员：张波，余承昊 试验时间：2025年7月24日 样品信息： 6%鲁尔内圆锥接头量规 编号：G-0117 规格/型号：6% /4.375mm 生产厂家：Alamo Gage Inc 温 度： 20.0 ℃ 相对湿度： 56 % 校 准 地 点：本院109实验室 备 注：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 标称值/技术要求 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准结果 | 测量不确定度 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1 | 角度 | 3° 26′ | 3°26′50″ | 3°26′55″ | 3°26′49″ | 3°26′56″ | 3°27′01″ | 3°26′52″ | 3°26′57″ | 3°26′48″ | 3°26′54″ | 3°27′00″ | 3°26′35″ | U=6″ k=2 |
| 2 | 几何尺寸(mm) | Φ3.925-0.0050 | Φ3.9222 | Φ3.9225 | Φ3.9227 | Φ3.9229 | Φ3.9224 | Φ3.9226 | Φ3.9230 | Φ3.9223 | Φ3.9226 | Φ3.9228 | Φ3.9226 | U=0.8μm k=2 |
| 3 |  | Φ4.3750+0.005 | Φ4.3776 | Φ4.3778 | Φ4.3779 | Φ4.3781 | Φ4.3777 | Φ4.3780 | Φ4.3782 | Φ4.3775 | Φ4.3779 | Φ4.3780 | Φ4.3779 | U=0.8μm k=2 |
| 4 |  | 1.70-0.010 | 1.691 | 1.692 | 1.693 | 1.693 | 1.695 | 1.693 | 1.694 | 1.692 | 1.693 | 1.690 | 1.692 | U=1μm k=2 |
| 5 |  | 7.500+0.01 | 7.501 | 7.500 | 7.502 | 7.504 | 7.502 | 7.503 | 7.501 | 7.502 | 7.499 | 7.502 | 7.502 | U=1μm k=2 |

试验3：

| 校准环境条件 | 实验人员：张波，余承昊 试验时间：2025年8月1日 样品信息： 6%鲁尔标准外圆锥锁定接头 编号：QA-0300 规格/型号：6% 生产厂家：泊头市德佰机械制造有限公司 温 度： 20.0~20.1℃ 相对湿度： 52~57 % 校 准 地 点：本院109/B16实验室 备 注：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 标称值/技术要求 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准结果 | 测量不确定度 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1 | 角度 | 3° 26′ | 3°26′20″ | 3°26′24″ | 3°26′22″ | 3°26′25″ | 3°26′23″ | 3°26′21″ | 3°26′24″ | 3°26′22″ | 3°26′25″ | 3°26′21″ | 3°26′23″ | U=6″ k=2 |
| 3 |  | 25°0+4′ | 25°01′33″ | 25°01′59″ | 25°02′06″ | 25°01′53″ | 25°01′39″ | 25°01′43″ | 25°02′08″ | 25°01′36″ | 25°01′55″ | 25°01′50″ | 25°01′47″ | U=30″ k=2 |
| 2 | 几何尺寸(mm) | Φ7.90+0.02 | Φ7.910 | Φ7.911 | Φ7.911 | Φ7.912 | Φ7.910 | Φ7.910 | Φ7.912 | Φ7.911 | Φ7.911 | Φ7.911 | Φ7.911 | U=3μm k=2 |
| 3 |  | Φ70+0.005 | Φ4.3776 | Φ4.3778 | Φ4.3779 | Φ4.3781 | Φ4.3777 | Φ4.3780 | Φ4.3782 | Φ4.3775 | Φ4.3779 | Φ4.3780 | Φ4.3779 | U=0.8μm k=2 |
| 4 |  | 2.10+0.01 | 2.106 | 2.107 | 2.108 | 2.109 | 2.107 | 2.110 | 2.108 | 2.109 | 2.106 | 2.108 | 2.108 | U=1μm k=2 |
| 5 |  | 1-0.010 | 0.991 | 0.992 | 0.993 | 0.994 | 0.992 | 0.995 | 0.993 | 0.994 | 0.991 | 0.993 | 0.993 | U=2μm k=2 |
| 6 |  | 7.5-0.010 | 7.493 | 7.494 | 7.495 | 7.497 | 7.496 | 7.494 | 7.495 | 7.496 | 7.493 | 7.495 | 7.495 | U=1μm k=2 |

试验4：

| 校准环境条件 | 实验人员：张波，余承昊 试验时间：2025年8月27日 样品信息： 6%鲁尔标准内圆锥锁定接头 编号：JA-F0527 规格/型号：6% 生产厂家：威夏科技 温 度： 20.0 ℃ 相对湿度： 52 % 校 准 地 点：本院109实验室 备 注：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 标称值/技术要求 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准结果 | 测量不确定度 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1 | 角度 | 3° 26′ | 3°26′23″ | 3°26′30″ | 3°26′26″ | 3°26′32″ | 3°27′28″ | 3°26′25″ | 3°26′27″ | 3°26′29″ | 3°26′25″ | 3°26′27″ | 3°26′27″ | U=6″ k=2 |
| 3 |  | 25°0+4′ | 25°01′03″ | 25°01′18″ | 25°01′06″ | 25°01′20″ | 25°01′11″ | 25°01′09″ | 25°01′15″ | 25°01′02″ | 25°01′16″ | 25°01′10″ | 25°01′11″ | U=30″ k=2 |
| 2 | 几何尺寸(mm) | Φ6.73-0.010 | Φ6.727 | Φ6.728 | Φ6.729 | Φ6.728 | Φ6.726 | Φ6.729 | Φ6.728 | Φ6.730 | Φ6.727 | Φ6.728 | Φ6.728 | U=1μm k=2 |
| 3 |  | Φ7.83-0.0050 | Φ7.8279 | Φ78282 | Φ7.8284 | Φ7.8286 | Φ7.8281 | Φ7.8283 | Φ7.8287 | Φ7.8280 | Φ7.8283 | Φ7.8285 | Φ7.8282 | U=0.8μm k=2 |
| 4 |  | 3.5-0.010 | 3.494 | 3.496 | 3.496 | 3.497 | 3.496 | 3.495 | 3.496 | 3.497 | 3.496 | 3.496 | 3.496 | U=2μm k=2 |
| 5 |  | 1.2-0.010 | 1.192 | 1.193 | 1.194 | 1.195 | 1.193 | 1.194 | 1.195 | 1.192 | 1.194 | 1.195 | 1.194 | U=2μm k=2 |

四、实验结论

通过上述实验可知，校准规范确定的校准方法和计量特性可以满足6%鲁尔量规的校准要求。