编制说明

《线位移传感器校准规范》

广东省计量科学研究院

2025年5月

一  背景

根据全国几何量工程参量计量技术委员会秘书处转发的市监计量发〔2024〕40 号号文件《2024年国家计量技术规范制定、修订计划》下达的任务,广东省计量科学院牵头负责修订JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》。

二  线位移传感器

主要参考了GB/T 7666-2005《传感器命名法及代码》、GB/T 18459-2001《传感器主要静态性能指标的计算方法》和GB/T 37367-2019《岩土工程仪器 位移计》。与JJF 1305—2011相比，除编辑性修改外，本规范主要技术变化如下：

JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011 《通用计量术语及定义》和JJF 1059. 1—2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1094—2002《测量仪器特性评定》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范主要参考了GB/T 7666-2005《传感器命名法及代码》、GB/T 18459-2001《传感器主要静态性能指标的计算方法》和GB/T 37367-2019《岩土工程仪器 位移计》。

考虑到线位移传感器的使用范围广泛、种类多，有些传感器又组成了系统，为了科学合理编写校准方法，本规范考虑根据传感器的输出方式，对于线位移传感器的输出为电信号，如不同频率的脉冲信号输出、电压或电流等模拟量输出，规定如下5个计量特性：灵敏度、线性度、回程误差、重复性；对于线位移传感器已集成了信号转化功能，能直接以数字方式或其他方式输出为线位移值，则规定如下3个计量特性：示值误差、回程误差、重复性。

与JJF 1305—2011相比，除编辑性修改外，本规范主要技术变化如下：

—— 根据被校准线位移传感器的类型重新设置了计量特性，对输出长度量线位移传感器，计量特性为示值误差、回程误差、重复性。输出其他量的线位移传感器计量特性：灵敏度、线性度、回程误差、重复性；

—— 取消了原规范中的允许误差；

—— 修改了校准用主要设备的表达方式；

—— 增加了输出长度量线位移传感器的校准方法；

—— 删除了基本误差的校准方法；

—— 修改了测量不确定度评估示例；

本规范所提出计量特性全部来自国家相关标准及厂家的技术资料。

三  校准方法

根据不同工作原理，线位移传感器的种类多，但各种不同种类的线位移传感器按其输出方式归结相同形式的计量特性，校准项目和方法也相同。对于线位移传感器的输出为电信号的，采用不同的长度标准器作为传感器提供位移输入，选用相应的二次仪表读出位移传感器的输出量（电压、电流、电阻、频率或模数）。对于线位移传感器直接显示并利用线位移值，则直接采用相应的长度标准器来校准位移传感器的各项计量特性。

各计量特性的数据处理基本依据GB/T18459-2001《传感器主要静态性能指标的计算方法》，下面主要说明线性度的校准方法。

传感器的安装尽量满足阿贝原则。调整传感器的输出范围, 在其输出范围内大致均匀分布取11个校准点（包括上、下限），按顺序分别读出长度标准器给出的位移值Li 和各校准点上的输出值yi [对于振弦（应变）式位移传感器，Li为显示装置显示的位移值与振弦应变传感器基本长度的比值]。以正、反两个行程为一个测量循环，共测量三个循环，根据三个循环的测量结果, 采用最小二乘法计算参比直线方程, 见式（1）。

(1)

式中:

Yi ── 被校准线位移传感器在第i个校准点处输出量的理论输出值；

Y0 ── 参比直线的截距；

K ── 参比直线的斜率。

斜率K及截距Y0的计算公式如下：

K=ni=1nLiyi−i=1nLii=1nyini=1nLi2−(i=1nLi)2                     (2)

Y0=i=1nyii=1nLi2−i=1nLii=1nLiyini=1nLi2−(i=1nLi)2                  (3)

式中:

yi── 被校准线位移传感器各校准点输出值的平均；

Li ──被校准线位移传感器在第i个校准点的位移值；

i ── 第i个校准点，i=1～n  (n=11)。

按参比直线方程式（1）求出传感器在第i个校准点处的理论输出值Yi后，由式（4）计算各校准点的线性度li，取各i点中绝对值最大的作为线性度测得值。

li=yi−YiYFS×100%                        (4)

式中:

yi──传感器在第i个校准点上三个循环正、反行程输出量的平均值。

YFS── 满量程输出, 由式(5) 确定, 下同。

YFS=YM−YN                                            (5)

式中：

YM——位移至上限值时三个循环正、反行程所测得的实际输出量的平均值；

YN——位移至下限值时三个循环正、反行程所测得的实际输出量的平均值。

四  其他情况说明

本规范采用的标准器是通用的计量标准器，各地级以上的计量技术机构一般都拥有，不需要特别的投资就可以申请建标，采用的标准器都能国产。

《线位移传感器》国家计量校准规范修订小组

2025年5月