- 折射密度计校准规范
编制说明

JJFxxxx-xxxx《折射密度计校准规范》

编制组

《折射密度计校准规范》编制说明

1  任务来源

根据国家市场监管总局，原国家质量监督检验检疫总局国质检量函[2022]70号中2022年国家计量技术法规制定计划立项，由广东省计量科学研究院、中国计量科学研究院主要承担《折射密度计校准规范》的制定工作。

2  规范制定的必要性

折射密度计是采用光学系统，利用全反射临界角的原理测量液体密度的仪器。其主要结构由折射棱镜、进光棱镜等组成。不同介质密度其折射临界角不同（见图1、图2），从而测量出不同介质的液体密度。
    折射密度计应用广泛，主要用手医疗卫生、食品工业、产品材料，汽车制造等等行业。其主要用于尿液检测、糖浆、海水、电池液等。当前在用的折射密度计的来源有我国企业生产的，部分国外制造，年增加数量不少于500台。为提高实验室的权威性、公正性及业务水平，增强客户的信赖性，扩大业务量，各实验室都需要对该项目开展计量认证和实验室认可。此外，企业需求增多，因此折射密度计的校准需求量日益增多。

目前，国内还没有适合该类仪器计量用的检定规程或校准规范,少数计量技术机构根据自编方法开展对该仪器的校准测试，但校准方法和内容各异。为确保该类仪器的计量单位统一和量值溯源准确可靠。满足我国各级实验室对折射密度计计量需求和我国政府对折射密度计管理和监督的需要。研究制定折射密度计校准规范具有重要的社会效益和经济效益。

3 《折射密度计校准规范》制定过程

（1）2022年根据国家市场监管总局，原国家质量监督检验检疫总局国质检量函[2022]70号列入制定计划，成立了规范起草小组，拟定了工作计划，2022年底起草小组进行充分调研，就规范包含的内容、主要技术指标等问题进行了讨论，确定了规范的主要技术内容。

（2）2022年8月开始由规范起草小组组织进行试验，获取试验数据，对检测方法进行验证。

（3）2023年9月底由起草小组组织讨论，在此基础上形成《折射密度计校准规范（初稿）》。

（4）似2024年5月规范起草小组成员和有关专家进行讨论，在此基础上形成《折射密度计校准规范（修改稿）》。

（5）似2025年10月规范起草小组和有关专家成员在进行讨论，根据专家提出的建议进行认真分析修改，在此基础上形成《折射密度计校准规范（征求意见稿）》。

（6）似2025年12月规范起草小组和有关专家成员在进行讨论，根据征求意见稿专家提出的建议进行认真分析修改，在此基础上形成《折射密度计校准规范（报审稿）》。

4  规范制定的主要技术依据及原则

4.1  依据

《折射密度计》校准规范的制定依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》进行编写，参考了JJG 86-2023《标准玻璃浮计》、JJG 42《工作玻璃浮计》、JJG 86《标准玻璃浮计》、JJF 2165《实验室振动式液体密度仪》、JJG 820《手持糖量（含量）计及手持式折射仪》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》等规范。

4.2  范围

折射密度计包含多种测量介质功能的仪器，以下为常见的折射密度计及测量范围。见表1。

表1 常见的折射密度计及测量范围

| 4.3 原则 仪器类型 | 测量范围 |
| --- | --- |
| 尿液折射密度计 | （950～1000）kg/m3 |
|  | (1000～1100) kg/m3 |
| 电池液折射密度计 | （950～1000）kg/m3 |
|  | (1000～2000) kg/m3 |
| 糖液折射密度计 | （950～1000）kg/m3 |
|  | (1000～1100) kg/m3 |
| 盐折射密度计 | （950～1000）kg/m3 |
|  | (1000～1100) kg/m3 |
| 酒精折射计 | q：（0～100）% |

折射密度计应用广泛，主要用于制糖、食品、饮料、酿酒、农业科研、纺织及矿山机械等行业必不可少的检测仪器。其主要用于尿液检测、糖浆、海水、电池液等，根据以上应用和性能以及各仪器的说明书校准介质的要求，即选用了：蔗糖水溶液、氯化钠水溶液、硫酸水溶、酒精水溶液、纯水等介质作为校准介质。

折射密度计其量值的准确与否直接关系到工艺数据的准确性和产品质量等。本规范采用直接比较进行测量的方法，对折射密度计的示值误差及重复性进行基础测量。

折射密度计一般有手持式折射密度计和数显折射密度计两种。两种方法的仪器均可用密度标准物质与实验室振动式液体密度仪法和一等标准密度计法选取相应的介质对其进行有效溯源。实际在编制的过程中，起草小组掌握以下原则，体现目前技术的特殊性，实际工作中的可操作性和可行性。

4.4  架构

根据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果、复校时间间隔以及附录几个部分。

4.5  计量特性确定原则

规范提出了相应的计量特性、校准项目及2种不同的校准方法，对折射密度计的示值误差和重复性进行校准，并给出相应的不确定度评定。

4.6 折射密度计主要特点及优势
a.只需少量的液体样品，同时测量密度和折光率。
b.测定速度快、精度高。
c.具有粘度补尝功能，高黏度的样品，密度测定时自动密度补正。
d.测量各种液体样品的密度(比重/相对密度)和折光率(折光指数)。
e.全自动数字显示，取代手动密度计(比重计)、密度瓶(比重瓶)、阿贝折光仪。

5  规范的主要内容

5.1  概述

折射密度计采用光学系统，利用全反射临界角的原理测量液体密度的仪器。其主要结构由折射棱镜、进光棱镜等组成。不同介质密度其折射临界角不同，从而测量出不同介质的液体密度。主要用于测量糖液、尿液、电池液、盐度等液体密度。其原理结构详见图1、图2、图3、图4。

1——测量介质，2——小角度折射，3——大角度折射，4——棱镜，5——透镜，6——标尺，7——低密度界面，8——高密度界面

图1 手持式折射密度计原理示图

1——测量介质，2——分界面，3——入射光，4——反射角，5——棱镜界面，6——光区，7——暗区

图2  数显折射密度计原理示图

图3 手持式折射密度计

图4  数显折射密度计

5.2  计量特性

根据选用多厂家多型号的仪器进行多次计量特性的实验以及结合多个厂家的反映的情况得出折射密度计计量特性：

1）折射密度计示值误差。

2）折射密度计重复性。

5.3  校准设备

5.3.1  测量标准

本规范是以JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性文件。
    本规范采用了JJG 42《工作玻璃浮计》、JJG 86《标准玻璃浮计》、JJF 2165《实验室振动式液体密度仪》、JJG 820《手持糖量（含量）计及手持式折射仪》、JJF 2253《音叉式液体密度计》中的相关术语和技术内容进行编制。

5.3.1.1测量标准溯源

校准时所用的测量标准可以为密度标准物质与实验室振动式液体密度仪、一等标准密度计，两种方法具备其一即可。测量标准的扩展不确定度应优于表2。

表2 校准用测量标准

| 测量标准 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 密度标准物质与实验室振动式液体密度仪 | 密度标准物质 不确定度应优于U=5×10-2 kg/m3 (k=2) |
|  | 实验室振动式液体密度仪 测量范围（650～2000）kg/m3 最大允许误差为（650～1500）kg/m3 ：±0.05 kg/m3； 不确定度应优于U=5×10-2 kg/m3 (k=2) |
| 一等标准密度计组 | 测量范围（650～2000）kg/m3 |
| 一等标准酒精计组 | 测量范围q：（0～100）% |
| 注：使用实验室振动式液体密度仪校准之前必须用密度标准物质对特定密度范围进行校准。 |  |

5.3.1.2主要配套设备

主要配套设备及技术要求见表4。

表3 主要配套设备及技术要求

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 温度计 | 测量范围为（0～50）℃，MPE:±0.15 ℃ |
| 电子天平 | 最大称量不小于200 g，实际分度值不大于0.01 g |
| 外径千分尺 | 测量范围为（0～25）mm，MPE:±4 μm |
| 恒温水槽 | 2 h内恒温槽在设定点的温度波动度不超过±0.1 ℃ |
| 注射器 | 1 mL～25 mL |
| 注：选用的注射器不能与密度标准物质或校准介质发生反应。 |  |

5.3.1.3辅助设备及材料

a)滴管（滴管不能与校准介质发生反应）、量杯、容量瓶等。

b)清洗液：无水乙醇、石油醚、蒸馏水、洗涤剂等。

c)绸布、脱脂棉、镜头纸等。

d)消防沙桶、灭火设备等。

5.3.2  校准介质

本规范采用了JJG 42《工作玻璃浮计》、JJG 86《标准玻璃浮计》、JJF 2165《实验室振动式液体密度仪》、JJG 820《手持糖量（含量）计及手持式折射仪》、JJF 2253《音叉式液体密度计》中的相关术语和技术内容进作为参考。本规范没选用密度标准物质法进行直接溯源，是由于折射密度计范围极限性及对介质特殊折射率范围等因素，密度标准物质暂时未能完全满足测量范围的要求，此问题可展望未来研制出相应的标准物质，可满足以标准物质法进行直接溯源。

校准介质的选用

折射密度计主要用于尿液检测、糖浆、海水、电池液、酒精度等，根据以上应用和性能以及各仪器的说明书校准介质的要求，即选用了：蔗糖水溶液、氯化钠水溶液、硫酸水溶、酒精水溶液、纯水等介质作为校准介质。

根据以上相关因素，起䓍组决定选用密度标准物质与实验室振动式液体密度仪校准或一等标准密度计组、一等标准酒精计组作为标准器，可根据折射密度计的类型，常用测量范围或用户的需求选择适用的测量范围，从表3中选取适用的校准介质。校准介质应清澈、透明、无可见颗粒和纤维等物质。

表4 校准介质

| 仪器类型 | 校准介质名称 | 测量范围 | 溶解性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尿液折射密度计 | 纯水 | （950～1000）kg/m3 | 易溶于醇等 |
|  | 蔗糖水溶液 | (1000～1100) kg/m3 | 易溶于水等 |
| 电池液折射密度计 | 纯水 | （950～1000）kg/m3 | 易溶于醇等 |
|  | 硫酸水溶液 | (1000～2000) kg/m3 | 易溶于水等 |
| 糖液折射密度计 | 纯水 | （950～1000）kg/m3 | 易溶于醇等 |
|  | 蔗糖水溶液 | (1000～1100) kg/m3 | 易溶于水等 |
| 其它折射密度计 | 纯水 | （950～1000）kg/m3 | 易溶于醇等 |
|  | 氯化钠水溶液 | (1000～1100) kg/m3 | 易溶于水等 |
| 酒精折射计 | 酒精水溶液 | q：（0～100）% | 易溶于水等 |
| 注：①用于不同仪器时可以选用适当密度的介质。②蔗糖水溶液与氯化钠水溶液用分析纯溶于水获得。 |  |  |  |

5.4  校准项目和校准方法

校准方法部分参照了JJF 2195-2023《实验室振动式液体密度仪》、JJF1866-2020《浸没振动式电子液体密度仪》、JJG 86-2023《标准玻璃浮计》、JJG 820《手持糖量（含量）计及手持式折射仪》、JJG 999-2018《称量式液体密度计》检定规程、JJF 2253《音叉式液体密度计》编制。

5.4.1 手持式折射密度计使用方法

掀起盖板用柔软绒布交盖板及棱镜表面擦拭干净；将待测液体用吸管滴于棱镜表面，合上盖板轻轻按压，将折射计对向明亮处，旋转目镜使视场内刻度线清晰，读出明暗分界线在标示板上相应标尺上的数值即可；测试完毕，用绒布擦净棱镜表面和盖板，清洗吸管，将仪器放还于包装盒内，测试后仔细擦净仪器。见图5。

图5 手持式折射密度计校准

5.4.2 校准介质的配制方法

5.4.2.1校准储备溶液的配制 校准溶液以重量法配制值作为溶液标准值。例如选用氯化钠分析纯、蔗糖分析纯。用电子天平准确称取氯化钠 25 g，移入 250 mL 容量瓶中，用纯水定容、混匀至完全溶解。此校准储备溶液比重（相对密度）为 1.050。

5.4.2.2校准溶液配制 吸取相应体积的校准储备溶液至 100 mL 容量瓶中，用纯水稀释至刻度，摇匀， 置于阴凉处备用。各校准溶液比重值及吸取校准储备溶液体积见表5。

表 5 校准用溶液（相对密度）比重值及吸取储备溶液体积

| 校准溶液（相对密度）比重值 | 吸取储备溶液体积/mL |
| --- | --- |
| 1.005 | 10 |
| 1.010 | 20 |
| 1.015 | 30 |
| 1.020 | 40 |
| 1.025 | 50 |
| 1.030 | 60 |
| 1.040 | 80 |

5.4.2.3 硫酸水溶液的配置请参照JJG 42或JJG 86中的配置方法进行配置，在此不作硫酸水溶液配置指引及说明。

5.5  校准结果和复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议不超过1年，由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

5.6  附录

5.6.1 附录A (0～50)℃纯水密度表（不含空气）

5.6.2 附录B 常用液体毛细常数α

5.6.3 附录C  C.1密度标准液体与实验室振动式液体密度仪校准法密度仪校准记录

5.6.4 附录C  C.3标准密度计组校准法密度仪校准记录

5.6.5 附录D 校准证书内页格式

5.6.6 附录E 折射密度计示值误差测量不确定度评定

6  结束语

本规范的编制依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，仅给出计量特性、校准项目及方法，不作为符合性判定，希望委员和专家们提出宝贵意见，使规范更加科学、合理和适用性。

### 《折射密度计校准规范》起草小组