中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—20XX

折射密度计校准规范

Calibration Specification for Light Refraction Density Meters

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                                   20XX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发布

| 折射密度计 校准规范 Calibration Specification for Light Refraction Density Meters | JJFXXXX—20XX |
| --- | --- |

本规范经国家市场监督管理总局于20XX年XX月XX日批准，并自20XX年XX月XX日起施行。

归口单位：全国质量密度计量技术委员会

主要起草单位：广东省计量科学研究院

中国计量科学研究院

吉林省计量科学研究院

参加起草单位：广东省计量科学研究院

上海市计量测试技术研究院

ATAGO(爱拓)中国公司

本规范委托全国质量密度计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

沈友弟（广东省计量科学研究院）

刘  翔（中国计量科学研究院）

杨  雪（吉林省计量科学研究院）

参加起草人：

杨  亦（广东省计量科学研究院）

陈超云（上海市计量测试技术研究院）

蓝曦白（华南国家计量测试中心）

王晓冰（ATAGO(爱拓)中国公司）

# 目    录

引言	(II)

1	范围	(1)

2	引用文件	(1)

3	术语和计量单位	(1)

4	概述	(1)

5	计量特性	(2)

6	校准条件	(2)

6.1	环境条件	(2)

6.2	测量标准及其他设备	(2)

7	校准项目和校准方法	(3)

7.1	校准前的准备	(3)

7.2	示值误差	(3)

7.3	重复性		(6)

7.4数据处理	(6)

8	校准结果	(7)

9	复校时间间隔	(8)

附录A （0～40)℃纯水密度表（不含空气）	(9)

附录B 液体毛细常数α	(11)

附录F 折射密度计校准记录参考格式	(12)

附录G 校准证书内页参考格式	(14)

附录E 折射密度计示值误差校准扩展不确定度评定	(15)

# 引  言

本规范是以JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性文件。
    本规范采用了JJG 42《工作玻璃浮计》、JJG 86《标准玻璃浮计》、JJF 2165《实验室振动式液体密度仪》、JJG 820《手持糖量（含量）计及手持式折射仪》、JJF 2253《音叉式液体密度计》中的相关术语和技术内容。

本规范为首次发布。

折射密度计校准规范

# 1  范围

本规范适用于手持式折射密度计和数显折射密度计的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 42 工作玻璃浮计

JJG 86 标准玻璃浮计

JJG 820手持糖量（含量）计及手持式折射仪

JJF 2165实验室振动式液体密度仪

JJF 2253 音叉式液体密度计

GB/T 1266 化学试剂 氯化钠

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

3.1  术语

3.1.1  折射密度  light refraction method density

折射密度计是通过折射棱镜和进光棱镜产生折射临界角不同的原理测量液体密度的仪器。

3.1.2  相对密度 relative density

在规定条件下，介质密度与参考介质密度之比，用SG表示。见公式（1）：

（1）

注：SG为无单位，即为无量纲的量。

3.2  计量单位

密度单位为kg/m3或g/cm3，酒精度单位为q/%。

# 概述

折射密度计一般有手持式折射密度计和数显折射密度计两种。均采用光学系统，利用全反射临界角的原理测量液体密度的仪器。其主要结构由折射棱镜、进光棱镜等组成。不同介质密度其折射临界角不同，从而测量出不同介质的液体密度。主要用于测量糖液、尿液、电池液、盐度等液体密度。其原理结构详见图1、图2。

1——测量介质，2——小角度折射，3——大角度折射，4——棱镜，5——透镜，6——标尺，7——低密度界面，8——高密度界面

图1 手持式折射密度计原理示图

1——测量介质，2——分界面，3——入射光，4——反射角，5——棱镜界面，6——光区，7——暗区

图2  数显折射密度计原理示图

# 5  计量特性

折射密度计计示值误差。

折射密度计计重复性。

# 6  校准条件

6.1  环境条件

校准时，室温需控制在(10～40) ℃，湿度不大于80% RH。实验室内应避强光，通风良好，具有水源和防火设施等。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  测量标准

校准时所用的测量标准可以为密度标准物质与实验室振动式液体密度仪、一等标准密度计，两种方法具备其一即可。测量标准的扩展不确定度应优于表2。

表2 校准用测量标准

| 测量标准 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 密度标准物质与实验室振动式液体密度仪 | 密度标准物质 不确定度应优于U=5×10-2 kg/m3 (k=2) |
|  | 实验室振动式液体密度仪 测量范围（650～2000）kg/m3 最大允许误差为（650～2000）kg/m3 ：±0.05 kg/m3 不确定度应优于U=5×10-2 kg/m3 (k=2) |
| 一等标准密度计组 | 测量范围（650～2000）kg/m3 |
| 一等标准酒精计组 | 测量范围q：（0～100）% |
| 注：使用实验室振动式液体密度仪校准之前必须用密度标准物质对特定密度范围进行校准。 |  |

6.2.2  校准介质

选用密度标准物质与实验室振动式液体密度仪校准或一等标准密度计组作为标准器，可根据折射法液体密度计的类型，常用测量范围或用户的需求选择适用的测量范围，从表3中选取适用的校准介质。校准介质应清澈、透明、无可见颗粒和纤维等物质。

表3 校准介质

| 仪器类型 | 校准介质名称 | 测量范围 | 溶解性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尿液折射密度计 | 纯水 | （950～1000）kg/m3 | 易溶于醇等 |
|  | 蔗糖水溶液 | (1000～1100) kg/m3 | 易溶于水等 |
| 电池液折射密度计 | 纯水 | （950～1000）kg/m3 | 易溶于醇等 |
|  | 硫酸水溶液 | (1000～1500) kg/m3 | 易溶于水等 |
| 糖液折射密度计 | 纯水 | （950～1000）kg/m3 | 易溶于醇等 |
|  | 蔗糖水溶液 | (1000～1100) kg/m3 | 易溶于水等 |
| 盐折射密度计 | 纯水 | （950～1000）kg/m3 | 易溶于醇等 |
|  | 氯化钠水溶液 | (1000～1100) kg/m3 | 易溶于水等 |
| 酒精折射计 | 酒精水溶液 | q：（0～100）% | 易溶于水等 |
| 注： ①用于不同仪器时可以选用适当密度的介质。 ②蔗糖水溶液与氯化钠水溶液，用分析纯溶于水获得。 |  |  |  |

6.2.3  主要配套设备

主要配套设备及技术要求见表4。

表4 主要配套设备及技术要求

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 温度计 | 测量范围为（0～50）℃，MPE:±0.15 ℃ |
| 电子天平 | 最大称量不小于200 g，实际分度值不大于0.01 g |
| 外径千分尺 | 测量范围为（0～25）mm，MPE:±4 μm |
| 恒温水槽 | 2 h内恒温槽在设定点的温度波动度不超过±0.1 ℃ |
| 注射器 | 1 mL～25 mL |
| 注：选用的注射器不能与密度标准物质或校准介质发生反应。 |  |

6.2.4  辅助设备及材料

6.2.4.1  滴管（滴管不能与校准介质发生反应）、量杯、容量瓶等。

6.2.4.2  清洗液：无水乙醇、石油醚、蒸馏水、洗涤剂等。

6.2.4.3  绸布、脱脂棉、镜头纸等。

6.2.4.4  消防沙桶、灭火设备等。

# 7  校准项目和校准方法

7.1  校准前的准备

7.1.1 检查折射密度计外表不应有影响工作性能损伤；显示屏读数清晰、完整；折射棱镜应完好、无凹痕；手持式折射密度计目镜视场中，明暗界线应清晰，且与标尺刻线在目视条件下无明显视差或倾斜现象；各开关及按键接触良好，能正常工作，各紧固件无松动。

7.1.2 选用具有较强挥发性质的液体（如石油醚、乙醇等）对折射密度计的折射棱镜进行清洁、净化并干燥。

7.1.3 手持式折射密度计校准前应按仪器说明书要求，用纯水对其进行校正。

7.1.4 数显折射密度计校准前应使用纯水进行零位调节。

7.2  示值误差

7.2.1 密度标准物质与实验室振动式液体密度仪校准法

校准前使用与密度标准物质对实验室振动式液体密度仪进行校准，根据被校仪器的测量范围均匀选取3个密度校准点，分别进行以下测量：

1）接通折射密度计电源，并根据仪器使用说明书的要求进行预热。

2）将校准介质放入恒温水槽，并将校准介质的温度调整到20℃。

3）将实验室振动式液体密度仪的温度设定为校准介质的温度，抽取校准介质注入实验室振动式液体密度仪中，如果有气泡，需将气泡排出，待温度稳定后，记录实验室振动式液体密度仪的密度值。

4）用滴管吸取1～3滴校准介质滴在折射密度计棱镜上进行测量，校准介质应均匀，无气泡。等待测量数据稳定，记录一次折射密度计示值，分别测量3次。

5）测量完成后，按公式（2）、（3）、（4）计算折射密度计示值误差。清洁折射密度计后重复1）～4），进行下一次测量。

（2）

（3）

（4）式中：

——第j次测量时折射密度计的示值，kg/m3；

——第j次测量时实验室振动式液体密度仪的示值，kg/m3；

——实验室振动式液体密度仪3次示值的平均值，kg/m3；

——被校折射密度计3次示值的平均值，kg/m3；

Δρ——被校折射密度计的示值误差，kg/m3。

7.2.2  一等标准密度计校准法

根据被校仪器的测量范围选取相应的一等标准密度计和3个密度校准点介质，分别进行以下测量：

1）接通折射密度计电源，并根据仪器使用说明书的要求进行预热。

2）将校准介质倒入量筒，将校准介质的温度调整到20℃。

3）将一等标准密度计放入测量介质中，一等标准密度计在液体中应自由漂浮，不得与任何物体接触。

4）用滴管吸取1～3滴校准介质滴在折射密度计棱镜上进行测量，校准介质应均匀，无气泡。等待测量数据稳定。同时读取一等标准密度计和折射密度计示值，分别记录3次。

5）测量完成后，按公式（5）、（6）、（7）计算折射密度计示值误差。清洁折射密度计后重复1）～4），进行下一次测量。

（5）

（6）

（7）

式中：

——第k次测量时折射密度计的示值，kg/m3；

——第k次测量时标准密度计修正后的实际密度值，kg/m3；

——一等标准密度计3次示值修正后的实际密度平均值，kg/m3；

——折射密度计3次示值的平均值，kg/m3；

Δρ——折射密度计的示值误差，kg/m3。

7.3  重复性

根据所选用的测量方法及测量范围，选取三种校准介质分别测量3次折射密度计示值最大值与示值最小值之差为仪器重复性。按公式（8）计算重复性。

（8）

式中：

——被校折射密度计的重复性，kg/m3；

——校准点的示值最大值，kg/m3；

——校准点的示值最小值，kg/m3。

7.4  数据处理

7.4.1  当选用一等标准密度计作为标准器时，应对一等标准密度计的测量结果进行毛细常数修正。修正后的示值见式（9）。

（9）

式中：

——一等标准密度计的示值，kg/m3；

——一等标准密度计的证书修正值，kg/m3；

——一等标准密度计的温度修正值，kg/m3；

——一等标准密度计的毛细常数修正值，kg/m3；

——一等标准密度计修正后密度值，kg/m3。

7.4.2  如果介质的温度与一等标准密度计的标准温度不同时，应按公式（10）对一等标准密度计示值进行温度修正。

（10）

式中：

——t1℃时，一等标准密度计的示值，kg/m3；

——玻璃的体膨胀系数（通常为25×10-6℃-1）；

——一等标准密度计示值温度修正值，kg/m3；

t1——一等标准密度计的标准温度，℃；

t2——介质的温度，℃。

7.4.3  如选用的校准介质与一等标准密度计证书实际使用的介质不同时，需要进行毛细常数修正，修正值的计算如公式（11）：

（11）

式中：

——证书上给出工作液体的毛细常数，mm2；

——所选校准介质的毛细常数，mm2；

D——一等标准密度计的干管在校准点处的平均直径，mm；

——一等标准密度计示值，g/cm3；

π——圆周率，取3.14；

m——一等标准密度计的质量，mg；

——等标准密度计毛细常数修正值，g/cm3。

# 8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象和接收日期；

- 如果与校准的有效性就用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范和标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的说明。

# 9   复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议不超过1年，由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录A

- (0～40)℃纯水密度表（不含空气）

kg/m3

| t90/℃ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 999.843 | 9.850 | 9.856 | 9.862 | 9.869 | 9.874 | 9.880 | 9.886 | 9.891 | 9.897 |
| 1 | 999.902 | 9.907 | 9.911 | 9.916 | 9.920 | 9.924 | 9.928 | 9.932 | 9.936 | 9.940 |
| 2 | 999.943 | 9.946 | 9.949 | 9.952 | 9.955 | 9.957 | 9.959 | 9.962 | 9.964 | 9.965 |
| 3 | 999.967 | 9.969 | 9.970 | 9.971 | 9.972 | 9.973 | 9.974 | 9.974 | 9.975 | 9.975 |
| 4 | 999.975 | 9.975 | 9.975 | 9.974 | 9.974 | 9.973 | 9.972 | 9.971 | 9.970 | 9.968 |
| 5 | 999.967 | 9.965 | 9.963 | 9.961 | 9.959 | 9.957 | 9.954 | 9.952 | 9.949 | 9.946 |
| 6 | 999.943 | 9.940 | 9.937 | 9.933 | 9.929 | 9.926 | 9.922 | 9.918 | 9.913 | 9.909 |
| 7 | 999.904 | 9.900 | 9.895 | 9.890 | 9.885 | 9.880 | 9.874 | 9.869 | 9.863 | 9.857 |
| 8 | 999.851 | 9.845 | 9.839 | 9.833 | 9.826 | 9.819 | 9.813 | 9.806 | 9.798 | 9.791 |
| 9 | 999.784 | 9.776 | 9.769 | 9.761 | 9.753 | 9.745 | 9.737 | 9.728 | 9.720 | 9.711 |
| 10 | 999.703 | 9.694 | 9.685 | 9.676 | 9.666 | 9.657 | 9.648 | 9.638 | 9.628 | 9.618 |
| 11 | 999.608 | 9.598 | 9.588 | 9.577 | 9.567 | 9.556 | 9.545 | 9.534 | 9.523 | 9.512 |
| 12 | 999.500 | 9.489 | 9.477 | 9.466 | 9.454 | 9.442 | 9.430 | 9.418 | 9.405 | 9.393 |
| 13 | 999.380 | 9.367 | 9.355 | 9.342 | 9.329 | 9.315 | 9.302 | 9.289 | 9.275 | 9.261 |
| 14 | 999.247 | 9.233 | 9.219 | 9.205 | 9.191 | 9.176 | 9.162 | 9.147 | 9.132 | 9.118 |
| 15 | 999.103 | 9.087 | 9.072 | 9.057 | 9.041 | 9.026 | 9.010 | 8.994 | 8.978 | 8.962 |
| 16 | 998.946 | 8.930 | 8.913 | 8.897 | 8.880 | 8.863 | 8.846 | 8.829 | 8.812 | 8.795 |
| 17 | 998.778 | 8.760 | 8.743 | 8.725 | 8.707 | 8.689 | 8.671 | 8.653 | 8.635 | 8.617 |
| 18 | 998.598 | 8.580 | 8.561 | 8.542 | 8.523 | 8.505 | 8.485 | 8.466 | 8.447 | 8.427 |
| 19 | 998.408 | 8.388 | 8.369 | 8.349 | 8.329 | 8.309 | 8.288 | 8.268 | 8.248 | 8.227 |
| 20 | 998.207 | 8.186 | 8.165 | 8.144 | 8.123 | 8.102 | 8.081 | 8.060 | 8.038 | 8.017 |

表(续)

| t90/℃ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 997.995 | 7.973 | 7.951 | 7.929 | 7.907 | 7.885 | 7.863 | 7.841 | 7.818 | 7.796 |
| 22 | 997.773 | 7.750 | 7.727 | 7.704 | 7.681 | 7.658 | 7.635 | 7.612 | 7.588 | 7.564 |
| 23 | 997.541 | 7.517 | 7.493 | 7.469 | 7.445 | 7.421 | 7.397 | 7.372 | 7.348 | 7.323 |
| 24 | 997.299 | 7.274 | 7.249 | 7.224 | 7.199 | 7.174 | 7.149 | 7.124 | 7.098 | 7.073 |
| 25 | 997.047 | 7.021 | 6.996 | 6.970 | 6.944 | 6.918 | 6.891 | 6.865 | 6.839 | 6.812 |
| 26 | 996.786 | 6.759 | 6.732 | 6.706 | 6.679 | 6.652 | 6.624 | 6.597 | 6.570 | 6.543 |
| 27 | 996.515 | 6.488 | 6.460 | 6.432 | 6.404 | 6.376 | 6.348 | 6.320 | 6.292 | 6.264 |
| 28 | 996.235 | 6.207 | 6.178 | 6.150 | 6.121 | 6.092 | 6.063 | 6.034 | 6.005 | 5.976 |
| 29 | 995.946 | 5.917 | 5.888 | 5.858 | 5.828 | 5.799 | 5.769 | 5.739 | 5.709 | 5.679 |
| 30 | 995.649 | 5.619 | 5.588 | 5.558 | 5.527 | 5.497 | 5.466 | 5.435 | 5.404 | 5.373 |
| 31 | 995.342 | 5.311 | 5.280 | 5.249 | 5.217 | 5.186 | 5.154 | 5.123 | 5.091 | 5.059 |
| 32 | 995.027 | 4.996 | 4.963 | 4.931 | 4.899 | 4.867 | 4.834 | 4.802 | 4.769 | 4.737 |
| 33 | 994.704 | 4.671 | 4.638 | 4.605 | 4.572 | 4.539 | 4.506 | 4.473 | 4.439 | 4.406 |
| 34 | 994.372 | 4.339 | 4.305 | 4.271 | 4.237 | 4.204 | 4.170 | 4.135 | 4.101 | 4.067 |
| 35 | 994.033 | 3.998 | 3.964 | 3.929 | 3.894 | 3.860 | 3.825 | 3.790 | 3.755 | 3.720 |
| 36 | 993.685 | 3.650 | 3.614 | 3.579 | 3.543 | 3.508 | 3.472 | 3.437 | 3.401 | 3.365 |
| 37 | 993.329 | 3.293 | 3.257 | 3.221 | 3.184 | 3.148 | 3.112 | 3.075 | 3.039 | 3.002 |
| 38 | 992.965 | 2.929 | 2.892 | 2.855 | 2.818 | 2.781 | 2.744 | 2.706 | 2.669 | 2.632 |
| 39 | 992.594 | 2.557 | 2.519 | 2.481 | 2.443 | 2.406 | 2.368 | 2.330 | 2.292 | 2.253 |
| 40 | 992.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 注： 1 t90为1990年国际温标（ITS-90） 2 水密度值采用CIPM 2001 推荐计算公式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附录B

- 常用液体毛细常数α

| 密度 ρ20(g/cm3) | 硫酸水溶液 mm2 | 氯化钠水溶液 mm2 | 蔗糖水溶液 mm2 | 纯水 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9982 | - | - | - | 7.43 |
| 1.00 | 7.42 | 7.53 | 7.43 | - |
| 1.01 | 7.35 | 7.51 | 7.35 | - |
| 1.02 | 7.28 | 7.49 | 7.27 | - |
| 1.03 | 7.21 | 7.47 | 7.21 | - |
| 1.04 | 7.15 | 7.45 | 7.15 | - |
| 1.05 | 7.09 | 7.43 | 7.10 | - |
| 1.06 | 7.03 | 7.41 | 7.04 | - |
| 1.07 | 6.97 | 7.39 | 6.98 | - |
| 1.08 | 6.92 | 7.37 | 6.93 | - |
| 1.09 | 6.87 | 7.35 | 6.88 | - |
| 1.10 | 6.82 | 7.33 | 6.83 | - |
| 1.11 | 6.77 | - | - | - |
| 1.12 | 6.72 | - | - | - |
| 1.13 | 6.67 | - | - | - |
| 1.14 | 6.62 | - | - | - |
| 1.15 | 6.57 | - | - | - |
| 1.16 | 6.53 | - | - | - |
| 1.17 | 6.49 | - | - | - |
| 1.18 | 6.44 | - | - | - |
| 1.19 | 6.40 | - | - | - |
| 1.20 | 6.36 | - | - | - |

- 表（续）

| 密度 ρ20(g/cm3) | 硫酸水溶液 mm2 | 密度 ρ20(g/cm3) | 硫酸水溶液 mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | 6.31 | 1.36 | 5.71 |
| 1.22 | 6.27 | 1.37 | 5.67 |
| 1.23 | 6.23 | 1.38 | 5.63 |
| 1.24 | 6.19 | 1.39 | 5.59 |
| 1.25 | 6.15 | 1.40 | 5.55 |
| 1.26 | 6.11 | 1.41 | 5.51 |
| 1.27 | 6.07 | 1.42 | 5.47 |
| 1.28 | 6.03 | 1.43 | 5.44 |
| 1.29 | 5.99 | 1.44 | 5.40 |
| 1.30 | 5.95 | 1.45 | 5.36 |
| 1.31 | 5.91 | 1.46 | 5.32 |
| 1.32 | 5.87 | 1.47 | 5.28 |
| 1.33 | 5.83 | 1.48 | 5.25 |
| 1.34 | 5.79 | 1.49 | 5.21 |
| 1.35 | 5.75 | 1.50 | 5.17 |

- 附录C

- C.1密度标准物质与实验室振动式液体密度仪校准法

- 折射密度计校准记录参考格式

- 证书编号：                         记录编号：

- 仪器名称：                         型号规格：

- 量程范围：                         出厂编号：

- 送检单位：                         制 造 厂：

- 校准日期：   年   月   日          环境温度：      ℃   ；相对湿度：      %

- 校准地点：                         校 准 员：             核 验 员：

校准依据：

校准用计量标准信息：

- 密度标准物质

| 实验室振动式液体密度仪密度范围（ ） | 密度标准物质 |
| --- | --- |

- 折射密度计示值误差和重复性

| 被校仪器 |  | 实验室振动式液体密度仪 |  | 重复性 （ ） | 示值 误差 （ ） | 扩展不确定度U(k=2) （ ） | 校准介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值（ ） | 平均（ ） | 示值（ ） | 平均（ ） |  |  |  |  |

测量温度：

- 附录C

- C.2一等标准密度计校准法

- 折射密度计校准记录参考格式

- 证书编号：                         记录编号：

- 仪器名称：                         型号规格：

- 量程范围：                         出厂编号：

- 送检单位：                         制 造 厂：

- 校准日期：   年   月   日          环境温度：      ℃   ；相对湿度：       %

- 校准地点：                         校 准 员：             核 验 员：

校准依据：

校准用计量标准信息：

液体密度计示值误差和重复性：

| 被校仪器 |  | 一等标准密度计 |  |  |  |  |  |  | 密度实际值（） | 重复性（ ） | 示值误差（ ） | 扩展不确定度U(k=2) （ ） | 校准介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值（ ） | 平均（ ） | 质量 （ ） | 干管直径（ ） | 毛细常数修正值（ ） | 证书修正值（ ） | 温度修正值（ ） | 密度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 示值（ ） | 平均（ ） |  |  |  |  |  |

测量温度：

附录D

- 校准证书内页参考格式

1、测量温度：

2、示值误差和重复性：

| 标准值 （ ） | 被校仪器示值 （ ） | 重复性（ ） | 示值误差（ ） | 扩展不确定度 U(k=2)（ ） | 校准介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录E

- 折射密度计示值误差校准扩展不确定度评定

折射密度计有二种测量方法分别为：密度标准物质与实验室振动式液体密度仪法和一等标准密度计法，二种测量方法对同一台折射密度计的测量结果作为本次评定的数据来源，本次评定依据《折射密度计校准规范》，分别按下面二种方法进行评定。

E.1  密度标准物质与实验室振动式液体密度仪测量结果扩展不确定度评定

E.1.1  用密度标准液体与实验室振动式液体密度仪进行校准

E.1.1.1  测量依据：折射密度计校准规范

E.1.1.2  计量标准见表E.1：

表E.1

| 序号 | 标准名称 | 技术性能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水 | 标准值998.204 kg/m3 | 测量不确定度：U=0.020 kg/m3 |
| 2 | 实验室振动式液体密度仪 | 分辨力：1×10-3 kg/m3 |  |

E.1.1.3  测量对象及方法

按照本规范选用的标准物质为超纯水，标准值为 998.204 kg/m3 ，标准扩展不确定度为0.020 kg/m3。对台式密度进行校准后，按照本规范选用纯水作为校准介质测得折射密度计的示值误差。

E.2.2 测量模型

(E.1)

(E.2)

(E.3)

式中：

——第i次测量时液体密度计的示值，kg/m3；

——第n次测量时实验室振动式液体密度仪的示值，kg/m3；

——折射密度计示值误差，kg/m3；

——折射密度计测量3次的密度平均值，kg/m3；

——实验室振动式液体密度仪3次示值的平均值，kg/m3。

E.1.3  标准测量不确定度评定：

E.1.3.1  密度标准物质的标准测量不确定度分量u1

密度标准物质的扩展测量不确定度U=2.0×10-2 kg/m3，k=2，则：

(E.4)

E.1.3.2  实验室振动式液体密度仪测量重复性引入的测量不确定度分量u2

选用纯水标准测得6次测量值见表E.2

表E.2

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(kg/m3) | 998.202 | 998.203 | 998.201 | 998.203 | 998.203 | 998.204 | 998.203 |

根据极差法公式计算测量重复性引入标准不确定为：

(E.5)

E.1.3.3  实验室振动式液体密度仪分度值引入的测量不确定度u3

因为实验室振动式液体密度仪分度值d为0.001 kg/m3，因此由分辨力引入的测量不确定度为

(E.6)

E.1.3.4  校准介质温度波动时引入的测量不确定度分量u4

恒温槽作为校准介质的控温设备，温度波动为±0.2 ℃，按每变化±1℃导致的密度变化约为0.21 kg/m3，按均匀分布，将其换算成密度则为：

(E.7)

E.1.3.5被测折射密度计测量重复性引入的测量不确定度分量u5

根据折射密度计校准规范，取被校折射密度计重复测量6次。测得以下数据：998.3 kg/m3；998.4 kg/m3；998.1 kg/m3；998.2 kg/m3；998.3 kg/m3；998.4 kg/m3。根据极差法公式计算：

(E.8)

kg/m3

E.1.4  标准测量不确定度一览表见表E.3

表E.3

| 标准测量测量不确定度名称 | 测量不确定度来源 | 标准不确定值(kg/m3) |
| --- | --- | --- |
| u1 | 密度标准物质 | 0.01 |
| u2 | 实验室振动式液体密度仪测量重复性 | 0.00068 |
| u3 | 实验室振动式液体密度仪分度值 | 0.000289 |
| u4 | 校准介质温度波动 | 0.024 |
| u5 | 折射密度计测量重复性 | 0.07 |

E.1.5  合成标准测量不确定度：

(E.9)

取 k=2, 即

U=2×0.075 kg/m3 ≈0.2 kg/m3。

E.2  一等标准密度计测量结果扩展不确定度评定

E.2.1  用一等标准密度计进行校准

E.2.1.1  测量依据：折射密度计校准规范

E.2.1.2  计量标准：本次评定选用一等标准密度计

E.2.1.3  测量对象及方法

按照本规范选用一等标准密度计作为标准器，按照本规范选用纯水作为校准介质，测得折射密度计的示值误差。在本次评定中，为获得一等标准密度计的在处于稳定状态下试验，本次试验分析考虑标准器量值传递、温度修正、数据修约、估读误差，毛细修正以及重复性等影响，按公式计算：

E.2.2测量模型

Δρ=ρ−ρs                     (E.10)

式中：

——折射密度计示值误差，kg/m3；

——折射密度计测量3次的密度平均值，kg/m3；

——一等标准密度计3次示值的平均值，kg/m3。

E.2.3  标准测量不确定度评定：

E.2.3.1  一等标准密度计量传引入的测量不确定度分量u1

由证书获得一等标准密度计的测量不确定度U(U=0.4个分度)和k=3，则：

(E.11)

E.2.3.2  一等标准密度计测量读数误差引入的测量不确定度分量u2

在实际校准时用目视估读数值，假设本实验室浮计的估读误差不超过0.2个分度值，其测量不确定度符合三角分布。

(E.12)

E.2.3.3  一等标准密度计数据修约引入的测量不确定度u3

校准结果要示修约到分度值的1/10，该测量不确定度符合均匀分布。

(E.13)

E.2.3.4  校准介质温度波动时引入的测量不确定度分量u4

恒温槽作为校准介质的控温设备，温度波动为±0.2 ℃，按每变化±1 ℃导致的密度变化约为0.21 kg/m3，按均匀分布，将其换算成密度则为：

(E.14)

E.2.3.5  一等标准密度计毛细常数修正引入的测量不确定度分量u5

根据毛细常数修正公式:,  可得

(E.15)

1）与毛细常数差有关的测量不确定度分量

(E.16)

经验估计毛细常数以均匀分布，区间为±0.08 mm2则：

毛细常数差的测量不确定度为：

(E.17)

2）与液体密度有关的测量不确定度分量uρ

测量时允许玻璃浮计在2个分度值上下波动，符合均匀分布。

(E.18)

3）与浮计测量有关的测量不确定度分量uD;

干管直径测量准确到0.05 mm，千分尺的测量不确定度忽略不计，则可在±0.05 mm范围内符合均匀分布。

(E.19)

4）与浮计质量测量有关的测量不确定度分量

浮计质量m要求准确到100 mg，则它在±100 mg 范围内符合均匀分布。

(E.20)

的计算:

由校准时所选用液体的毛细常数减去标准玻璃浮计校准时介质的毛细常数。

(E.21)

(F.22)

(F.23)

(F.24)

在本次试验，取D=5.02 mm，=4.51 mm2，ρ= 998.20 kg/m3, m = 65410 mg，=1.08 kg/m3。

计算如下：

(E.25)

0.017 kg/m3

5）被测折射密度计测量测量重复性引入的有确定度分量u6

根据折射密度计校准规范，用被校折射密度计重复测量6次。测得以下数据测得以下数据：998.3 kg/m3；998.4 kg/m3；998.1 kg/m3；998.2 kg/m3；998.3 kg/m3；998.4 kg/m3。根据极差法公式计算：

(E.26)

kg/m3

E.2.4  标准测量不确定度一览表见表E.4

表E.4

| 标准测量不确定度名称 | 测量不确定度来源 | 标准测量不确定度(kg/m3) |
| --- | --- | --- |
| u1 | 一等标准密度计量传 | 0.027 |
| u2 | 一等标准密度计测量读数误差 | 0.0016 |
| u3 | 一等标准密度计数据修约 | 0.004 |
| u4 | 校准介质温度波动 | 0.024 |
| u5 | 一等标准密度计毛细常数修正 | 0.017 |
| u6 | 折射密度计测量重复性 | 0.07 |

E.2.5  合成标准扩展不确定度：

（E.27）

取 k=2, 即

U=2×0.081 kg/m3≈0.2 kg/m3。