《光伏用室内标准照明光源校准规范》

实验报告

- 实验目的

为做好国家计量技术规范《光伏用室内标准照明光源校准规范》的制定工作，编制组对本规范制定的内容进行试验验证，主要验证项目是光伏用室内标准照明光源光谱匹配度、照度值不均匀度及照度值不稳定度的校准。

- 校准用设备

| 校准使用的计量标准器具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 测量范围 | 准确度等级或最大允差或不确定度 | 溯源机构/证书编号 | 有效期限 |
| 宽光谱光谱仪 | （250～1700）nm | (250～360)nm: Urel=7.6% (k=2) (360～1700)nm: Urel=5.7% (k=2) | 福建计量院/25Q2-00727 | 2026-06-04 |
| 光照度计 | (50-3000) lx | 最大允许误差±2.5%， Urel=1.3%～1.8%，k=2 | 福建计量院/24B1-36613 | 2025-12-12 |

- 校准人员

黎健生、陈彩云

- 被校对象信息

仪器名称： 弱光太阳电池模拟器

制造厂：金顿科技（台湾）

型号：KD-CMS-PV101

光源类型：A/D65/U30/CWF/TL84

- 校准方法及结果

1. 校准方法：

依据JJF XXXX-XXXX《光伏用室内标准照明光源校准规范》

- 校准结果：

图1 光谱辐照度测量点位示意图

  - A光源

2.1.1 光谱匹配度

2.1.1.1 点位1处的光谱匹配度

图2 点位1处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A光源 | A光源 | A光源 | A光源 |
| 300-450 | 3.78 | 1.58 | 0.4172 | C |
| 450-650 | 40.15 | 36.42 | 0.9072 | A |
| 650-780 | 56.06 | 62.00 | 1.106 | A |

2.1.1.2 点位2处的光谱匹配度

图3 点位2处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A光源 | A光源 | A光源 | A光源 |
| 300-450 | 3.78 | 1.63 | 0.4313 | C |
| 450-650 | 40.15 | 36.37 | 0.9059 | A |
| 650-780 | 56.06 | 62.00 | 1.106 | A |

2.1.1.3 点位3处的光谱匹配度

图4 点位3处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A光源 | A光源 | A光源 | A光源 |
| 300-450 | 3.78 | 1.73 | 0.4565 | C |
| 450-650 | 40.15 | 36.42 | 0.9071 | A |
| 650-780 | 56.06 | 61.85 | 1.103 | A |

2.1.1.4 点位4处的光谱匹配度

图5 点位4处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A光源 | A光源 | A光源 | A光源 |
| 300-450 | 3.78 | 1.81 | 0.4777 | C |
| 450-650 | 40.15 | 36.49 | 0.9089 | A |
| 650-780 | 56.06 | 61.70% | 1.101 | A |

2.1.2 照度值不均匀度

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005 | 1008 | 1002 | 1020 | 1031 | 1023 | 1022 | 1018 |
| 2 | 1012 | 1016 | 1022 | 1020 | 1023 | 1031 | 1015 | 1014 |
| 3 | 1019 | 1032 | 1043 | 1047 | 1047 | 1050 | 1044 | 1039 |
| 4 | 1014 | 1027 | 1042 | 1041 | 1043 | 1047 | 1047 | 1039 |
| 5 | 1014 | 1022 | 1024 | 1034 | 1025 | 1038 | 1034 | 1032 |
| 6 | 1029 | 1034 | 1042 | 1042 | 1043 | 1040 | 1036 | 1023 |
| 7 | 1015 | 1032 | 1038 | 1040 | 1031 | 1034 | 1036 | 1027 |
| 8 | 1019 | 1022 | 1027 | 1024 | 1022 | 1025 | 1027 | 1023 |

图6 不均匀度校准区域划分示意图（单位：lx）

照度值不均匀度U=（Lu,max - Lu,min）/（Lu,max + Lu,min）×100%=2.34%，其中Lu,max = 1050 lx；Lu,min = 1002 lx 。

照度值不均匀度等级判定：B 级。

2.1.3 照度值不稳定度

图7  20min内照度值不稳定度曲线图

照度值不稳定度S=（Ls,max – Ls,min）/（Ls,max + Ls,min）×100%=1.73%，其中Ls,max = 1030 lx；Ls,min = 995 lx 。

照度值不稳定度等级判定：A 级。

2.1.4 总结

被校准A光源的等级：CBA级

| 等级 | 光谱匹配度 |  | 照度值不均匀度 | 照度值不稳定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CBA级 | （300-450）nm | C | （16 cm×16 cm）的测试面内照度值不均匀度为：2.34% | 20 min的照度值不稳定度为：1.73% |
|  | （450-650）nm | A |  |  |
|  | （650-780）nm | A |  |  |
|  | 等级：C级 |  | 等级：B级 | 等级：A级 |

  - D65光源

2.2.1 光谱匹配度

2.2.1.1 点位1处的光谱匹配度

图8 点位1处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D65光源 | D65光源 | D65光源 | D65光源 |
| 300-450 | 20.31 | 15.44 | 0.7601 | A |
| 450-650 | 45.35 | 69.57 | 1.5341 | C |
| 650-780 | 34.34 | 14.99 | 0.43661 | C |

2.2.1.2 点位2处的光谱匹配度

图9 点位2处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D65光源 | D65光源 | D65光源 | D65光源 |
| 300-450 | 20.31 | 15.16 | 0.7465 | A |
| 450-650 | 45.35 | 69.86 | 1.541 | C |
| 650-780 | 34.34 | 14.98 | 0.4361 | C |

2.2.1.3 点位3处的光谱匹配度

图10 点位3处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D65光源 | D65光源 | D65光源 | D65光源 |
| 300-450 | 20.31 | 15.31 | 0.7540 | A |
| 450-650 | 45.35 | 69.66 | 1.536 | C |
| 650-780 | 34.34 | 15.02 | 0.4375 | C |

2.2.1.4 点位4处的光谱匹配度

图11 点位4处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D65光源 | D65光源 | D65光源 | D65光源 |
| 300-450 | 20.31 | 15.33 | 0.7549 | A |
| 450-650 | 45.35 | 69.67 | 1.536 | C |
| 650-780 | 34.34 | 15.00 | 0.4367 | C |

2.2.2 照度值不均匀度

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005 | 1008 | 1002 | 1020 | 1031 | 1023 | 1022 | 1018 |
| 2 | 1012 | 1016 | 1022 | 1020 | 1023 | 1031 | 1015 | 1014 |
| 3 | 1019 | 1032 | 1043 | 1047 | 1047 | 1050 | 1044 | 1039 |
| 4 | 1014 | 1027 | 1042 | 1041 | 1043 | 1047 | 1047 | 1039 |
| 5 | 1014 | 1022 | 1024 | 1034 | 1025 | 1038 | 1034 | 1032 |
| 6 | 1029 | 1034 | 1042 | 1042 | 1043 | 1040 | 1036 | 1023 |
| 7 | 1015 | 1032 | 1038 | 1040 | 1031 | 1034 | 1036 | 1027 |
| 8 | 1019 | 1022 | 1027 | 1024 | 1022 | 1025 | 1027 | 1023 |

图12 不均匀度校准区域划分示意图（单位：lx）

照度值不均匀度U=（Lu,max - Lu,min）/（Lu,max + Lu,min）×100%=6.43%，其中Lu,max =1067 lx；Lu,min =938 lx 。

照度值不均匀度等级判定：C 级。

2.2.3 照度值不稳定度

图13  20min内照度值不稳定度曲线图

照度值不稳定度S=（Ls,max – Ls,min）/（Ls,max + Ls,min）×100%=0.25%，其中Ls,max =1001 lx；Ls,min = 996 lx 。

照度值不稳定度等级判定：A 级。

2.2.4 总结

被校准D65光源的等级：CCA 级

| 等级 | 光谱匹配度 |  | 照度值不均匀度 | 照度值不稳定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCA级 | （300-450）nm | A | （16 cm×16 cm）的测试面内照度值不均匀度为：6.43% | 20 min的照度值不稳定度为：0.25% |
|  | （450-650）nm | C |  |  |
|  | （650-780）nm | C |  |  |
|  | 等级：C级 |  | 等级：C级 | 等级：A级 |

  - U30光源

2.3.1 光谱匹配度

2.3.1.1 点位1处的光谱匹配度

图14 点位1处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U30光源 | U30光源 | U30光源 | U30光源 |
| 300-450 | 11.40 | 9.50 | 0.8333 | A |
| 450-650 | 81.72 | 83.86 | 1.026 | A |
| 650-780 | 6.88 | 6.64 | 0.9648 | A |

2.3.1.2 点位2处的光谱匹配度

图15 点位2处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U30光源 | U30光源 | U30光源 | U30光源 |
| 300-450 | 11.40 | 9.61 | 0.8431 | A |
| 450-650 | 81.72 | 83.72 | 1.025 | A |
| 650-780 | 6.88 | 6.67 | 0.9689 | A |

2.3.1.3 点位3处的光谱匹配度

图16 点位3处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U30光源 | U30光源 | U30光源 | U30光源 |
| 300-450 | 11.40 | 9.64 | 0.8455 | A |
| 450-650 | 81.72 | 83.59 | 1.023 | A |
| 650-780 | 6.88 | 6.77 | 0.9839 | A |

2.3.1.4 点位4处的光谱匹配度

图17 点位4处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U30光源 | U30光源 | U30光源 | U30光源 |
| 300-450 | 11.40 | 9.88 | 0.8663 | A |
| 450-650 | 81.72 | 83.28 | 1.019 | A |
| 650-780 | 6.88 | 6.84 | 0.9947 | A |

2.3.2 照度值不均匀度

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 994 | 1016 | 1025 | 1028 | 1032 | 1035 | 1029 | 1013 |
| 2 | 999 | 1027 | 1023 | 1027 | 1025 | 1034 | 1030 | 1016 |
| 3 | 1005 | 1018 | 1019 | 1032 | 1028 | 1032 | 1025 | 1014 |
| 4 | 1002 | 1010 | 1022 | 1032 | 1034 | 1037 | 1026 | 1016 |
| 5 | 1004 | 1008 | 1010 | 1028 | 1030 | 1029 | 1029 | 1012 |
| 6 | 1005 | 1012 | 1010 | 1024 | 1023 | 1035 | 1028 | 1007 |
| 7 | 1003 | 1023 | 1023 | 1026 | 1029 | 1030 | 1025 | 1006 |
| 8 | 1004 | 1015 | 1025 | 1029 | 1025 | 1028 | 1024 | 1010 |

图18 不均匀度校准区域划分示意图（单位：lx）

照度值不均匀度U=（Lu,max - Lu,min）/（Lu,max + Lu,min）×100%=2.12%，其中Lu,max = 1037 lx；Lu,min = 994 lx 。

照度值不均匀度等级判定：B 级。

2.3.3 照度值不稳定度

图19  20min内照度值不稳定度曲线图

照度值不稳定度S=（Ls,max – Ls,min）/（Ls,max + Ls,min）×100%=0.90%，其中Ls,max = 1010 lx；Ls,min = 992 lx 。

照度值不稳定度等级判定：A 级。

2.3.4 总结

被校准U30光源的等级：ABA级

| 等级 | 光谱匹配度 |  | 照度值不均匀度 | 照度值不稳定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABA级 | （300-450）nm | A | （16 cm×16 cm）的测试面内照度值不均匀度为：2.12% | 20 min的照度值不稳定度为：0.90% |
|  | （450-650）nm | A |  |  |
|  | （650-780）nm | A |  |  |
|  | 等级：A级 |  | 等级：B级 | 等级：A级 |

  - CWF光源

2.4.1 光谱匹配度

2.4.1.1 点位1处的光谱匹配度

图20 点位1处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CWF光源 | CWF光源 | CWF光源 | CWF光源 |
| 300-450 | 17.99 | 12.86 | 0.7151 | B |
| 450-650 | 76.73 | 81.19 | 1.058 | A |
| 650-780 | 5.29 | 5.95 | 1.124 | A |

2.4.1.2 点位2处的光谱匹配度

图21 点位2处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CWF光源 | CWF光源 | CWF光源 | CWF光源 |
| 300-450 | 17.99 | 12.96 | 0.7203 | B |
| 450-650 | 76.73 | 81.06 | 1.056 | A |
| 650-780 | 5.29 | 5.98 | 1.131 | A |

2.4.1.3 点位3处的光谱匹配度

图22 点位3处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CWF光源 | CWF光源 | CWF光源 | CWF光源 |
| 300-450 | 17.99 | 12.92 | 0.7183 | B |
| 450-650 | 76.73 | 81.05 | 1.056 | A |
| 650-780 | 5.29 | 6.02 | 1.1389 | A |

2.4.1.4 点位4处的光谱匹配度

图23 点位4处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CWF光源 | CWF光源 | CWF光源 | CWF光源 |
| 300-450 | 17.99 | 13.03 | 0.7241 | B |
| 450-650 | 76.73 | 81.00 | 1.0556 | A |
| 650-780 | 5.29 | 5.97 | 1.129 | A |

2.4.2 照度值不均匀度

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997 | 1023 | 1036 | 1029 | 1039 | 1037 | 1028 | 1027 |
| 2 | 1006 | 1025 | 1048 | 1027 | 1043 | 1058 | 1037 | 1036 |
| 3 | 1024 | 1052 | 1061 | 1058 | 1073 | 1063 | 1045 | 1043 |
| 4 | 1025 | 1053 | 1057 | 1027 | 1073 | 1048 | 1039 | 1038 |
| 5 | 1026 | 1048 | 1059 | 1058 | 1067 | 1057 | 1046 | 1048 |
| 6 | 1014 | 1039 | 1047 | 1027 | 1059 | 1047 | 1038 | 1029 |
| 7 | 1011 | 1027 | 1034 | 1042 | 1047 | 1039 | 1021 | 1027 |
| 8 | 1007 | 1018 | 1027 | 1043 | 1058 | 1049 | 1033 | 1019 |

图24 不均匀度校准区域划分示意图（单位：lx）

照度值不均匀度U=（Lu,max - Lu,min）/（Lu,max + Lu,min）×100%=3.67%，其中Lu,max = 1073 lx；Lu,min = 997 lx 。

照度值不均匀度等级判定：B 级。

2.4.3 照度值不稳定度

图25  20min内照度值不稳定度曲线图

照度值不稳定度S=（Ls,max – Ls,min）/（Ls,max + Ls,min）×100%=2.03%，其中Ls,max = 1004 lx；Ls,min = 964 lx 。

照度值不稳定度等级判定：B 级。

2.4.4 总结

被校准CWF光源的等级：BBB级

| 等级 | 光谱匹配度 |  | 照度值不均匀度 | 照度值不稳定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BBB级 | （300-450）nm | B | （16 cm×16 cm）的测试面内照度值不均匀度为：3.67% | 20 min的照度值不稳定度为：2.03% |
|  | （450-650）nm | A |  |  |
|  | （650-780）nm | A |  |  |
|  | 等级：B级 |  | 等级：B级 | 等级：B级 |

  - TL84光源

2.5.1 光谱匹配度

2.5.1.1 点位1处的光谱匹配度

图26 点位1处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TL84光源 | TL84光源 | TL84光源 | TL84光源 |
| 300-450 | 15.18 | 12.53 | 0.8253 | A |
| 450-650 | 79.13 | 82.13 | 1.038 | A |
| 650-780 | 5.69 | 5.34 | 0.9387 | A |

2.5.1.2 点位2处的光谱匹配度

图27 点位2处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TL84光源 | TL84光源 | TL84光源 | TL84光源 |
| 300-450 | 15.18 | 12.42 | 0.8183 | A |
| 450-650 | 79.13 | 82.23 | 1.039 | A |
| 650-780 | 5.69 | 5.35 | 0.9394 | A |

2.5.1.3 点位3处的光谱匹配度

图28 点位3处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TL84光源 | TL84光源 | TL84光源 | TL84光源 |
| 300-450 | 15.18 | 12.37 | 0.8149 | A |
| 450-650 | 79.13 | 82.27 | 1.040 | A |
| 650-780 | 5.69 | 5.36 | 0.9417 | A |

2.5.1.4 点位4处的光谱匹配度

图29 点位4处的光谱辐照度分布图

| 波长范围 (nm) | 参考室内照明光谱各波段的辐照度占比(%) | 被校准室内标准照明光源各波段的辐照度占比（%） | 光谱匹配度 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TL84光源 | TL84光源 | TL84光源 | TL84光源 |
| 300-450 | 15.18 | 12.45 | 0.8201 | A |
| 450-650 | 79.13 | 82.2 | 1.039 | A |
| 650-780 | 5.69 | 5.33 | 0.9365 | A |

2.5.2 照度值不均匀度

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1013 | 1025 | 1039 | 1046 | 1052 | 1042 | 1033 | 1023 |
| 2 | 1002 | 1024 | 1038 | 1047 | 1049 | 1048 | 1036 | 1016 |
| 3 | 999 | 1029 | 1031 | 1035 | 1037 | 1042 | 1030 | 1003 |
| 4 | 997 | 1025 | 1028 | 1029 | 1036 | 1035 | 1029 | 1009 |
| 5 | 998 | 1030 | 1025 | 1032 | 1035 | 1034 | 1020 | 1015 |
| 6 | 999 | 1021 | 1023 | 1028 | 1037 | 1035 | 1025 | 1012 |
| 7 | 1001 | 1019 | 1028 | 1027 | 1028 | 1030 | 1002 | 997 |
| 8 | 1005 | 1017 | 1026 | 1029 | 1030 | 1029 | 1005 | 999 |

图30 不均匀度校准区域划分示意图（单位：lx）

照度值不均匀度U=（Lu,max - Lu,min）/（Lu,max + Lu,min）×100%=2.68%，其中Lu,max = 1052 lx；Lu,min = 997 lx 。

照度值不均匀度等级判定：B 级。

2.5.3 照度值不稳定度

图31  20min内照度值不稳定度曲线图

照度值不稳定度S=（Ls,max – Ls,min）/（Ls,max + Ls,min）×100%=0.60%，其中Ls,max = 1000 lx；Ls,min = 988 lx 。

照度值不稳定度等级判定：A 级。

2.5.4 总结

被校准TL84光源的等级：ABA级

| 等级 | 光谱匹配度 |  | 照度值不均匀度 | 照度值不稳定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABA级 | （300-450）nm | A | （16 cm×16 cm）的测试面内照度值不均匀度为：2.68% | 20 min的照度值不稳定度为：0.60% |
|  | （450-650）nm | A |  |  |
|  | （650-780）nm | A |  |  |
|  | 等级：A级 |  | 等级：B级 | 等级：A级 |

- 结论

实验证明，《光伏用室内标准照明光源校准规范》中的计量特性指标合理、方法可行性高，实用有效，可用于室内标准照明光源的性能评估及校准。