《光伏用透光率测定仪》

实验报告

《光伏用透光率测定仪》起草小组

2025年7月

一、实验目的

验证《光伏用透光率测定仪》校准规范中校准项目和方法的可行性，以及计量参数指标制定的合理性。

二、校准用设备

| 标准器 | 测量范围 | 扩展不确定度/准确度等级/最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 透射比标准片 | 透射比:0.85~0.98 | U=0.008（k=2） |

三、校准方法

## 7.1 校准前检查

设定测定仪的测量条件，波长扫描范围为(300~1100）nm，扫描间隔为5nm，按照仪器说明书要求调整测定仪，调整完成后使测定仪处于正常工作状态。

注：测定仪的波长范围和测量间隔达不到设定的要求时，可根据仪器最大波长范围及最小扫描间隔设定。

## 7.2 透射比示值误差

分别将透射比标准片置于图1样品位置，测量T1~T5透射比标准片的太阳光谱积分透射比和可见光积分透射比，每块标准片分别测量3次，取3次测量的平均值与标准值之差为示值误差，太阳光谱积分透射比示值误差Δτs和可见积分透射比示值误差Δτv按式（1）、（2）计算。

（1）

（2）

式中：

Δτs ——太阳光谱积分透射比示值误差；

Δτv ——可见光积分透射比示值误差；

——3次测量的太阳光谱积分透射比的算术平均值；

——3次测量的可见光积分透射比的算术平均值；

τs0  ——太阳光谱积分透射比的标准值；

τv0  ——可见光透积分射比的标准值；

i    ——测量次数，i=1，2，3。

## 7.3 积分透射比重复性

按照7.2测量步骤，重复测量T4透射比标准片6次，取标准偏差作为该仪器的重复性s，见式（4），（5）。

（4）

（5）

式中：

——6次测量的太阳光谱积分透射比的算术平均值；

——6次测量的可见光积分透射比的算术平均值；

s（τs）——太阳光谱积分透射比重复性；

s（τv）——可见光积分透射比重复性；

τs，j ——第j次测量的太阳光谱积分透射比，j=1，2……6。

τv，j ——第j次测量的可见光积分透射比，j=1，2……6。

n  ——测量次数，n=6。

## 7.4 仪器稳定性

按照7.2测量步骤，测量T3透射比标准片，每间隔10min测量1次太阳光谱积分透射比值，记录30min，测量结果的最大值与最小值之差作为仪器稳定性，按公式（6）计算仪器稳定性σ。

（6）

式中： ——太阳光谱积分透射比的最大值测量值;

——太阳光谱积分透射比的最小值测量值。

四、实验数据

实验（一）

仪器名称：光伏玻璃光谱透射率测试仪

制造厂：秦皇岛先河科技发展有限公司

型号：BTG-8S             编号：20240168

温度：20℃               湿度：60%RH

仪器条件：波长范围:380~1100nm，测量间隔:5nm

校准人员：林志强，邱黛君

1、积分透射比示值误差

| 项目 | 标准值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差 | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比Δτs | 0.863 | 0.8695 | 0.8693 | 0.8694 | 0.869 | 0.006 | U=0.009 |
|  | 0.935 | 0.9301 | 0.9296 | 0.9300 | 0.930 | -0.005 | U=0.009 |
|  | 0.961 | 0.9538 | 0.9537 | 0.9536 | 0.954 | -0.007 | U=0.009 |
|  | 0.916 | 0.9172 | 0.9170 | 0.9172 | 0.917 | 0.001 | U=0.009 |
|  | 0.938 | 0.9412 | 0.9411 | 0.9414 | 0.941 | 0.003 | U=0.009 |
| 可见光积分透射比Δτv | 0.860 | 0.8671 | 0.8672 | 0.8674 | 0.867 | 0.007 | U=0.009 |
|  | 0.934 | 0.9294 | 0.9290 | 0.9292 | 0.929 | -0.005 | U=0.009 |
|  | 0.965 | 0.9557 | 0.9555 | 0.9554 | 0.956 | -0.009 | U=0.009 |
|  | 0.916 | 0.9171 | 0.9169 | 0.9167 | 0.917 | 0.001 | U=0.009 |
|  | 0.940 | 0.9432 | 0.9438 | 0.9442 | 0.944 | 0.004 | U=0.009 |

- 积分透射比重复性

| 项目 | 测量值 |  |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比s（τs） | 0.9172 | 0.9170 | 0.9172 | 0.9167 | 0.9170 | 0.9167 | 0.0003 |
| 可见光积分透射比s（τv） | 0.9171 | 0.9172 | 0.9175 | 0.9172 | 0.9168 | 0.9169 | 0.0002 |

3、仪器稳定性

| 时间/min | 0 min | 10 min | 20min | 30 min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 0.9539 | 0.9533 | 0.9535 | 0.9530 | 0.0009 |

实验（二）

仪器名称：光伏玻璃光谱透射率测试仪

制造厂：秦皇岛先河科技发展有限公司

型号/编号：BTG-8

温度：20℃                     湿度：56%RH

仪器条件：波长范围:380~1100nm，测量间隔:5nm

校准人员：林志强、邱黛君

1、积分透射比示值误差

| 项目 | 标准值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差 | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比Δτs | 0.862 | 0.8715 | 0.8716 | 0.8715 | 0.872 | 0.009 | U=0.009 |
|  | 0.935 | 0.9323 | 0.9321 | 0.9322 | 0.932 | -0.003 | U=0.009 |
|  | 0.961 | 0.9518 | 0.9519 | 0.9515 | 0.952 | -0.009 | U=0.009 |
|  | 0.916 | 0.918 | 0.9183 | 0.918 | 0.918 | 0.002 | U=0.009 |
|  | 0.938 | 0.9421 | 0.9423 | 0.942 | 0.942 | 0.004 | U=0.009 |
| 可见光积分透射比Δτv | 0.860 | 0.8698 | 0.8696 | 0.8698 | 0.870 | 0.010 | U=0.009 |
|  | 0.934 | 0.9313 | 0.9311 | 0.9313 | 0.931 | -0.003 | U=0.009 |
|  | 0.965 | 0.9568 | 0.9569 | 0.9568 | 0.957 | -0.008 | U=0.009 |
|  | 0.916 | 0.9181 | 0.918 | 0.9179 | 0.918 | 0.002 | U=0.009 |
|  | 0.940 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9434 | 0.943 | 0.003 | U=0.009 |

2、积分透射比重复性

| 项目 | 测量值 |  |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比s（τs） | 0.9183 | 0.9180 | 0.9183 | 0.9178 | 0.9182 | 0.9178 | 0.0003 |
| 可见光积分透射比s（τv） | 0.9180 | 0.9177 | 0.9179 | 0.9181 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0002 |

3、仪器稳定性

| 时间/min | 0 min | 10 min | 20min | 30 min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 0.9517 | 0.9526 | 0.952 | 0.9530 | 0.0013 |

实验（三）

仪器名称：光谱透射比测量系统

制造厂：北京奥博泰科技有限公司

型号：Filmeasure 2150

温度：22℃                  湿度：46%RH

仪器条件：波长范围:380~1100nm，测量间隔:5nm

地点：北京奥博泰

校准人员：邱黛君

| 项目 | 标准值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差 | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比Δτs | 0.862 | 0.8775 | 0.8777 | 0.8775 | 0.878 | 0.015 | U=0.009 |
|  | 0.935 | 0.9342 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | -0.001 | U=0.009 |
|  | 0.961 | 0.9522 | 0.9520 | 0.9522 | 0.952 | -0.009 | U=0.009 |
|  | 0.916 | 0.9223 | 0.9225 | 0.9223 | 0.922 | 0.006 | U=0.009 |
|  | 0.938 | 0.9422 | 0.9424 | 0.9421 | 0.942 | 0.004 | U=0.009 |
| 可见光积分透射比Δτv | 0.860 | 0.8741 | 0.8743 | 0.8741 | 0.874 | 0.014 | U=0.009 |
|  | 0.934 | 0.9316 | 0.9318 | 0.9316 | 0.932 | -0.002 | U=0.009 |
|  | 0.965 | 0.9545 | 0.9546 | 0.9545 | 0.955 | -0.010 | U=0.009 |
|  | 0.916 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9212 | 0.921 | 0.005 | U=0.009 |
|  | 0.940 | 0.9441 | 0.9438 | 0.9438 | 0.944 | 0.004 | U=0.009 |

2、积分透射比重复性

| 项目 | 测量值 |  |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比s（τs） | 0.9223 | 0.9225 | 0.9223 | 0.9226 | 0.9221 | 0.9220 | 0.0003 |
| 可见光积分透射比s（τv） | 0.9214 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9212 | 0.9213 | 0.9211 | 0.0002 |

3、仪器稳定性

| 时间/min | 0 min | 10 min | 20min | 30 min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（95%左右） | 0.9522 | 0.9514 | 0.9520 | 0.9528 | 0.0014 |

实验（四）

仪器名称：气浮台式光谱透射比测试仪

制造厂：北京奥博泰科技有限公司

型号：Filmeasure2100

温度：22℃                  湿度：41%RH

仪器条件：波长范围:380~1100nm，测量间隔:5nm

校准人员：邱黛君 程康

地点：北京奥博泰

1、积分透射比示值误差

| 项目 | 标准值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差 | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比Δτs | 0.863 | 0.8752 | 0.8750 | 0.8754 | 0.875 | 0.012 | U=0.009 |
|  | 0.935 | 0.9342 | 0.9343 | 0.9340 | 0.934 | -0.001 | U=0.009 |
|  | 0.961 | 0.9542 | 0.9542 | 0.9542 | 0.954 | -0.007 | U=0.009 |
|  | 0.916 | 0.9203 | 0.9201 | 0.9204 | 0.920 | 0.004 | U=0.009 |
|  | 0.938 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402 | 0.940 | 0.002 | U=0.009 |
| 可见光积分透射比Δτv | 0.860 | 0.8711 | 0.8710 | 0.8714 | 0.871 | 0.011 | U=0.009 |
|  | 0.934 | 0.9318 | 0.9322 | 0.9319 | 0.932 | -0.002 | U=0.009 |
|  | 0.965 | 0.9565 | 0.9567 | 0.9567 | 0.957 | -0.008 | U=0.009 |
|  | 0.916 | 0.9184 | 0.9183 | 0.9184 | 0.918 | 0.002 | U=0.009 |
|  | 0.940 | 0.9423 | 0.9421 | 0.9424 | 0.942 | 0.002 | U=0.009 |

2、积分透射比重复性

| 项目 | 测量值 |  |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比s（τs） | 0.9203 | 0.9203 | 0.9201 | 0.9204 | 0.9207 | 0.9201 | 0.0003 |
| 可见光积分透射比s（τv） | 0.9180 | 0.9184 | 0.9181 | 0.9184 | 0.9180 | 0.9182 | 0.0002 |

3、仪器稳定性

| 时间/min | 0 min | 10 min | 20min | 30 min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 0.9542 | 0.9547 | 0.9553 | 0.9561 | 0.002 |

实验（五）

仪器名称：气浮台式光谱透射比测试仪

制造厂：北京奥博泰科技有限公司

型号：Filmeasure2100

编号：500006416

温度：21℃                  湿度：54%RH

仪器条件：波长范围:380~1100nm，测量间隔:5nm

校准人员：邱黛君 程康

地点：青岛金晶玻璃车间检测室

1、积分透射比示值误差

| 项目 | 标准值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差 | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比Δτs | 0.863 | 0.8758 | 0.8756 | 0.8758 | 0.876 | 0.013 | U=0.009 |
|  | 0.935 | 0.9339 | 0.9341 | 0.9342 | 0.934 | -0.001 | U=0.009 |
|  | 0.961 | 0.9531 | 0.9528 | 0.9527 | 0.953 | -0.008 | U=0.009 |
|  | 0.916 | 0.9183 | 0.9188 | 0.9185 | 0.919 | 0.003 | U=0.009 |
|  | 0.938 | 0.9375 | 0.9370 | 0.9371 | 0.937 | -0.001 | U=0.009 |
| 可见光积分透射比Δτv | 0.860 | 0.8719 | 0.8721 | 0.8718 | 0.872 | 0.012 | U=0.009 |
|  | 0.934 | 0.9309 | 0.931 | 0.9309 | 0.931 | -0.003 | U=0.009 |
|  | 0.965 | 0.9534 | 0.9537 | 0.9535 | 0.954 | -0.011 | U=0.009 |
|  | 0.916 | 0.9176 | 0.9176 | 0.918 | 0.918 | 0.002 | U=0.009 |
|  | 0.940 | 0.9366 | 0.9366 | 0.9367 | 0.937 | -0.003 | U=0.009 |

2、积分透射比重复性

| 项目 | 测量值 |  |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比s（τs） | 0.9183 | 0.9183 | 0.9185 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9189 | 0.0003 |
| 可见光积分透射比s（τv） | 0.9176 | 0.9175 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9181 | 0.9178 | 0.0002 |

3、仪器稳定性

| 时间/min | 0 min | 10 min | 20min | 30 min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 0.9531 | 0.9535 | 0.9528 | 0.9541 | 0.002 |

实验（六）

# 仪器名称：光谱透射比测试仪

制造厂：北京时代新天测控技术有限公司

型号：ST100

温度：21℃                  湿度：42%RH

仪器条件：波长范围:380~1100nm，测量间隔:5nm

校准人员：邱黛君 程康

1、积分透射比示值误差

| 项目 | 标准值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差 | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比Δτs | 0.863 | 0.8791 | 0.8794 | 0.8795 | 0.879 | 0.016 | U=0.009 |
|  | 0.935 | 0.9378 | 0.938 | 0.9381 | 0.938 | 0.003 | U=0.009 |
|  | 0.961 | 0.9501 | 0.9505 | 0.9503 | 0.950 | -0.011 | U=0.009 |
|  | 0.916 | 0.9223 | 0.9223 | 0.9223 | 0.922 | 0.006 | U=0.009 |
|  | 0.938 | 0.9430 | 0.9433 | 0.9435 | 0.943 | 0.005 | U=0.009 |
| 可见光积分透射比Δτv | 0.860 | 0.8752 | 0.875 | 0.8752 | 0.875 | 0.015 | U=0.009 |
|  | 0.934 | 0.9371 | 0.9375 | 0.9371 | 0.937 | 0.003 | U=0.009 |
|  | 0.965 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9534 | 0.953 | -0.012 | U=0.009 |
|  | 0.916 | 0.9223 | 0.9225 | 0.9223 | 0.922 | 0.006 | U=0.009 |
|  | 0.940 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9434 | 0.943 | 0.003 | U=0.009 |

2、积分透射比重复性

| 项目 | 测量值 |  |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比s（τs） | 0.9220 | 0.9220 | 0.9230 | 0.9220 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0004 |
| 可见光积分透射比s（τv） | 0.9223 | 0.9220 | 0.9230 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9232 | 0.0004 |

3、仪器稳定性

| 时间/min | 0 min | 10 min | 20min | 30 min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 0.9501 | 0.9515 | 0.9535 | 0.9532 | 0.003 |

五、实验结论

本实验严格按照校准规范中的校准方法执行，实验数据可靠，通过以上实验，验证了本校准规范所制定的校准项目和方法的可操作性，计量参数指标制定的合理性。