中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××—××××

光伏用透光率测定仪校准规范

Calibration Specification for Transmittance Meters

for Photovoltaics

（征求意见稿）

××××-××-××发布             ××××-××-××实施

国家市场监督管理总局 发布

JJF ××××-××××

光伏用透光率测定仪

校准规范

Calibration Specification for

Transmittance Meters for Photovoltaics

归口单位：全国光伏专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：山东省计量科学研究院

天合光能股份有限公司

参加起草单位：福建省计量科学研究院

北京奥博泰科技有限公司

秦皇岛先河科技发展有限公司

本规范委托全国光伏专用计量器具计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

邱黛君（山东省计量科学研究院）

程  康（山东省计量科学研究院）

恽亚芬（天合光能股份有限公司）

参加起草人：

隋  峰（山东省计量科学研究院）

何  翔（福建省计量科学研究院）

苑  静（北京奥博泰科技有限公司）

林志强（秦皇岛先河科技发展有限公司）

目  录

引  言	II

1	范围	（1）

2	引用文件	（1）

3	术语和计量单位	（1）

4	概述	（2）

5	计量特性	（3）

5.1积分透射比示值误差	（3）

5.2 积分透射比重复性	（3）

5.3 仪器稳定性	（3）

6	校准条件	（3）

6.1 环境条件	（3）

6.2 测量标准及其他设备	（4）

7	校准项目和校准方法	（4）

7.1 校准前检查	（4）

7.2 透射比示值误差	（4）

7.3 积分透射比重复性	（5）

7.4 仪器稳定性	（6）

8	校准结果表达	（6）

9	复校时间间隔	（7）

附录A光伏用透光率测定仪校准原始记录推荐格式	（8）

附录B光伏用透光率测定仪证书内页推荐格式	（9）

附录C光伏用透光率测定仪证书内页推荐格式	（10）

附录D太阳积分透射比计算公式和太阳光谱辐照度分布表	（13）

附录E可见光透射比计算公式和加权系数表	（15）

引  言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1032-2005《光学辐射计量名词术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支持本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范在制定过程中参考了GB/T 30938-2014《光伏用玻璃光学性能测试方法》，GB/T 2680-2021《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》的相关内容。

本规范为首次发布。

光伏用透光率测定仪校准规范

# 范围

- 本规范适用于波长范围（300~1100）nm的光伏用透光率测定仪的校准。

# 引用文件

- 本规范引用了下列文件：

JJG 1034 光谱光度计标准滤光器

JJF 1032-2005光学辐射计量名词术语及定义

GB/T 2297-1989 太阳光伏能源系统术语

GB/T 2680-2021建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定

GB/T 17683.1-1999 太阳能 在地面不同接收条件下太阳光谱辐照度标准 第1部分：大气质量1.5的法向直接日射辐照度和半球向日射辐照度

ISO 9845-1：2022  太阳能 在地面不同接收条件下的太阳光谱辐照度 第1部分：大气质量1.5的法向直接日射辐照度和半球向日射辐照度（Solar energy—Reference solar spectral irradiance at the ground at different receiving conditions—Part 1: Direct normal and hemispherical solar irradiance for air mass 1.5）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语和计量单位

以下术语和定义适用于本规范。

3.1　光谱透射比 spectrum transmittance

在入射辐射的光谱组成、偏振状态和几何分布指定条件下，透射的光谱通量与入射光谱通量之比。它的符号为τ（λ），单位为1。

［来源：JJF 1032-2005，4.17］

3.2　AM1.5条件 AM1.5 condition

标定和测试地面用（AM=1.5）太阳电池所规定的太阳的辐照度和光谱分布。

［来源：GB/T 2297-1989，5.9］

3.3　太阳光谱辐照度 spectral solar irradiance

在某一给定波长λ处，单位波长间隔的太阳辐照度E。它的符号为Eλ，单位为W·m-2·nm-1。

［来源：GB/T 17683.1-1999，2.5］

3.4　太阳光谱积分透射比 solar spectrum integrated transmittance

一定波长范围内，在大气质量1.5的标准太阳光谱辐照度分布条件下,透射光通量和入射光通量之比（计算公式见附录D）。它的符号为τs，单位为1。

［来源：GB/T 2680-2021，3.3，有修改］

3.5　可见光积分透射比 visible light integrated transmittance

可见光谱380nm~780nm范围内，CIE标准照明体D65条件下，CIE标准明视觉函数为接收条件的透过光通量和入射光通量之比(计算公式见附录E)。它的符号为τv，单位为1。

［来源：GB/T 2680-2021，3.1，有修改］

# 概述

光伏用透光率测定仪（以下简称测定仪）是用于测量光伏玻璃透光率值的专用仪器，广泛应用于光伏玻璃制造行业。测定仪由光源系统，单色器，准直系统，积分球，光电探测器，信号处理等部分组成。工作测量原理如下：光源系统发出的光束经单色器和准直系统后，垂直穿过被测样品，产生的直接透射光和散射光进入积分球内，经多次漫反射后由探测器接收，得到被测样品的透光率值。测定仪原理示意图如图1所示。

测试样品

探测器

信号处理单元

积分球

光源

汇聚透镜

准直透镜

单色器

图1  光伏用透光率测定仪原理示意图

# 计量特性

# 5.1积分透射比示值误差

太阳光谱积分透射比示值误差不超过±0.03；

可见光积分透射比值误差不超过±0.025。

# 5.2 积分透射比重复性

太阳光谱积分透射比重复性不大于0.001；

可见光积分透射比重复性不大于0.001。

# 5.3 仪器稳定性

30min内仪器稳定性不大于0.005。

注：以上所有指标不用于合格性判别，仅供参考。

# 校准条件

## 6.1 环境条件

6.1.1 温度应为（23±5）℃，相对湿度应小于85%。

6.1.2 校准环境清洁，没有电场、强磁场和振动等因素的干扰。

## 6.2 测量标准及其他设备

透射比标准片一套5片，中心有效测试区域直径不小于30 mm，且满足以下条件：

a）标准中性滤光片3片：太阳光谱和可见光积分透射比值为（0.85～0.89）、（0.90～0.94）和（0.95～0.98）各1块，且相邻标准片的积分透射比值之差不小于0.02，本规范用分别用T1，T2，T3分别表示上述3片标准片。

b）太阳能电池用透射比标准片：包含压花原片玻璃和压花镀膜玻璃各1片，太阳光谱和可见光积分透射比值分别为（0.91～0.93）和（0.93～0.95），本规范用T4，T5表示上述标准片。

透射比标准片应经计量技术机构校准，光谱范围应包含300nm~1100nm，扩展不确定度U=0.008（k=2）。

# 校准项目和校准方法

## 7.1 校准前检查

设定测定仪的测量条件，波长扫描范围(300~1100）nm，扫描间隔为5nm，按照仪器说明书要求调整测定仪，调整完成后使测定仪处于正常工作状态。

注：测定仪的波长范围和测量间隔达不到设定的要求时，可根据仪器最大波长范围及最小扫描间隔设定。

## 7.2 透射比示值误差

分别将透射比标准片置于图1样品位置，测量T1~T5透射比标准片的太阳光谱积分透射比和可见光积分透射比，每块标准片分别测量3次，取3次测量的平均值与标准值之差为示值误差，太阳光谱积分透射比示值误差Δτs和可见积分透射比示值误差Δτv按式（1）～（4）计算。

（1）

（2）

（3）

（4）

式（1）～（4）中：

Δτs ——太阳光谱积分透射比示值误差；

Δτv ——可见光积分透射比示值误差；

——3次测量的太阳光谱积分透射比的算术平均值；

——3次测量的可见光积分透射比的算术平均值；

τs0  ——太阳光谱积分透射比的标准值；

τv0  ——可见光透积分射比的标准值；

i    ——测量次数，i=1，2，3。

## 7.3 积分透射比重复性

按照7.2测量步骤，重复测量T4透射比标准片6次，取标准偏差作为该仪器的重复性s，见式（5）、（6）。

（5）

（6）

式中：

——6次测量的太阳光谱积分透射比的算术平均值；

——6次测量的可见光积分透射比的算术平均值；

s（τs）——太阳光谱积分透射比重复性；

s（τv）——可见光积分透射比重复性；

τs，j ——第j次测量的太阳光谱积分透射比，j=1，2……6。

τv，j ——第j次测量的可见光积分透射比，j=1，2……6。

n  ——测量次数，n=6。

## 7.4 仪器稳定性

按照7.2测量步骤，测量T3透射比标准片，每间隔10min测量1次太阳光谱积分透射比值，记录30min，测量结果的最大值与最小值之差作为仪器稳定性，按公式（7）计算仪器稳定性σ。

（7）

式中： ——太阳光谱积分透射比的最大值测量值;

——太阳光谱积分透射比的最小值测量值。

# 校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证书或报告至少包括以下信息：

a) 标题：如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地址（如果与实验室的地址不同）

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 送校单位的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及测量不确定度的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识以及签发日期；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

0) 未经实验室书面批准，不得部分复印证书或报告的声明。

# 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议一般不超过1年。

# 附录A

光伏用透光率测定仪校准原始记录推荐格式

校准证书编号:

送校单位：                                 地址：

| 仪器名称 |  |  | 型 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 湿度 | %RH |
| 校准日期 |  | 校准员 |  |  |  |  | 核验员 |  |

校准使用的主要标准器及配套设备

| 名称 | 测量范围 | 扩展不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书号 | 证书有效期至 | 溯源机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪器测量条件：

1、积分透射比示值误差

| 项目 | 标准值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差 | 不确定度U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比Δτs |  |  |  |  |  |  |  |
| 可见光积分透射比Δτv |  |  |  |  |  |  |  |

2、重复性

| 项目 | 测量值 |  |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光谱积分透射比s（τs） |  |  |  |  |  |  |  |
| 可见光积分透射比s（τv） |  |  |  |  |  |  |  |

3、仪器稳定性

| 时间/min | 0 min | 10 min | 20 min | 30 min | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |  |  |  |

4、备注：

# 附录B

光伏用透光率测定仪校准证书内页推荐格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

校  准  结  果

仪器测量条件：

1.积分透射比示值误差

| 太阳光谱积分透射比τs |  |  |  | 可见光积分透射比τv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 测量值 | 示值 误差 | 不确定度U | 标准值 | 测量值 | 示值 误差 | 不确定度U |

2.重复性

太阳光谱积分透射比τv：

可见光积分透射比τv：

3.仪器稳定性：

以下空白

# 附录C

积分透射比示值误差的不确定度评定示例

C.1　测量方法

根据被测仪器说明书，按照7.1步骤进行仪器调整后，测量透射比标准片积分透射比，重复测量3次，取3次太阳光谱积分透射比的算术平均值与标准值之差为示值误差，本文以T4透射比标准片的示值误差为示例，进行太阳光谱积分透射比示值误差的不确定度评定，其余透射比标准片示值误差的不确定度分析可参考执行。

C.2　测量模型

（C.1）

式中：

——太阳光谱积分透射比示值误差；

——3次测量的太阳光谱积分透射比平均值；

——太阳光谱积分透射比标准值；

灵敏系数计算如下：

；                   （C.2）

C.3　标准不确定度的评定

C.3.1　被测仪器的测量重复性引入的标准不确定度分量u1

被测仪器对T4透射比标准片重复测量10次，10次独立测量值见表C.1。

表C.1  10次积分透射比测量值数据

| 积分透射比测量值 |  |  |  |  | 平均值 | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9172 | 0.9162 | 0.9172 | 0.9162 | 0.9171 | 0.9169 | 0.00052 |
| 0.9174 | 0.9168 | 0.9174 | 0.9162 | 0.9173 |  |  |

由测量重复性引入的标准不确定度采用A类评定的方法进行计算。根据贝塞尔公式计算单次测量标准偏差为s=0.00052, 按照本规范中规定，示值误差的测量结果为测量3次的平均值与标准值之差，因此

C.3.2　透射比标准片溯源引入的标准不确定度分量u2

根据透射比标准片的溯源证书可得U=0.008（k=2）,则引入的标准不确定度为：

C.3.3　透射比标准片不均匀性引入的标准不确定度分量u3

选取透射比标准片的中心点，偏离中心点2mm上下左右共5个位置分别测量，测得值分别为0.9172，0.9179，0.9155，0.9167，0.9158，按均匀分布，则引入的标准不确定度为：

C.3.4　透射比标准片年变化量引入的标准不确定度分量u4

参考JJG 1034 光谱光度标准滤光器检定规程要求，标准滤光器的年变化量不大于0.005,按均匀分布，则引入的标准不确定度为：

C.4　不确定度分量汇总表

不确定度分量汇总见表C.２。

表C.2　标准不确定度一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 1 | 0.00030 |
| u2 | 透射比标准片溯源 | -1 | 0.0040 |
| u3 | 透射比标准片不均匀性 | -1 | 0.0014 |
| u4 | 透射比标准片年变化量 | -1 | 0.0028 |

C.5　合成标准不确定度

由于各分量之间相互独立，则方差公式为：

（C.3）

代入方差公式（C.3）计算合成标准不确定度：

C. 6　扩展不确定度的评定

取包含因子k=2,

则，U(Δ)=0.011（k=2）

# 附录D

太阳光谱积分透射比计算公式和太阳光谱辐照度分布表

D.1 太阳光谱积分透射比计算公式

太阳光谱积分透射比计算公式为：

（D.1）

由于光谱透射比和太阳光谱辐照度通常被认为是离散数值，因此得出公式（D.2），由公式（D.2）计算的太阳光谱积分透射比值τs。

（D.2）

式中：

τ（λ）——光谱透射比，1；

λ1      ——太阳光谱透射比起始波长，nm；

λ2      ——太阳光谱透射比终止波长，nm；

Eλ      ——大气质量AM=1.5时的太阳光辐照度度分布（见表D.1），W·m-2·nm-1；

Δλ   ——波长间隔，nm；

τs      ——太阳光谱积分透射比，1。

D.2 太阳光谱辐照度分布表

表D.1 太阳光谱辐照度分布

| 波长nm | Eλ W/m2/nm | 波长nm | Eλ W/m2/nm | 波长nm | Eλ W/m2/nm | 波长nm | Eλ W/m2/nm | 波长nm | Eλ W/m2/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0.0010 | 485 | 1.5683 | 670 | 1.4196 | 855 | 0.9130 | 1040 | 0.6717 |
| 305 | 0.0165 | 490 | 1.6224 | 675 | 1.3958 | 860 | 0.9882 | 1045 | 0.6645 |
| 310 | 0.0509 | 495 | 1.6485 | 680 | 1.3969 | 865 | 0.9632 | 1050 | 0.6546 |
| 315 | 0.1363 | 500 | 1.5451 | 685 | 1.3748 | 870 | 0.9676 | 1055 | 0.6485 |
| 320 | 0.2053 | 505 | 1.5635 | 690 | 1.1821 | 875 | 0.9269 | 1060 | 0.6359 |
| 325 | 0.2789 | 510 | 1.5481 | 695 | 1.2714 | 880 | 0.9396 | 1065 | 0.6291 |
| 330 | 0.4714 | 515 | 1.5314 | 700 | 1.2823 | 885 | 0.9442 | 1070 | 0.6047 |
| 335 | 0.4639 | 520 | 1.5236 | 705 | 1.3214 | 890 | 0.9239 | 1075 | 0.5925 |
| 340 | 0.5018 | 525 | 1.5781 | 710 | 1.3175 | 895 | 0.8136 | 1080 | 0.5972 |
| 345 | 0.4590 | 530 | 1.5446 | 715 | 1.2587 | 900 | 0.7426 | 1085 | 0.5933 |
| 350 | 0.5280 | 535 | 1.5535 | 720 | 0.9855 | 905 | 0.8171 | 1090 | 0.5557 |
| 355 | 0.6114 | 540 | 1.4825 | 725 | 1.0380 | 910 | 0.6247 | 1095 | 0.5207 |
| 360 | 0.5982 | 545 | 1.5435 | 730 | 1.1285 | 915 | 0.6784 | 1100 | 0.4858 |
| 365 | 0.6236 | 550 | 1.5399 | 735 | 1.2178 | 920 | 0.7441 | 1105 | 0.5064 |
| 370 | 0.7551 | 555 | 1.5634 | 740 | 1.2195 | 925 | 0.7111 | 1110 | 0.4790 |
| 375 | 0.5893 | 560 | 1.4740 | 745 | 1.2497 | 930 | 0.4321 | 1115 | 0.2499 |
| 380 | 0.7008 | 565 | 1.5201 | 750 | 1.2341 | 935 | 0.2508 | 1120 | 0.1419 |
| 385 | 0.6736 | 570 | 1.4816 | 755 | 1.2383 | 940 | 0.4718 | 1125 | 0.1443 |
| 390 | 0.7970 | 575 | 1.4777 | 760 | 0.2660 | 945 | 0.3682 | 1130 | 0.0706 |
| 395 | 0.8077 | 580 | 1.5020 | 765 | 0.6860 | 950 | 0.1473 | 1135 | 0.0155 |
| 400 | 1.1141 | 585 | 1.5324 | 770 | 1.1608 | 955 | 0.3412 | 1140 | 0.2560 |
| 405 | 1.1511 | 590 | 1.3709 | 775 | 1.1771 | 960 | 0.4207 | 1145 | 0.1460 |
| 410 | 1.0485 | 595 | 1.4308 | 780 | 1.1636 | 965 | 0.5037 | 1150 | 0.1216 |
| 415 | 1.2258 | 600 | 1.4753 | 785 | 1.1586 | 970 | 0.6346 | 1155 | 0.3132 |
| 420 | 1.1232 | 605 | 1.4895 | 790 | 1.0910 | 975 | 0.5899 | 1160 | 0.2865 |
| 425 | 1.2488 | 610 | 1.4686 | 795 | 1.0932 | 980 | 0.6047 | 1165 | 0.3886 |
| 430 | 0.8746 | 615 | 1.4697 | 800 | 1.0725 | 985 | 0.6882 | 1170 | 0.4587 |
| 435 | 1.2452 | 620 | 1.4739 | 805 | 1.0545 | 990 | 0.7323 | 1175 | 0.4524 |
| 440 | 1.3499 | 625 | 1.4026 | 810 | 1.0559 | 995 | 0.7518 | 1180 | 0.4407 |
| 445 | 1.4619 | 630 | 1.3924 | 815 | 0.8952 | 1000 | 0.7353 | 1185 | 0.4074 |
| 450 | 1.5595 | 635 | 1.4458 | 820 | 0.8619 | 1005 | 0.6817 | 1190 | 0.4624 |
| 455 | 1.5224 | 640 | 1.4340 | 825 | 0.9694 | 1010 | 0.7191 | 1195 | 0.4470 |
| 460 | 1.5291 | 645 | 1.4567 | 830 | 0.9160 | 1015 | 0.7082 | 1200 | 0.4483 |
| 465 | 1.5350 | 650 | 1.3594 | 835 | 1.0032 | 1020 | 0.6990 | 1205 | 0.4369 |
| 470 | 1.5077 | 655 | 1.3499 | 840 | 1.0157 | 1025 | 0.6975 | 1210 | 0.4534 |
| 475 | 1.6185 | 660 | 1.3992 | 845 | 1.0165 | 1030 | 0.6906 | 1215 | 0.4278 |
| 480 | 1.6181 | 665 | 1.4214 | 850 | 0.8937 | 1035 | 0.6823 | 1220 | 0.4581 |
| 注：本表给出了波长间隔5nm、300nm~1220nm波长范围的太阳光谱辐照度分布数据，其余太阳光波长的光谱辐照度分布数据可查阅ISO 9845-1：2022。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录E

可见光积分透射比计算公式和加权系数表

E.1 可见光积分透射比计算公式

可见光积分透射比计算公式为：

（E.1）

式中：

τ（λ）——光谱透射比，1；

Dλ      ——CIE标准照明体D65的相对光谱分布功率，1；

V（λ）——光谱光视效率，1；

Δλ   ——波长间隔（此处Δλ=10nm），nm；

τv      ——可见积分透射比，1。

E.2 可见光积分透射比的加权系数表

表E.1数据为CIE标准照明体D65的相对光谱分布功率Dλ与光谱光视效率V（λ）和波长间隔Δλ的乘积，Δλ=10nm。

表E.1 可见光积分透射比的加权系数

| 波长/nm | DλV(λ)Δλ | 波长/nm | DλV(λ)Δλ |
| --- | --- | --- | --- |
| 380 | 0.0000 | 590 | 6.3306 |
| 390 | 0.0005 | 600 | 5.3542 |
| 400 | 0.0030 | 610 | 4.2491 |
| 410 | 0.0103 | 620 | 3.1502 |
| 420 | 0.0352 | 630 | 2.0812 |
| 430 | 0.0948 | 640 | 1.3810 |
| 440 | 0.2274 | 650 | 0.8070 |
| 450 | 0.4194 | 660 | 0.4612 |
| 460 | 0.6663 | 670 | 0.2485 |
| 470 | 0.9850 | 680 | 0.1255 |
| 480 | 1.5189 | 690 | 0.0536 |
| 490 | 2.1336 | 700 | 0.0276 |
| 500 | 3.3491 | 710 | 0.0146 |
| 510 | 5.1393 | 720 | 0.0057 |
| 520 | 7.0523 | 730 | 0.0035 |
| 530 | 8.7990 | 740 | 0.0021 |
| 540 | 9.4427 | 750 | 0.0008 |
| 550 | 9.8077 | 760 | 0.0001 |
| 560 | 9.4306 | 770 | 0.0000 |
| 570 | 8.6891 | 780 | 0.0000 |
| 580 | 7.8994 | — | — |

JJF ××××—××××