无创非自动电子血压计检定规程实验报告

1、 试验目的:

验证编写的无创非自动电子血压计吉林省地方检定规程,是否适用于无创非自动电子血压计的检定。

2、 试验设备：

经过校准的血压计测量设备一套、经过校准的秒表、温度计、气压计以及无创非自动电子血压计。

表1 试验设备

| 试验设备 | 生产厂家 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精密血压表 | 西仪 | BXY-250 | 971 |
| 秒表 | AnyTime | D-203 | 3 |
| 辅助设备 | - | - | - |
| 温湿度计 | 天津津南工美 | GJWS-A2 | 3 |
| 被检无创非自动电子血压计 | 汉王 | KSY6600A | 0015 |
|  | 博康 | BK1016B | 0648 |

3、试验方法：

试验方法按照 JJG（吉）XXX—2025《无创非自动电子血压计检定规程》执行。

表2 检定项目

| 检定项目 | 计量要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 满足 JJG XXX(吉)-2025《无创非自动电子血压计检定规程》中6.1 外观要求 |
| 测量范围 | 至少满足0.0kPa～34.7kPa(0mmHg～260mmHg) |
| 气密性检查 | 若采用橡皮球造压，则皮球上的气阀旋钮旋紧时应不漏气，旋松时应不会脱落；止气阀应有止气作用。 被检血压计的气压系统应有良好的气密性，在 1min 内空气泄漏导致的压力下降值不超过 0.5kPa（3.75mmHg），后续检定和使用中检验不应超过0.8kPa（6mmHg）。 |
| 示值误差 | 首次检定，后续检定和使用中检验：±0.4kPa(±3mmHg) |

4、试验数据：

依据编写的检定规程所示的检定方法对不同厂家不同型号的无创非自动电子血压计进行检定试验，试验数据如下：

表4 无创非自动电子血压计试验数据

| 一、外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 被检设备 |  |  | - 外观（标识/外壳/数显） |  |  | - 测量范围 |  |  | - 是否符合要求 |  |  |
| - 汉王KSY6600A（0015） |  |  | - 标识完整，外壳平整，数显清晰无缺线。 |  |  | - 0.0kPa～34.7kPa |  |  | - 是 |  |  |
| - 博康BK1016B（0648） |  |  | - 标识完整外壳平整，数显清晰无缺线。 |  |  | - 0.0kPa～34.7kPa |  |  | - 是 |  |  |
| 二、气密性检查数据（单位：kPa）（本次为首次检定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 被检设备 |  | - 第3min示值 |  |  | - 第5min示值 | - 压力下降值 |  | - 允许值 |  |  | - 是否合格 |
| - 汉王KSY6600A（0015） |  | - 34.7 |  |  | - 34.4 | - 0.3 |  | - ≤0.5kPa |  |  | - 是 |
| - 博康BK1016B（0648） |  | - 34.7 |  |  | - 34.3 | - 0.4 |  | - ≤0.5kPa |  |  | - 是 |
| - 三、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被检设备 | 标准器示值 |  |  | 数显示值（单位：kPa） |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |
|  |  |  |  | 第一次降压 |  |  | 第二次降压 |  |  |  |  |
| 汉王KSY6600A（0015） | 34.7 |  |  | 34.7 |  |  | 34.7 |  |  | 0.0 |  |
|  | 26.7 |  |  | 26.6 |  |  | 26.7 |  |  | 0.1 |  |
|  | 18.7 |  |  | 18.6 |  |  | 18.7 |  |  | 0.1 |  |
|  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.6 |  |  | 0.1 |  |
|  | 2.7 |  |  | 2.6 |  |  | 2.7 |  |  | 0.1 |  |
| 被检设备 | 标准器示值 |  |  | 数显示值（单位：kPa） |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |
|  |  |  |  | 第一次降压 |  |  | 第二次降压 |  |  |  |  |
| 博康BK1016B（器号0648） | 34.7 |  |  | 34.6 |  |  | 34.7 |  |  | 0.1 |  |
|  | 26.7 |  |  | 26.7 |  |  | 26.6 |  |  | 0.1 |  |
|  | 18.7 |  |  | 18.7 |  |  | 18.7 |  |  | 0.0 |  |
|  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 0.0 |  |
|  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.6 |  |  | 0.1 |  |

- 模拟柱示值误差

| 被检设备 | 标准器示值 | 模拟柱示值 无□ |  | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次降压 | 第二次降压 |  |
| 博康BK1016B（器号0648） | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 0.1 |
|  | 26.7 | 26.6 | 26.8 | 0.1 |
|  | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 0.1 |
|  | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 0.1 |
|  | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 |

图1  汉王KSY6600A无创非自动电子血压计示值误差实验检测结果

图2  博康BK1016B无创非自动电子血压计示值误差实验检测结果

5、实验结果与讨论

（1）实验结果

汉王KSY6600A（0015）：外观、测量范围、气密性、示值误差均符合规程要求，检定合格；

博康BK1016B（0648）：各项检定项目均满足JJG（吉）XXX—2025要求，检定合格。

（2）讨论

误差控制：实验通过控制降压速度（2～3kPa/s）、提前检查气路密封性，减少操作误差对结果的影响；

设备特性：两台设备在低压检定点（2.7kPa）误差均较小，高压检定点（34.7kPa）示值稳定，无明显漂移，计量性能可靠。

6、结论

依据JJG（吉）XXX—2025，汉王KSY6600A（器号0015）、博康BK1016B（器号0648）两台无创非自动电子血压计的外观、测量范围、气密性及示值误差均符合规程要求，判定为检定合格，建议按规程要求每1年进行一次后续检定。

以上对无创非自动电子血压计提出的计量要求是合理的，测试方法适用于无创非自动电子血压计，且具有可操作性。