JJF（吉）XXX—2025

Calibration Specification for Clamp Ammeter Verification Devices

钳形电流表检定装置校准规范

吉 林 省 地 方 计 量 技 术 规 范

吉林省市场监督管理厅发 布

2025-XX-XX发布                              2025-XX-XX实施

钳形电流表检定装置校准规范

Calibration Specification for               JJF（吉）XXX-2025

Clamp Ammeter Verification Devices

归  口 单 位：吉林省市场监督管理厅

主要起草单位：吉林省计量科学研究院

参加起草单位：国网吉林省电力有限公司营销服务中心

本规范由吉林省计量科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

钱芸  （吉林省计量科学研究院）

姚锡明  （吉林省计量科学研究院）

凌子松  （吉林省计量科学研究院）

付帅  （吉林省计量科学研究院）

参加起草人：

于旭  （国网吉林省电力有限公司营销服务中心）

# 目   录

引   言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和计量单位	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（2）

5.1  示值误差：	（2）

5.2  最大允许误差	（2）

5.3  调节细度	（2）

5.4  短期稳定度	（2）

5.5  失真度	（2）

5.6   纹波系数	（2）

6  校准条件	（2）

6.1  环境条件	（2）

6.2  测量标准及其他设备	（3）

7  校准项目和校准方法	（3）

7.1  校准项目	（3）

7.2  校准方法	（3）

8  校准结果表达	（6）

9  复校时间间隔	（6）

附录A  交流电流示值误差校准不确定度评定示例	（7）

附录B  校准原始记录格式	（9）

附录C  校准证书内页格式	（10）

引   言

本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

钳形电流表检定装置校准规范

1范围

本规范适用于直流或交流频率为（45～400）Hz、电流（0.1～2000）A单匝式钳形电流表检定装置的校准。不适用于等安匝法钳形电流表检定装置的校准。

2引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1075 钳形电流表校准规范

JJF 1284交直流电表校验仪校准规范

JJF 1638 多功能标准源校准规范

JJG 1186 直流电能表检定装置检定规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3术语和计量单位

3.1  纹波

在直流电流输出时，叠加在直流上的交流分量。[JJG 1186-2022，术语3.1]

注：纹波的大小通常采用有效值或峰值来表示，本规范采用有效值表示。

3.2  纹波系数

输出纹波电流的有效值与输出直流电流之比，采用百分数（%）表示。[JJG 1186-2022，术语3.2]

4  概述

钳形电流表检定装置用于校准交直流钳形电流表。可直接输出大范围的交直流电流。

钳形电流表检定装置主要由微控制器、电流发生器、输出放大变换器、单匝线圈、显示模块、控制调节器和通讯模块等组成。其原理结构图见图1。

控制

调节器

通讯

模块

显示

模块

微控制器

图1 单匝式钳形电流表检定装置原理结构图

输出放大

变换器

电流发生器

单匝线圈

5计量特性

# 5.1  示值误差：

用公式（1）和公式（2）表示：

（1）

式中：

△—示值误差，A；

Ix—钳形电流表检定装置电流输出示值，A；

Is—电流输出标准值，A。

（2）

式中：

γ—相对示值误差，A。

# 5.2  最大允许误差

对于多量程的被检，各量程允许有不同的最大允许误差指标。对于交流电流，在同一量程下，不同的频段也允许有不同的最大允许误差指标。

最大允许误差用公式（3）表示，相对最大允许误差用公式（4）表示：

（3）

式中：

△MPE—最大允许误差，A；

Ix—钳形电流表检定装置电流输出示值，A；

Im—钳形电流表检定装置电流输出量程值，A；

a—与输出示值有关的误差系数；

b—与输出量程值有关的误差系数，且要求a>b。

γMPE=∆MPEIX×100%=±a%+b%ImIx×100%        （4）

式中：

γMPE—相对最大允许误差。

# 5.3  调节细度

调定电流的不连续量一般不大于量程最大允许误差绝对值的1/10。

# 5.4  短期稳定度

在规定的时间间隔（30s）内，其最大变化量的相对误差不超过量程相对最大允许误差绝对值的1/2。

# 5.5  失真度

交流电流的失真度一般不大于1%。

# 5.6  纹波系数

直流电流的纹波系数一般不大于1%。

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

6校准条件

# 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（20±2）℃；

6.1.2  相对湿度：（55±20）%；

6.1.3  电源电压：（220±22）V；

6.1.4  电源频率：（50±0.5）Hz；

6.1.5  其他：周围无明显影响测量结果的机械振动、电磁干扰等。

# 6.2  测量标准及其他设备

校准时所需的标准器及配套设备见表1，根据被校钳形电流表检定装置的实际需求及采用的校准方法选择。

校准时由标准器、配套设备及环境条件所引起的扩展不确定度（k=2）不大于钳形电流表检定装置最大允许误差绝对值的1/3。标准器的测量范围应能覆盖钳形电流表检定装置的输出范围。

表1 标准器及配套设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 用途及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准电流表（穿心式） | 标准表法，校准电流输出示值误差； 校准电流调节细度； 校准输出电流30s稳定度； 校准直流电流纹波； 校准交流电流失真度 |
| 2 | 交直流I/V转换标准（穿心式） | 电流/电压转换装置法，校准电流输出示值误差； 校准电流调节细度； 校准输出电流30s稳定度； 校准直流电流纹波； 校准交流电流失真度 |
| 3 | 标准数字电压表 | 电流/电压转换装置法测量电压，校准电流输出； 校准输出电流30s稳定度； 校准电流调节细度 |
| 4 | 真有效值交流电压表 | 校准直流电流纹波系数 |
| 5 | 失真度测量设备 | 校准交流电流失真度 |

7  校准项目和校准方法

# 7.1  校准项目

表2 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交直流电流示值误差 | 5.1、5.2 | 7.2.3 |
| 2 | 交直流电流调节细度 | 5.3 | 7.2.4 |
| 3 | 输出电流30s稳定度 | 5.4 | 7.2.5 |
| 4 | 交流电流失真度 | 5.5 | 7.2.6 |
| 5 | 直流电流纹波系数 | 5.6 | 7.2.7 |

# 7.2  校准方法

7.2.1  外观及通电检查

被校准钳形电流表检定装置应外观良好，无影响正常工作的机械损伤；

装置名称、型号、出厂编号、生产单位或商标、生产日期、供电电源电压及频率、各接线端柱或输出端口应标识清晰；

附件应齐全；

各开关、旋钮、按键应能正常工作；

显示功能应正常，电气工作正常；

按照被校准钳形电流表检定装置使用说明书的要求和规定进行预热和预调。

7.2.2  校准点的选择

a）对于多量程的钳形电流表检定装置，通常选取相对示值误差最小的量程为基本量程，其余量程为非基本量程。

b）校准点选取原则：基本量程均匀选取不少于5个校准点，非基本量程选取50%量程点和100%量程点。

c）交流频率的选取：在50Hz频率下校准。

d）也可根据用户要求选取基本量程、校准频率、校准点。

7.2.3  交直流电流示值误差

在参考环境条件下，被校钳形电流表检定装置和标准器预热（30min）后对交直流电流示值误差进行校准。

7.2.3.1  标准表法

按图2接线，记录钳形电流表检定装置输出电流示值Ix和标准电流表（穿心式）测量值（标准值）Is，电流示值误差用公式（1）计算。

图2 标准表法接线图

标准电流表

钳形电流表

I

检定装置

7.2.3.2  电流/电压转换装置法

被校钳形电流表检定装置、交直流I/V转换标准、标准数字电压表按图3接线，记录钳形电流表检定装置输出电流示值和标准数字电压表测量值，则电流示值误差用公式（5）计算：

△I=IX-K1·US                              （5）

△I—电流示值误差，A；

Ix—被校钳形电流表检定装置电流输出值，A；

Us—标准数字电压表电压测量值，V；

K1—交直流I/V转换标准的标称比例，A/V。

钳形电流表

I

检定装置

交直流

U

I/V转换标准

U 标准数字电压表

图3 电流/电压转换装置法接线图

使用电流/电压转换装置法校准钳形电流表检定装置交流电流输出时，需要注意标准数字电压表输入阻抗不够高带来的影响，在较高频率时，应使用较短的同轴线作为测试导线。

7.2.4  交直流电流调节细度

按图2或者图3接线，在被校钳形电流表检定装置的基本量程校准其调节细度，按最小调节细度调整被校的电流输出，读取被调节量的不连续量，应符合5.3要求。

7.2.5  输出电流30s稳定度

选择被校基本量程的满度值作为校准点，按图2或者图3接线，可与电流示值误差校准同时进行。记录校准点在规定时间间隔（30s）内标准电流值的最大值和最小值。用公式（6）计算稳定度。

（6）

式中：

δ—规定时间间隔内校准点输出稳定度，%；

IMAX—规定时间间隔内校准点标准电流最大值，A；

IMIN—规定时间间隔内校准点标准电流最小值，A；

I0—校准点输出示值，A。

具有交流电流和直流电流输出的钳形电流表检定装置，应分别对交流电流和直流电流测量稳定度。

7.2.6  交流电流失真度

交流电流失真度校准在交流电流基本量程进行，输出电流为满量程值，频率为50Hz。或参考钳形电流表检定装置说明书的要求进行。可采用以下两种方法进行：

- 按图2接线，采用具有失真度测量功能的标准电流表（穿心式）对被校钳形电流表检定装置交流电流输出进行失真度校准。

- 按图4接线，记录失真度测量设备的测量值。

图4 交流电流失真度校准b）方法接线图

钳形电流表

I

检定装置

交直流

U

I/V转换标准

U 失真度测量设备

U 标准数字电压表

7.2.7  直流电流纹波系数

直流电流纹波系数校准在直流电流基本量程进行，输出电流为满量程值。可采用以下两种方法进行：

a）按图2接线，采用具有直流纹波系数测量功能的标准电流表（穿心式）对钳形电流表检定装置的直流电流输出进行纹波系数校准。

b）按图5接线，记录真有效值交流电压表的交流电压测量值，按公式（7）计算直流电流纹波系数。

（7）

式中：

DI—钳形电流表检定装置直流电流纹波系数，%；

Urms—真有效值交流电压表测得的交流电压分量有效值，V；

K1—交直流I/V转换标准的标称比例，A/V；

I_—钳形电流表检定装置直流电流输出示值，A。

图5 直流电流纹波系数校准b）方法接线图

交直流

U

I/V转换标准

真有效值

U

交流电压表

钳形电流表

I

检定装置

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反应，校准证书应至少包括以下信息：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校准对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用计量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书和校准报告签发人的签名、职位或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书内页格式见附录C。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

交流电流示值误差校准不确定度评定示例

A.1概述

A.1.1环境条件：环境温度20.0℃，相对湿度60%。

A.1.2被测对象：钳形电流表检定装置，MPE：±0.1%。

A.1.3测量方法：采用本规范7.2.3.1标准表法，按本规范图2接线，被校装置输出待校准值，标准电流表（穿心式）显示读数，待稳定后，记录标准电流表读数，得到被校装置的电流示值误差。

A.2测量模型及不确定度传播公式

A.2.1测量模型

（A.1）

式中：

△—电流示值误差，A；

Ix—被校准钳形电流表检定装置电流输出设定值（输出示值），A；

Is—标准电流表的电流测量值（标准值），A。

A.2.2不确定度传播公式

（A.2）

式中，灵敏度系数为：C1= 1, C2= -1。

A.3标准不确定度评定

以交流电流100A50Hz校准点为例进行不确定度分析。

A.3.1由测量重复性引入的标准不确定度u1(IS)（A类评定）

被校钳形电流表检定装置输出100A50Hz，记录标准电流表显示值。

标准电流表10次读数如表A.1所示。

表A.1 标准电流表的10次读数

| 测量序号 | 测量值（A） |
| --- | --- |
| 1 | 100.032 |
| 2 | 100.021 |
| 3 | 100.017 |
| 4 | 100.013 |
| 5 | 100.004 |
| 6 | 100.025 |
| 7 | 100.029 |
| 8 | 100.018 |
| 9 | 100.016 |
| 10 | 100.005 |

测量的平均值：

单次测量标准偏差：

取单次测量作为测量结果，因此u1Is=sIS=0.0092A。

A.3.2由标准电流表准确度引入的标准不确定度u2(IS)（B类评定）

标准电流表经校准，符合技术指标要求，根据说明书可知，最大允许误差为±0.02%，则变化半宽为a=0.02%，为均匀分布，包含因子      ,则：

u2IS=100×0.02%/3A≈0.012A

A.3.3  由标准电流表分辨力引入的标准不确定度u3(IS)

u3IS=0.001A/23≈0.00029A

A.4合成标准不确定度

标准不确定度分量的汇总见表A.2。

表A.2 标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度来源 | 分布类型 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性引入的标准不确定度u1(IS) | -- | -1 | 0.0092A |
| 标准电流表准确度引入的标准不确定度u2(IS) | 均匀分布 | -1 | 0.012A |
| 标准电流表分辨力引入的标准不确定度u3(IS) | 均匀分布 | -1 | 0.00029A |

因测量重复性引入的标准不确定度分量大于标准电流表分辨力引入的标准不确定度分量，为了避免重复计算，故不考虑标准电流表分辨力引入的标准不确定度分量。

各测量不确定度分量彼此互不相关，则被校钳形电流表检定装置交流电流100A50Hz校准点的合成标准不确定度uc为：

uc=u1(Is)2+u2(IS)2≈0.015A

A.5扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=k×uc=2×0.015A=0.030A

相对扩展不确定度为：Urel=3.0×10-4（k=2）

附录B

校准原始记录格式

钳形电流表检定装置校准原始记录

共×页，第×页

记录/证书编号：

| 委托单位 |  | 校准依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 型号规格 |  |
| 制造厂 |  | 环境温度 |  |
| 出厂编号 |  | 相对湿度 |  |
| 校准日期 |  | 校准地点 |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.外观及通电检查：

2.交直流电流示值误差

标准表法

| 量程/频率（Hz） | 输出示值（A） | 标准值（A） | 示值误差（A） | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

交直流转换装置法      交直流I/V转换比例：

| 量程/频率（Hz） | 标准电压表 输出值（V） | 输出示值（A） | 标准值（A） | 示值误差（A） | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3．交直流电流调节细度：交流       ；直流       。

4．输出电流30s稳定度

| 功能 | 频率（Hz） | 最大值（A） | 最小值（A） | 稳定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流电流 |  |  |  |  |
| 直流电流 | / |  |  |  |

5．交流电流失真度：

6．直流电流纹波系数：

附录C

校准证书内页格式

证书编号：×××××-××××

| <校准机构授权说明> 校准结果不确定度的评估和描述均符合JJF1059.1的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  | ℃ |  | 地点 |  |  |  |
| 相对湿度 |  | % |  | 其他 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 |  | 不确定度 /准确度等级 |  | 证书编号 |  | 证书有效期至（YYYY-MM-DD） |

第×页  共×页

证书编号：×××××-××××

校准结果

1、外观及通电检查： 2、交直流电流示值误差 2.1直流电流示值误差 量程; 输出示值（A）; 标准值（A）; 示值误差（A）; 测量不确定度. 2.1交流电流示值误差 量程; 频率（Hz）; 输出示值（A）; 标准值（A）; 示值误差（A）; 测量不确定度. 3、交直流电流调节细度：交流 ；直流 。 4、输出电流30s稳定度 功能; 频率（Hz）; 最大值（A）; 最小值（A）; 稳定度（%）. 交流电流. 直流电流; /. 5、交流电流失真度： 6、直流电流纹波系数：

说明： 1.被校准仪器修理后，应立即进行校准。 2.根据客户要求和校准文件规定，通常情况下12个月校准一次。

声明： 1.仅对加盖“×××××校准专用章”的完整证书负责。 2.本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。

校准员：                                 核验员：

第×页  共×页

JJF（吉）XX -2025

吉林省地方计量技术规范

钳形电流表检定装置校准规范

JJF(吉)XX—2025

吉林省市场监督管理厅发布

﹡

版权所有不得翻印

297㎜×210㎜ A4纸

2025年X月第X版    2025年X月第X次印刷