钳形电流表检定装置校准规范

试验报告

主要起草人：钱芸

规范起草组

2025年08月

《钳形电流表检定装置校准规范》试验报告

使用吉林省计量科学研究院标准器，依据编写的JJF（吉）×××-2025钳形电流表检定装置校准规范，校准客车厂的钳形电流表检定装置TD1050A。校准结果见附录。

通过试验得出，JJF（吉）×××-2025钳形电流表检定装置校准规范适用于对钳形电流表检定装置多计量性能的校准。

附录：

钳形电流表检定装置校准记录

记录（证书）编号：× ××× ×                                  第 1 页共3页

| 委托单位 | 中车长春轨道客车股份有限公司 |  |  |  |  | 地 址 |  | 长春市青荫路435路 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校准 计量器具 | 名 称 |  | 钳形电流表检定装置 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  | TD1050A |  |  |
|  | 制造厂 |  | 长沙天恒测控技术有限公司 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  | 1019192301 |  |
| 使用的主要 计量标准器具 | 名 称/ 型号规格 |  |  | 测量范围 | 准确度等级 |  |  |  |  | 编 号 |  |  | 溯源证书号/ 有效期至/溯源单位 |
|  | 数字多用表 8508A |  |  | 直流电压：10mV1000V 交流电压：100mV1000V 直流电流：100A20A 交流电流：100A20A 电阻：1010M 频率：10Hz100kHz | DCV：Urel=（415）10-6 ACV(40Hz20kHz)： Urel=（12）10-4 DCI：Urel=（345）10-5 ACI(40Hz5kHz)： Urel=（430）10-4 电阻：Urel=（15）10-5 频率：Urel=（12）10-5 以上 k=2 |  |  |  |  | 197464468 |  |  | DCsy2025-00173 /2026-01-23 /中国计量科学研究院 902312500 /2026-01-25 /吉林省计量科学研究院 |
|  | 交直流标准表 /9080A |  |  | DCV:(0～750)V ACV:(0～750)V DCI:(0～50)A ACI:(0～50)A DCP:(0～37500)W ACP:(0～37500)W f:10Hz～5kHz 相位：0-1 | MPE:±0.02% 相位：±0.05% |  |  |  |  | 10029 |  |  | 900062500 /2026-01-06 903002500 /2026-03-03 /吉林省计量科学研究院 |
|  | 分流器 A40B-2A |  |  | 交直流电流：0～2A | MPE： DC：±2.510-5 1kHz：±310-5 100kHz：±510-5 |  |  |  |  | 371071789 |  |  | DCjd2025-00150 / 2026-01-25 /中国计量科学研究院 |
|  | 分流器 A40B-20A |  |  | 交直流电流：0～20A | MPE： DC：±310-5 1kHz：±510-5 100kHz：±1210-5 |  |  |  |  | 371071868 |  |  | DCzd2025-00421 / 2026-01-23 DCjd2025-00118 /2026-02-19 /中国计量科学研究院 |
|  | 交直流转换标准 /5790B |  |  | 交直流电压：20mV～1000V | 直流电压： Urel=（24～120）×10-6（k=3） 交流电压：（40～20k）Hz Urel=（24～200）×10-6（k=3） |  |  |  |  | 3795901 |  |  | DCzd2025-00354 / 2026-01-23 /中国计量科学研究院 |
|  | 精密电流转换标准/TH0500 |  |  | 0～200A | 直流电流： Urel =1.5×10-5（k=2） 交流电流： Urel =1.0×10-4（k=2） |  |  |  |  | 23060940101 |  |  | DCzd2025-00535 /2026-01-25 /中国计量科学研究院 |
|  | 穿心式精密交直流电流表 /TH1070 |  |  | 交、直流电流： 0～2000A | 直流电流： ±（30ppmRD+20ppmRG） 交流电流(40Hz～1kHz)： ±(120ppmRD+80ppmRG) |  |  |  |  | 1204816681 |  |  | DCzd2025-00355 / 2026-01-25 /中国计量科学研究院 |
| 校准 | 依据 | JJF（吉）×××-2025钳形电流表检定装置校准规范 |  |  |  |  |  |  |  | 环境 条件 |  |  | 温度: 20.2℃ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度: 52% |
| 校准日期 | 2025-07-18 |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  | 中车长春轨道客车股份有限公司 |  |  |  |

钳形电流表检定装置校准记录

第2页共3页

- 外观检查通电检查  　　符合要求　　。

2.电流输出示值误差

2.1直流电流

2.1.1小环直流电流

| 量程 | 显示值 | 标准值 | 示值误差 | 测量结果不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200mA | 100.000 | 99.971 | 0.029 | 0.005 |
|  | 200.000 | 199.982 | 0.018 | 0.008 |
| 1A | 0.50000 | 0.49996 | 0.00004 | 0.00010 |
|  | 1.00000 | 0.99999 | 0.00001 | 0.00020 |
| 5A | 2.50000 | 2.49973 | 0.00027 | 0.00120 |
|  | 5.00000 | 4.99896 | 0.00104 | 0.00210 |
| 20A | 10.0000 | 9.9996 | 0.0004 | 0.0039 |
|  | 20.0000 | 20.0004 | -0.0004 | 0.0044 |
| 50A | 25.0000 | 25.0003 | -0.0003 | 0.0050 |
|  | 50.0000 | 50.0039 | -0.0039 | 0.0100 |
| 100A | 50.000 | 49.997 | 0.003 | 0.008 |
|  | 60.000 | 59.998 | 0.002 | 0.010 |
|  | 70.000 | 69.999 | 0.001 | 0.010 |
|  | 80.000 | 80.001 | -0.001 | 0.012 |
|  | 90.000 | 90.002 | -0.002 | 0.013 |
|  | 100.000 | 100.003 | -0.003 | 0.015 |

2.1.2大环直流电流

| 量程 | 显示值 | 标准值 | 示值误差 | 测量结果不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100A ×4 | 200.000 | 200.005 | -0.005 | 0.030 |
|  | 400.000 | 400.031 | -0.031 | 0.070 |
| 200A ×4 | 400.000 | 400.015 | -0.015 | 0.070 |
|  | 800.000 | 800.049 | -0.049 | 0.120 |
| 500A ×4 | 1000.00 | 1000.08 | -0.08 | 0.15 |
|  | 2000.00 | 2000.36 | -0.36 | 0.30 |

注：显示值、标准值、示值误差、测量结果不确定度和量程的单位是一致的。

钳形电流表检定装置校准记录

第 3 页共 3页

2.2交流电流(50Hz)

| 量程 | 显示值 | 标准值 | 示值误差 | 测量结果不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200mA | 100.000 | 100.005 | -0.005 | 0.005 |
|  | 200.000 | 199.962 | 0.038 | 0.008 |
| 1A | 0.50000 | 0.49975 | 0.00025 | 0.00010 |
|  | 1.00000 | 0.99972 | 0.00028 | 0.00020 |
| 5A | 2.50000 | 2.49909 | 0.00081 | 0.00120 |
|  | 5.00000 | 5.00048 | -0.00048 | 0.00210 |
| 20A | 10.0000 | 10.0033 | -0.0033 | 0.0039 |
|  | 20.0000 | 20.0033 | -0.0033 | 0.0044 |
| 50A | 25.0000 | 25.0130 | -0.0130 | 0.0080 |
|  | 50.0000 | 49.9990 | 0.0010 | 0.0150 |
| 100A | 50.000 | 49.997 | 0.003 | 0.015 |
|  | 60.000 | 59.996 | 0.004 | 0.023 |
|  | 70.000 | 69.995 | 0.005 | 0.026 |
|  | 80.000 | 79.995 | 0.005 | 0.030 |
|  | 90.000 | 89.994 | 0.006 | 0.033 |
|  | 100.000 | 99.993 | 0.007 | 0.035 |
| 250A | 125.000 | 125.047 | -0.047 | 0.039 |
|  | 250.000 | 250.083 | -0.083 | 0.068 |
| 500A | 250.000 | 250.082 | -0.082 | 0.068 |
|  | 500.000 | 500.142 | -0.142 | 0.150 |
| 1000A | 500.00 | 500.26 | -0.26 | 0.15 |
|  | 1000.00 | 1000.28 | -0.28 | 0.25 |
| 2000A | 1000.00 | 1000.23 | -0.23 | 0.25 |
|  | 2000.00 | 2000.42 | -0.42 | 0.50 |

注：显示值、标准值、示值误差、测量结果不确定度和量程的单位是一致的。

3．交直流电流调节度：交流0.0009A；直流0.0012A。

4．输出电流30s稳定度：

| 功能 | 频率（Hz） | 最大值（A） | 最小值（A） | 稳定性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流电流 | 50 | 99.9952 | 99.9921 | 0.003 |
| 直流电流 | / | 100.0069 | 100.0027 | 0.004 |

5．交流电流失真度：0.3%。

6．直流电流纹波系数：0.2%。

校准人员：钱芸                                    核验人员：×××