附表7吉林省地方计量检定规程和计量校准规范项目评审意见表

| 项目名称 |  | 钳形电流表检定装置校准规范 | 专业领域 |  | 电磁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审组长 |  | 梁国鼎 | 联系电话 |  | 13889294543 |  |
| 地址及邮编 |  | - | E-MAIL |  | - |  |
| 性质 |  | ☑制定 □修订 | 修订规程规范号 |  |  |  |
| 类别 |  | □检定规程 ☑校准规范 |  |  |  |  |
| 评审意见汇总： 2025年10月09日，由吉林省市场监督管理厅组织专家组通过网络评审方式对《钳形电流表检定装置校准规范》（送审稿）进行评审。在审定过程中，与会专家对该规范的具体内容，计量特性，校准方法，试验验证及不确定度分析进行了逐条审定，最终形成了如下审定意见： 1、起草单位提供的技术资料齐全，内容完整。“规范”的编写格式符合JJF1071－2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，条文结构清晰。 2、“规范”中提出的计量性能要求合理，校准方法科学严谨、正确可行。 3、“规范”实验验证认真充分，数据可靠。 4、审定会对规范的提出的修改意见如下： 1）“1范围”增加“不适用于等安匝法钳形电流表检定装置的校准”； 2）“4概述”增加原理图； 3）图3中钳形电流表检定装置增加单匝线圈结构。 会议专家一致同意评审结果，通过了对《钳形电流表检定装置校准规范》的审定。 |  |  |  |  |  |  |
| 专家表决意见 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 表决意见 |  |  | 签名 |
|  |  |  | 赞成 | 反对 |  |  |
| 梁国鼎 | 辽宁省计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 张海波 | 黑龙江省计量检定测试研究院 |  | √ |  |  |  |
| 兰维永 | 长春市计量检定测试技术研究院 |  | √ |  |  |  |
| 张荣 | 吉林省电子信息产品检验院 |  | √ |  |  |  |
| 王磊 | 长春市计量检定测试技术研究院 |  | √ |  |  |  |
| 评审结论：该项目经（ 5 ）名评审专家表决，（ 5 ）名专家赞成，（ 0 ）名专家反对，通过评审。 评审组长签字： 2025年10月09日 |  |  |  |  |  |  |
| 组织评审单位意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |