JJF（吉）XXX—2025

Calibration Specification of Online Ion Meter

（报批稿）

在线离子计校准规范

吉 林 省 地 方 计 量 技 术 规 范

吉林省市场监督管理厅  发 布

2025- XX - XX发布                              2025- XX - XX实施

在线离子计校准规范

Calibration Specification of            JJF（吉）XX- XXXX

Online Ion Meter

归  口 单 位：  吉林省市场监督管理厅

主要起草单位：  吉林省计量科学研究院

吉林化工大学

本规范由吉林省计量科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

韩齐恒（吉林省计量科学研究院）

韩亦彤（吉林省计量科学研究院）

邹继颖（吉林化工大学）

参加起草人：

刘珍池（吉林省计量科学研究院）

李壮壮（吉林省计量科学研究院）

目   录

引   言	II

1范围	1

2引用文件	1

3概述	1

4计量特性	1

5校准条件	2

6校准项目和校准方法	2

7校准结果表达	3

8复校时间间隔	4

附录A校准记录格式（推荐）	5

附录B校准证书内页格式（推荐）	6

附录C铵离子标准溶液的制备方法	7

附录D氟离子标准溶液的制备方法	8

附录E不确定度评定示例	9

引   言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用 计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》制定。

本规范为首次制定。

在线离子计校准规范

- 范围

本规范适用于测定铵离子（NH4+）、氟离子（F-）、氯离子（Cl-）、硅酸根（SiO32-）和磷酸根（PO43-）等离子的在线离子计的校准。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

DL/T 677-2018 发电厂在线化学仪表检验规程

JJG 757-2018 实验室离子计

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 概述

在线离子计（以下简称仪器）用于自动连续测量地表水、地下水、 饮用水、生活污水和工业废水等水体中的离子含量。

仪器的测量方法主要有分光光度法和离子选择电极法。分光光度法的原理是水样中的离子与显色剂反应后，通过测量特定波长处的吸光度值得到离子含量。离子选择电极法的原理是当离子电极与水样接触时，电极电位随水样中离子含量变化而变化，仪器通过测量电极电位获得水样中的离子含量。

仪器主要由进样系统、检测系统以及数据采集、处理、显示系统等部分组成。

- 计量特性

主要计量特性见表1

表1计量特性

| 计量性能 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 示值误差 | 不超过±10% |
| 重复性 | 不大于5% |
| 稳定性（8h） | 不超过±10% |
| 注：以上所有指标不用于合格性判定，仅提供参考。 |  |

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：（5～50）℃

5.1.2  相对湿度：≤85%

5.1.3  供电电源：（220±22）V，（50±1）Hz。

5.2  测量标准及其他设备

5.2.1  有证标准物质

二氧化硅有证标准物质，其浓度不小于仪器满量程，相对扩展不确定度不大于2%（k=2）；

水中磷酸根有证标准物质，其浓度不小于仪器满量程，相对扩展不确定度不大于2%（k=2）；

氟化钠纯度标准物质，纯度不小于99.9%，相对扩展不确定度不大于1%（k=2）；

氯化钠纯度标准物质，纯度不小于99.9%，相对扩展不确定度不大于1%（k=2）；

氯化铵纯度标准物质，纯度不小于99.9%，相对扩展不确定度不大于1%（k=2）。

（阳离子标准溶液配制参照附表C，阴离子标准溶液配制参照附表D）

5.2.2  其他设备

单标线容量瓶、分度吸量管和单标线吸量管：A级；

电子天平：分度值不大于0.1 mg，准确度等级  级。

6  校准项目和校准方法

6.1  仪器校正

仪器预热稳定后，按照说明书要求，根据仪器的实际设置量程对仪器进行校正。

6.2  示值误差

仪器校正后，根据仪器量程20%和80%配制2种浓度标准物质进行测量。将电极用纯净水冲洗干净，每点重复测量3次，按公式（1）计算各点的相对误差∆cr。

∆cr=c−cscs×100%                               （1）

式中：

∆cr——相对误差；

c——3次测量值的平均值，单位mg/L或µg/L；

cs——标准溶液的浓度值，单位mg/L或µg/L。

6.3  重复性

根据6.2中制备的标准溶液选择80%浓度标准溶液进行测量，重复测量6次，按照公式（3）计算仪器重复性。

RSD=1R×i=1nRi−R2n−1×100%                      （3）

式中：

RSD——仪器重复性；

Ri——第i次测量值，单位mg/L或µg/L；

R——6次测量值的平均值，单位mg/L或µg/L；

n——测量次数。

6.4  稳定性

根据6.2中制备的标准溶液选择80%浓度标准溶液进行测量，记录初始测量值，之后每隔1 h测量1次，连续测量8 h，记录仪器测量值，按公式（4）计算∆S，以绝对值最大值的测量值作为仪器稳定性。

∆S=wi−w0w0×100%                          （4）

式中：

∆S——仪器稳定性；

wi——每小时测量值，单位mg/L或µg/L；

w0——初始测量值，单位mg/L或µg/L。

7  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少包括以下信息：

a)	标题：“校准证书”；

b)	实验室名称和地址；

c)	进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）

d)	证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)	客户的名称和地址；

f)	被校对象的描述和明确标识；

g)	进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的可接收日期；

h)	如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)	校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)	本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)	校准环境的描述；

l)	校准结果及其测量不确定度的说明；

m)	对校准规范的偏离的说明；

n)	校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)	校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)	未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8  复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定的，送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果仪器经维修、更换重要部件或对仪器性能有怀疑时，应重新校准。

附录A

校准记录格式（推荐）

记录（证书）编号：                                                          第   页  共   页

| 委托单位 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校准 计量器具 | 名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |
|  | 制造厂 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 标准器名称 |  | 编号 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 溯源单位及 证书编号 | 有效期至 |
| 依据 |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |
| 结果不 确定度 |  |  |  |  | 环境条件 |  | 温度： ℃ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度： % |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |

- 示值误差

| 示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 绝对误差 | 工作误差（%） |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

- 重复性

| 标准值 | 测量值 |  |  |  |  |  | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

- 稳定性

| 测量值 | 初始值： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h |
|  | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h |
|  | 稳定性（%） |  |  |  |

附录B

校准证书内页格式（推荐）

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 | 绝对误差 | 相对误差 |
|  | 标准值： |  |  |
|  | 标准值： |  |  |
|  | 标准值： |  |  |
| 2 | 重复性 |  |  |
| 3 | 稳定性 |  |  |

附录C

铵离子标准溶液的制备方法（示例）

铵离子标准溶液的制备方法参考了 GB/T 26812-2011《离子选择电极校准溶液制备方法》中的方法。

C.1 将氯化铵纯度有证标准物质放入称量瓶中，置于干燥箱，在（100～110）℃温度下干燥2 h，并放入干燥器中冷却至室温。

C.2 制备浓度为1.70 g/L（1×10-1 mol/L）的标准溶液：准确称取5.3491 g经过干燥的氯化铵纯度标准物质，放入塑烧杯中，用少量的无铵水溶解，移入1000 mL容量瓶中。烧杯至少用去离子水冲洗3次，洗液并入容量瓶中，用去无铵水稀释至刻度，摇匀即可。制备好的溶液保存在聚乙烯瓶中。

C.3 取浓度为1.70 g/L（1×10-1 mol/L）的标准溶液用逐级稀释法制备其他浓度的标准溶液。

C.4 制备及保存溶液的器皿应在1:2盐酸溶液中浸泡24 h，并清洗干净，干燥后备用。

附录D

氟离子标准溶液的制备方法（示例）

氟离子标准溶液的制备方法参考了 GB/T 26812-2011《离子选择电极校准溶液制备方法》中的方法。

D.1 将氟化钠纯度有证标准物质放入称量瓶中，置于干燥箱，在（105～115）℃温度下干燥2 h，并放入干燥器中冷却至室温。

D.2 制备浓度为1.90 g/L（1×10-1 mol/L）的标准溶液：准确称取 4.1988 g经过干燥的氟化钠纯度标准物质，放入塑料烧杯中，用少量的去离子水溶解，移入1000 mL容量瓶中。烧杯至少用去离子水冲洗3次，洗液并入容量瓶中，用去离子水稀释至刻度，摇匀即可。制备好的溶液保存在聚乙烯瓶中。

D.3 取浓度为1.90 g/L（1×10-1 mol/L）的标准溶液用逐级稀释法制备其他浓度的标准溶液。

D.4 制备及保存溶液的器皿应在1:3硝酸溶液中浸泡24 h，并清洗干净，干燥后备用。

附录E

示值误差测量结果不确定度评定示例

E.1 测量方法

仪器预热稳定后，按照使用说明书要求，根据仪器的实际设置量程对仪器进行校正。选取适宜浓度的标准溶液进行测量，重复测量3次，计算3次测量值的算术平均值与标准值的绝对或相对误差。

E.2 绝对误差及不确定度评定

以仪器使用 1 mg/L标准溶液进行校准为例。

E.2.1 测量模型与灵敏系数

E.2.1.1 测量模型

∆c=c−cs

式中：

∆c——绝对误差；

c——3次测量值的平均值，单位mg/L ；

cs——标准溶液的浓度值，单位mg/L。

E.2.1.2 灵敏系数

c1=∂∆c∂c=1  ；  c2=∂∆c∂cs=−1

E.2.2不确定度来源

1）标准溶液的不确定度,包括有证标准物质的不确定度和稀释引入的不确定度；

2）样品称重引入的不确定度；

3）仪器分辨力引入的不确定度；

4）仪器重复测量引入的不确定度。

E.2.3标准不确定度评定

E.2.3.1配制标准溶液引入的不确定度uA

选用有氟化钠纯度有证标准物质标准物质，其相对扩展不确定度为 1%，k=2，计算其相对不确定度分量为：

uA1=1%2=0.005

配制所需标准溶液用1 mL A 级分度吸量和1000 mL容量瓶。

其中，1 mL	A 级分度吸量管的相对标准不确定度为：

u1mL=0.008 mL/31 mL=0.0046

1000 mL容量瓶的相对标准不确定度为：

u1000mL=0.4 mL/31000 mL=0.0023

则uA2=u1mL2+u1000mL2=0.00462+0.00232=0.006

样品称重引入的不确定度uA3

用分度为0.1 mg的分析天平称量样品4199 mg样品，天平的检定不确定度为0.2 mg，k=2，天平的变动性为0.2 mg，所以：

uA3=uW12+uW22W=0.2/22+0.224199=0.0006

合成不确定度分量

uA=uA12+uA22+uA32=0.0052+0.0062+0.00062=0.008

标准溶液浓度为1.90 mg/L

uA2=1.90 mg/L×0.008=0.016 mg/L

E.2.3.2仪器分辨力引入的不确定度uB

数字显示仪器的分辨力为 δ，则区间半宽度a=δ/2，可假设为均匀分布，查表得k=3，由分辨力引入的标准不确定度分量为

uB=ak=δ23=0.29δ

在线离子计的分辨力为 0.01 mg/L，则由仪器分辨力引入的标准不确定度为

uB=0.003 mg/L

E.2.3.3仪器重复测量引入的标准不确定度uc

仪器重复测量引入的标准不确定度可通过连续测量得到测量列来估算。将1.90 mg/L的标准溶液导入仪器，连续测量10次，得到测量值为1.86、1.85、1.84、1.85、1.83、1.86、1.87、1.86、1.85、1.84。

ci=i=1ncin=1.85 mg/L

s=i=1nci−cin−1=0.013 mg/L

实际测量时，以连续 3 次仪器示值的平均值作为测量结果，则重复测量引入的标准不确定度为

uc=s3=0.008 mg/L

E.2.3.4 合成标准不确定度

1）标准不确定度分量

| 序号 | 不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | uA | 配制标准溶液引入的不确定度 | 0.016 |
| 3 | uB | 仪器分辨力引入的不确定度 | 0.003 |
| 4 | uc | 仪器重复测量引入的标准不确定度 | 0.008 |

仪器重复测量引入的标准不确定度大于仪器分辨力引入的不确定度，分辨力引入的不确定度可以省略。

2）合成标准不确定度

由于影响在线离子计测量结果的各标准不确定度分量彼此独立无关，则合成标准不确定度为

uc=uA2+uc2=0.0162+0.0082=0.018 mg/L

3）扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

U=kuc=0.04 mg/L

JJF（吉）X X -2025

吉林省地方计量技术规范

XXXX校准规范

JJF(吉) XX—202X

吉林省市场监督管理厅发布

﹡

版权所有  不得翻印

297㎜×210㎜ A4纸

202X年X月第X版    202 X年X月第X次印刷