在线离子计校准规范

试验报告

主要起草人：

韩齐恒、韩亦彤、邹继颖

规范起草组：吉林省计量科学研究院

2025年08月

一、实验目的

验证《在线离子计校准规范》的适用性和可行性。

二、实验地点

验证实验均在不同客户场地完成。

三、环境条件

实验过程中环境温度均在（5～50）℃，相对湿度不超过85%。

四、实验仪器与实验设计

在验证实验中，对梅特勒-托利多仪器有限公司、南京鸿光环保科技有限公司和赛默飞公司等3家单位生产的3台不同的在线离子计进行验证实验，覆盖了国内科研实验室和现场中常用的在线离子计类型。

五、测量标准及其他设备

使用国家有证标准物质、容量瓶、单标线吸量管、分度吸量管和电子天平等。

六、试验报告

受省市监厅的委托对吉林省计量科学研究院负责起草的《在线离子计校准规范》所列技术指标进行现场试验，结果如下：

6.1赛默飞公司型号G15818的验证试验

试验日期：2025.06.28

试验指标：

- 示值误差

| 示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（mg/L） | 测量值（mg/L） |  |  | 平均值 | 绝对误差 | 工作误差（%） |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -0.02 | -4.0 |
| 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | -0.04 | -4.0 |
| 2.00 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | -0.06 | -3.0 |

- 重复性

| 标准值（mg/L） | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 1.59 |

- 稳定性

| 测量值（mg/L） | 初始值：（mg/L） | 0.96 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h |
|  | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.94 |
|  | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h |
|  | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
|  | 稳定性（%） | -3.13 |  |  |

结论：经现场试验其结果符合本规范所列技术指标，该规范可作为校准在线离子计技术依据。

试验人员：

6.2梅特勒-托利多有限公司型号FBM-100A的验证试验

试验日期：2025.05.30

试验指标：

- 示值误差

| 示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（mg/L） | 测量值（mg/L） |  |  | 平均值（mg/L） | 绝对误差 | 工作误差（%） |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.001 | 5.0 |
| 0.100 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.006 | 6.0 |
| 0.200 | 0.209 | 0.211 | 0.208 | 0.209 | 0.009 | 4.5 |

- 重复性

| 标准值（mg/L） | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 0.100 | 0.105 | 0.106 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.104 | 0.78 |

- 稳定性

| 测量值（mg/L） | 初始值：（mg/L） | 0.105 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h |
|  | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.105 |
|  | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h |
|  | 0.104 | 0.106 | 0.107 | 0.110 |
|  | 稳定性（%） | 4.76 |  |  |

结论：经现场试验其结果符合本规范所列技术指标，该规范可作为校准在线离子计技术依据。

试验人员：

6.3南京鸿光公司型号HG XF2015的验证试验

试验日期：2025.06.11

试验指标：

- 示值误差

| 示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（mg/L） | 测量值（mg/L） |  |  | 平均值（mg/L） | 绝对误差 | 工作误差（%） |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 0.200 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.006 | 3.00 |
| 0.500 | 0.511 | 0.511 | 0.511 | 0.511 | 0.011 | 2.20 |
| 1.000 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 0.018 | 1.80 |

- 重复性

| 标准值（mg/L） | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 0.500 | 0.511 | 0.511 | 0.513 | 0.509 | 0.509 | 0.508 | 0.36 |

- 稳定性

| 测量值（mg/L） | 初始值：（mg/L） | 0.511 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h |
|  | 0.511 | 0.511 | 0.513 | 0.509 |
|  | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h |
|  | 0.508 | 0.511 | 0.506 | 0.512 |
|  | 稳定性（%） | 0.98 |  |  |

结论：经现场试验其结果符合本规范所列技术指标，该规范可作为校准在线离子计技术依据。

试验人员：

七、实验结论

通过对赛默飞公司G15818型号，梅特勒-托利多有限公司FBM-100A型号和南京鸿光环保科技有限公司HG XF2015型号的3个不同型号规格的在线离子计进行验证实验，证明制定的《在线离子计校准规范》能够很好的评价示值误差、重复性和稳定性等性能指标，保证在线离子计在使用过程中的性能安全可靠。