附表7吉林省地方计量检定规程和计量校准规范项目评审意见表

| 项目名称 |  | 在线离子计校准规范 | 专业领域 |  | 化学计量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审组长 |  | 丁海铭 | 联系电话 |  | 13936299912 |  |
| 地址及邮编 |  | — | E-MAIL |  | — |  |
| 性质 |  | ☑制定 □修订 | 修订规程规范号 |  |  |  |
| 类别 |  | □检定规程 ☑校准规范 |  |  |  |  |
| 评审意见汇总： 2025年10月09日，由吉林省市场监督管理厅组织专家组通过网络评审方式对《在线离子计校准规范》（送审稿）进行评审。在审定过程中，与会专家以严谨的科学态度和求实负责的工作精神，对该规范的具体内容，计量特性，校准方法，试验验证及不确定度分析进行了深入的讨论，最终形成了如下审定意见。 起草单位提供的技术资料齐全，内容完整。“规范”的编写格式符合JJF1071－2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，条文结构清晰。“规范”中提出的计量性能要求合理，校准方法科学严谨、正确可行。“规范”实验验证认真充分，数据可靠。审定会对规范的提出的修改意见如下： 1）在线离子计（以下简称仪器）后面又出现在线离子计，应改为仪器； 2）稳定性定为24小时，试验证实，8小时即可有效考察仪器性能，为了增加规范的可操作性建议，建议将稳定性调整为8小时； 3）6.2“最大允许误差”与计量特性中的“示值误差”表述不一致，建议统一； 4）建议明确校准方法中所用标准溶液的浓度； 5）建议增加标准物质称重引入的不确定度。 会议专家一致同意评审结果，通过了对《在线离子计校准规范》的审定。 |  |  |  |  |  |  |
| 专家表决意见 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 表决意见 |  |  | 签名 |
|  |  |  | 赞成 | 反对 |  |  |
| 丁海铭 | 黑龙江省计量检定测试研究院 |  | √ |  |  |  |
| 汪洪军 | 中国计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 任 歌 | 中国计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 郭小岩 | 辽宁省计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 孙 威 | 辽宁省计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 刘 硕 | 河北省计量监督检测研究院 |  | √ |  |  |  |
| 柳添耀 | 辽源市计量检定测试所 |  | √ |  |  |  |
| 评审结论：该项目经（7）名评审专家表决，（7）名专家赞成，（0）名专家反对，通过评审。 评审组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 组织评审单位意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |