氟化氢气体检测报警器校准规范

编写说明

主要起草人：李洋

长春市计量检定测试技术研究院

2025年07月

氟化氢气体检测报警器校准规范

编写说明

一、任务来源

因相关企业对于氟化氢气体检测报警器的检测需求日渐增多，长春市计量检定测试技术研究院为响应企业需求，决定起草完成《氟化氢气体检测报警器》地方计量技术规范。氟化氢气体检测报警器校准工作我院从2024年开始着手进行准备，现在又通过一年多时间的查阅资料、调研、实验、编写规程文本、征求意见等，较好的完成了这项任务。

二、项目背景

氟化氢气体检测报警器作为一种环境中气体浓度监测类的电子仪器，用以检测室内氟化氢的泄漏情况，为防止环境污染及保护人员安全提供重要保障。然而由于氟化氢气体检测报警器使用寿命有限、使用环境复杂多样，氟化氢气体检测报警器的测量准确性和可靠性可能受到影响，从而导致其传感器误差变大、灵敏度降低等，进而给环境及现场人员的安全带来隐患。

氟化氢作为一种剧毒、强腐蚀性的危险化学品，广泛应用于化工、半导体、冶金、石油炼制等多个关键领域。一旦发生泄漏，极易造成严重的人员伤亡、环境污染和重大财产损失。氟化氢气体检测报警器作为检测环境空气中氟化氢浓度的关键安全屏障和早期预警系统，其计量性能的准确、可靠直接关系到人员生命安全、工业安全生产和社会公共安全。因此，制定地方校准规范，确保氟化氢气体检测报警器的准确性和可靠性，对于相关工业企业日常生产安全具有重要意义。

三、项目必要性

目前我国尚无正式颁布《氟化氢气体检测报警器》检定规程和校准规范等相关技术法规，为了保证氟化氢气体检测报警器计量特性的准确可靠，需要制定氟化氢气体检测报警器专门标准以及相关技术规范，为确保在用测量设备的运行正常，量值准确、统一，建立一套科学的量值评价体系是非常必要和迫切的。

四、编写依据

本规范在编写过程中参考了国内相关技术文献：

GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

JJG695-2019《硫化氢气体检测仪检定规程》

JJF1674-2017《苯气体检测报警器校准规范》

五、研究内容

本次规范的制定对氟化氢气体检测报警器计量性能具体要求、气体标准物质的配置、校准条件及校准项目指标及校准方法中示值误差的公式，重复性，响应时间，报警功能，漂移等指标进行了详细阐述，对校准结果的处理与表达做了详细规定，给出了出具校准证书的原始记录和校准证书的模板、不确定度评定示例以及原始记录与校准证书参考格式。

六、项目可行性

1、项目建议单位为长春市计量检定测试技术研究院，为独立的法人，法定计量检定机构，以服务地方经济发展为己任，现有的技术能力已经满足该规范的校准项目的需求。

2、主要建议人从事计量检定工作10余年，从2013年开始从事报警器检测工作，在该领域领域也有多年工作经验，现任科室检定员，高级工程师。

3、我省为工业大省，规范的校准依据，将有助于提高氟化氢气体检测报警器的检测准确性。避免因误报或漏报导致的安全事故。

4、目前我们完成了本规范的框架构建与初稿编写，也具备充分的依据和信心，为相关领域的发展提供有力支撑。相信本规范将在实际工作中发挥重要作用，我们也将继续完善规范内容，确保其在实际应用中的有效性和可操作性。

5、该项目已形成征求意见稿。

6、我院具备全面的技术人员和满足技术要求条件。

七、整改内容

1、专家提出的意见

| 序号 | 提出单位 | 联系人 | 意见内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉化 | 刘盾 | 建议将仪器的计量特性中重复性≤3%修改为重复性≤5% |

- 2、整改内容

- 2.1、已将规范计量特性中重复性≤3%修改为重复性≤5%。