气体发生器编制说明

- 项目背景

气体发生器是提供稳定压力、流量和纯度气体的关键设备，广泛应用于工业生产、科研实验等领域，其核心组成包括气源模块、压力控制系统、流量调节系统及纯化系统，具备压力测量范围0～1MPa（准确度等级一级及以下）、流量测量范围0～10L/min（最大允许误差±3.0%FS）等高精度计量特性。

目前国内针对氢气发生器的校准标准尚不统一，现有方法多参照一般压力表或流量计规程，难以全面覆盖气体纯度分析、动态压力响应等特殊要求，尤其吉林省作为氢能产业发展重要区域，亟需建立适配本地需求的系统性校准规范。

因气体发生器涉及多参数协同控制，仅通过常规压力或流量单点校准无法保障整体性能，使用者提出需对压力示值误差、流量稳定性、气体组分纯度（如露点≤-40℃）等指标进行全量程校准，配套使用0.05级数字压力计、1.0级转子流量计及气相色谱仪等专用设备。

此规范的制定，对于完善我省氢能产业量值溯源体系具有重要意义，为气体发生器在新能源、医药研发等领域的准确计量提供技术依据，助力提升区域产业竞争力与公共安全保障能力。

- 编写情况

规范的主要内容：

- 范围：适用于实验室分析仪器使用的氢气发生器等气体发生器的计量性能校准，包括输出气体纯度、流量示值误差、压力示值误差等关键参数的校准，其他类似设备可参照执行。

- 计量特性：压力示值误差（0～1 MPa，±0.5% FS）、流量示值误差（0～10 L/min，±3.0% FS）、流量重复性（0～10 L/min，≤2.0%）、气体组分分析（依据客户要求，按相关标准规定）。

- 校准条件：

（1）环境条件：温度15℃～35℃，相对湿度≤85%，大气压力86kPa～106kPa；

（2）标准器： 0.05级及以上数字压力计、1.0级及以上转子流量计、气相色谱仪、光腔衰荡水分分析仪、有证标准气体。

- 校准项目：

压力示值误差、压力稳定性、流量示值误差、流量稳定性、流量重复性、气体组分纯度（含杂质及水分含量）。

- 校准方法：

（1）压力校准：采用标准压力计进行全量程点（含零点、满量程及中间点）直接比较法；

（2）流量校准：使用气体流量计进行多工况测试（含不同负载下流量稳定性验证），验证控制系统线性调节精度；

（3）纯度检验：气相色谱法检测气体成分比例及杂质，露点仪检测气体含水量。

- 校准结果的表达：

按校准项目给出实测值、示值误差、重复性等结果，出具校准证书，包含测量不确定度说明及标准器溯源信息。

三、编写依据

本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1007-2007《温度计量名词术语及定义》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。

本规范包含了对气体发生器压力、流量、组分的计量要求和具体校准项目。计量性能主要包括压力示值误差、压力稳定性、流量示值误差、流量稳定性、组分分析的具体要求。

四、项目完成后所产生的社会效益和经济效益的预测分析：

项目完成后，气体发生器的校准结果可信度将得到显著提升，为氢能产业安全生产、科研实验数据可靠性提供有力保障，同时为政府监管部门提供科学合规的技术依据，助力吉林省氢能产业规范化发展。
   规范发布后，该类仪器将拥有统一的地方校准依据，对全省气体发生器校准工作具有明确指导意义。规范实施后，可实现压力、流量、纯度等关键参数的全链条量值溯源，不仅保障了工业生产和科研领域的计量准确性，还将提升吉林省在氢能技术领域的市场竞争力，在产生显著社会效益的同时创造一定的经济效益。
   目前，吉林省气体发生器市场需求呈快速增长趋势，预计年服务客户20家，年校准台件50台，可实现经济效益约5万元。