校准结果记录参考格式

委托单位：  吉林省计量科学研究院  客户地址 ：   宜居路2699号

仪器名称：   氢气发生器   制   造   厂：  北京中惠普分析技术研究所

型号规格：   ATH-500        出  厂 编 号： 12024100014

校准地点：  力声楼氢能实验室  环境温度：   20.2   ℃环境相对湿度： 45   ％

标准器名称： 数字压力校验仪     标准器编号： 27311180024  型号/规格  （0～1）MPa         溯源单位：吉林省计量科学研究院      证书编号：910112500               有效期至   2026-06-25

准确度等级/最大允许误差/不确定度：0.02级

标准器名称： 转子流量计     标准器编号： 09070732  型号/规格  （0～10）L/min         溯源单位：吉林省计量科学研究院      证书编号：908682500               有效期至   2027-06-05

准确度等级/最大允许误差/不确定度：MPE：±0.25L/min

标准器名称： 气相色谱仪（氦）     标准器编号： CN2411A029  型号/规格  8890       溯源单位：吉林省计量科学研究院      证书编号：913472500               有效期至   2026-08-03

准确度等级/最大允许误差/不确定度：（1）氧含量：检测限0.05μmol/mol，（2）总氮含量：检测限0.1μmol/mol，（3）一氧化碳：检测限0.025μmol/mol，（4）二氧化碳：检测限0.025μmol/mol，（5）总烃：检测限0.05μmol/mol

校准依据

- 压力示值误差：

| 压力设定示值/MPa | 标准器示值/MPa | 被校仪表示值/MPa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上行程 | 下行程 |
| 0 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.2 | 0.2000 | 0.204 | 0.204 |
| 0.4 | 0.4000 | 0.404 | 0.404 |
| 0.6 | 0.6000 | 0.604 | 0.604 |
| 0.8 | 0.8000 | 0.804 | 0.804 |
| 1.0 | 1.0000 | 1.004 | 1.004 |

- 流量示值误差及重复性：

| 流量设定值 L/min | 流量实测平均值 L/min |  |  |  |  |  | 流量重复性 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.09 |
| 5 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.09 |
| 8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0.09 |

- 组分检测值：

| 序号 | 组分名称 | 检测方法: 依据GB/T 3634.2-2011 | 标准要求 浓度范围 摩尔分数 /% | 检测结果 浓度范围 摩尔分数 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 5.1、5.2、5.3 | 0.005 | 0.002 |
| 2 | 氩气 | 5.1、5.2、5.3 | 0.005 | 0.001 |
| 3 | 氮气 | 5.1、5.2、5.3 | 0.005 | 0.002 |
| 4 | 一氧化碳 | 5.1、5.2、5.3 | 0.005 | 0.001 |
| 5 | 二氧化碳 | 5.1、5.2、5.3 | 0.003 | 0.001 |
| 6 | 甲烷 | 5.1、5.2、5.3 | 0.002 | 0.001 |
| 7 | 杂质总含量 | 5.1、5.2、5.3 | 0.008 | 0.008 |