全自动红外分光测油仪校准规范

编写说明

主要起草人：    李壮壮

规范起草组

2025年08月

《全自动红外分光测油仪校准规范》编写说明

一、任务来源

2025年6月，起草单位：吉林省计量科学研究院正式向省厅提交了《全自动红外分光测油仪校准规范》立项申请书。

近年来我院专业技术人员多次和环境监测领域及仪器生产企业专家进行技术交流，对全自动红外分光测油仪进行了现场调研，结合各种实际情况参考了相关行业标准、检定规程、校准规范对全自动红外分光测油仪进行试验性校准。在积累了一定的经验和实验数据，针对国内目前没有该类全自动设备的检定规程或校准规范，我院请示省厅后，决定撰写该项目的地方校准规范。

我院于 2025 年初开始了该项目的各项准备和试验工作，于6月聘请国内技术机构和行业7名专家组成论证组对该项目的进行了论证，结论为同意该地方校准规范制定。于8月启动该项目编制报批工作，严格按照JJF1071《国家计量校准规范编写规则》和

JJF 1001、JJF 1059.1等文件的要求，开展技术规范起草工作。

二、立项必要性

全自动红外分光测油仪是在普通红外测油仪的基础上加上了水样的预处理部分，通过自动化流程实现对工业废水和生活污水中的油类进行分析的仪器，这类仪器解决了普通红外分光测油仪水样预处理部分由人员操作引起的不可估量的误差。

我省现有吉林市吉光科技有限责任公司、吉林欧伊尔环保科技发展有限公司两家生产企业，国内已有近10家该类仪器的生产企业，以及省内延边环境保护监测站等10几家使用客户，应生产企业及使用客户的要求，为保障水质环境监测数据的准确、可靠，全自动红外分光测油仪计量溯源问题亟待解决。

目前国家及各省、市还没有发布过全自动红外分光测油仪计量技术规范，对于全自动红外分光测油仪的校准工作只能依据现有检定规程JJG 950-2012《水中油分浓度分析仪检定规程》对仪器主机进行校准，仪器预处理部分对测量结果带来的误差没有进行有效的控制。本校准规范制订完成后，可助力环境监测领域进一步提高水质监测的准确度和效率，助力水质监测技术不断提升，同时也填补了省内该检测领域的空白。

三、技术依据

本规范制订以省内实际情况为出发点，体现科学性合理性先进性实用性。努力使规范校准项目、技术要求、及校准方法与国际建议和国家（行业）标准、技术规范相符合。

本规范制订主要依据及参考了以下文件：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJG 950-2012 水中油分浓度分析仪

JJG 196-2006 常用玻璃量器

HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ/T 91.2  地表水环境质量监测技术规范

- 制订过程

1.2025年01月至2025年06月：成立起草小组，开展市场调研，查阅国内外文献资料、国际标准、国家（行业）标准、生产厂家技术资料、现有红外分光测油仪标准物质等情况，通过实验验证等拟定校准项目及各项技术指标，形成校准方法初稿

2.2025年06月至2025年07月：在实际校准中应用该方法，在使用中验证该方法的可行性。将实验数据进行整理分析，进一步确定全自动红外分光测油仪的校准项目、校准条件、校准方法及计量特性参数，根据实际校准应用情况和国家计量校准规范编写规则，对方法初稿进行修改和完善，形成征求意见稿。

3.2025年08月至2025年09月：广泛征求意见，汇总意见并修改，形成送审稿。

4.2025年09月至2025年10月：组织评审阶段，时间原则上为30个工作日，形成报批稿。

5.2025年10月至2025年11月：报批稿公示阶段，时间不少于1个月。

6.2025年11月至2025年12月：批准发布阶段，时间原则上为30个工作日。

- 规范制订的原则

1.规范结构

按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范的主体内容由以下几个部分构成：范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔以及附录。

- 计量性能的确定原则

仪器的计量性能的要求主要是根据JJG 950-2012《水中油分浓度分析仪检定规程》、HJ 637-2018 《水质 石油类和动物油类的测定 红外光度法测定》以及目前全自动红外分光测油仪的生产出厂指标和仪器使用客户对全自动红外分光测油仪所允许的测量误差作为参考，并通过多台仪器的实际测量结果进行总结讨论而制订的。

- 计量标准器的选择

全自动红外分光测油仪的主要标准器为国家有证标准物质，四氯乙烯中油类溶液标准物质、红外测油仪用溶液标准物质

水样杯取样体积示值误差校准所需标准器为电子天平。

配置标准溶液所需标准器为A级常用玻璃量器。

全自动红外分光测油仪示值误差及加标回收率等项的校准所需标准物质为四氯乙烯中石油类溶液标准物质和红外测油仪用溶液标准物质。标物相关信息见表1。

表1 全自动红外分光测油仪校准用标准物质明细表

| 名称 | 证书号 | 标准值 | 不确定度（k=2） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四氯乙烯中石油类溶液标准物质 | GBW（E）084795 | 1000 μg/mL | 2.5% | 四川中测标物科技有限公司 |
| 红外分光光度法油类污染标准物质 | GBW(E)130701 | 1000mg/L | 2.3% | 中国计量科学研究院 |
| 红外测油仪用溶液标准物质 | GBW(E)130171 | 1000 mg/L | 3.0% | 中国计量科学研究院 |

- 仪器情况

全自动红外分光测油仪属于由普通红外分光测油仪衍生的新型仪器，目前省内生产全自动红外分光测油仪的生产厂家有10余家，在我省应用市场上主要是吉林市吉光科技有限责任公司的JLBG-18N系列和吉林欧伊尔环保科技发展有限公司F2000-A680系列。

全自动红外分光测油仪国内主要生产厂家及型号，见表2

表2 全自动红外分光测油仪性能参数

| 仪器名称 | 生产厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 全自动红外分光测油仪 | 吉林市吉光科技有限责任公司 | JLBG-18N |
| 全自动红外测油仪 | 吉林欧伊尔环保科技发展有限公司 | F2000-A680/A680P |
| 全自动红外分光测油仪 | 天津众科创谱科技有限公司 | MI-3000 |
| 全自动型红外分光测油仪 | 青岛聚创环保科技有限公司 | JC-OIL-6DPlus |
| 全自动红外测油仪 | 北京飞翔赛思科技有限公司 | Flyscience3000 |
| 全自动红外测油仪 | 山东蓝景电子科技有限公司 | LJ-QH900 |
| 全自动红外测油仪 | 泰安市科瑞光学仪器有限公司 | KR-1A 、KR-1B |
| 全自动红外测油仪 | 北京博海星源科技有限公司 | EP-3000B |

- 制订内容说明

- 水样杯取样体积误差

校准全自动红外分光测油仪不同于校准普通的测油仪，JJG 950-2012《水中油分浓度分析仪检定规程》中的示值误差只是仪器主机部分的误差，不包含水样预处理部分的影响，对于全自动型仪器，取样体积的误差直接影响最终的分析结果，按HJ 637-2018《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》中的要求，取水样量一般为500mL、1000mL校准方法参照JJG 196-2006《常用玻璃量器》7.3.5.1衡量法完成，水样体积示值误差在±1%内，对于采样杯不能拆卸的仪器，需要求客户使用实验室经检定合格的量出式量筒进行加样。

- 萃取剂取样体积误差

校准全自动红外分光测油仪，萃取剂的自动取样量也直接影响仪器的分析结果，本规范的校准方法同其他有自动进样功能的仪器取样体积的校准方法一样，待仪器稳定后，萃取剂瓶中加入多于取样体积的萃取剂，称量重量后，将取样器放入萃取剂瓶中，开始测量，待萃取剂取样完成后，再次称量重量，重复测量三次，取平均值，按公式计算萃取剂体积误差。 参照JJG 196-2006《常用玻璃量器》的技术指标要求萃取剂体积示值误差在±1%内。

- 浓度示值误差

大多厂家仪器说明书中示值误差为±2%或±5%，特殊浓度下最大允许误差为±10%。JJG 950-2012《水中油分浓度分析仪检定规程》中对于示值误差要求如表3：

表3 水中油分浓度分析仪检定规程示值误差要求

| 测量范围 | 示值误差 |
| --- | --- |
| ≤10 mg/L | ≤±0.8 mg/L |
| ＞10 mg/L | ≤±8% |

校准全自动红外分光测油仪的最终目的是保障用户水样分析数据的准确、可靠，为满足国家及行业标准的要求，参照JJG 950-2012中的技术指标要求，本规范没有其进行修改。由于全自动红外分光测油仪由主机以及预处理两部分组成，预处理部分主要进行水样加注、萃取处理以及将萃取剂加注至比色皿中进行红外扫描分析，在此过程中，进样体积不可避免产生误差，萃取效率也无法达到100%，这些原因都会导致预处理部分对示值误差产生影响，因此对仪器的主机就会有更高的计量性能要求，以保障最终的测量结果满足JJG 950-2012《水中油分浓度分析仪检定规程》中的相关要求。

- 加标回收率

本规范在JJG 950-2012的基础上，增加了加标回收率计量性能要求，对于全自型的仪器，加标回收率是一个很重要也是仪器生产家厂一直在努力提高的一个参数，全自动红外分光测油仪的加标回收率是指在已知含量的样品（或空白）中加入一定量的标准物质（加标量）后，通过萃取方法测得的加标后总含量与样品原有含量（或空白）的差值，与所加入标准物质的量（加标量）之比，以百分数表示。

本规范中加标回收率的性能要求参照了HJ 637-2018《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》中的要求，以及项目组近几年的实验数据汇总，并参考了正在修订的HJ 637-2018的多个厂家的实验结果，最终确定加标回收率的计量性能要求，见表4。

表4 加标回收率的计量性能要求

| 测量范围 | 加标回收率 |
| --- | --- |
| ≤10 mg/L | 90%～106% |
| ＞10 mg/L | 88%～104% |

- 重复性、漂移、最小检出浓度

为保障用户水质监测数据的准确、可靠并能满足国家及行业标准的相关要求，本规范对全自动红外分光测油仪整机重复性、漂移、最小检出浓度及电源电压影响的计量性能要求与JJG 950-2012《水中油分浓度分析仪检定规程》中的相关要求一致，重复性、漂移、最小检出浓度及电源电压影响计量性能要求，见表5。

表5 重复性、漂移、最小检出浓度及电源电压影响计量性能要求

| 计量性能 | 性 能 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 漂移 | 零点漂移 | ±0.5 mg/L |
|  | 示值漂移 | ±5% |
| 最小检出浓度 | 不超过0.5 mg/L |  |

- 不确定度评定

按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》相关要求，编写了校准结果的不确定度评定实例，详见全自动红外分光测油仪校准规范附录C。

- 总结

在本规范的制订过程中，起草小组以大量技术资料及相关标准、实验数据为技术依据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则，制订完成了全自动红外分光测油仪校准规范。