附表7吉林省地方计量检定规程和计量校准规范项目评审意见表

| 项目名称 |  | 全自动红外分光测油仪 校准规范 | 专业领域 |  | 化学 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审组长 |  | 丁海铭 | 联系电话 |  | 13936299912 |  |
| 地址及邮编 |  | — | E-MAIL |  | — |  |
| 性质 |  | 制定 □修订 | 修订规程规范号 |  |  |  |
| 类别 |  | □检定规程 校准规范 |  |  |  |  |
| 评审意见汇总： 2025年10月09日，由吉林省市场监督管理厅组织专家组通过网络评审方式对《全自动红外分光测油仪校准规范》（送审稿）进行评审。在审定过程中，与会专家以严谨的科学态度和求实负责的工作精神，对该规范的具体内容，计量特性，校准方法，试验验证及不确定度分析进行了深入的讨论，最终形成了如下审定意见。 起草单位提供的技术资料齐全，内容完整。“规范”的编写格式符合JJF1071－2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，条文结构清晰。“规范”中提出的计量性能要求合理，校准方法科学严谨、正确可行。“规范”实验验证认真充分，数据可靠。审定会对规范的提出的修改意见如下： 1）引言中相关文件的横杠修改为长横“—”； 2）将全文中的术语前后统一； 3）公式编号格式按JJF1071进行修改； 4）修改7.6、7.7中浓度C的下标，避免同一符号代表不同的参数； 5）附录C不确定度评定中编码前加上C； 6）将不确定度评定数据加到每一步骤中，按分量合成后，再合成总不确定度。 会议专家一致同意表决结果，通过了对《全自动红外分光测油仪校准规范》的审定。 |  |  |  |  |  |  |
| 专家表决意见 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 表决意见 |  |  | 签名 |
|  |  |  | 赞成 | 反对 |  |  |
| 丁海铭 | 黑龙江省计量检定测试研究院 |  | √ |  |  |  |
| 汪洪军 | 中国计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 任 歌 | 中国计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 郭小岩 | 辽宁省计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 孙 威 | 辽宁省计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 刘 硕 | 河北省计量监督检测研究院 |  | √ |  |  |  |
| 柳添耀 | 辽源市计量检定测试所 |  | √ |  |  |  |
| 评审结论：该项目经（7）名评审专家表决，（7）名专家赞成，（0）名专家反对，通过评审。 评审组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 组织评审单位意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |