生物程序降温仪校准结果不确定度评定

1温度偏差的校准结果不确定度评定

1.1 概述

温度偏差是降温仪在稳定状态下，显示温度平均值与工作空间中心点实测温度平均值的差值。

温度测量设备通常采用降温仪专用超低温无线温度记录仪或温度采集器等作为测量标准。该温度测量装置经整体校准后具有温度修正值。被校准的降温仪配置数字测温仪表，温度传感器为工作用热电阻。本次校准用温度测量装置的测量结果扩展不确定度U=0.05℃（k = 2）。

1.2 测量模型

（1）

式中：

——温度偏差，℃；

——被校设备温度显示仪表显示温度，℃；

——温度测量装置读数，℃；

——温度测量装置的修正值（指整体检定），℃。

1.3 方差与灵敏系数

式（A1）中，，互为独立，因而得

， ，

故

1.4不确定度来源及分析

不确定度来源：被校对象测量重复性引入的标准不确定度分量 ,标准器分辨力引入的标准不确定度分量 ,标准器修正值引入的标准不确定度分量 ,标准器的稳定性引入的标准不确定度分量 。

1.4.1由测量重复性引入的标准不确定度

1.4.1.1设定温度-80℃时，对降温仪进行15次独立重复测量，从降温仪显示仪上读取15次显示值，记为，，…，，平均值记为，其测量数据如表1所示。

表1 被校降温仪测量重复性数据

| （次数） | /℃ | （次数） | /℃ | （次数） | /℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -79.9 | 6 | -80.1 | 11 | -79.9 |
| 2 | -79.8 | 7 | -80.2 | 12 | -80.1 |
| 3 | -80.0 | 8 | -80.3 | 13 | -80.4 |
| 4 | -80.1 | 9 | -80.1 | 14 | -80.1 |
| 5 | -80.4 | 10 | -79.9 | 15 | -80.4 |

根据公式

（2）

计算得算术平均值的实验标准差=0.05℃。则由15次独立重复测量引入的标准不确定度分量=0.05℃。

1.4.1.2由降温仪数显分辨力引入的标准不确定度为℃。

因示值的分散性既取决于仪器结构和原理上的随机效应的影响，也取决于分辨力，故仪器的示值重复性和分辨力引入的标准不确定度是由同一种效应导致的不确定度，由于不能重复计算，因此取二者中较大者测量重复性引入的标准不确定度作为被校降温仪示值引入的标准不确定度。

1.4.2由标准器分辨力引入的标准不确定度

标准器的分辨力为0.01℃，半宽为0.005℃，按照均匀分布，则分辨力引入的不确定度分量：

=0.005/3=0.0029u2=0.053=0.029℃  uts2=0.0143=0.008                     （3）

1.4.3由标准器修正值引入的标准不确定度

温度测量装置的扩展不确定度=0.05℃（k =2），则标准不确定度

= / k =0.025u2=0.053=0.029℃                          （4）

1.4.4由标准器稳定性引入的标准不确定度

本标准器相邻两次温度修正值最大变化0.20℃，按均匀分布，则由此引入的标准不确定度分量：

= 0.20/3=0.116u2=0.053=0.029℃                          （5）

1.5 合成标准不确定度计算

1.5.1 标准不确定度分量一览表

将1.4评定的标准不确定度分量与灵敏系数计算得到不确定度分量如表2所示。

表2 不确定度分量一览表

| 序号 | 来源 | 符号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被测设备测量重复性 |  | 0.05℃ |
| 2 | 标准器分辨力 |  | 0.0029℃ |
| 3 | 标准器修正值 |  | 0.025℃ |
| 4 | 标准器稳定性 |  | 0.116℃ |

1.5.2 合成标准不确定度计算

（6）

按式（6）计算合成标准不确定度为：

=0.13℃

1.6 扩展不确定度的确定

（7）

取包含因子k=2，则降温仪的标称温度为-80℃时，温度偏差扩展不确定度按式（7）计算为：

=2×0.13 = 0.26℃≈0.3℃     k=2