JJG（渝）014—2021

                                                   [image: image11.png]



重 庆 市 地 方 计 量 检 定 规 程
    JJG（渝）XXX—2025
[image: image1.png]



光柱式血压计
Light Beam Sphygmomanometer
（报批稿）

202X-XX-XX发布                               202X-XX-XX实施

[image: image7.png]<OV O <TI0 <O S R0 e <y

e e e Te ey
Vg 0> 9> 0> 0> @

e 0> 0C> 6> 8> 0 <> 0> 8> 8> 0> <> 0> ¢



重庆市市场监督管理局 发 布

[image: image8.png]


[image: image9.png]


光柱式血压计检定规程
Verification Regulation of Light Beam
 Sphygmomanometer
[image: image10.png]



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



本规程委托重庆市计量质量检测研究院负责解释

本规程主要起草人：
王耀弘（重庆市计量质量检测研究院）
谢川东（重庆市计量质量检测研究院）
蔡  茜（重庆市计量质量检测研究院）
邓  飞（重庆医科大学附属第二医院）

陈  锌（重庆市计量质量检测研究院）
参加起草人：
周  超（中国人民解放军陆军第九五八医院）

孟苹苹（重庆市计量质量检测研究院）
陈  燕（重庆市公共卫生医疗救治中心）

目   录
II引言
（）

11  范围
（）

12  引用文件
（）

13  术语
（）

4  概述
（1）
25  计量性能要求
（）

25.1  零位误差
（）

5.2  光柱与数显示值偏差
（2）
5.3  示值误差
（2）
5.4  气压系统气密性
（2）
6  通用技术要求
（2）
6.1  外观及功能性检查
（2）
37  计量器具控制
（）

37.1  检定条件
（）

7.2  计量标准器及其配套设备
（3）
7.3  检定项目
（3）
47.4  检定方法
（）

7.5  检定结果的处理
（5）
7.6  检定周期
（5）
附录A  检定记录格式
（6）
附录B  光柱式血压计检定证书内页格式
（7）
附录C  光柱式血压计检定结果通知书内页格式
（8）


引   言
JJF 1002—2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础性系列规范。
本规程为首次发布。

光柱式血压计检定规程

1  范围

本规程适用于利用柯氏音听诊法来完成血压测量并具有血压光柱显示功能的血压计的首次检定、后续检定和使用中检验。

2  引用文件

本规程引用下列文件：

JJG 270—2008  血压计和血压表

JJG 692—2010  无创自动测量血压计

JJG 875—2019  数字压力计

GB 3053—1993  血压计和血压表

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3  术语

3.1  听诊法  auscultatory method

通过阻塞袖带放气过程中听取柯氏音来间接测量血压的方法。

3.2  柯氏音  Korotkoff sounds

听诊法中在动脉上所听到的用以确定血压的声音。

3.3  气压系统  pneumatic system

用于压力产生和压力控制的所有器件。包括臂带、气囊、气阀、橡皮球、接头、管路、压力传感器、控制电路等。

4  概述
光柱式血压计（以下简称血压计）为非自动无水银血压计，是用来测量人体血压的医疗器械，包括发光二极管式、液晶显示式及其他数显光柱式血压计。主要由刻度板、显视窗、机盒、臂带、气阀和橡皮球等组成。其工作原理是利用压力传感器测量臂带内的压力，以数字形式显示出来，并以压力大小模拟水银高度进行直观显示。

[image: image3.png]



图 1 光柱式血压计示意图
5  计量性能要求

5.1  零位误差

带有数显装置的光柱式血压计，数显显示允许示值误差：±0.2kPa或±2mmHg。

5.2  光柱与数显示值偏差

带有数显装置的光柱式血压计，光柱与数值显示的压力值之差的绝对值应不大于0.1kPa或1mmHg。

5.3  示值误差

示值最大允许误差为±0.4kPa或±3mmHg。

5.4  气压系统气密性
5.4.1  橡皮球上的气阀旋钮旋紧时应不漏气，旋松时应不会脱落；止气阀应有止气作用。

5.4.2 在1min内空气泄漏导致的压力下降值不大于0.5kPa或4mmHg。

6  通用技术要求

6.1  外观及功能性检查
6.1.1  血压计应标明产品名称、型号规格、出厂编号、制造厂家等清晰可见的标识。

6.1.2  新制造的血压计外壳应平整坚固，涂层应均匀光泽，并无明显剥落现象。

6.1.3  臂带耐压力：臂带应能完全包裹气囊，当气囊被充气到最大压力时，保证臂带不会出现滑落或变松现象。

6.1.4  血压计应具有kPa和mmHg为计量单位的双刻度标尺，其分度值不大于：0.3kPa和2mmHg。带有数显功能的血压计的数显分度值不大于：0.1kPa和1mmHg。

6.1.5  血压计显示模块亮度输出应均匀、清晰，以及不得有缺线、断线、闪动、间隔显示以及明显的亮度下降、光衰现象。

7  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检验。

7.1  检定条件

7.1.1  环境条件

环境温度：（20±10）℃。

相对湿度：≤85%。

7.2  计量标准器及其配套设备
7.2.1  压力标准器
压力标准器的压力范围至少满足：（0～40）kPa或（0～300）mmHg，允许误差绝对值应不大于血压计允许误差绝对值的1/4。

7.2.2  辅助设备

a）压力发生器；

b）三通管；

c）医用胶管；

d）秒表：分度值0.2s或0.1s。

7.3  检定项目

检定项目见表1。

表1  检定项目一览表

	序号
	检定项目
	首次检定
	后续检定
	使用中检验

	1
	外观
	+
	+
	-

	2
	零位误差
	+
	+
	+

	3
	光柱与数显示值偏差
	+
	+
	+

	4
	示值误差
	+
	+
	+

	5
	气压系统气密性
	+
	+
	+

	注：表中“＋”表示必检的项目，“－”表示不检的项目。


7.4  检定方法

7.4.1  外观检查

用目测检查，检查结果应符合本规程6.1的要求。同时在无臂带的条件下，连续刻度的血压计光柱指示应在零位标记处。

7.4.2  零位误差

在无臂带的条件下，目视检查血压计零位，应符合本规程5.1的要求。

7.4.3  光柱与数显示值偏差

以16kPa或120mmHg、8kPa或60mmHg两点作为检定点，通过降压检定，分别记录光柱指示压力示值与数显显示的压力示值，取两次差值的绝对值中最大值作为示值偏差。示值偏差应符合本规程5.2的要求。
7.4.4  示值误差

用胶管和三通接头将被检血压计与压力标准器、压力发生器相连通，如图2所示。

	压力标准器


[image: image4.png]



	压力发生器


图2  检定连接示意图
检定点不少于5个（不含零点），以40kPa或300mmHg左右为起始点，每隔8kPa或60mmHg左右作为一个检定点，进行两次降压检定，取两次降压的最大示值误差作为血压计的示值误差。示值误差应符合本规程5.3的要求。

示值误差按公式（1）计算：


[image: image5.wmf]0

P

P

P

-

=

D

                                                         （1）
式中：

ΔP——示值误差，kPa(mmHg)；

P——血压计的压力示值，kPa(mmHg)；

P0——压力标准器的压力示值，kPa(mmHg)。
7.4.5  气压系统气密性
7.4.5.1  用胶管与三通将血压计、压力标准器与压力发生器相连接。橡皮球上的气阀旋钮和止回气阀的检查用手感目测检查，应符合本规程5.4.1的要求。

7.4.5.2  在臂带圈扎的条件下，用压力发生器升压至上限压力值的90%～100%之间任意一点，切断压力源停留2min后读取第一个值，到第3min后再读取第二个值，按公式（2）计算两次压力示值的下降值。下降值应符合本规程5.4.2的要求。

[image: image6.wmf]2

1

P

P

-

=

D

                                                      （2）
式中：

Δ——两次压力示值的下降值，kPa(mmHg)；

P1——第一次读取的压力示值，kPa(mmHg)；

P2——第二次读取的压力示值，kPa(mmHg)。

7.5  检定结果处理

经检定合格的血压计出具检定证书；经检定不合格的出具检定结果通知书，并注明不合格项目。

7.6  检定周期

光柱式血压计的检定周期一般不超过一年。经过调整或维修后的光柱式血压计必须重新进行检定。

附录A
光柱式血压计原始记录格式
证书编号：                     委托单位 ：                  仪器名称：                    
型号规格：                  出厂编号：             生产厂家：                    
检定地点：                  环境条件：温度       ℃  相对湿度                    %

检定依据：                  检定日期：               检定结论：                
检定性质：首次检定□  后续检定□ 使用中检验 □ 检定人员：       核验人员           

	计量检定装置名称
	型号/编号
	准确度等级或不确定度 或最大允许误差
	证书编号/证书有效期

	
	
	
	


检定项目                                                             单位：kPa（mmHg）
	一、外观检查

	(合格  (不合格

	二、零位误差

	数显示值
	

	三、光柱与数显示值偏差

	压力标准值
	光柱示值
	数显示值
	光柱与数显示值偏差

	
	
	
	

	
	
	
	

	四、示值误差

	标准压力值
	被检血压计压力示值
	示值误差

	
	第一次降压
	第二次降压
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	五、气压系统气密性

	第一次读数
	第二次读数
	气压下降值

	
	
	


附录B

光柱式血压计检定证书内页格式
证书编号： 

机构授权证书号：  
计量标准考核证书号： 
                                                                                
本次检定所依据的技术文件（代号、名称）：
                                                                               
本次检定所使用的主要计量标准器具：
	名称
	编号
	测量范围
	技术特征
	证书编号
	检定日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



溯源性（发证机构）：







检定温度：
    
℃
          相对湿度：     % 
            其它：  
检定地点：


检定项目

	序号
	检定项目
	技术要求
	检定结果

	1
	外观
	
	

	2
	零位误差
	
	

	3
	光柱与数显示值偏差
	
	

	4
	示值误差
	
	

	5
	气压系统气密性
	
	


附录C

光柱式血压计检定结果通知书内页格式

检定结果通知书编号：

一、检定使用的主要计量标准器具：

	名  称
	编号
	测量范围
	技术特征
	证书编号
	检定日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


二、检定条件：

温度：              相对湿度：

检定地点：                 
三、检定项目：

	序号
	检定项目
	技术要求
	检定结果

	1
	外观
	
	

	2
	零位误差
	
	

	3
	光柱与数显示值偏差
	
	

	4
	示值误差
	
	

	5
	气压系统气密性
	
	


四、检定不合格项说明：


JJG(渝)xxx—202X





归口单位：重庆市市场监督管理局


主要起草单位：重庆市计量质量检测研究院


              重庆医科大学附属第二医院


              中国人民解放军陆军第九五八医院


              重庆市公共卫生医疗救治中心








被检血压计�
�






三通接头








PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

