JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—2025

超声检测试块声学参数校准规范

Calibration Specification for Acoustic parameters of Ultrasonic Testing Blocks

（征求意见稿）

2025-XX-XX发布                                2025-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发布

超声检测试块声学参数校准规范

JJF XXXX-2025

Calibration Specification for Acoustic Parameters

of Ultrasonic Testing Blocks

归口单位：全国声学计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

中国特种设备检测研究院

本规范委托全国声学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

邢广振（中国计量科学研究院）

田  琦（中国计量科学研究院）

郑  阳（中国特种设备检测研究院）

潘强华（中国特种设备检测研究院）

何龙标（中国计量科学研究院）

目  录

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2 计量单位	3

4 概述	3

5 计量特性	3

5.1 纵波声速	3

5.2 横波声速	3

6 校准条件	4

6.1 环境条件	4

6.2 测量标准及其他设备	4

7 校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2 校准方法	4

8 校准结果表达	6

8.1 校准数据处理	6

8.2 校准结果的测量不确定度	6

8.3 校准证书	6

9 复校时间间隔	7

附录A	8

校准证书的内容	8

附录B	9

校准证书的内页格式	9

附录C	10

声传播衍射效应修正方法	10

附录D	12

高温条件下试块声学参数校准考虑因素	12

附录E	13

声速测量不确定度评定示例	13

附录F	17

声衰减系数测量不确定度评定示例	17

附录G	21

常见超声检测试块对应标准	21

引  言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001 《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1 《测量不确定度的评定与表示》共同构成支撑本规范制定的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 23900—2009《无损检测 材料超声速度测量方法》、ASTM E494—20 《Standard practice for measuring ultrasonic velocity in materials by comparative pulse-echo method》中描述的声速测量方法。

本规范为首次发布。

超声检测试块声学参数校准规范

# 1 范围

本规范适用于室温条件下超声检测试块声学参数的校准，高温条件下试块声学参数的校准也可参考使用。

# 2 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1034 声学计量术语及定义

GB 3102.7 声学的量和单位

GB/T 12604.1－2020 无损检测术语 超声检测

GB/T 23905－2009无损检测 超声检测用试块

GB/T 23900－2009无损检测 材料超声速度测量方法

ASTM E494—20 《Standard practice for measuring ultrasonic velocity in materials by comparative pulse-echo method》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语和计量单位

本规范采用GB 3102.7中规定的量和单位。

JJF 1001、JJF 1059.1和GB/T 12604.1中界定的及以下术语和定义适用于本规范。

## 3.1 术语

3.1.1 标准试块 calibration block

用以评定和校准超声检测设备，具有规定的化学成分、表面粗糙度、热处理及几何形状的材料块。

[GB/T 12604.1—2020，定义5.4.1]

3.1.2 对比试块 reference block

参考试块

与试件或被测材料声学特性相似、含有意义明确参考反射体、用以调节超声检测仪的幅度和（或）时基线，以将所检出的不连续信号与已知反射体所产生的信号相比较的试块。

[GB/T 12604.1—2020，定义5.4.2]

3.1.3 测试试块 test block

用于测试超声检测系统精度和（或）性能的材料块。

[GB/T 12604.1—2020，定义5.4.3]

3.1.4 声时 time-of-flight; TOF

超声脉冲从发射探头穿过试件传播到接收探头的时间。

[GB/T 12604.1—2020，定义3.2.6]

3.1.5 纵波 longitudinal wave

压缩波 compression wave

在介质中传播时，介质质点的振动方向与波传播方向一致的声波波型。

[GB/T 12604.1—2020，定义3.3.1]

3.1.6 横波 transverse wave

剪切波 shear wave

在介质中传播时，介质质点的振动方向与波传播方向相互垂直的声波波型。

[GB/T 12604.1—2020，定义3.3.2]

3.1.7 换能器 transducer

探头中实现电能转换成超声能并逆向转换功能的元件。

[GB/T 12604.1—2020，定义4.1.1]

3.1.8电磁声换能器 electro-magnetic acoustic transducer; EMAT

利用磁致伸缩力或洛伦兹力在铁磁性或导电材料中产生超声波的换能器。

[GB/T 12604.1—2020，定义4.1.4]

3.1.9 声衰减系数 attenuation coefficient

与材料性能、波长和波型有关的，用来表示每单位传播距离衰减量的系数。

[GB/T 12604.1—2020，定义4.3.2]

## 3.2 计量单位

本规程采用GB/T 3102.7规定的量和单位。主要计量特性的单位名称和符号如下：

——声速的单位：米每秒，m/s；

——声衰减系数的单位：分贝每米，dB/m；

# 4 概述

超声检测试块（以下简称试块）是超声检测系统中用于校准检测设备、确定检测灵敏度、评估缺陷当量以及验证检测工艺的关键器具。根据其核心功能和具体用途，试块主要分为标准试块和对比试块两大类。试块的基本声学参数是其功能实现的基础，主要包括纵波声速、横波声速和声衰减系数。这些参数直接影响超声波在试块中的传播行为，是确保检测结果准确性与可比性的物理依据。纵波与横波声速是计算缺陷位置和自身尺寸的基准，而声衰减系数则关系到对材料衰减特性的补偿以及检测范围与灵敏度的设定。开展超声检测试块声学参数的校准，是保障超声检测质量的重要环节。

# 5 计量特性

## 5.1 纵波声速

纵波声速相对标称值的偏差一般不超过±0.5%。

## 5.2 横波声速

横波声速相对标称值的偏差一般不超过±0.5%。

## 5.3 声衰减系数

声衰减系数相对标称值的偏差一般不超过±10%。

# 6 校准条件

## 6.1 环境条件

- 气压：（86~106）kPa；

- 温度：15℃～35℃；

- 相对湿度：30%～90%。

## 6.2 测量标准及其他设备

6.2.1脉冲发生器/接收器：脉冲宽度25 ns~1000 ns，最小步进5 ns；脉冲电压-25V~-400V；具备60 dB RF增益，步进≤1dB。

6.2.2 电磁超声检测仪：最大发射电压≥1000Vpp；带宽20 kHz ~ 10 MHz；接收增益110 dB，步进≤2dB。

6.2.3 示波器：带宽不小于200MHz，幅度测量不确定度优于3%（k=2），时间测量不确定度优于0.2%（k=2）。

6.2.4 数显测高仪：测量范围不低于400 mm，最大允许误差：1.2μm+L(mm)/1000。

6.2.5 纵波探头：具备自发自收功能，频率范围（0.5 ~10）MHz，相对脉冲回波灵敏度与标称值偏差优于±3 dB。

6.2.6横波探头：具备自发自收功能，频率范围（0.5 ~10）MHz，相对脉冲回波灵敏度与标称值偏差优于±3 dB。

6.2.7 *温度计：在校准环境条件内，温度示值的最大允许误差±0.4 ℃。

*注：该温度计用于测量试块温度，需注意与环境温度测量进行区分。

# 7 校准项目和校准方法

## 7.1 校准项目

校准项目见表1。

表1 校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 计量特性条款号 | 校准方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 7.2.1 | 7.2.1 |
| 2 | 纵波声速 | 5.1 | 7.2.2 |
| 3 | 声衰减系数（纵波） | 5.2 | 7.2.3 |
| 4 | 横波声速 | 5.3 | 7.2.4 |
| 5 | 声衰减系数（横波） | 5.4 | 7.2.5 |

## 7.2 校准方法

7.2.1 外观检查

- 目视超声检测试块外表，应无表面明显的磕碰、裂痕等；

- 应具有完好标识、准用标识、型号和出厂编号标识。

7.2.2纵波声速

a）使用数显测高仪测量试块厚度，沿探头接触位置均匀测量至少6个点，并取平均值作为其厚度：

|  | （1） |
| --- | --- |

b）利用温度计测量并记录试块表面温度；

c）利用脉冲发生接收器驱动纵波探头，设置脉冲宽度以使其满足探头谐振频率所对应周期的一半，调节激励电压和耦合阻抗，以获得足够高的测量信号比；

d）将脉冲回波信号通过数字示波器进行采集，并利用其多次测量平均功能（一般设置为8次~512次）获取一组信号的平均值，并存储该信号；

e）通过信号互相关得到第m次和第k次回波的时延值，重复测量至少6次，并取平均值作为渡越时间：

|  | （2） |
| --- | --- |

f）纵波声速为：

|  | （3） |
| --- | --- |

7.2.3 声衰减系数（纵波）

a）根据7.2.2中步骤获取第m次和第k次回波信号，利用Hilbert变换求取回波信号包络幅度，记为Am、Ak；

b）试块声衰减系数（纵波）为:

|  | （4） |
| --- | --- |

其中Gmk为不同传播距离上由声扩散效应引入的衍射修正系数，见附录C。

7.2.4 横波声速

a）使用数显测高仪测量试块厚度，沿探头接触位置均匀测量至少6个点，并取平均值作为其厚度：

|  | （5） |
| --- | --- |

b）利用温度计测量并记录试块表面温度；

c）利用电磁超声检测仪驱动横波探头，设置信号频率和脉冲个数，调节激励电压和耦合阻抗，以获得足够高的测量信号比；

d）将脉冲回波信号通过数字示波器进行采集，并利用其多次测量平均功能（一般设置为8次~512次）获取一组信号的平均值，并存储该信号；

e）通过信号互相关得到第m次和第k次回波的时延值，重复测量至少6次，并取平均值作为渡越时间：

|  | （6） |
| --- | --- |

f）横波声速为：

|  | （7） |
| --- | --- |

7.2.5 声衰减系数（横波）：

a）根据7.2.4中步骤获取第m次和第k次回波信号，利用Hilbert变换求取回波信号包络幅度，记为Am、Ak；

b）试块声衰减系数（横波）为:

|  | （8） |
| --- | --- |

其中Gmk为不同传播距离上由声扩散效应引入的衍射修正系数，见附录C。

# 8 校准结果表达

## 8.1 校准数据处理

所有的数据应先计算，后修约。声速校准数据修约到小数点后一位，声衰减系数校准结果修约到小数点后二位。

## 8.2 校准结果的测量不确定度

超声检测试块声学参数测量不确定度按JJF 1059.1的要求评定，不确定度评定的示例见本校准规范中的附录E和附录F。

## 8.3 校准证书

经过校准后出具校准证书，推荐的超声检测试块（声学参数）校准证书的内页格式见附录B。校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的接收日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代码；

i) 本次校准所用测量标准溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 对校准规范的偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

o) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9 复校时间间隔

超声检测试块声学参数的复校时间间隔建议为2年。复校时间间隔的长短取决于其使用情况，如环境条件、使用频率及测量对象等，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间间隔。

# 附录A

# 校准证书的内容

A  校准证书至少应包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书” ；

b）证书的编号、页码及总页数；

c）校准实验室的名称和地址；

d）进行校准的日期；

e) 进行校准的地点；

f）送校单位的名称和地址；

g) 被校超声检测试块的描述；

h) 校准所依据的技术规范的名称及编号；

i) 校准所用计量标准的名称、技术参数及有效期；

j) 校准时的环境条件；

k) 校准结果；

l) 校准结果的测量不确定度；

m) 复校时间间隔的建议；

n) 校准人签名、核验人签名、批准人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

# 附录B

# 校准证书的内页格式

推荐的超声检测试块声学参数校准证书的内页格式见图B。

图B 校准证书的内页格式

证书编号××××××－××××

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准的技术依据 JJF ××××－20××超声检测试块声学参数校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  | ℃ | 相对湿度 |  | % |  | 其他 |  |  |
| 校准使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 测量范围 |  |  | 不确定度 /准确度等级 /最大允许误差 |  | 计量（基）标准证书编号 |  | 有效期至 |  |

超声检测试块声学参数校准结果

| 序号 | 项目 | 测试结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵波声速 |  | m/s |
| 2 | 声衰减系数（纵波） |  | dB/m |
| 3 | 横波声速 |  | m/s |
| 4 | 声衰减系数（横波） |  | dB/m |

试块温度：   ℃

校准结果不确定度：

# 附录C

# 声传播衍射效应修正方法

（1）圆形平面换能器：

圆形平面换能器自发自收模式，换能器表面上的声压可表示为：

|  | （C-1） |
| --- | --- |

其中为介质密度，为介质声速，为换能器面元振动速度，为角速度，为波数，为接收器到发射换能器的距离。

由于声传播扩散效应，在声场中距离发射换能器z位置的声压实际上表示为：

|  | （C-2） |
| --- | --- |

衍射修正系数经化简，经数值计算可得：

|  | （C-3） |
| --- | --- |

其中的，

，

，

（2）矩形平面换能器：

矩形平面换能器自发自收模式，在传播距离z处收到的平均声压：

|  | （C-4） |
| --- | --- |

其中，为换能器发射端发射点p到接收端接收点q的距离。S是换能器面积。被积函数仅依赖于x2-x1和y2-y1，与各自单独的取值无关。因此，可通过变量替换分离x方向和y方向的积分。

首先聚焦x方向积分：

|  | （C-5） |
| --- | --- |

令u = x2-x1,则x1的有效区间需同时满足两个区间 [-X , X] 和 [-X - u , X - u]。该区间的长度即为对x1积分的结果（因被积函数 F(u)与x1无关，积分后仅保留长度）。当|u| < 2 X时，交集区间的长度为2X - |u|。当|u| > 2 X时，两区间无交集，长度为0。

因此，x的二重积分可以化简为：

|  | （C-6） |
| --- | --- |

同理，y的二重积分也可以化简为：

|  | （C-7） |
| --- | --- |

因此，矩形换能器接收到的平均声压最终表示为：

|  | （C-8） |
| --- | --- |

衍射修正系数可通过数值计算：

|  | （C-9） |
| --- | --- |

# 附录D

# 高温条件下试块声学参数校准考虑因素

D.1配置高温试验炉，控温范围覆盖常温~650℃或需要校准的温度范围，并充入惰性气体以防止试块在高温条件下氧化。

D.2 纵波探头和EMAT横波探头在校准温度条件下耐温≥10s，或至少可单次采集一组测量信号。

D.3 试块厚度测量，需考虑材料在不同温度下的热膨胀：

|  | （D-1） |
| --- | --- |

其中T0代表常温，为常温下试块厚度，为材料的线膨胀系数，T为校准时试块实际温度，为该校准温度下的试块厚度。

D.4 声速和声衰减系数的测量方法与常温下类似，其中计算声衰减系数时，衍射效应修正需考虑由温度导致的试块中声波长变化。

# 附录E

# 声速测量不确定度评定示例

E.1 测量原理与数学模型

脉冲回波法使用超声探头发射一个短暂的脉冲，该脉冲在样品中传播，在另一端反射后回到同一探头。通过测量发射脉冲与第一次回波（或第m次与k次回波）之间的时间间隔（即声时Tmk），并已知样品的厚度d，即可计算声速c。

脉冲回波法声速测量的数学模型：

|  | （E-1） |
| --- | --- |

其中，d为试块厚度；Tmk为第k次和第m次超声脉冲之间的时间间隔；为衍射修正。

E.2 不确定度来源分析

1）厚度d测量的不确定度u(d)：

测量重复性；

测厚工具（如数显测高仪）的不确定度；

测厚工具分辨率引入不确定度；

样品平行度误差（两端面不平行导致厚度测量值不唯一）；

温度对样品尺寸的影响。

2）声时差Tkm的测量不确定度u(Tkm)

示波器时基校准不确定度；

示波器的采样分辨力（时基精度）；

回波特征点判读重复性：每次人工或互相关判读回波特征点引入随机误差；

声束非垂直入射（声程增长）：当探头不垂直于样品表面，实际声程大于2d，导致Tmk偏大，声速计算值偏大；

波形叠加与失真：当回波间隔很近或材料声衰减很高时，回波可能导致叠加或波形失真，影响Tmk的准确提取测量。

E.3 测量不确定度分析

1）厚度d的测量不确定度u(d)

①数显测高仪的测量不确定度：

数显测高仪的最大允许误差MPE为±[1.2+L(mm)/1000]µm，代入L=20 mm，计算MPE=±1.22 µm。假定满足矩形分布，则标准不确定度为：

| µm | （E-2） |
| --- | --- |

②分辨力：

数显测高仪的分辨力为0.1 µm，按均匀分布处理：

| µm | （E-3） |
| --- | --- |

③测量重复性与平行度：

在样品不同位置测量6次，6组的测量结果（mm）：

20.0396、20.0295、20.0341、20.0413、20.0331、20.0293

得到标准偏差s=5.03 µm。取单次测量的标准偏差作为该分量的估计：

| µm | （E-4） |
| --- | --- |

厚度d的合成标准不确定度由上述三个分量合成（假设相互独立）：

| µm | （E-5） |
| --- | --- |

相对标准不确定度为：

|  | （E-6） |
| --- | --- |

2）声时差Tkm的测量不确定度u(Tkm)

常温23.6℃时，第2与第4次回波时延为13.34 µs。

①示波器的时间校准不确定度：

根据示波器校准证书，时基的扩展不确定度为0.01%（k=2）。对于Tkm=13.34 µs，其绝对不确定度为13.34 µs×0.01%=0.001334 µs。则标准不确定度为：

| µs | （E-7） |
| --- | --- |

②示波器时间分辨力

示波器采样率为100 MSa/s，采样间隔为10 ns。由于通过互相关法定位回波特征点，其不确定度通常小于采样间隔。按均匀分布，分辨力引入的不确定度为：

| µs | （E-8） |
| --- | --- |

③回波特征判读重复性

在相同条件下重复采集并判断Tkm 6次，6组的测量结果（μs）：13.34、13.34、13.34、13.34、13.34、13.33。计算其标准偏差s，则

| = 6.8×10-4 µs | （E-9） |
| --- | --- |

④声束非垂直入射：假设探头最大倾斜角估计为。实际声程为2d/cos()，声时差为Tkm=Tkm/ cos()。由此引入的系统误差为Tkm/（1/cos()-1）。当时，1/cos()-1=1.52×10-4。假设角度估计在半角为0.5°的区间内均匀分布，则其相对标准不确定度为：

| = 5.5×10-5 | （E-10） |
| --- | --- |

声时差的合成标准不确定度为：

| 3.13×10-3µs | （E-11） |
| --- | --- |

相对标准不确定度为：

|  | （E-12） |
| --- | --- |

E.4 合成标准不确定度

声速的相对合成方差为：

|  | （E-13） |
| --- | --- |

代入数值得：

|  | （E-14） |
| --- | --- |

E.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

|  | （E-15） |
| --- | --- |

# 附录F

# 声衰减系数测量不确定度评定示例

F.1 测量原理与数学模型

脉冲回波法通过测量被测试样中多次底面回波的幅度衰减来计算材料的声衰减系数。理想情况下，相邻回波幅度的衰减主要由材料的吸收和散射引起。

脉冲回波法声衰减测量的数学模型：

|  | （F-1） |
| --- | --- |

单位为dB/m。其中：

：待测的声衰减系数（dB/m）；

Am，Ak：第m次和第k次底面回波的峰值电压幅度（V）；

d：被测试样的厚度（m）；

（m-k）：回波次数差；

：系统衰减修正项，包含了声束扩散（衍射）修正、界面透射损失等。若不修正，此处测的是“表观衰减”。

F.2不确定度来源分析

1）回波幅度测量引入的不确定度u(A)

测量重复性：由于耦合层厚度变化、探头压力微小变化、仪器噪声、电子系统漂移等导致同一回波幅度多次测量的分散性；

仪器幅度校准与线性度：示波器的垂直电压可读不准确，以及在不同幅度范围内的非线性相应。

2）厚度d测量的不确定度u(d)：

测量重复性；

测厚工具（如数显测高仪）的不确定度；

测厚工具分辨率引入的不确定度；

样品平行度误差（两端面不平行导致厚度测量值不唯一）；

温度对样品尺寸的影响。

3）声束扩散（衍射）修正引入的不确定度u()

声束扩散（衍射）修正公式本身是基于模型的近似；

模型所需的参数（如探头有效半径、被测试样声速）不准确；

声场与理想模型（如高斯声束）的偏离。

F.3 测量不确定度分析

1）厚度d的测量不确定度u(d)

①数显测高仪的测量不确定度：

数显测高仪的最大允许误差MPE为±[1.2+L(mm)/1000]µm，代入L=20 mm，计算MPE=±1.22 µm。假定满足矩形分布，则标准不确定度为：

| µm | （F-2） |
| --- | --- |

②分辨力：

数显测高仪的分辨力为0.1 µm，按均匀分布处理：

| µm | （F-3） |
| --- | --- |

③测量重复性与平行度：

在样品不同位置测量6次，6组的测量结果（mm）：

20.0396、20.0295、20.0341、20.0413、20.0331、20.0293

得到标准偏差s=5.03 µm。取单次测量的标准偏差作为该分量的估计：

| µm | （F-4） |
| --- | --- |

厚度d的合成标准不确定度由上述三个分量合成（假设相互独立）：

| µm | （F-5） |
| --- | --- |

相对标准不确定度为：

|  | （F-6） |
| --- | --- |

2）回波幅度比Am/Ak的测量不确定度u(R)

幅度比R=Am/Ak。

①幅度测量重复性urep(R)：

在保持耦合和设置不变的情况下，连续采集6组数据，得到Am和Ak，并计算对比值R。计算这6组R值：3.057、3.055、3.053、3.052、3.056、3.055。实验标准偏差s(R)=0.0019。则该分量为：

| 0.0019 | （F-7） |
| --- | --- |

②仪器幅度校准与线性度ulin(R)：

根据示波器的校准证书，其电压测量的相对扩展不确定度为2%（k=2）。由于R是两个电压的比值，该电压误差会传递。根据交流信号测量假定满足反正弦分布，测量该分量对比值R的相对标准不确定度为：

|  | （F-8） |
| --- | --- |

幅度比R的合成标准不确定度：

|  | （F-9） |
| --- | --- |

相对标准不确定度：

|  | （F-10） |
| --- | --- |

F.4 合成标准不确定度

首先，计算未考虑衍射修正时的“表观”衰减系数及其不确定度。

表观衰减：

| dB/m | （F-11） |
| --- | --- |

的相对合成方差（仅考虑R和d）

|  | （F-12） |
| --- | --- |

由于在的关系中，的灵敏系数不是1。对于20，其标准不确定度。

因此，更准确的合成方式先计算的绝对方差：

幅度比R引入的分量：

厚度d引入的分量：

所以：

|  | （F-13） |
| --- | --- |

现在，考虑衍射修正。修正后的衰减系数为：

| dB/m | （F-14） |
| --- | --- |

衍射修正引入的不确定度分量：

|  | （F-15） |
| --- | --- |

修正后的衰减系数的合成标准不确定度为：

|  | （F-16） |
| --- | --- |

F.5扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

|  | （F-17） |
| --- | --- |

相对不确定度：

| （k=2） | （F-18） |
| --- | --- |

# 附录G

# 常见超声检测试块对应标准

| 标准编号 | 标准名称 | 试块型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 23905-2009 | 无损检测 超声检测用试块 | CSK-IA; CSK-IB |  |
|  |  | CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 |  |
|  |  | RB-1; RB-2; RB-3 |  |
| GB/T 11259-2008 | 无损检测 超声检测用钢参考试块的制作与检验方法 | 平底孔参考试块：D/A为工作尺寸，其中A为声程距离，D为平底孔直径 |  |
| GB/T 18852-2002 | 无损检测 超声检验测量接触探头声束特性的参考试块和方法 | 半圆阶梯试块HS试块 |  |
|  |  | 横孔试块SDH |  |
| GB/T 19799.1-2005 | 无损检测 超声检测1号校准试块 |  |  |
| GB/T 19799.2-2012 | 无损检测 超声检测2号校准试块 |  |  |
| DL/T 820-2002 DL/T 694-2012 | 管道焊接接头超声波检验技术规程 高温紧固螺栓超声检测技术导则 | 小径管试块 DL-1 |  |
|  |  | 对比试块SD-III |  |
|  |  | 补偿量测定试块E1、E2 |  |
|  |  | 灵敏度调整试块C1 |  |
|  |  | 携带式试块：SD-IV |  |
|  |  | 螺柱试块：LS-1、LS-2 |  |
| JB/T 4730.3-2005 | 承压设备无损检测第3部分：超声检测 | 环向对接焊接接头试块：GS-1;GS-2;GS-3;GS-4 |  |
|  |  | 对比试块：T1;T2;T3 |  |
|  |  | 钢板用阶梯试块：CS I;CB II |  |
|  |  | 锻件用标准试块：CS I-1~4; CS II-1~4; CS III |  |
|  |  | 焊接接头用标准试块 | CSK- IA、CSK-II A、CSK- IIIA |
|  |  |  | CSK- IVA No.1~No.6 |
|  |  | 铝合金对比试块：1号、2号 |  |
| JB/T 10062-1999 | 超声探伤用探头性能测试方法 | 对比试块：DB-P、DB-H1； DB-H2；DB-D1、DB-R |  |
| JG/T 203-2007 | 钢结构超声波探伤及质量分级法 | CSK-ICj R=27;R=40;R=60、CSK-IDj |  |
|  |  | 对比试块RBJ-1 |  |