JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—XXXX

水下声速仪校准规范（激光干涉法）

Calibration Specification for Underwater Sound Velocity Sensors (Laser Interferometry Method)

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                                202X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发布

水下声速仪校准规范

（激光干涉法）

Calibration Specification for

JJF XXXX-202X

Underwater Sound Velocity Sensors

(Laser Interferometry Method)

归口单位：全国声学计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

参加起草单位：福建省计量科学研究院

交通运输部天津水运工程科学研究院

浙江省质量科学研究院

本规范委托全国声学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

王  敏（中国计量科学研究院）

王  珂（中国计量科学研究院）

杨  平（中国计量科学研究院）

参加起草人：

李  群（福建省计量科学研究院）

窦春晖（交通运输部天津水运工程科学研究院）

姚  磊（浙江省质量科学研究院）

目  录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	1

5  计量特性	2

5.1  声速示值误差	2

5.2  声速示值重复性	2

6  校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准及其他设备	2

7  校准项目和校准方法	3

7.1  校准项目	3

7.2  校准方法	3

8  校准结果表达	5

8.1  校准记录	5

8.2  校准数据处理	5

8.3  校准证书	5

8.4  校准结果的测量不确定度	6

9  复校时间间隔	6

附录A  水下声速仪校准记录表	7

附录B  水下声速仪校准证书内页格式	9

附录C  测量不确定度评定示例	10

- 引  言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范在制定中参考了JJG 763-2002《温盐深测量仪》、HY/T 101-2007《海水声速仪检测方法》和JT/T 964-2015《水运工程 声速剖面仪》。

本规范为首次发布。

水下声速仪校准规范（激光干涉法）

# 1  范围

本规范适用于常压条件下纯水或海水中1420 m/s~1560 m/s范围的水下声速仪的声速示值误差、声速示值重复性的校准，其他声速范围的声速仪可参考本规范。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1034－2020 声学计量术语及定义

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1650－2017 超声探伤仪换能器声场特性

JJF 2105－2024 海水温盐测量仪

JJG 763－2002 温盐深测量仪

HY/T 101-2007 海水声速仪检测方法

JT/T 964-2015 水运工程 声速剖面仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

3.1  水下声速underwater sound velocity

水下纵波传播速度，单位为m/s。

3.2  水下声速仪 underwater sound velocity meter

用于测量水下声波传播速度的仪器。

3.3  恒温水槽 thermostatic water bath

在一定温度范围能够控制槽内水介质温度改变并达到温度恒定的装置。

3.4  换能器衍射效应 transducer diffraction effect

换能器发射/接收声波时，因换能器孔径有限导致声波传播发生扩散或绕射的现象。

# 4  概述

水下声速仪又称声速计或声速传感器，通常由超声换能器、声波反射结构、信号采集处理电子模块、显控软件（对自容式声速仪通常为内置电源及存储单元）、外壳等组成，如图1所示。主要原理是利用超声换能器在水下发射声波，并接收经声波反射结构的反射回波，通过测量声波在某一固定已知距离的传播时间得到水中声速。主要用于海洋调查、水下声探测定位等领域中的水下声速值测量。

(a)非自容式声速仪             (b)自容式声速仪

图 1  水下声速仪结构示意图

# 5  计量特性

5.1  声速示值误差

水下声速仪的声速示值误差通常在±10 m/s内。

5.2  声速示值重复性

水下声速仪的声速示值重复性一般应小于0.1 m/s。

# 6  校准条件

6.1  环境条件

环境温度：(5 ~ 35) C；

相对湿度：≤ 90%。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1 恒温水槽

温度设置范围一般应覆盖3 ℃~40 ℃，有效工作区尺寸不小于300 mm×200 mm×100 mm；温度平衡时两个换能器之间工作区内温度变化量、分布均匀性在±5 mK以内，工作状态下槽内水流速度在±1 m/s以内；内部填充海水时水槽材料应具有耐腐蚀性。

6.2.2 超声换能器对

一般由两个相同型号的超声平面收发换能器组成，工作频率在0.5 MHz~5 MHz范围内。

6.2.3 双光束激光干涉仪

位移测量的最大允许误差±10-6。

6.2.4 时间间隔测量模块

声波在水下传播时间间隔测量的最大允许误差±10-5。

6.2.5 信号发生器

工作频率覆盖0.5 MHz~5 MHz，频率最大允许误差±0.1%。

6.2.6 标准铂电阻温度计

温度测量范围覆盖(1 ~ 40) C，测量不确定度优于2 mK (k=2)。

# 7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

水下声速仪校准项目见表1。

表1  水下声速仪校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 计量特性的章条号 | 校准方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声速示值误差 | 5.1 | 7.2.1 |
| 2 | 声速示值重复性 | 5.2 | 7.2.2 |

7.2  校准方法

激光干涉法水下声速仪校准原理是直接测量水中声波传播距离和时间得到声速，再将声速仪测量端放置在发射换能器和接收换能器中间，得到声速仪示值，对比实现声速仪校准。测量声速时，由于发射换能器和接收换能器自身存在响应时间，用于时间间隔测量的电路模块也存在延时，一般采用变声程测量法，即通过改变声波发射和接收换能器的距离，通过两次测量的差值计算声速，测量原理图见图1。

图2  激光干涉法水下声速仪校准装置框图

在恒温水槽内，利用两个换能器分别发射和接收声波信号，当换能器距离为时，声波从发射到接收的时间间隔为，改变两个换能器的距离，使距离为，对应的声波传播时间间隔，则声波在水中的传播速度为

(1)

式中：

——双光束激光干涉仪第一次测量的距离，m；

——距离为时声波从发射换能器到接收换能器的传播时间间隔，s；

——双光束激光干涉仪第二次测量的距离，m；

——距离为时声波从发射换能器到接收换能器的传播时间间隔，s。

7.2.1  声速示值误差

将发射换能器与接收换能器按照图2所示固定在恒温水槽中，调节两换能器声轴使其共线，且与换能器移动方向平行。双光束激光干涉仪置于水槽外的隔振台上，并调节光束方向垂直入射到接收换能器固定结构上端的反射镜。利用双光束激光干涉测距，得到激光干涉仪到反射镜之间的距离，记为。

设置恒温水槽温度，等待温度充分平衡后，利用时间间隔测量模块控制触发信号发生器，激励发射换能器在水下发射固定频率（如1 MHz）的脉冲调制正弦信号，脉冲个数以直达波与反射波不发生叠加为宜。利用基于延迟线内插法的时间间隔测量模块采集接收换能器输出的声波信号，测得声波在水中传播的时间间隔为。

保持发射换能器位置不变，沿声束方向移动接收换能器（根据水槽工作区大小确定，建议以换能器最大可移动距离的一半为宜，且移动前后两换能器间的距离均满足远场条件），再次测量激光干涉仪到反射镜之间的距离，及声波在水中传播的时间间隔，可得

(2)

(3)

将式(2)、式(3)代入式(1)可得标准声速值

(4)

将待测声速仪置于水中，声速测量部分位于发射换能器和接收换能器声轴线的中间，等待温度平衡后，读取声速仪的输出声速示值，利用下式得到声速示值平均值

(5)

注：建议平均次数的值不小于10。

由式(4)、式(5)得到声速仪声速示值误差

(6)

式中：

——被校水下声速仪在恒温水槽中输出声速示值的平均值，m/s；

——激光干涉法所测声速标准值，m/s；

——声速仪测量次数。

在(3 ~ 40) C范围内，改变恒温水槽温度，重复上述过程，得到水下声速仪在不同声速点的声速示值误差。

7.2.2  声速示值重复性

在上述声速仪声速示值误差测量过程中，记录声速仪的输出声速示值，利用贝塞尔公式得到声速仪的声速示值重复性

(7)

式中：

——被校水下声速仪在恒温水槽中输出的第次声速示值，m/s；

——被校水下声速仪在恒温水槽中输出声速示值的平均值，m/s；

——声速仪测量次数，一般不小于10。

在(3 ~ 40) C范围内，改变恒温水槽温度，得到水下声速仪在不同声速点的声速示值重复性。

# 8  校准结果表达

8.1  校准记录

校准记录应尽可能详尽地记载测量数据和计算结果。校准记录格式参见附录A。

8.2  校准数据处理

所有的数据应先计算后修约，建议修约至0.001 m/s，具体视被测对象的声速示值位数而定。

8.3  校准证书

水下声速仪经校准后出具校准证书，推荐的水下声速仪校准证书的内页格式见附录B，校准证书应至少包括以下信息：

a)	标题，如“校准证书”；

b)	证书的编号、页码及总页数；

c)	校准实验室的名称和地址；

d)	进行校准的日期；

e)	进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

f)	送校单位的名称和地址；

g)	被校对象的描述和明确标识；

h)	校准所依据的技术规范的名称及代号；

i)	本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j)	校准时的环境条件；

k)	如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

l)	校准结果及其测量不确定度的说明；

m)	对校准规范的偏离的说明；

n)	校准证书签发人的签名、职务或等效标识、校准员和核验员的签名；

o)	校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)	未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准项目可根据被校仪器的预期用途选择使用，对校准规范的偏离，应在校准证书中注明。

8.4  校准结果的测量不确定度

水下声速仪声速校准的测量不确定度按JJF 1059.1－2012评定，其不确定度评定示例见附录C。

# 9  复校时间间隔

水下声速仪的复校时间间隔建议不超过12个月。由于复校时间间隔的长短取决于水下声速仪的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素，因此，送校单位可根据实际使用情况自定复校时间间隔。

# 附录A

# 水下声速仪校准记录表

推荐的水下声速仪校准记录的内页格式见图A.1。

| 计量器具名称 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机型号/规格 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
| 测量仪测量范围 |  |  |  |  | 最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |
| 送 校 单 位 |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |
| 校 准 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要计量器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 校准时间、地点及其环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  |  |  | 时 间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | ℃ |  |  | 相对湿度 |  | % |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 换能器发射信号频率： MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声速示值误差(m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水的实测温度(℃) | 干涉仪与换能器距离(m) |  | 声波传播时间间隔(μs) | 干涉仪与换能器距离(m) | 声波传播时间间隔(μs) | 标准声速值(m/s) |  |  | 声速仪声速示值(m/s) | 声速示值误差(m/s) |  |
| 第×页 共×页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图A.1  校准记录内页的格式

# 水下声速仪校准记录表-续

| 计量器具名称 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/规格 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 声速仪声速示值重复性记录 |  |  |  |  |  |  |
| 测量次数 |  | 声速示值(m/s) |  | 测量次数 |  | 声速示值(m/s) |
| …… |  | …… |  | …… |  | …… |
| 声速示值平均值 |  |  |  | 声速示值平均值 |  |  |
| 声速示值重复性 |  |  |  | 声速示值重复性 |  |  |
| 重复性计算公式： （1） 式中： ——被校水下声速仪在恒温水槽中输出的第次声速示值，m/s； ——被校水下声速仪在恒温水槽中输出声速示值的平均值，m/s； ——声速仪测量次数。 （2）当测量值取N次测量的平均值时，。 第×页 共×页 |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 核验员 图A.1校准记录内页的格式（续） |  |  |  |  |  |  |

# 附录B

# 水下声速仪校准证书内页格式

推荐的水下声速仪校准证书的内页格式见图B.1。

| 校准中使用的主要计量器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 测量范围 |  | 最大允许误差/不确定度/准确度等级 |  |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 校准日期，地点及环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地点： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |
| 环境温度： |  |  | ℃ |  |  | 相对湿度： |  |  |  |  |  |
| 水下声速仪校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 水的实测温度(℃) | 声速标称值(m/s) |  |  |  | 水下声速仪示值(m/s) |  | 声速示值误差(m/s) |  |  | 声速示值重复性(m/s) |  |
| 声速示值误差校准结果的扩展不确定度（k =2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第×页 共×页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图B.1校准证书内页的格式

# 附录C

# 测量不确定度评定示例

C.1  概述

激光干涉法水下声速仪声速示值误差校准的测量不确定度评定依据JJF 1059.1—2012中的规定实施，以20 ℃对应的海水声速1520.542 m/s为例，说明声速示值误差校准的测量不确定度评定过程。

C.2  声速示值误差的不确定度评定

C.2.1  测量模型

考虑校准过程中水温变化对声速示值误差的影响，将声速示值误差计算式重写为

(C.1)

式中：

——被校水下声速仪在恒温水槽中输出声速示值的平均值，m/s；

——换能器移动前后发射接收换能器间的距离之差，m；

——换能器移动前后声波在水下传播时间间隔之差，s；

——温度变化引起的声速变化系数，m/(s∙℃)；

——校准过程中恒温水槽工作区内水温变化量，℃。

由上式计算偏导可得，水下声速仪声速示误差值测量不确定度各分量的灵敏系数为

(C.2)

(C.3)

(C.4)

(C.5)

依据上述可得，影响声速测量的不确定度来源主要包括测量重复性、距离测量和声波传播时间间隔测量、水槽内温度变化等。其中，距离测量的不确定度来源包括双光束干涉仪的波长稳定度、空气折射率测量误差、测量光束与声束对准误差（即余弦误差）；声波传播时间间隔测量的测量不确定度来源包括时间间隔测量误差、换能器衍射效应、两换能器对准误差等。

C.2.2  相对标准不确定度评定

C.2.2.1  测量重复性引入的不确定度分量

在相同测量条件下对水下声速值和声速仪示值进行重复测量，采用贝塞尔公式计算声速示值误差测量的标准偏差

(C.6)

式中：

——声速示值误差的标准偏差，m/s；

——第次测量的声速示值误差，m/s；

——声速示值误差的平均值，m/s；

——测量次数。

C.2.2.2  双光束干涉仪波长稳定度引入的不确定度分量

根据所用激光器的波长指标，其稳定度优于10-8，服从均匀分布，因此由波长稳定度引入的不确定度分量，基本可忽略不计，且与水温无关。

C.2.2.3  空气折射率测量误差引入的不确定度分量

空气折射率是双光束激光干涉仪测量的输入参数，空气折射率通过Rueger经验公式计算，与空气温度、压力、水气压、二氧化碳含量等有关，参考文献中的测量误差和数据，空气折射率测量误差小于0.66 ppm，服从正态分布，且与槽内水温无关，因此空气折射率测量误差引入的不确定度分量。

C.2.2.4  测量光束与声束对准误差（余弦误差）引入的不确定度分量

为减小测量光束与声束的对准误差，采用了激光器与声场扫描设备辅助对准的方式，经测量分析，光束与声束的夹角不大于±0.2°，引入的位移测量相对偏差为6.09 ppm，服从正态分布，且与槽内水温无关，因此由测量光束与声束对准误差引入的不确定度分量。

C.2.2.5  时间间隔测量误差引入的不确定度分量

利用标准信号发生器对间间隔测量模块进行重复性测量，得到最大相对标准偏差为9.85 ppm，服从正态分布，且与槽内水温无关，因此由时间间隔测量误差引入的不确定度分量。

C.2.2.6  换能器衍射效应引入的不确定度分量

根据对换能器衍射效应研究及误差分析，修正后对声波飞行时间测量的影响不超过10 ppm，与水槽内温度相关，取其最大值10 ppm计算，服从均匀分布，因此由换能器衍射效应引入的不确定度分量。

C.2.2.7  两换能器对准误差引入的不确定度分量

发射和接收换能器的对准通过定位机构和寻找信号最大值实现，假设对准时换能器分别在yz方向偏离中心±0.3 mm，当测量距离为100 mm时，由对准偏离引入的相对误差为4.50 ppm，服从正态分布，且与槽内水温无关，因此由两换能器对准误差引入的不确定度分量ppm。

C.2.2.8  水槽中水介质温度波动引入的不确定度分量

经测试，恒温水槽中测量区域的温度变化量和分布均匀度都在±5 mK以内，依据经验公式，每摄氏度引起的海水声速变化量最大为4.6 m/s，利用20℃对应声速测量的平均值，计算水槽内温度变化引入的声速相对变化量为，服从均匀分布，ppm。

C.2.2.9  数值修约引入的不确定度分量

水下声速仪声速示值误差校准的修约间隔为0.001 m/s，服从均匀分布，半区间宽度为0.0005 m/s，故数据修约引入的相对标准不确定度分量ppm。

C.2.3  合成相对标准不确定度

水下声速仪声速示值误差校准的测量不确定度来源及数值汇总见表C.1。

表C.1  声速示值误差校准的相对标准不确定度一览表

| 序号 | 不确定度的来源 | 符号 | 数值/ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | 36.65 |
| 2 | 双光束干涉仪波长稳定度 |  | 0.01 |
| 3 | 空气折射率测量误差 |  | 0.33 |
| 4 | 测量光束与声束对准误差 |  | 3.05 |
| 5 | 时间间隔测量误差 |  | 4.93 |
| 6 | 换能器衍射效应 |  | 5.77 |
| 7 | 两换能器对准误差 |  | 2.25 |
| 8 | 水槽中水介质温度波动 |  | 8.74 |
| 9 | 数据修约 |  | 0.33 |

因上述各相对标准不确定度分量互不相关，故声速示值误差的合成相对标准不确定度为：

ppm                      (C.7)

将声速平均值1520.542 m/s代入上式可得声速示值误差的合成标准不确定度为0.059 m/s。

C.2.4  扩展不确定度

取包含因子k=2，则声速示值误差的扩展不确定度：

(C.8)

取为0.12 m/s (k=2)。