《音频传输模块声学性能校准规范》实验报告

《音频传输模块声学性能校准规范》编制组

2025年10月

《音频传输模块声学性能校准规范》实验报告

目 录

1 实验介绍	3

2 计量特性	4

3 实验结果	4

《音频传输模块声学性能校准规范》
实验报告

1 实验介绍

实验目的：验证《音频传输模块声学性能校准规范》(征求意见稿)的科学合理性。

时间：2025年8月～2025年10月

地点：北京瑞森新谱和杭州兆华公司

环境条件：温度：（10~30）℃，相对湿度：（20~80) %

实验样机：北京瑞森新谱和杭州兆华的音频蓝牙传输模块

使用仪器包括：

- 多通道声分析仪（带输入和输出部分，输入部分有总谐波失真分析功能）

2 计量特性

2.1 频率响应

在规定的频率范围内，其频率响应范围一般为100 Hz~ 10 kHz，偏差不超过±1.0 dB。

2.2 总谐波失真（THD）

在规定的频率范围内，其总谐波失真度一般不超过0.5%。

3 实验结果

3.1 北京瑞森新谱公司的产品结果

- 将蓝牙模块BT2200作为Source，蓝牙模块BT2000作为Sink	；

- 用BT2200连接BT2000，A2DP模式，音量设置为MAX；

- 用Trust播放-6 dBFS，1/3倍频程，20 Hz-20 kHz扫频信号。

测试示意图和测试实物图分别见图1和图2。

图1 测试示意图

图2测试设备实物图

3.1.1 频响测试结果

频响测试结果见表1和图3。

表1 频响测试结果

| 频率/Hz | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频响/dB | -6.709 | -6.668 | -6.641 | -6.624 | -6.614 | -6.608 | -6.605 | -6.6 |
| 频率/Hz | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| 频响/dB | -6.598 | -6.599 | -6.601 | -6.603 | -6.604 | -6.605 | -6.604 | -6.6 |
| 频率/Hz | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
| 频响/dB | -6.593 | -6.591 | -6.596 | -6.597 | -6.585 | -6.587 | -6.574 | -6.552 |
| 频率/Hz | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | / |
| 频响/dB | -6.531 | -6.51 | -6.49 | -6.531 | -6.621 | -6.922 | -9.011 | / |

图3 瑞森设备频响测试结果

3.1.2 总谐波失真（THD）测试结果

总谐波失真（THD）测试结果见表2和图4。

表2 总谐波失真（THD）测试结果

| 频率/Hz | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THD/% | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.009 |
| 频率/Hz | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| THD/% | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.015 | 0.009 | 0.021 | 0.017 | 0.014 |
| 频率/Hz | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
| THD/% | 0.02 | 0.035 | 0.024 | 0.031 | 0.039 | 0.027 | 0.025 | 0.029 |
| 频率/Hz | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | / |
| THD/% | 0.026 | 0.017 | 0.008 | 0.014 | / | / | / | / |

图4 总谐波失真（THD）测试结果

3.2 杭州兆华公司的产品结果

CRY576作为蓝牙音频传输的Source设备，在对其进行声学校准测试时，借助AP_Bluetooth_Duo的Sink模块，进行音频信号的闭环测试，其中CRY576作为ASIO4ALL设备接入AP测试系统，作为声学校准测试中的“输出音频传输模块”。测试示意图和测试实物图分别见图5和图6。

图5 测试示意图

图6 测试实物图

3.2.1 频响测试结果

频响测试结果见表3和图7。

表3 频响测试结果（CRY576）

| 频率/Hz | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频响/dB | -6.164 | -6.107 | -6.062 | -6.042 | -6.032 | -6.024 | -6.017 | -6.012 |
| 频率/Hz | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| 频响/dB | -6.007 | -6.004 | -6.002 | -6.000 | -5.999 | -5.998 | -5.998 | -5.997 |
| 频率/Hz | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
| 频响/dB | -5.996 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.996 | -5.999 | -5.997 | -5.997 |
| 频率/Hz | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | / |
| 频响/dB | -5.998 | -5.997 | -6.001 | -5.994 | -5.994 | -5.996 | -6.018 | / |

图7 频响测试结果（CRY576）

3.2.2 总谐波失真（THD）测试结果

总谐波失真（THD）测试结果见表4和图8。

表2 总谐波失真（THD）测试结果（CRY576）

| 频率/Hz | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THD/% | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 频率/Hz | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| THD/% | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.008 |
| 频率/Hz | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
| THD/% | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.004 | 0.002 |
| 频率/Hz | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | / |
| THD/% | 0.037 | 0.011 | 0.004 | 0.000 | / | / | / | / |

图4 总谐波失真（THD）测试结果（CRY576）