JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—202X

无线音频传输模块声学性能测试规范

Testing Specification of Acoustic Characteristic of Wireless Audio Transmission Modules

（征求意见稿）

2025年11月05日

202X-XX-XX发布                                202X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发布

无线音频传输模块声学性能测试规范

Testing Specification of Acoustic Characteristic

JJF XXXX-202X

of Wireless Audio Transmission Modules

归口单位：全国声学计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

福建省计量科学研究院

北京瑞森新谱科技有限公司

杭州兆华电子股份有限公司

参加起草单位：浙江省质量科学研究院

北京小米移动科技有限公司

本规范委托全国声学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

牛  锋 （中国计量科学研究院）

李  群 （福建省计量科学研究院）

何龙标 （中国计量科学研究院）

郑广昌 （北京瑞森新谱科技有限公司）

曹祖杨 （杭州兆华电子股份有限公司）

参与起草人：

高申平 （浙江省质量科学研究院）

董永政 （北京小米移动科技有限公司）

目  录

引  言	III

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	1

5  计量特性	1

5.1  频率响应	1

5.2  总谐波失真（THD）	2

5.3  通道间相位一致性	2

6  测试条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准及其他设备	2

7  测试项目和测试方法	2

7.1  测试项目	2

7.2  测试方法	2

8  测试结果表达	6

8.1  测试数据处理	6

8.2  测试结果的测量不确定度	6

8.3  测试报告	6

9  复测时间间隔	6

附录A	7

附录B	9

- 引  言

本规范依据JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》的要求和格式编写。

本规范依据JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》给出了频率响应和总谐波失真的测量不确定度的评定示例。

本规范为首次发布。

无线音频传输模块声学性能测试规范

# 1  范围

本规范适用于无线传输（例如蓝牙）的音频传输模块声学性能的测试，其他类似的产品可参照本规范进行测试。

# 2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 449 倍频程和分数倍频程滤波器

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1034 声学计量术语及定义

JJF 1288 多通道声分析仪校准规范

GB/T 3102.7 声学的量和单位

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

本规范采用GB/T 3102.7中规定的量和单位。

JJF 1001和JJF 1034中界定的及以下术语和定义适用于本规范。

# 4  概述

无线音频传输模块是指采用蓝牙等无线通信技术实现音频信号传输的装置或装置组成部分，例如集成无线（蓝牙）功能的音频传输仪器，可用于短距离无线音频传输。该模块通常将无线（蓝牙）芯片、天线及相关外围电路集成为一体，并通过内置固件实现无线（蓝牙）音频传输功能，模块可经由相应接口与主控设备进行音频数据交互。

无线音频传输模块可以既具有发射功能又有接收功能，也可以只具有发射功能或者接收功能。在接口配置方面，部分无线音频传输模块具备模拟输入输出接口，另有部分模块不设模拟输入输出接口，采用USB接口进行控制与通信。

# 5  计量特性

5.1  频率响应

在规定的频率范围内，其频率响应范围一般为50 Hz~ 10 kHz，偏差不超过±1.0 dB。

5.2  总谐波失真（THD）

在规定的频率范围内，其总谐波失真度一般不超过0.5%。

5.3  通道间相位一致性

在规定的频率范围内，任意俩通道之间的相位一致性一般不超过±3°。

注：以上技术要求不用于合格判定，仅供参考。

# 6  测试条件

6.1  环境条件

静压：80 kPa～106 kPa

温度：18 ℃～28 ℃

相对湿度：30 % ～90 %

6.2  测量标准及其他设备

a)	多通道声分析仪：频率范围至少为20 Hz～20 kHz，频率响应优于±0.2 dB，频率计权和通道一致性性能满足JJF 1288的要求，1/3倍频程满足JJG 449的要求。

注：声分析仪可由带频谱分析功能声级测量装置替代。

b)	声频信号发生器：频率范围为20 Hz～20 kHz，输出信号频率误差不大于±0.25%，总失真不大于0.1 %，在测试期间内的幅值稳定性优于±0.02 dB。

c)	失真度测量仪：在22.4 Hz～22.4 kHz频率范围和0.1 %～3.0 %的测量范围内，总谐波失真示值的最大绝对误差不超过0.3 %。

# 7  测试项目和测试方法

7.1  测试项目

无线音频传输模块声学性能的测试项目见表2。

表2无线音频传输模块声学性能测试项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 计量特性条款号 | 测试方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率响应 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 总谐波失真 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 通道间相位一致性 | 5.3 | 7.2.4 |

7.2  测试方法

在测试无线音频传输模块时，一般记录发射模块（蓝牙模块一般设置为发射状态用“Source”表示）和接收模块（蓝牙模块一般设置为接收状态用“Sink”表示）如何连接和设置的状态。对于既有发射功能又有接收功能的无线音频传输模块，在测试时建议用同一型号的两个无线音频传输模块进行。

### 7.2.1  测试前检查

无线音频传输模块应具有清晰的标志，包括制造商名称、型号和序列号等。

图1为无线音频传输模块测试示意图。

图1 无线音频传输模块测试示意图

### 7.2.2  频率响应

针对带模拟输入输出接口的无线音频传输模块和不带模拟输入输出接口采用通过USB接口控制的无线音频传输模块，分别给出其测试步骤。

7.2.2.1 频率响应（带模拟输入输出接口）

1）	首先对无线音频传输模块进行设置和无线耦合连接，确认用于信号发送（“Source”模式）和信号接收（“Sink”模式）的部分能够正常工作；

注：可使用通用工具或者厂商提供的工具。

2）信号发生器连接待测的输出无线音频传输模块的信号输入部分，确认信号能够正常发射（可通过便携式输入设备进行检查）；

3）信号分析仪连接待测的接收无线音频传输模块的信号输出部分，确认信号能够正常接收（可通过便携式发射设备进行检查）；

4）	连接正常后，通过控制软件或程序将用于接收的无线音频传输模块音量调至合适的位置（如Sink端自带音量控制，需调至最大或合适的位置）；

5）	使用信号发生器按1/3倍频程发出合适幅值的50 Hz~10 kHz正弦信号、扫频信号，同时读取信号分析仪的1/3倍频程显示结果，报告中记录测试时使用的测试信号。

6）计算得到待测无线音频传输模块的频率响应结果。

7.2.2.2 频率响应（不带模拟输入输出接口）

1）将一台无线音频传输模块设为“发射端（Source）”，一般通过USB连接上位机，启用相关协议（例如UAC协议）作为“数字音频信号接收——无线发射”；

注：UAC协议（USB Audio Class）是USB接口的音频传输标准，用于规范音频设备与主机之间的数据传输及控制方式。UAC协议支持数字音频流和模拟音频信号传输，包含音量、采样率等参数控制功能，广泛应用于耳机、传声器、数字转接线等设备。

2）另一台无线音频传输模块设为“接收端（Sink）”，并通过USB连接另一台上位机，启用蓝牙接收模式，作为“无线信号接收—数字音频信号输出”；

3）	进行无线耦合连接，确认用于信号发送（蓝牙模块一般用“Source”）和信号接收（蓝牙模块一般用“Sink”）的部分能够正常工作；

注：可使用厂商提供的软件。UAC协议链路确认：在上位机中通过UAC协议识别发射端和接收端蓝牙适配器，确认协议通信正常（可读取适配器音频参数，如采样率、声道数），确保上位机能通过UAC协议稳定地和发射端/接收端适配器进行数据交互。

4）	连接正常后，通过控制软件将用于接收的无线音频传输模块音量调至合适的位置（如Sink端自带音量控制，需调至最大或合适的位置）；

5）通过上位机输出合适幅值的50 Hz~10 kHz正弦信号或扫频信号（一般可提前预存在上位机中），信号通过 UAC 协议传输至发射端蓝牙适配器，由发射端将数字音频信号转换为蓝牙无线信号发射；

6）接收端无线音频传输模块接收无线信号后，将解码后的数字音频信号通过相关协议输出至上位机；按1/3倍频程分析得到信号幅值数据，记录每个频率点的实测值；

7）计算得到待测无线音频传输模块的频率响应结果。

### 7.2.3  总谐波失真

与7.2.2一致，对有带模拟输入输出接口的无线音频传输模块，和不带模拟输入输出接口的无线音频传输模块的测试方法分别给出。

7.2.3.1 总谐波失真（带模拟输入输出接口）

1）	首先对无线音频传输模块进行设置和无线耦合连接，确认用于信号发送（“Source”模式）和信号接收（“Sink”模式）的部分能够正常工作；

2）信号发生器连接待测的输出无线音频传输模块的信号输入部分，确认信号能够正常发射（可通过便携式输入设备进行检查）；

3）信号分析仪连接待测的接收无线音频传输模块的信号输出部分，确认信号能够正常接收（可通过便携式发射设备进行检查）；

4）	连接正常后，通过控制软件或程序将用于接收的无线音频传输模块音量调至合适的位置（如Sink端自带音量控制，需调至最大或合适的位置）；

5）	使用信号发生器按1/3倍频程发出合适幅值的50 Hz~10 kHz正弦信号，同时读取失真度测量仪的结果；

6）得到对应频率的总谐波失真（THD）的结果。

7.2.3.2 总谐波失真（不带模拟输入输出接口）

1）将一台无线音频传输模块设为“发射端（Source）”，并通过USB连接上位机，启用相关协议（例如UAC协议）作为“数字音频信号接收——无线发射”；

2）另一台无线音频传输模块设为“接收端（Sink）”，并通过USB连接另一台上位机，启用蓝牙接收模式，作为“无线信号接收—数字音频信号输出”；

3）	进行无线耦合连接，确认用于信号发送（蓝牙模块一般用“Source”）和信号接收（蓝牙模块一般用“Sink”）的部分能够正常工作；

4）	连接正常后，通过控制软件将用于接收的无线音频传输模块音量调至合适的位置（如Sink端自带音量控制，需调至最大或合适的位置）；

5）通过上位机输出合适幅值的50 Hz~10 kHz正弦信号（一般可提前预存在上位机中），信号通过相关协议（例如UAC协议）传输至发射端蓝牙适配器，由发射端将数字音频信号转换为蓝牙无线信号发射；

6）接收端无线音频传输模块接收无线信号后，将解码后的数字音频信号通过相关协议（例如UAC协议）输出至上位机，按1/3倍频程分析得到信号失真结果，记录每个频率点的实测值；

7）得到对应频率的总谐波失真（THD）的结果。

### 7.2.4  通道间相位一致性

与7.2.2一致，对有带模拟输入输出接口的无线音频传输模块，和不带模拟输入输出接口的无线音频传输模块的测试方法分别给出。

7.2.4.1 通道间相位一致性（带模拟输入输出接口）

1）	首先对无线音频传输模块进行设置和无线耦合连接，确认用于信号发送（“Source”模式）和信号接收（“Sink”模式）的部分能够正常工作；

2）信号发生器连接待测的输出无线音频传输模块的两路信号输入部分，确认信号能够正常发射（可通过便携式输入设备进行检查）；

3）信号分析仪连接待测的接收无线音频传输模块的两路信号输出部分，确认信号能够正常接收（可通过便携式发射设备进行检查）；

4）	连接正常后，通过控制软件或程序将用于接收的无线音频传输模块音量调至合适的位置（如Sink端自带音量控制，需调至最大或合适的位置）；

5）	使用信号发生器按1/3倍频程发出两路合适的相同幅值的50 Hz~10 kHz正弦信号；

6）对接收到的双通道信号按1/3倍频程进行分析，计算得到对应频率的相位差的结果。

7.2.3.2 通道间相位一致性（不带模拟输入输出接口）

1）将一台无线音频传输模块设为“发射端（Source）”，并通过USB连接上位机，启用相关协议（例如UAC协议）作为“数字音频信号接收——无线发射”，将设备的输出格式配置成双通道；

2）另一台无线音频传输模块设为“接收端（Sink）”，并通过USB连接另一台上位机，启用蓝牙接收模式，作为“无线信号接收—数字音频信号输出”，将设备的输出格式配置成双通道；

3）	进行无线耦合连接，确认用于信号发送（蓝牙模块一般用“Source”）和信号接收（蓝牙模块一般用“Sink”）的部分能够正常工作；

4）	连接正常后，通过控制软件将用于接收的无线音频传输模块音量调至合适的位置（如Sink端自带音量控制，需调至最大或合适的位置）；

5）通过上位机输出合适幅值的50 Hz~10 kHz双声道正弦信号（一般可提前预存在上位机中），信号通过相关协议（例如UAC协议）传输至发射端蓝牙适配器的两个通道上，由发射端将数字音频信号转换为蓝牙无线信号发射；

6）接收端无线音频传输模块接收无线信号后，将解码后的数字音频信号通过相关协议（例如UAC协议）输出至上位机，对接收到的双通道信号按1/3倍频程分析得到对应频率的相位差的结果。

# 8  测试结果表达

8.1  测试数据处理

所有的数据应先计算，后修约。测试数据应修约到小数点后一位，频率响应修约到0.1 dB，总谐波失真修约到0.01%，通道间相位一致性修约到0.01°。

8.2  测试结果的测量不确定度

无线音频传输模块声学性能测量不确定度按JJF 1059.1的要求评定，不确定度评定的示例见附录B。

8.3  测试报告

无线音频传输模块声学性能经过测试，出具测试报告，推荐的无线音频传输模块声学性能测试报告的内页格式见附录A。

# 9  复测时间间隔

无线音频传输模块声学性能的复测时间间隔建议为一年。复测时间间隔的长短取决于其使用情况，如环境条件、使用频率及测量对象等，因此，使用单位可根据实际使用情况自主决定复测的时间间隔。

# 附录A

# 测试报告的内页格式

推荐的无线音频传输模块声学性能测试报告的内页格式见图A.1。

证书编号××××××－××××

| 测试机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试的技术依据 JJF ××××－20××无线音频传输模块声学性能测试规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  | 相对湿度 |  | % |  | 其他 |  |  |
| 测试使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  | 不确定度 /准确度等级 /最大允许误差 |  | 计量（基）标准证书编号 |  | 有效期至 |  |
| 测试使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  | 不确定度 /准确度等级 /最大允许误差 |  | 标准器 证书编号 |  | 有效期至 |  |

第×页  共×页

图A.1  测试报告内页的格式

证书编号××××××－××××

测 试 结 果

1.频率响应

表1 频响测试结果

| 频率/Hz | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频响/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| 频响/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| 频响/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量不确定度_______dB（k=2）

2.总谐波失真：

表2 总谐波失真（THD）测试结果

| 频率/Hz | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频响/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| 频响/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| 频响/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量不确定度_______%（k=2）

3.通道相位一致性

表3 通道相位一致性测试结果

| 频率/Hz | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一致性/° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| 一致性/° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| 一致性/° |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量不确定度_______°（k=2）

第×页  共×页

500

图A.1测试报告内页的格式（续）

# 附录B

# 测量不确定度评定示例

本附录以频率响应为例说明无线音频传输模块测试项目的不确定度评定过程。以某型号无线音频传输模块作为样品，对其频率响应测量不确定度评定。

根据征求意见稿中的测试方法测试频率响应。

1.1  标准不确定度的A类评定

对频率响应重复10次测量，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。测试结果见表1，取其中的最大值并放大为0.01 dB。

表1 频率响应重复性测试

| 频率 Hz | 频率响应 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 100 | -6.012 | -6.012 | -6.012 | -6.012 | -6.012 | -6.012 | -6.012 | -6.012 | -6.012 | -6.012 | -6.012 | 0.0001 |
| 125 | -6.007 | -6.007 | -6.007 | -6.007 | -6.007 | -6.007 | -6.007 | -6.007 | -6.007 | -6.007 | -6.007 | 0.0001 |
| 160 | -6.004 | -6.004 | -6.004 | -6.004 | -6.004 | -6.004 | -6.004 | -6.004 | -6.004 | -6.004 | -6.004 | 0.0001 |
| 200 | -6.002 | -6.002 | -6.002 | -6.002 | -6.002 | -6.002 | -6.002 | -6.002 | -6.002 | -6.002 | -6.002 | 0.0001 |
| 250 | -6.000 | -6.000 | -6.001 | -6.001 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0.0001 |
| 315 | -5.999 | -5.999 | -5.999 | -5.999 | -5.999 | -5.999 | -5.999 | -5.999 | -5.999 | -5.999 | -5.999 | 0.0001 |
| 400 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | 0.0001 |
| 500 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.997 | -5.997 | -5.998 | 0.0001 |
| 630 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | 0.0001 |
| 800 | -5.996 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.996 | -5.996 | -5.997 | -5.996 | -5.996 | -5.997 | 0.0001 |
| 1000 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.996 | -5.997 | -5.997 | 0.0001 |
| 1250 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | 0.0002 |
| 1600 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | 0.0003 |
| 2000 | -5.996 | -5.996 | -5.996 | -5.996 | -5.996 | -5.996 | -5.996 | -5.996 | -5.996 | -5.996 | -5.996 | 0.0002 |
| 2500 | -5.999 | -5.999 | -5.998 | -5.999 | -5.999 | -5.999 | -5.998 | -5.999 | -5.999 | -5.999 | -5.999 | 0.0002 |
| 3150 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | 0.0001 |
| 4000 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | -5.997 | 0.0002 |
| 5000 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | 0.0001 |
| 6300 | -5.997 | -5.996 | -5.996 | -5.997 | -5.997 | -5.996 | -5.996 | -5.996 | -5.997 | -5.996 | -5.996 | 0.0003 |
| 8000 | -6.001 | -6.001 | -5.997 | -5.998 | -6.000 | -5.997 | -6.000 | -6.001 | -5.995 | -5.996 | -5.999 | 0.0023 |
| 10000 | -5.994 | -5.998 | -5.992 | -6.002 | -5.996 | -5.990 | -5.996 | -5.997 | -5.999 | -5.995 | -5.996 | 0.0035 |

1.2 B类不确定度的评定

1)多通道声分析仪信号发生部分引入的不确定度，其在100 Hz~10 kHz扩展不确定度为0.1 dB(k=2)，因此其标准不确定度为0.05 dB。

2)多通道声分析仪信号分析部分引入的不确定度，其在100 Hz~10 kHz扩展不确定度为0.1 dB(k=2)，因此其标准不确定度为0.05 dB。

3）数据修约误差引入的测量不确定度，数据修约间隔为0.10 dB，考虑均匀分布，由此引入的标准不确定度为0.03 dB。

1.3合成标准不确定度

各标准不确定度分量互不相关，合成标准不确定度uc=0.078 dB

1.4  扩展不确定度

合成后的标准不确定度，按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，其扩展不确定度

=2 ×0.078 dB≈ 0.16 dB

则频率响应的测量扩展不确定度U = 0.16 dB， k = 2。