国家计量技术规范

水声探测阵列水听器原位校准规范

（无指向性声源法）

（征求意见稿）

试 验 报 告

规范起草组

2025年6月

目 录

1	概述	1

2	参考标准及依据文件	2

3	千岛湖湖上试验	2

3.1	实验时间及实验环境	2

3.2	实验方法	2

3.3	实验用标准器及配套设备	3

3.4	被校准线列阵	4

3.5	实验过程	5

3.6	实验数据	6

3.7	测量不确定度	12

4	南海海上试验	12

4.1	实验时间及实验环境	12

4.2	实验方法	13

4.3	实验用标准器及配套设备	13

4.4	被校准线列阵	14

4.5	实验过程	14

4.6	实验数据	15

4.7	测量不确定度	21

5	黄海海上试验	21

5.1	实验时间及实验环境	21

5.2	实验方法	22

5.3	实验用标准器及配套设备	22

5.4	被校准线列阵	23

5.5	实验过程	23

5.6	实验数据	25

5.7	测量不确定度	30

概述

水下线列阵是由若干换能器串联而成的水听器阵列，主要用于水下目标的探测、识别、定位以及对水下辐射噪声测量。根据水下布放方式不同，通常包括垂直线列阵、海底水平固定阵、拖曳阵等类型，组成阵列的水听器类型一般是压电水听器或者光纤水听器等。探测阵列相比单个水听器空间增益高，可提高接收信号的信噪比，常用于低噪声目标宽带辐射噪声测量。而辐射噪声源级测量依赖阵元灵敏度的校准准确度，因此水声探测阵列的阵元灵敏度校准具有重要工程意义。

水声线列阵在成阵之前，一般会对水听器阵元在实验室环境下进行灵敏度响应、幅度相位一致性进行测试，目前国内外相关的校准方法及规范体系相对完善，其中，国际电工技术委员会发布了IEC 60565-2：2019、IEC 60565-1：2020两项国际标准用以对声压场和自由场水听器校准方法进行规范。在国内，国家发布了JJG 1017-2007《1 kHz~1 MHz标准水听器检定规程》、JJG 1018-2007《1 Hz~2 kHz标准水听器检定规程》等对标准水听器、测量水听器的检定和校准进行规范。由于物理结构、水听器后续的电子系统等均会影响成阵后阵元实际的灵敏度和幅相一致性。而且在实际海洋环境中，水听器阵元灵敏度受海水温度、压力影响，其灵敏度会发生一定变化，尤其对于海底固定线列阵，受海底声障板作用，其边界条件已不再是自由场边界，其灵敏度以及频率响应变化情况难以预测，对噪声测量及目标识别感知能力造成影响。

对线列阵成阵后的阵元校准，国内普遍采用湖上比较法校准或者线列阵管中校准。IEC 60565-1-2020中9.4节提及，自由场比较法也可以通过使用经过校准的声源对水听器灵敏度展开校准，其中包括声场要求、布放准备、校准声源注意事项、不确定度分析等内容，但仅仅是较为粗略的方法描述。阵元灵敏度原位校准则是指在不变动水声探测阵列位置的情况下，直接在海洋环境中对水声探测阵列中的水听器灵敏度进行校准。贴近于实际环境对安装后的水声探测阵列接收性能进行检测，有效确定水听器阵元实际使用性能和一致性，为水声探测阵列信号处理等算法实现的提供准确的数据作为参考，保障声呐系统有良好工作状态。

依据国家市场监督管理总局下达的“2024年国家计量技术法规文件制定/修订计划”，由中国计量大学组织成立了《水声探测阵列水听器原位校准规范（无指向性声源法）》国家校准规范起草小组，由于水平式固定阵阵元受海底障板影响大，起草组首先选取更贴近自由场空间的垂直线列阵开展实验验证。起草组在2025年3月至2025年7月先后三次对该方法进行实验验证。本实验报告详细描述了三次实验的实验过程以及实验结果。

参考标准及依据文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001—2011  通用计量术语及定义

JJF 1034—2020  声学计量名词术语及定义

GB/T 3102.7—1993  声学的量和单位

JJF 1059.1—2012  测量不确定度评定与表示

JJF 185—2017   500 Hz~1 MHz标准水听器(自由场比较法)

IEC 60565-1-2020 水声 水听器 水听器校准 第1部分:水听器自由场校准步骤(Underwater acoustics—Hydrophones—Calibration of hydrophones—Part1:Proceduresforfree-fieldcalibrationof  hydrophones)

GB/T 18314—2009 全球定位系统(GPS)测量规范

GB/T 44042—2024 船舶水下辐射噪声测量方法

GJB 273A-1996 船舶水下噪声测量方法

GB/T 13972-2010 海洋水文仪器通用技术条件

HY/T 141-2011 海洋仪器海上试验规范

《水声探测阵列水听器原位校准（无指向性声源法）》（征求意见稿）

千岛湖湖上试验

实验时间及实验环境

实验时间：2024年11月15日；

实验环境： 湖上试验在千岛湖水声试验场进行，环境温度约19 ℃，当天小雨，水面较为平静，水深约38 m。

实验方法

本实验采用《水声探测阵列水听器原位校准（无指向性声源法）》（征求意见稿）中描述的方法。

实验用标准器及配套设备

千岛湖实验所用标准器及配套设备如下表1所示：

表1  湖试所用标准器及配套设备

| 设备名称 | 编号 | 性能参数 | 测量不确定度 | 溯源机构 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字示波器 | MS5A212202295 | 10mVpp-20Vpp 4通道 | 垂直偏转系数不确定度：0.6%(k=2) | 浙江省计量科学研究院 | 2025.09.02 |
| 标准水听器 | RHSA-20/001 | 10Hz-20kHz M=-202dB | 灵敏度级不确定度：0.7dB(k=2) | 中国测试技术研究院 | 2026.05.16 |
| 无指向性声源 | T150/001 | 1kHz-10kHz Sv=148dB@10kHz | 发送电压响应级不确定度：1.0dB(k=2) | 国防水声一级计量站 | 2025.09.26 |
| 信号发射器与数据采集器 | NI-USB4431 | 4通道，102.4kSPS同步采样；1通道发射，96kSPS更新速率 | 发射电压不确定度：0.2%（k=2） | 浙江省计量科学研究院 | 2026.5.27 |
| 功率放大器 | ATA-L4 | 200Hz~120kHz | 失真度＜1% | 浙江省计量科学研究院 | 2025.09.15 |
| 自容式声速剖面仪 | Midas SVX2 | 最大深度：6000m | 声速精度：±0.02m/s；深度精度：±0.01% | 国家海洋标准计量中心 | 2025.11.1 |
| 北斗定位仪 | K20 | 星站差分平面定位精度：±5cm | PPS同步精度：±100ns | 浙江省计量科学研究院 | 2025.10.15 |
| 钢卷尺 | AMG-10 | 10m | 测量不确定度：1% | 浙江省计量科学研究院 | 2025.9.15 |

被校准线列阵

湖上试验采用15只相同型号水听器（内置20dB增益前置放大器）组成的垂直阵列作为研究对象，阵元标称灵敏度如下表2所示。所有阵元数据通过电子舱进行采集，每通道采样率最大为200kSPS，固定增益32倍（30.1 dB）放大。下图1左半部分为千岛湖实验平台工作照，右半部分为垂直线列阵实物。

图1 湖上试验工作照

表2  湖试阵元标称灵敏度

| 阵元 | f / kHz | M/dB |
| --- | --- | --- |
| 湖试水听器 | 1.00 | -144.20 |
|  | 1.25 | -143.97 |
|  | 1.60 | -144.53 |
|  | 2.00 | -144.85 |
|  | 2.50 | -144.70 |
|  | 3.15 | 144.19 |
|  | 4.00 | 144.08 |
|  | 5.00 | 143.92 |
|  | 6.30 | -144.43 |
|  | 8.00 | -144.09 |
|  | 10.00 | -144.61 |

实验过程

（1）实验布局与内容

实验布局分发射和接收两端，示意图如图2所示。发射部分使用上位机操控USB-4431按照预定的信号形式输出至功率放大器，进而驱动无指向性声源进行发射；接收端垂直阵列具有15阵元，其中首阵元距水面4m，各阵元间隔2m，接收到的声波信号通过电子仓采集并传输至电脑。双端利用PPS进行同步触发，确保时间精度，便于计算时延。USB-4431将采集到标准水听器信号进行分析，标定无指向性声源的源级，后续结合对采集的阵列数据进行分析，完成垂直阵列阵元灵敏度原位校准。

图2 湖上试验示意图

（2）发射信号形式

湖上实验采用下图3发射信号时序进行，按1s为信号周期内，首先发射7 kHz~10 kHz的线性调频（LFM）信号，用于测距；紧接着按1/3倍频程发射1 kHz~10 kHz的单频信号，每个频点发10 cycles波形；最后以10 kHz~1 kHz的LFM信号结束，完成周期为1s的信号发射，发射界面如图4所示。

图3 湖上试验发射信号时序图

图4试验发射信号界面

实验数据

- 声源级标定数据

湖上试验对T150球形换能器声源级进行标定，其中标准水听器灵敏度在检定报告基础上放大了10 dB，声源级数据如下表3所示。

表3  千岛湖试验声源级标定数据

| 声源 | f / kHz | U标听/Vpp | d间距/m | M标听/dB | SL/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T150球 | 1.00 | 0.2181 | 0.724 | -192.544 | 167.48 |
|  | 1.25 | 0.1686 | 0.724 | -193.121 | 165.82 |
|  | 1.60 | 0.1433 | 0.724 | -193.833 | 165.12 |
|  | 2.00 | 0.3208 | 0.724 | -193.444 | 171.73 |
|  | 2.50 | 0.1147 | 0.724 | -194.199 | 163.55 |
|  | 3.15 | 0.3694 | 0.724 | -192.793 | 172.31 |
|  | 4.00 | 0.2762 | 0.724 | -194.219 | 171.21 |
|  | 5.00 | 0.3074 | 0.724 | -193.325 | 171.24 |
|  | 6.30 | 0.3187 | 0.724 | -192.786 | 171.10 |
|  | 8.00 | 0.232 | 0.724 | -193.038 | 168.51 |
|  | 10.00 | 0.2194 | 0.724 | -192.902 | 167.90 |

- LFM测距数据

现场布放无指向性声源距离垂直阵约11 m，按照《水声探测阵列水听器原位校准规范》（无指向性声源法）对无指向性声源与阵元间距进行测量，下表4为LFM测距方法所获得的有效数据。

表4  LFM测距数据

| 阵元序号 | 入水深度(m) | 平均声速(以20m深为基准) (m/s) | 波达时间（s） | 测距(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 1455.85 | 0.0121 | 17.673 |
| 2 | 8 | 1455.34 | 0.0110 | 16.017 |
| 3 | 10 | 1454.79 | 0.0101 | 14.647 |
| 4 | 12 | 1454.32 | 0.0093 | 13.521 |
| 5 | 14 | 1454.08 | 0.0085 | 12.396 |
| 6 | 16 | 1453.96 | 0.0081 | 11.742 |
| 7 | 18 | 1453.88 | 0.0077 | 11.244 |
| 8 | 20 | 1453.76 | 0.0075 | 10.960 |
| 9 | 22 | 1453.52 | 0.0077 | 11.143 |
| 10 | 24 | 1453.37 | 0.0080 | 11.639 |
| 11 | 26 | 1453.18 | 0.0085 | 12.388 |
| 12 | 28 | 1453.05 | 0.0091 | 13.211 |
| 13 | 30 | 1452.97 | 0.0102 | 14.756 |
| 14 | 32 | 1452.89 | 0.0111 | 16.133 |
| 15 | 34 | 1452.82 | 0.0121 | 17.536 |

由于千岛湖实验场作业方便、设施完善，根据实际布阵情况计算声源与阵元的距离，可作为理论值便于对比分析。如图5所示，LFM实测距离与理论值进行基本一致，有效保障后续阵元校准的准确性。

图 5  LFM测距结果验证

（二）阵元校准数据

按照《水声探测阵列水听器原位校准规范》（无指向性声源法）对15个阵元灵敏度进行原位校准，其中选取部分阵元灵敏度校准数据，均有效，列举如下。

图6  阵元8接收信号波形

图7  阵元8- 3.15kHz接收波形

图8 阵元8- 10kHz接收波形

表5  阵元7校准数据

| 阵元7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f / kHz | U接收/Vpp | d间距/m | SL/dB | M待测/dB |
| 1.00 | 3.7285 | 11.244 | 167.48 | -144.74 |
| 1.25 | 3.2842 | 11.244 | 165.82 | -144.49 |
| 1.60 | 2.8254 | 11.244 | 165.12 | -144.71 |
| 2.00 | 5.441 | 11.244 | 171.73 | -145.07 |
| 2.50 | 2.2464 | 11.244 | 163.55 | -144.50 |
| 3.15 | 6.1068 | 11.244 | 172.31 | -143.55 |
| 4.00 | 6.6368 | 11.244 | 171.21 | -142.87 |
| 5.00 | 6.9672 | 11.244 | 171.24 | -142.44 |
| 6.30 | 5.671 | 11.244 | 171.10 | -144.25 |
| 8.00 | 5.2104 | 11.244 | 168.51 | -143.94 |
| 10.00 | 5.2071 | 11.244 | 167.90 | -144.78 |

表6  阵元8校准数据

| 阵元8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f / kHz | U接收/Vpp | d间距/m | SL/dB | M待测/dB |
| 1.00 | 3.8921 | 10.96 | 167.48 | -144.59 |
| 1.25 | 3.5489 | 10.96 | 165.82 | -144.04 |
| 1.60 | 2.952 | 10.96 | 165.12 | -144.55 |
| 2.00 | 5.7682 | 10.96 | 171.73 | -144.43 |
| 2.50 | 2.3632 | 10.96 | 163.55 | -144.28 |
| 3.15 | 6.0692 | 10.96 | 172.31 | -143.83 |
| 4.00 | 6.753 | 10.96 | 171.21 | -143.32 |
| 5.00 | 6.6821 | 10.96 | 171.24 | -143.41 |
| 6.30 | 5.8094 | 10.96 | 171.10 | -144.64 |
| 8.00 | 5.8905 | 10.96 | 168.51 | -143.47 |
| 10.00 | 6.3882 | 10.96 | 167.90 | -143.60 |

表7  阵元9校准数据

| 阵元9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f / kHz | U接收/Vpp | d间距/m | SL/dB | M待测/dB |
| 1.00 | 3.8581 | 11.142 | 167.48 | -144.52 |
| 1.25 | 3.472 | 11.142 | 165.82 | -144.08 |
| 1.60 | 2.662 | 11.142 | 165.12 | -145.31 |
| 2.00 | 5.4621 | 11.142 | 171.73 | -144.76 |
| 2.50 | 2.0654 | 11.142 | 163.55 | -145.31 |
| 3.15 | 6.271 | 11.142 | 172.31 | -143.40 |
| 4.00 | 6.5673 | 11.142 | 171.21 | -143.42 |
| 5.00 | 6.8772 | 11.142 | 171.24 | -143.01 |
| 6.30 | 5.3815 | 11.142 | 171.10 | -145.16 |
| 8.00 | 5.5928 | 11.142 | 168.51 | -143.78 |
| 10.00 | 5.3585 | 11.142 | 167.90 | -144.98 |

表8  水下垂直线列阵阵元8重复性测量数据记录

| f / kHz | M1 /dB | M2 /dB | M3 /dB | M4 /dB | M5 /dB | M6 /dB | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | -144.59 | -144.8 | -144.9 | -144.74 | -144.8 | -144.52 | -144.725 |
| 1.25 | -144.04 | -144.57 | -145.4 | -144.49 | -144.06 | -144.08 | -144.44 |
| 1.60 | -144.55 | -145.78 | -144.82 | -144.7 | -144.51 | -145.31 | -144.945 |
| 2.00 | -145.43 | -144.89 | -145.33 | -145.47 | -145.72 | -144.76 | -145.267 |
| 2.50 | -143.83 | -143.66 | -143.72 | -143.55 | -143.44 | -143.4 | -143.6 |
| 3.15 | -143.32 | -143 | -143.23 | -142.87 | -143.42 | -142.55 | -143.065 |
| 4.00 | -143.41 | -142.88 | -143.02 | -142.93 | -143.26 | -143 | -143.083 |
| 5.00 | -144.6 | -144.13 | -144.19 | -144.25 | -144.99 | -144.3 | -144.41 |
| 6.30 | -143.5 | -143.62 | -143.46 | -143.94 | -143.48 | -143.79 | -143.632 |
| 8.00 | -143.6 | -144.45 | -143.78 | -144.82 | -143.8 | -144.88 | -144.222 |

（三）校准数据分析

由于阵元数较多，针对各阵元不同频点处灵敏度级的变化情况，对垂直线列阵15阵元灵敏度在（1～10）kHz频段内按1/3倍频程校准的灵敏度数据展开分析，图9直观展现出阵元频点变化趋势。

图9 湖试各阵元不同频点灵敏度

上图中阵元3在1.25 kHz、阵元11在10 kHz处灵敏度偏离较大，视为粗大误差而舍去，分析原因是该阵元该点直达波信号受外界干扰以及靠近水面多途影响，导致信号质量差，读取电压幅值时引入较大的误差。另外各阵元在（1～3.15）kHz频段内的变化趋势没有高频处的一致性好，主要在于功率放大器驱动T150球形换能器发低频段信号能力弱，对数据质量产生影响。但阵元各频点灵敏度级起伏较低，整体数据有效，反映出同一阵元不同频点处灵敏度具有较高一致性。

为了验证无指向性声源法的可行性以及阵元灵敏度原位校准的效果，被校准阵元的灵敏度需要有参考标准。因此进行湖试前在实验室中对15只水听器使用自由场比较法进行了灵敏度校准。实验室校准的水听器灵敏度一致性很好，不同阵元相同频点处灵敏度相差最大不超过±0.3 dB。在各频点处取15只水听器灵敏度校准数据（实验室条件下）的均值作为参考标准。对现场校准的灵敏度数据与参考标准进行比较， 图10显示原位校准值与标准值偏差程度，直观展示出基于无指向性声源法进行灵敏度原位校准的情况。

图10 湖试阵元灵敏度校准对比

图10中各阵元进行原位校准的灵敏度值与实验室校准灵敏度值的差值绝对值最低为0.013 dB，最高为1.17 dB。根据实验数据分析，测量结果与实验室对比结果在不确定度范围内，符合要求。

因此湖上实验说明，本规范所提出的计量性能要求合理，设计的试验方法和要求的实验条件合理、可行，可满足无指向性声源法校准的要求。

测量不确定度

在1kHz~10kHz范围内，按95%的置信概率（k=2），则千岛湖试验过程中水声探测阵列水听器原位校准（无指向性声源法）的扩展不确定度为：

(1.66 dB)  (k=2)

校准结果的测量不确定按JJF 1059.1—2012的要求评定，具体测量不确定度评定过程参见《水声探测阵列水听器原位校准规范-测量不确定度评定报告》。

南海海上试验

实验时间及实验环境

实验时间： 2025年4月27日；

实验环境：  海上试验场地为南海海域，水深约131 m，浪高约0.4m，风速约4 m/s；环境温度23℃；海区开阔，周围有其他渔船作业。

实验方法

本实验采用《水声探测阵列水听器原位校准（无指向性声源法）》（征求意见稿）中描述的方法。

实验用标准器及配套设备

表9  南海海试所用标准器及配套设备

| 设备名称 | 编号 | 性能参数 | 测量不确定度 | 溯源机构 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字示波器 | MS5A212202295 | 10mVpp-20Vpp 4通道 | 垂直偏转系数不确定度：0.6%(k=2) | 浙江省计量科学研究院 | 2025.9.2 |
| 标准水听器 | RHSA-20/001 | 10Hz-20kHz M=-202dB | 灵敏度级不确定度：0.7dB(k=2) | 中国测试技术研究院 | 2026.05.16 |
| 无指向性声源 | T150/001 | 1kHz-10kHz Sv=148dB@10kHz | 发送电压响应级不确定度：1.0dB(k=2) | 国防水声一级计量站 | 2025.09.26 |
| 信号发射器与数据采集器 | NI-USB4431 | 4通道，102.4kSPS同步采样；1通道发射，96kSPS更新速率 | 发射电压不确定度：0.2%（k=2） | 浙江省计量科学研究院 | 2026.5.27 |
| 功率放大器 | L6 | 40Hz~120kHz | 失真度＜2% | 辽宁省计量科学研究院 | 2025.11.10 |
| 自容式声速剖面仪 | Midas SVX2 | 最大深度：6000m | 声速精度：±0.02m/s；深度精度：±0.01% | 国家海洋标准计量中心 | 2025.11.1 |
| 北斗定位仪 | K20 | 星站差分平面定位精度：±5cm | PPS同步精度：±100ns | 浙江省计量科学研究院 | 2025.10.15 |
| 钢卷尺 | AMG-10 | 10m | 测量不确定度：1% | 浙江省计量科学研究院 | 2025.9.15 |

被校准线列阵

南海海上试验采用18阵元垂直阵列，水听器选用的是18只型号为HTD-XL-6000的自容水听器如图11所示，采样率为32 kSPS，下图为自容水听器图片及其标称灵敏度。

图11  HTD-XL-6000自容水听器样图及标称灵敏度

实验过程

- 实验布局与内容

南海海试垂直阵列阵元由18只型号为HTD-XL-6000的自容水听器组成，首阵元距海面约42 m，自上至下首尾水听器距离85 m，各阵元等间距( 5 m )分布，尾部阵元与深海释放器（距海底2.8 m）相连接，用沉块锚定及浮球牵拉的方式固定垂直阵，如图12所示。

图12 海上试验示意图

在安吉海洋船上使用CTD测量海底声速信息，利用悬臂吊使用钢丝缆将无指向性声源、标准水听器吊放水下25m处（图13为现场吊放图），同时发射校准信号。USB-4431将采集到标准水听器信号进行分析，标定无指向性声源的源级，后续结合阵列自容水听器采集的数据进行分析，完成垂直阵列阵元灵敏度原位校准。

图13 南海海试发射船作业及现场吊放

（2）发射信号形式

南海海上实验采用下图14发射信号时序进行，按1s为信号周期内，首先发射7 kHz~10 kHz的线性调频（LFM）信号，用于测距；紧接着按1/3倍频程发射1 kHz~10 kHz的单频信号，每个频点发10 cycles波形；最后以10 kHz~1 kHz的LFM信号结束，完成1s内的信号发射，发射界面如图4所示。

图14 南海海上试验发射信号时序图

实验数据

（一）声源级标定数据

南海海上试验对T150球形换能器声源级进行标定，其中标准水听器灵敏度在检定报告基础上放大了10 dB，声源级数据如下表10所示。

表10  南海试验声源级标定数据

| 声源 | f / kHz | U标听/Vpp | d间距/m | M标听/dB | SL/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T150球 | 1.00 | 0.03238 | 0.9837 | -192.544 | 153.58 |
|  | 1.25 | 0.04865 | 0.9837 | -193.121 | 157.69 |
|  | 1.60 | 0.04054 | 0.9837 | -193.833 | 156.82 |
|  | 2.00 | 0.05282 | 0.9837 | -193.444 | 158.73 |
|  | 2.50 | 0.13219 | 0.9837 | -194.199 | 167.45 |
|  | 3.15 | 0.08847 | 0.9837 | -192.793 | 162.56 |
|  | 4.00 | 0.10758 | 0.9837 | -194.219 | 165.68 |
|  | 5.00 | 0.11092 | 0.9837 | -193.325 | 165.05 |
|  | 6.30 | 0.11491 | 0.9837 | -192.786 | 164.82 |
|  | 8.00 | 0.1258 | 0.9837 | -193.038 | 165.86 |
|  | 10.00 | 0.17962 | 0.9837 | -192.902 | 168.82 |

（二）LFM测距数据

按照《水声探测阵列水听器原位校准规范》（无指向性声源法）对无指向性声源与阵元间距进行测量，下表为LFM测距方法所获得的有效数据。

南海海上试验由18只自容水听器构成垂直阵列，自容水听器同步精度误差极小，可忽略不计。选取三只具有代表性的自容水听器数据进行分析，分别为首阵元F480号、中间阵元C145号以及尾阵元F489号。

3只自容水听器型号为HTD-XL-6000，数据以hex类型文件保存，依据实验现场记录的实验日志进行推算发射时间及自容水听器接收到LFM信号时间，两者进行差值计算可得波达时间，再结合CTD所测的声速进行测距，具体数据记录如下表11所示。

表11  LFM测距数据

| 阵元序号 | 入水深度 (m） | 平均声速(以25m深为基准) (m/s) | 波达时间（s） | 测距 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F480 | 42 | 1531.992 | 0.438 | 670.63 |
| C145 | 82 | 1529.116 | 0.607 | 928.17 |
| C053 | 117 | 1526.100 | 0.491 | 749.32 |

（三）阵元校准数据

按照《水声探测阵列水听器原位校准规范》（无指向性声源法）对18个阵元灵敏度进行原位校准，数据均有效，其中图15为自容水听器接收波形图，后续图为部分频点数据处理。

图15 阵元F480接收波形图

图16 阵元C145-5Hz接收波形

图17 阵元C145-6.3kHz接收波形

图18 阵元C145- 8kHz接收波形

图19 阵元F480- 10kHz接收波形

三个阵元自容水听器频带范围内（1kHz~10kHz）的所有频点，按照1/3倍频程测试并记录，具体数据如下表12至表17所示。

表12  阵元F480校准数据

| 阵元F480 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f / kHz | U接收/Vpp | d间距/m | SL/dB | M待测/dB |
| 1.00 | 0.00265 | 670.63 | 153.58 | -158.62 |
| 1.25 | 0.00302 | 670.63 | 157.69 | -160.59 |
| 1.60 | 0.00333 | 670.63 | 156.82 | -158.88 |
| 2.00 | 0.003912 | 670.63 | 158.73 | -159.38 |
| 2.50 | 0.00665 | 670.63 | 167.45 | -163.49 |
| 3.15 | 0.0061 | 670.63 | 162.56 | -159.35 |
| 4.00 | 0.0056 | 670.63 | 165.68 | -163.22 |
| 5.00 | 0.0051 | 670.63 | 165.05 | -163.40 |
| 6.30 | 0.00926 | 670.63 | 164.82 | -157.99 |
| 8.00 | 0.00739 | 670.63 | 165.86 | -160.99 |
| 10.00 | 0.005473 | 670.63 | 168.82 | -166.56 |

表13  阵元C145校准数据

| 阵元C145 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f / kHz | U接收/Vpp | d间距/m | SL/dB | M待测/dB |
| 1.00 | 0.001311 | 928.17 | 153.58 | -160.91 |
| 1.25 | 0.001866 | 928.17 | 157.69 | -161.95 |
| 1.60 | 0.002085 | 928.17 | 156.82 | -160.12 |
| 2.00 | 0.003314 | 928.17 | 158.73 | -158.00 |
| 2.50 | 0.005612 | 928.17 | 167.45 | -162.15 |
| 3.15 | 0.00472 | 928.17 | 162.56 | -158.75 |
| 4.00 | 0.0048 | 928.17 | 165.68 | -161.74 |
| 5.00 | 0.00454 | 928.17 | 165.05 | -161.59 |
| 6.30 | 0.007605 | 928.17 | 164.82 | -156.88 |
| 8.00 | 0.00621 | 928.17 | 165.86 | -159.68 |
| 10.00 | 0.00414 | 928.17 | 168.82 | -166.16 |

表14  阵元C053校准数据

| 阵元C053 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f / kHz | U接收/Vpp | d间距/m | SL/dB | M待测/dB |
| 1.00 | 0.00198 | 749.32 | 153.58 | -160.19 |
| 1.25 | 0.002953 | 749.32 | 157.69 | -159.82 |
| 1.60 | 0.002973 | 749.32 | 156.82 | -158.90 |
| 2.00 | 0.004479 | 749.32 | 158.73 | -157.24 |
| 2.50 | 0.00596 | 749.32 | 167.45 | -163.48 |
| 3.15 | 0.005 | 749.32 | 162.56 | -160.11 |
| 4.00 | 0.005464 | 749.32 | 165.68 | -162.47 |
| 5.00 | 0.005117 | 749.32 | 165.05 | -162.41 |
| 6.30 | 0.00855 | 749.32 | 164.82 | -157.72 |
| 8.00 | 0.00634 | 749.32 | 165.86 | -161.36 |
| 10.00 | 0.0053 | 749.32 | 168.82 | -165.87 |

表15  阵元F480自由场灵敏度级校准数据记录

| f / kHz | M1 /dB | M2 /dB | M3 /dB | M4 /dB | M5 /dB | M6 /dB | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | -158.62 | -157.69 | -161.33 | -158.12 | -159.01 | -157.22 | -160.19 |
| 1.25 | -160.59 | -158.54 | -161.47 | -159.18 | -159.01 | -161.12 | -159.82 |
| 1.60 | -158.88 | -157.52 | -161.08 | -157.14 | -159.03 | -161.42 | -158.90 |
| 2.00 | -159.38 | -158.34 | -160.69 | -159.68 | -158.02 | -159.60 | -157.24 |
| 2.50 | -163.49 | -164.10 | -165.52 | -162.89 | -163.08 | -164.45 | -163.48 |
| 3.15 | -159.35 | -157.90 | -158.79 | -156.86 | -158.68 | -159.12 | -160.11 |
| 4.00 | -163.22 | -164.12 | -162.37 | -161.93 | -164.33 | -164.19 | -162.47 |
| 5.00 | -163.40 | -163.02 | -164.58 | -163.91 | -162.31 | -164.82 | -162.41 |
| 6.30 | -157.99 | -160.08 | -158.41 | -157.26 | -157.09 | -158.24 | -157.72 |
| 8.00 | -160.99 | -158.99 | -160.39 | -159.75 | -158.22 | -160.63 | -161.36 |
| 10.00 | -166.56 | -167.41 | -166.58 | -167.95 | -165.69 | -168.70 | -165.87 |

表16  阵元C145自由场灵敏度级校准数据记录

| f / kHz | M1 /dB | M2 /dB | M3 /dB | M4 /dB | M5 /dB | M6 /dB | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | -160.91 | -161.39 | -158.56 | -160.04 | -159.77 | -157.93 | -159.77 |
| 1.25 | -161.95 | -158.06 | -161.98 | -159.63 | -160.82 | -160.31 | -160.46 |
| 1.60 | -160.12 | -159.19 | -160.41 | -161.23 | -158.46 | -160.29 | -159.95 |
| 2.00 | -158.00 | -159.19 | -158.76 | -160.92 | -159.89 | -160.92 | -159.61 |
| 2.50 | -162.15 | -163.41 | -165.91 | -164.68 | -163.05 | -163.29 | -163.75 |
| 3.15 | -158.75 | -157.26 | -156.59 | -158.93 | -157.58 | -156.11 | -157.54 |
| 4.00 | -161.74 | -162.15 | -163.49 | -162.96 | -161.38 | -163.72 | -162.57 |
| 5.00 | -161.59 | -163.55 | -162.09 | -165.01 | -163.78 | -162.46 | -163.08 |
| 6.30 | -156.88 | -158.56 | -157.46 | -159.93 | -158.92 | -157.61 | -158.23 |
| 8.00 | -159.68 | -159.48 | -158.36 | -160.84 | -159.82 | -160.99 | -159.86 |
| 10.00 | -166.16 | -167.12 | -168.49 | -167.53 | -168.64 | -166.10 | -167.34 |

表17  阵元F489自由场灵敏度级校准数据记录

| f / kHz | M1 /dB | M2 /dB | M3 /dB | M4 /dB | M5 /dB | M6 /dB | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -160.19 | -159.14 | -160.49 | -158.81 | -157.08 | -161.26 | -159.50 |
| 1.25 | -159.82 | -158.37 | -161.79 | -158.92 | -161.24 | -159.45 | -159.93 |
| 1.6 | -158.90 | -157.83 | -159.83 | -162.38 | -158.46 | -161.25 | -159.78 |
| 2 | -157.24 | -159.40 | -157.04 | -160.55 | -159.84 | -157.37 | -158.57 |
| 2.5 | -163.48 | -164.22 | -165.18 | -166.50 | -163.83 | -162.97 | -164.36 |
| 3.15 | -160.11 | -159.34 | -157.02 | -158.42 | -156.73 | -159.61 | -158.54 |
| 4 | -162.47 | -162.61 | -161.09 | -163.98 | -162.84 | -161.52 | -162.42 |
| 5 | -162.41 | -165.10 | -163.27 | -161.93 | -165.31 | -163.64 | -163.61 |
| 6.3 | -157.72 | -158.11 | -159.49 | -158.85 | -157.33 | -159.72 | -158.54 |
| 8 | -161.36 | -159.31 | -162.16 | -161.20 | -159.69 | -158.73 | -160.41 |
| 10 | -165.87 | -166.73 | -168.09 | -167.46 | -165.33 | -166.18 | -166.61 |

（三）校准数据分析

图20 南海海试各阵元不同频点灵敏度		 图21 南海海试阵元灵敏度校准对比

图20、图21对海上试验数据进行了分析，相比湖上试验数据结果较差。各阵元整体偏差在2 dB以下（部分在2dB~2.5dB），测量结果与实验室对比在合理的不确定度范围内。

本规范所提出的计量性能要求合理，设计的试验方法和要求的实验条件合理、可行，可满足无指向性声源法校准的要求。

测量不确定度

在1kHz~10kHz范围内，按95%的置信概率（k=2），则南海海上试验过程中水声探测阵列水听器原位校准（无指向性声源法）的扩展不确定度为：

(2.42dB)  (k=2)

校准结果的测量不确定按JJF 1059.1—2012的要求评定，具体测量不确定度评定过程参见《水声探测阵列水听器原位校准规范-测量不确定度评定报告》。

黄海海上试验

实验时间及实验环境

实验时间： 2025年7月21日；

实验环境：  海上试验场地为黄海黄海海域，海域浪高约0.5 m，风速5.5 m/s；环境温度26 ℃，小雨；海区开阔，远离航道，周围无其他船只影响，水深约37 m；

实验方法

本实验采用《水声探测阵列水听器原位校准（无指向性声源法）》（征求意见稿）中描述的方法。

实验用标准器及配套设备

表18  黄海海试所用标准器及配套设备

| 设备名称 | 编号 | 性能参数 | 测量不确定度 | 溯源机构 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字示波器 | MS5A212202295 | 10mVpp-20Vpp 4通道 | 垂直偏转系数不确定度：0.6%(k=2) | 浙江省计量科学研究院 | 2025.9.2 |
| 标准水听器 | RHSA-20/001 | 10Hz-20kHz M=-202dB | 灵敏度级不确定度：0.7dB(k=2) | 中国测试技术研究院 | 2026.05.16 |
| 无指向性声源 | T150/001 | 1kHz-10kHz Sv=148dB@10kHz | 发送电压响应级不确定度：1.0dB(k=2) | 国防水声一级计量站 | 2025.09.26 |
| 信号发射器与数据采集器 | NI-USB4431 | 4通道，102.4kSPS同步采样；1通道发射，96kSPS更新速率 | 发射电压不确定度：0.2%（k=2） | 浙江省计量科学研究院 | 2026.5.27 |
| 功率放大器 | L6 | 40Hz~120kHz | 失真度＜2% | 辽宁省计量科学研究院 | 2025.11.10 |
| 自容式声速剖面仪 | Midas SVX2 | 最大深度：6000m | 声速精度：±0.02m/s；深度精度：±0.01% | 国家海洋标准计量中心 | 2025.11.1 |
| 北斗定位仪 | K20 | 星站差分平面定位精度：±5cm | PPS同步精度：±100ns | 浙江省计量科学研究院 | 2025.10.15 |
| 钢卷尺 | AMG-10 | 10m | 测量不确定度：1% | 浙江省计量科学研究院 | 2025.9.15 |

被校准线列阵

黄海海上试验采用3阵元垂直阵列，水听器选用的是3只型号为icListen HF SC2-ETH的自容水听器，采样率为128 kSPS，灵敏度如下表19所示，图22为1937号自容水听器图片。

图22  icListen HF SC2-ETH自容水听器及配置界面

表19  黄海海试所用自容水听器标称灵敏度

| f / kHz | 1967号 M/dB | 1965号 M/dB | 1937号 M/dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | -172.7 | -178.5 | -172.7 |
| 1.25 | -172.6 | -176.7 | -172.3 |
| 1.60 | -173.1 | -176.8 | -172.3 |
| 2.00 | -172.8 | -177.8 | -172.6 |
| 2.50 | -173.4 | -176.7 | -172.1 |
| 3.15 | -173.1 | -177 | -173.2 |
| 4.00 | -173 | -176.8 | -172.9 |
| 5.00 | -173.2 | -177.2 | -172.8 |
| 6.30 | -172.9 | -177.8 | -173.4 |
| 8.00 | -173.5 | -176.9 | -173 |
| 10.00 | -173.6 | -177 | -173.2 |

实验过程

（1）实验布局与内容

本次黄海海域试验采用3阵元垂直阵列，阵元选用三只型号为icListen HF SC2-ETH的自容水听器，编号分别为1967号、1965号以及1937号，自上至下间隔10 m布放，1965号与海床基连接，具体示意图和现场作业图如下图23。各阵元时间同步，数据以WAV类型保存，用于后续处理分析。USB-4431将采集到标准水听器信号进行分析，标定无指向性声源的源级，后续结合阵列自容水听器采集的数据进行分析，完成垂直阵列阵元灵敏度原位校准。

图23 黄海海上实验布局及现场作业图

（2）发射信号形式

黄海海上实验采用下图24发射信号时序进行，按1s为信号周期内，首先发射7 kHz~10 kHz的线性调频（LFM）信号，用于测距；紧接着按1/3倍频程发射1 kHz~10 kHz的单频信号，每个频点发10 cycles波形；最后以10 kHz~1 kHz的LFM信号结束，完成周期为1s的信号发射，发射界面如图4所示。

图24 黄海海上试验发射信号时序图

实验数据

（一）声源级标定数据

图16中LFM信号用于测距，使用USB-4431进行信号发射和接收标听声波信息，从而对声源级进行标定，其中标准水听器灵敏度在检定报告基础上放大了10 dB，下图为声源现场吊放以及声源与标听之间的时延结果，表20展现源级标定结果。

图25 源级标定时延计算

表20  声源级标定数据

| 声源 | f / kHz | U标听/Vpp | d间距/m | M标听/dB | SL/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T150球 | 1.00 | 0.185461 | 0.758642 | -192.544 | 166.48 |
|  | 1.25 | 0.237595 | 0.758642 | -193.121 | 169.21 |
|  | 1.60 | 0.30389 | 0.758642 | -193.833 | 172.06 |
|  | 2.00 | 0.2032 | 0.758642 | -193.444 | 168.17 |
|  | 2.50 | 0.46812 | 0.758642 | -194.199 | 176.1 |
|  | 3.15 | 0.92638 | 0.758642 | -192.793 | 180.7 |
|  | 4.00 | 1.04792 | 0.758642 | -194.219 | 183.2 |
|  | 5.00 | 1.32387 | 0.758642 | -193.325 | 184.33 |
|  | 6.30 | 2.66302 | 0.758642 | -192.786 | 189.86 |
|  | 8.00 | 3.37245 | 0.758642 | -193.038 | 192.17 |
|  | 10.00 | 5.1103 | 0.758642 | -192.902 | 195.64 |

（二）LFM测距数据

按照《水声探测阵列水听器原位校准规范》（无指向性声源法）对无指向性声源与阵元间距进行测量，下表为LFM测距方法所获得的有效数据。

3个自容水听器型号为icListen HF SC2-ETH，数据以WAV类型保存，每10分钟为一个数据包；三只自容水听器同步精度误差极小，可忽略不计。依据实验现场记录的实验日志进行推算发射时间及自容水听器接收到LFM信号时间，两者进行差值计算可得波达时间，再结合CTD所测的声速进行测距，具体数据记录如下表21所示。

表21  LFM测距数据

| 阵元序号 | 入水深度(m） | 平均声速(以10m深为基准) (m/s) | 波达时间（s） | 测距 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1967 | 10 | 1515.889 | 0.3180 | 482.268 |
| 1965 | 20 | 1510.398 | 0.7025 | 1061.055 |
| 1937 | 30 | 1517.278 | 0.1900 | 288.283 |

（三）阵元校准数据

按照《水声探测阵列水听器原位校准规范》（无指向性声源法）对3个阵元灵敏度进行原位校准，数据均有效，其中图26为自容波形图接收波形图，后续图为部分频点数据处理。

图26 自容水听器接收波形图

图27 阵元1967-6.3kHz接收波形

图28 阵元1967-10kHz接收波形

三个阵元自容水听器频带范围内（1kHz~10kHz）的所有频点，按照1/3倍频程测试并记录，具体数据如下表22至表27所示。

表22  阵元1967校准数据

| 阵元1967 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f / kHz | U接收/Vpp | d间距/m | SL/dB | M待测/dB |
| 1.00 | 0.0029 | 482.268 | 166.48 | -172.56 |
| 1.25 | 0.0038 | 482.268 | 169.21 | -173.04 |
| 1.60 | 0.0052 | 482.268 | 172.06 | -173.07 |
| 2.00 | 0.0038 | 482.268 | 168.17 | -172.03 |
| 2.50 | 0.0087 | 482.268 | 176.1 | -172.72 |
| 3.15 | 0.0158 | 482.268 | 180.7 | -172.08 |
| 4.00 | 0.0209 | 482.268 | 183.2 | -172.17 |
| 5.00 | 0.0217 | 482.268 | 184.33 | -172.95 |
| 6.30 | 0.0426 | 482.268 | 189.86 | -172.68 |
| 8.00 | 0.0477 | 482.268 | 192.17 | -173.96 |
| 10.00 | 0.0643 | 482.268 | 195.64 | -174.84 |

表23  阵元1965校准数据

| 阵元1965 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f / kHz | U接收/Vpp | d间距/m | SL/dB | M待测/dB |
| 1.00 | 0.00072 | 1061.055 | 166.48 | -177.78 |
| 1.25 | 0.00112 | 1061.055 | 169.21 | -176.71 |
| 1.60 | 0.00147 | 1061.055 | 172.06 | -177.23 |
| 2.00 | 0.00091 | 1061.055 | 168.17 | -177.48 |
| 2.50 | 0.00232 | 1061.055 | 176.1 | -177.40 |
| 3.15 | 0.0041 | 1061.055 | 180.7 | -176.95 |
| 4.00 | 0.00502 | 1061.055 | 183.2 | -177.69 |
| 5.00 | 0.00584 | 1061.055 | 184.33 | -177.52 |
| 6.30 | 0.01197 | 1061.055 | 189.86 | -176.82 |
| 8.00 | 0.01691 | 1061.055 | 192.17 | -176.12 |
| 10.00 | 0.02325 | 1061.055 | 195.64 | -176.83 |

表24  阵元1937校准数据

| 阵元1937 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f / kHz | U接收/Vpp | d间距/m | SL/dB | M待测/dB |
| 1.00 | 0.0052 | 288.283 | 166.48 | -172.07 |
| 1.25 | 0.0072 | 288.283 | 169.21 | -171.86 |
| 1.60 | 0.0096 | 288.283 | 172.06 | -172.25 |
| 2.00 | 0.0070 | 288.283 | 168.17 | -171.09 |
| 2.50 | 0.0168 | 288.283 | 176.1 | -171.52 |
| 3.15 | 0.0258 | 288.283 | 180.7 | -172.31 |
| 4.00 | 0.0359 | 288.283 | 183.2 | -171.92 |
| 5.00 | 0.0334 | 288.283 | 184.33 | -173.70 |
| 6.30 | 0.0697 | 288.283 | 189.86 | -172.83 |
| 8.00 | 0.0866 | 288.283 | 192.17 | -173.25 |
| 10.00 | 0.1382 | 288.283 | 195.64 | -172.66 |

表25  阵元1967自由场灵敏度级校准数据记录

| f / kHz | M1 /dB | M2 /dB | M3 /dB | M4 /dB | M5 /dB | M6 /dB | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | -172.56 | -172.35 | -173.12 | -172.01 | -173.50 | -172.88 | -172.738 |
| 1.25 | -173.04 | -171.92 | -172.23 | -173.31 | -172.60 | -173.79 | -172.817 |
| 1.60 | -173.07 | -172.47 | -173.64 | -171.82 | -173.89 | -173.22 | -173.018 |
| 2.00 | -172.03 | -171.52 | -173.23 | -172.88 | -173.72 | -172.43 | -172.635 |
| 2.50 | -172.72 | -172.15 | -173.89 | -172.62 | -174.19 | -173.50 | -173.181 |
| 3.15 | -172.08 | -172.35 | -173.81 | -171.72 | -173.52 | -172.92 | -172.737 |
| 4.00 | -172.17 | -171.62 | -173.52 | -172.31 | -174.09 | -173.23 | -172.825 |
| 5.00 | -172.95 | -172.02 | -173.72 | -171.89 | -174.01 | -173.41 | -173.003 |
| 6.30 | -172.68 | -171.72 | -173.31 | -172.21 | -173.81 | -172.62 | -172.728 |
| 8.00 | -173.96 | -172.21 | -174.12 | -172.81 | -174.41 | -173.72 | -173.541 |
| 10.00 | -174.84 | -172.41 | -174.31 | -172.92 | -174.52 | -173.81 | -173.804 |

表26  阵元1965自由场灵敏度级校准数据记录

| f / kHz | M1 /dB | M2 /dB | M3 /dB | M4 /dB | M5 /dB | M6 /dB | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -177.78 | -177.45 | -177.94 | -177.60 | -177.52 | -177.87 | -177.695 |
| 1.25 | -176.71 | -177.12 | -176.59 | -177.25 | -176.78 | -177.04 | -176.917 |
| 1.6 | -177.23 | -177.50 | -176.95 | -177.13 | -177.39 | -176.88 | -177.179 |
| 2 | -177.48 | -177.19 | -177.12 | -177.34 | -177.62 | -177.76 | -177.418 |
| 2.5 | -177.40 | -176.89 | -177.20 | -177.79 | -176.49 | -176.19 | -176.992 |
| 3.15 | -176.95 | -176.58 | -177.44 | -177.31 | -176.65 | -177.24 | -177.029 |
| 4 | -177.69 | -177.33 | -176.62 | -176.89 | -176.93 | -177.12 | -177.097 |
| 5 | -177.52 | -177.18 | -176.70 | -177.31 | -177.84 | -176.62 | -177.197 |
| 6.3 | -176.82 | -177.14 | -178.13 | -177.62 | -177.90 | -176.59 | -177.367 |
| 8 | -176.12 | -175.79 | -176.50 | -176.74 | -176.26 | -175.85 | -176.210 |
| 10 | -176.83 | -176.46 | -176.32 | -177.19 | -176.50 | -177.36 | -176.778 |

表27  阵元1937自由场灵敏度级校准数据记录

| f / kHz | M1 /dB | M2 /dB | M3 /dB | M4 /dB | M5 /dB | M6 /dB | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | -172.07 | -172.35 | -172.99 | -172.12 | -172.88 | -172.23 | -172.440 |
| 1.25 | -171.86 | -172.71 | -172.12 | -172.88 | -172.35 | -172.99 | -172.484 |
| 1.60 | -172.25 | -172.12 | -172.88 | -172.35 | -172.99 | -172.71 | -172.549 |
| 2.00 | -171.09 | -172.99 | -172.12 | -172.88 | -172.35 | -172.71 | -172.356 |
| 2.50 | -171.52 | -172.54 | -172.88 | -172.12 | -172.99 | -172.35 | -172.400 |
| 3.15 | -172.31 | -173.88 | -173.12 | -173.99 | -173.35 | -173.71 | -173.393 |
| 4.00 | -171.92 | -172.23 | -172.99 | -172.12 | -172.88 | -172.35 | -172.415 |
| 5.00 | -173.70 | -172.77 | -172.12 | -172.99 | -172.35 | -172.88 | -172.800 |
| 6.30 | -172.83 | -173.12 | -173.99 | -173.35 | -173.88 | -173.23 | -173.400 |
| 8.00 | -173.25 | -172.46 | -173.99 | -172.12 | -173.88 | -172.35 | -173.006 |
| 10.00 | -172.66 | -173.99 | -173.12 | -173.88 | -173.35 | -173.71 | -173.452 |

（三）校准数据分析

图29 海试各阵元不同频点灵敏度				图30 海试阵元灵敏度校准对比

图29、图30对海上试验数据进行了分析，结果表明整体校准质量比湖上试验略差，多个频点偏差达到1dB，最高1.5dB。

根据海上实验数据以及不确定度报告分析，测量结果与实验室对比在合理的不确定度范围内。本规范所提出的计量性能要求合理，设计的试验方法和要求的实验条件合理、可行，可满足无指向性声源法校准的要求。

测量不确定度

在1kHz~10kHz范围内，按95%的置信概率（k=2），则黄海海上试验过程中水声探测阵列水听器原位校准（无指向性声源法）的扩展不确定度为：

(2.2dB)  (k=2)

校准结果的测量不确定按JJF 1059.1—2012的要求评定，具体测量不确定度评定过程参见《水声探测阵列水听器原位校准规范-测量不确定度评定报告》。