光学折射盐度计校准规范

实验验证报告

自然资源部北海发展研究中心

2025年10月

一、实验目的

实验的目的主要为验证计量标准器和主要设备选择的准确性和可靠性，校准对象计量性能规定的正确性，校准方法的科学性和合理性，以及校准数据的准确性等。

二、实验对象

| 名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 手持盐度计折射仪 | HT211ATC | 华勤众远 |
| 数显盐度计 | AMSZ-Y | 南北仪器 |

三、环境条件

温度：22°；

湿度：53％RH。

四、实验时间和地点

实验时间：2025.9.22；

实验地点：北海发展研究中心盐度实验室。

五、标准物质及计量器具

1、标准物质：盐度40、30、20、5, U=0.003,k=2。

2、计量器具

（1）铂电阻测温仪：

温度测量范围: （-30~+50）℃；

分辨力：0.01℃；

温度最大允许误差：±0.05℃ 。

（2）温度检定箱

温度控制范围: （-5~50）℃； ;

温度均匀度:≤0.3℃；

温度波动度：≤±0.2℃。

（3）滴管

六、实验数据

1、外观检查

盐度计的表面应光滑无划痕，不得有碰伤、漆层脱落等缺陷；电镀层表面不应有脱皮、斑点；盖板表面平整，透光面不应有划痕；光学零件表面不应有油斑、擦痕、水迹等污物；盐度计上的旋钮、按键、开关应准确定位，无松动现象，数据显示清晰；盐度计有名称和型号、制造厂名、生产日期、出厂编号。

2、光学系统

盐度计目镜筒应转动舒适、灵活；视场内明暗分界线应清晰，应能估读出最小格值的；刻线与分界线平行。

3、实验数据

（1）盐度计重复性实验

表1 HT211ATC手持盐度计折射仪重复性

| 检定点 | 测量次数 | 仪器示值 | 盐度示值平均值 | 盐度重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 0.0 |
|  | 2 | 5 |  |  |
|  | 3 | 5 |  |  |
|  | 4 | 5 |  |  |
|  | 5 | 5 |  |  |
|  | 6 | 5 |  |  |
| 30 | 1 | 29 | 30 | 0.6 |
|  | 2 | 29 |  |  |
|  | 3 | 30 |  |  |
|  | 4 | 30 |  |  |
|  | 5 | 30 |  |  |
|  | 6 | 30 |  |  |
| 40 | 1 | 40 | 41 | 0.4 |
|  | 2 | 41 |  |  |
|  | 3 | 41 |  |  |
|  | 4 | 41 |  |  |
|  | 5 | 41 |  |  |
|  | 6 | 41 |  |  |

表2 AMSZ-Y数显盐度计重复性

| 检定点 | 测量次数 | 仪器示值 | 盐度示值平均值 | 盐度重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 0.6 |
|  | 2 | 4 |  |  |
|  | 3 | 4 |  |  |
|  | 4 | 4 |  |  |
|  | 5 | 5 |  |  |
|  | 6 | 5 |  |  |
| 30 | 1 | 30 | 31 | 0.6 |
|  | 2 | 30 |  |  |
|  | 3 | 31 |  |  |
|  | 4 | 31 |  |  |
|  | 5 | 31 |  |  |
|  | 6 | 31 |  |  |
| 40 | 1 | 42 | 41 | 0.6 |
|  | 2 | 42 |  |  |
|  | 3 | 41 |  |  |
|  | 4 | 41 |  |  |
|  | 5 | 41 |  |  |
|  | 6 | 41 |  |  |

（2）盐度计示值误差实验

表3 HT211ATC手持盐度计折射仪盐度示值误差

| 检定点 | 盐度示值 |  |  | 盐度示值平均值 | 标准海水 标称值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 |  |  |  |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 1 |

表4 AMSZ-Y数显盐度计盐度示值误差

| 检定点 | 盐度示值 |  |  | 盐度示值平均值 | 标准海水 标称值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 |  |  |  |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 1 |
| 40 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 1 |

（3）温度示值误差（带温度补偿功能的盐度计）

表5 AMSZ-Y数显盐度计温度示值误差

| 校准点℃ | 被校仪器示值℃ | 平均值℃ | 标准器示值℃ | 平均值℃ | 示值误差℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10.1 | 10.2 | 9.98 | 9.98 | 0.2 |
|  | 10.2 |  | 9.99 |  |  |
| 15 | 15.4 | 15.4 | 15.53 | 15.54 | -0.1 |
|  | 15.4 |  | 15.54 |  |  |
| 20 | 18.8 | 19.3 | 19.86 | 19.94 | -0.6 |
|  | 19.8 |  | 20.01 |  |  |
| 30 | 28.7 | 29.0 | 29.52 | 29.75 | -0.8 |
|  | 29.3 |  | 29.98 |  |  |

七、实验结论

经实验，所有实验数据的示值误差均能满足本规范的要求。

综上，本规范规定的被校光学折射盐度计的适用范围和计量性能合理，计量标准装置科学合理，校准条件规定正确，校准项目和校准方法科学合理，校准结果准确可靠。